ZAŁĄCZNIK NR 4i do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 9

Przedmiot zamówienia: 		Pionizator typu 2

Ilość: 				 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny podnośnik wspomagający wstawanie i transfer pacjentów np. na/lub z krzesła, wózka inwalidzkiego, łóżka, wanny, prysznica, toalety |  |  |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia Podać |  |  |  |  |  |
|  | Typ / model Podać |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig podnośnika minimum 190 kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik przystosowany do użycia z nosidłem w celu zabezpieczenia pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Ramię wznoszące podnośnika wyposażone w uchwyty dla pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w wspornik kolan pacjenta, który pozwala na wyprostowanie nóg pacjenta podczas podnoszenia i zabezpiecza pacjenta przed upadkiem |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie nóg pacjenta pasem nożnym |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w podnóżek na stopy umieszczony na podstawie jezdnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne koła |  | TAK |  |  |  |
|  | Nogi podstawy jezdnej z elektryczną regulacją rozstawu |  | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie elektrycznymi funkcjami podnośnika |  | TAK |  |  |  |
|  | Pilot wyposażony w uchwyt do odwieszenia na podnośniku |  | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowe sterowanie wysokością na panelu umieszczonym na maszcie podnośnika |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w przycisk włączania/wyłączania i resetowania funkcji |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel sterujący umieszczony na podnośniku |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony na panelu |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w mechanizm ręcznego opuszczania ramienia, w przypadku awarii funkcji elektrycznych |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik wyposażony w system chroniący przed przeładowaniem |  | TAK |  |  |  |
|  | Podnośnik automatycznie zatrzymujący funkcje podnoszenia powyżej maksymalnego udźwigu |  | TAK |  |  |  |
|  | Pilot z wbudowanym wyświetlaczem na, którym wyświetlany jest stan rozładowania akumulatora |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres podnoszenia minimum 520 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość podnośnika ze złożonym ramieniem maksymalnie 1200 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość podnośnika z podniesionym ramieniem: 1600 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita podnośnika w pozycji złożonej maksymalnie 660mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej maksymalnie 1030 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Odległość między dolną krawędzią podstawy a podłożem minimum 20 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna długość podstawy 900 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Nosidła – 4 sztuki Rozmiary dopasowane do potrzeb użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Akumulator – 2 sztuki |  | TAK |  |  |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów – 1 sztuka |  | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza, by w przypadku braku certyfikatu CE Dostawca wraz z przedmiotem umowy dostarczył deklarację zgodności CE producenta na wyrób medycznych (klasa I) |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Podać. |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy. Podać. | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie usterek/awarii w okresie gwarancji: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 3-31 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.