ZAŁĄCZNIK NR 4k do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 11

Przedmiot zamówienia: 	Ambulatoryjna pompa wolumetryczna

Ilość:	2 szt.

| L.p. | Parametry wymagane |  |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARMETRY INFUZJI |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryb podaży: - wlew ciągły, - wlew przerywany, - tryb PCA, - program do żywienia pozajelitowego |  |  | TAK |  |  |
| 2 | Drogi podaży pompy: - dożylnie, - dotętniczo, - podskórnie, - dootrzewnowo, - zewnątrzoponowo, - podpajęczo |  |  | TAK |  |  |
| 3 | Dokładność podaży nie gorsza niż 6% |  |  | TAK |  |  |
| 4 | Jednostki programowania infuzji: mililitry, miligramy, mikrogramy |  |  | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ustalania miękkich i twardych limitów parametrów infuzyjnych |  |  | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość podaży z worków (butelek) z płynem infuzyjnym |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Wlew ciągły w zakresie 0-100 ml/h (lub odpowiednim mg/mcg) |  |  | TAK |  |  |
| 8 | Dawka PCA w zakresie 0-50 ml (lub odpowiednim mg/mcg) |  |  | TAK |  |  |
| 9 | Bolus przerywany w zakresie 0-50 ml |  |  | TAK |  |  |
| 10 | Kolejny bolus co: 0 – 4 h |  |  | TAK |  |  |
| 11 | Maksymalna ilość dawek na godzinę: 1-60 dawek |  |  | TAK |  |  |
| 12 | Czasowa blokada dawki PCA: Min. 1 min – 24 h |  |  | TAK |  |  |
| 13 | Punkt aktywacji niskiej objętości pojemnika: 5 ml |  |  | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość programowania infuzji z uwzględnieniem koncentracji leku |  |  | TAK |  |  |
| 15 | Rejestracja objętości podanego płynu |  |  | TAK |  |  |
| 16 | Tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia) z regulacją prędkości podaży przez użytkownika. Regulacja w zakresie 0,1 – 8 ml/godz |  |  | TAK |  |  |
| 17 | Biblioteka protokołów lekowych z parametrami infuzji |  |  | TAK |  |  |
| 18 | Graficzna i liczbowa prezentacja raportów infuzji na ekranie pompy |  |  | TAK |  |  |
|  | ZABEZPIECZENIA I ALARMY |  |  |  |  |  |
| 19 | Autokontrola urządzenia |  |  | TAK |  |  |
| 20 | Dwustopniowy system ostrzeżeń i alarmów akustycznych i wizualnych z graficznym rozróżnieniem poziomu alarmu |  |  | TAK |  |  |
| 21 | Alarm rozładowania akumulatora/baterii |  |  | TAK |  |  |
| 22 | Alarm zatrzymania pompy |  |  | TAK |  |  |
| 23 | Alarm błędu pompy |  |  | TAK |  |  |
| 24 | Alarm bliskiego końca infuzji |  |  | TAK |  |  |
| 25 | Alarm okluzji |  |  | TAK |  |  |
| 26 | Alarm odłączenia zestawu/kasetki |  |  | TAK |  |  |
| 27 | Alarm nieprawidłowego zamocowania zestawu |  |  | TAK |  |  |
| 28 | Rejestr zdarzeń |  |  | TAK |  |  |
| 29 | Blokada dostępu minimum kluczem i hasłem |  |  | TAK |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 30 | Masa pompy: nie większa niż 600 g (z uwzględnieniem 4 baterii alkalicznych, z wyłączeniem innych akcesoriów) |  |  | TAK |  |  |
| 31 | Wymiary pompy nie większe niż: 50 x 105 x 130 mm Podać. |  |  | TAK |  |  |
| 32 | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX4 |  |  | TAK |  |  |
| 33 | Zasilanie sieciowe/akumulatorowe lub bateryjne (ogólnie dostępne baterie typu AA) |  |  | TAK |  |  |
| 34 | Czas pracy z zasilania akumulatorowego: minimum 50 godzin (przy podaży na poziomie 5 ml/h) |  |  | TAK |  |  |
| 35 | Dostępne akcesoria infuzyjne: - jednorazowe zestawy z iglicą do butelek - jednorazowe zestawy do worków z zakończeniem luer-lock - jednorazowe kasetki wpinane do pompy, ze sztywną przejrzystą obudową, o pojemnościach min. 50ml - 250ml |  |  | TAK |  |  |
| 36 | Automatyczne rozpoznawanie obecności kasetki/zestawu |  |  | TAK |  |  |
| 37 | Blokowanie kasetki/zestawu w pompie |  |  | TAK |  |  |
| 38 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem w pompie i w drenie |  |  | TAK |  |  |
| 39 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz graficzny |  |  | TAK |  |  |
|  | 1 |  | Regulacja jaskrawości wyświetlacza | TAK |  |  |
| 40 | Obecność czujnika powietrza w linii z regulowaną czułością detekcji |  |  | TAK |  |  |
| 41 | Wykrywanie okluzji przed i za pompą |  |  | TAK |  |  |
| 42 | Automatyczne wypełnianie linii po wciśnięciu jednego klawisza |  |  | TAK |  |  |
| 43 | Prosty interfejs użytkownika (brak klawiatury numerycznej) |  |  | TAK |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 44 | Urządzenie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, kompletne, gotowe do użycia w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania |  |  | TAK |  |  |
| 45 | Wyrób medyczny posiadający certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym certyfikat CE, powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracje zgodności producenta |  |  | TAK |  |  |
| 46 | Model / typ pompy – podać. |  |  |  |  |  |
| 47 | Producent, kraj pochodzenia pompy – podać. |  |  |  |  |  |
| 48 | Rok produkcji: 2026 |  |  | TAK |  |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej |  |  | TAK |  |  |
| 50 | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy. Podać |  |  | TAK |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać |  | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
| 51 | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; świadczonej przez autoryzowany serwis; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po okresie gwarancji |  |  | TAK |  |  |
| 52 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 53 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  |  | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  |  | TAK |  |  |
| 55 | Zakończenie działań serwisowych w okresie gwarancji: do 5 dni od dnia zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |  |
| 56 | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu po uruchomieniu i instalacji przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |
| 57 | Potwierdzenie spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów, wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia, kartach katalogowych lub innych materiałach producenta. Dotyczy parametrów zaoferowanych minimum w punktach: 1-43 Załączyć do oferty. |  |  | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.