## Arkusz1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i OCENIANYCH-dotyczy części 1
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania badań immunochemicznych
A.Urządzenia - lokalizacja DSK - Laboratorium DSK (LAB DSK)
Producent: ……………………………………………………………………
Urządzenie nr 1/Typ …………………………………. / urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 …………………………..
Urządzenie nr 2/Typ…......................................... / urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nie starsze niż 2022, po generalnym przeglądzie potwierdzonym raportem serwisowym
Urządzenia dodatkowe …......
(wymienić wszystkie oferowane urządzenia dla danej lokalizacji)
B.Urządzenia - lokalizacja SKDJ - Laboratorium SKDJ (LAB SKDJ)
Producent: ……………………………………………………………………
Urządzenie nr 1/Typ …………………………………. / urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nie starsze niż 2022 , po generalnym przeglądzie potwierdzonym raportem serwisowym
Urządzenia dodatkowe …......
(wymienić wszystkie oferowane urządzenia dla danej lokalizacji)
| PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry bezwzględnie wymagane | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca
1 | W pełni automatyczny, wolnostojący analizator umożliwiający wykonanie wszystkich oznaczeń z Formularza asortymentowo-cenowego - Załącznik 2 do SWZ. | Tak, podać rok produkcji
2 | Aparat wyposażony w komputer, zewnętrzny zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę systemu przez co najmniej 20 min, laserową drukarkę, czytnik kodów kreskowych oraz stację uzdatniania wody /o ile wymaga/. | Tak,podać rok produkcji, modele
3 | Aparat pracujący w oparciu o chemiluminescencyjną metodę pomiaru. | Tak
4 | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 180 testów na godzinę. | Tak, podać wydajność aparatu
5 | Aparat wyposażony w karuzelę odczynnikową na co najmniej 45 pozycji odczynnikowych. | Tak, podać liczbę pozycji odczynnikowych
6 | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i materiały zużywalne pochodzące od jednego producenta. | Tak
7 | Kalibratory i materiały kontrolne konfekcjonowane oddzielnie, nie zawarte w zestawach odczynnikowych. | Tak
8 | Trwałość odczynników po otwarciu do terminu ważności odczynnika – potwierdzona zapisem w ulotce odczynnikowej. | Tak
9 | Odczynniki, kontrole i kalibratory gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji (z wyjątkiem materiału kontrolnego niezależnego producenta /o ile dotyczy/). | Tak
10 | Odczynniki umożliwiające wykonanie oznaczeń bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, niewymagające ogrzania do temperatury pokojowej przed wstawieniem do analizatora. | Tak
11 | Możliwość kalibracji i używania dwóch serii odczynników będących jednocześnie na pokładzie. | Tak
12 | System chłodzenia odczynników w analizatorach pozwalający na przechowywanie odczynników na pokładzie w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta. | Tak
13 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora lub wprowadzania w tryb ”Stand By”. | Tak
14 | Jeden rodzaj statywów dla każdego rodzaju probówek, w tym probówek pediatrycznych, mikrokubeczków, bez konieczności stosowania adapterów. | Tak
15 | Objętość martwa w kubeczku probówkowym (tzw. sample cup) nie większa niż 50 µl. | Tak, podać wymaganą objętość martwą
16 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów. | Tak
17 | Możliwość identyfikacji próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub kodów RFID. | Tak
18 | Możliwość podawania próbek cito bez przerywania pracy analizatora i natychmiastowe rozpoczęcie oznaczania. | Tak
19 | System monitorujący jakość próbki (zbyt małą objętość, obecność skrzepu, pęcherzyków powietrza) oraz eliminujący straty odczynnikowe poprzez wstrzymanie pobierania odczynnika. | Tak
20 | Zapewnienie mechanizmu ograniczenia kontaminacji. | Tak, podać sposób eliminacji kontaminacji
21 | Krzywa kalibracyjna wyznaczana poprzez wykonanie kalibracji wielopunktowej lub wczytywana automatycznie. | Tak, podać typ kalibracji
22 | Stabilność kalibracji min. 30 dni, potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi zapisami w ulotkach odczynnikowych. | Tak
23 | Ocena kontroli jakości jako integralna funkcja oprogramowania (w oparciu o reguły Westgarda i Levey-Jennings’a) z automatycznym przesyłem do modułu kontroli jakości LIS Zamawiającego. | Tak
24 | Automatyczne powtórzenia, rozcieńczenia i zlecenia testów dodatkowych. | Tak
25 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | Tak
26 | Automatyczna archiwizacja wyników pacjenta, danych o kalibracji i wyników kontroli jakości. | Tak
27 | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi wszystkich urządzeń w języku polskim w wersji papierowej, dodatkowo w przypadku analizatora w formie elektronicznej. | Tak
28 | Analizator z certyfikatem CE IVD. | Tak
Dodatkowe wymagania
29 | Dwukierunkowa komunikacja z LIS. Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie oferowanych analizatorów do funkcjonującego w laboratorium (lokalizacja DSK i SKDJ) laboratoryjnego systemu informatycznego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do rozszerzenia sieci komputerowej np. dodanie gniazd LAN, okablowania, w tym posiadających odpowiednie styki złączy itp. /jeśli dotyczy/. | Tak
30 | Wykonawca dostarczy do LAB DSK 1 stację komputerową, rok produkcji nie starszy niż 2024r. do współpracy z HIS o poniższej specyfikacji, sieciową drukarkę laserową (Wykonawca zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne i zużywalne do oferowanej drukarki, min. 2 tonery i 1 bęben na rok/drukarkę), czytniki kodów kreskowych -1 szt. Specyfikacja stacji roboczej: Monitor - Przekątna wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 27 cali, współczynnik proporcji min. 16:9, technologia IPS z podświetleniem LED, kontrast 1000:1, liczba kolorów min. 16.70 miliona, posiada porty przynajmniej 1x DisplayPort; 1x port HDMI, możliwość regulacji pod względem wysokości i pochylenia, obrotowa podstawa, regulacja wysokości min. 110 mm, w zestawie 1 x przewód zasilający (europejski), 1 x przewód HDMI, wyposażony w głośniki i mikrofon. Komputer - Data produkcji (urządzenie wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy od terminu dostawy), Procesor w architekturze x86_64, osiągający w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik nie mniejszy niż 30000 punktów, pamięć RAM min. 16GB, dysk twardy SSD M.2 PCIe NVMe min. 500GB, prędkość odczytu i zapisu, sekwencyjnego minimum 1200 MB/s, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Interfejsy - min. 2 x DisplayPort v1.2, grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę z trzema monitorami, ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 4GB, obudowa - małogabarytowa typu small form factor (SFF), umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera, wbudowany w obudowę czujnik otwarcia obudowy, nie może zajmować dostępnych na płycie slotów PCI, w zestawie klawiatura z zabezpieczeniem przed zalaniem i mysz, System operacyjny - Windows 11 Professional 64bit PL, w zestawie - 1 x przewód zasilający (europejski), 1 x przewód DisplayPort. Komputer wyposażony w dwa złącza RS232 (może być zastosowana karta rozszerzeń). Stacja robocza wyposażona dodatkowo w pakiet biurowy o nie gorszych parametrach niż Microsoft Office. Podać typ i producenta monitora oraz komputera. | Tak, podać model i rok produkcji monitora , komputera
31 | Wykonawca dostarczy do LAB SKDJ 2 stacje komputerowe, rok produkcji nie starsze niż 2024r. do współpracy z HIS o poniższej specyfikacji, sieciową drukarkę laserową (Wykonawca zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne i zużywalne do oferowanej drukarki, min. 2 tonery i 1 bęben na rok/drukarkę), czytniki kodów kreskowych -2 szt. Specyfikacja stacji roboczej: Monitor - Przekątna wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 60,00 cm (23,8 cala), współczynnik proporcji min. 16:9, technologia IPS z podświetleniem LED, kontrast 1000:1, liczba kolorów min. 16.70 miliona, posiada porty przynajmniej 1x DisplayPort; 1x port HDMI, możliwość regulacji pod względem wysokości i pochylenia, obrotowa podstawa, regulacja wysokości min. 110 mm, w zestawie 1 x przewód zasilający (europejski), 1 x przewód HDMI Komputer - Data produkcji (urządzenie wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy od terminu dostawy), Procesor w architekturze x86_64, osiągający w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik nie mniejszy niż 30000 punktów, pamięć RAM min. 16GB, dysk twardy SSD M.2 PCIe NVMe min. 500GB, prędkość odczytu i zapisu, sekwencyjnego minimum 1200 MB/s, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Interfejsy - min. 2 x DisplayPort v1.2, grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę z trzema monitorami, ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 4GB, obudowa - małogabarytowa typu small form factor (SFF), umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera, wbudowany w obudowę czujnik otwarcia obudowy, nie może zajmować dostępnych na płycie slotów PCI, w zestawie klawiatura z zabezpieczeniem przed zalaniem i mysz, System operacyjny - Windows 11 Professional 64bit PL, w zestawie - 1 x przewód zasilający (europejski), 1 x przewód DisplayPort. Komputer wyposażony w dwa złącza RS232 (może być zastosowana karta rozszerzeń). Stacje robocze wyposażone dodatkowo w pakiet biurowy o nie gorszych parametrach niż Microsoft Office. | Tak, podać model i rok produkcji
32 | Wykonawca dostarczy /na zasadzie dzierżawy na czas trwania umowy/małą kompaktową, biurkową drukarkę termiczną (kodziarkę ) umożliwiającą drukowanie etykiet z kodami kreskowymi o wymiarach 38 x 19 mm , szerokość druku max. 104mm, rozdzielczość druku 203dpi, szybkość druku 127mm/s, orientacja druku 0°, 90°, 180°, 270° ( 1 szt.), łatwe i szybkie ładowanie rolki etykiet, automatyczna kalibracja nośników, podłączenie przez USB wraz z materiałami eksploatacyjnymi tj. rolkami etykiet ETYECO o wymiarach 38 x 19 mm ( 5 rolek po 1000 szt/ każdy rok trwania umowy dla każdego z Laboratorium) (dotyczy LAB DSK i LAB SKDJ). | Tak
33 | Wirówka laboratoryjna nastołowa, z rotorem horyzontalnym na 28 probówek i 4 wkładami kompatybilnymi z oferowanymi probówkami o poj. 10 ml pojemność max-500 ml, prędkosć obrotowa do 6000 obr/min, niski poziom hałasu, manualne ustawianie promienia wirowania z automatyczną korektą RCF, z gwarancją, serwisowaniem i coroczną walidacją na czas trwania umowy - rok prod. 2025 lub nie starszy niż 2021 (dotyczy LAB SKDJ). | Tak
34 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią do potrzeb oferowanych analizatorów stację uzdatniania wody o wydajności zapewniającej pracę dostarczonych analizatorów. Pełen koszt napraw stacji wodnej, przegląd techniczny stacji zgodnie z zaleceniami producenta, min. 1 x/rok oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji - ponosi Wykonawca (dotyczy LAB DSK i LAB SKDJ). | Tak
35 | Wykonawca pokryje koszty adaptacji pomieszczeń, jeśli będzie wymagała tego instalacja aparatów lub stan techniczny pomieszczeń oraz zabezpieczy przewody komputerów i innych urządzeń w specjalnych stelażach nad podłogą (dotyczy LAB DSK i LAB SKDJ). Dodatkowo Wykonawca zapewni "wyciszenie" pracy dzierżawionych urządzeń/pompy analizatorów w postaci instalacji dźwiękochłonnej ścianki oddzielającej analizatory od stanowiska komputerowego do odprawiania wyników (dotyczy LAB SKDJ) oraz dostawy bezprzewodowych słuchawek nausznych z redukcją hałasu (3 szt. w przypadku lokalizacji DSK). Obowiązkowa wizja lokalna w obu lokalizacjach w celu doprecyzowania potrzeb użytkownika. | Tak
36 | Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej, łącznie z wykonaniem prac adaptacyjnych w pomieszczeniu /jeśli dotyczy/. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że odprowadzane ścieki są neutralizowane przed utylizacją lub zawierają substancje potencjalnie niebezpieczne w ilościach nie wpływających negatywnie na środowisko. Zamawiający dopuszcza dostarczenie tabletek neutralizujących dodawanych przed utylizacją na koszt Wykonawcy (dotyczy LAB DSK i LAB SKDJ). | Tak
37 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach dzierżawy wraz z opieką serwisową urządzenia chłodnicze do przechowywania odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów: a) Laboratoryjna chłodziarko-zamrażarka: wys. min. 1900 mm; poj. całkowita komory chłodziarki min. 250 L, temp. od +3 ºC do +16ºC, min. 4 półki; poj. całkowita zamrażarki-min. 100 L, temp. od -9 ºC do - 30 ºC, min. 3 szuflady; z monitoringiem zewnętrznym temperatury oddzielnie dla każdej komory i sygnalizacją alarmową; oddzielne sterowanie elektroniczne, poziom hałasu max 52 dB, rok produkcji 2022 (dotyczy LAB SKDJ). b) Urządzenie chłodnicze do przechowywania odczynników, kalibratorów i kontroli o minimalnych parametrach: wys. min. 1900 mm; poj. całkowita komory chłodziarki min. 400 L, min. 5 półek z monitoringiem zewnętrznym temperatury, o poziomie hałasu max 52 dB, rok produkcji 2022 (dotyczy LAB SKDJ). c) Zamrażarka laboratoryjna szufladowa, pionowa o pojemności całkowitej 310 L, zakres temp. -9°C do -30°C, szuflady z przejrzystymi frontami o wys. min. 180 mm, min. 8 sztuk, rodzaj sterowania - elektroniczny, wymiary zewnętrzne: szerokość - max. 600 mm, wymiary zewnętrzne (wys. x głęb. mm): min. 1840 x 615 mm - 1 szt. - biała (dotyczy LAB DSK). | Tak, podać model i rok produkcji
38 | Wykonawca dostarczy nastawną pipetę automatyczną typu Eppendorf niezbędną do przygotowania materiału kontrolnego o pojemności 0,5 - 5 ml z pokryciem kosztów kalibracji poświadczonej certyfikatem w każdym roku trwania umowy (dotyczy LAB DSK). | Tak
39 | Wykonawca uwzględni koszty uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnych sprawdzianach kontroli jakości wyników wszystkich oferowanych parametrów w sprawdzianach: a) Labquality, w tym m.in.: markery HBV i HCV - z częstotliwością 2x; przeciwciała antyHBs (jakościowo i ilościowo) - 2x; przeciwciała p.tarczycowe - 2x; Hormony A - 2x; monitorowanie leków - 2x; witamina D3 - 2x, anty-CMV i EBV - 2x, wirus różyczki-przeciwciała - 2x, markery zawału + CRP, Hormony B i PTH - 2x, serologia kiły - 2x, wirus HIV – wykrywanie przeciwciał i antygenu - 2x, Tumour markers (2700) (NSE) - 2x na każdy rok obowiązywania umowy (dotyczy LAB DSK). b) Labquality z częstotliwością 2x na każdy rok obowiązywania umowy dla każdego z oznaczeń z formularza asortymentowo-cenowego (dotyczy LAB SKDJ). | Tak
40 | Wykonawca zapewni uruchomienie analizatorów, urządzeń pomocniczych, szkolenie pracowników Laboratorium z obsługi i konserwacji analizatora oraz urządzeń dodatkowych po zakończeniu instalacji (maksymalnie w ciągu 7 dni od zainstalowania urządzeń) potwierdzone imiennymi certyfikatami: a) min. 3 osoby z obsługi codziennej, aplikacyjnej, konserwacji oraz min. 15 osób z obsługi codziennej i konserwacyjnej wymaganej od użytkownika - dotyczy LAB DSK. b) min. 3 osoby z obsługi codziennej, aplikacyjnej, konserwacji oraz 14 z obsługi podstawowej i konserwacyjnej wymaganej od użytkownika - dotyczy LAB SKDJ. | Tak
41 | Wykonawca zapewni bezpłatny, 24/7 autoryzowany serwis z czasem reakcji do 30 min. od zgłoszonej awarii oraz usunięcie awarii przez pracownika serwisu w ciągu max. 24 godz., bez względu na dzień tygodnia. W przypadku awarii dłuższej niż 48 godzin zapewnienie wykonania badań w innej placówce na koszt Wykonawcy, przy zachowaniu tej samej metody oznaczania i typu aparatu, wraz z organizacją transportu materiału – także pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego. | Tak
42 | Wykonawca zapewni na swój koszt techniczne wsparcie poprzez zdalne połączenie dzierżawionych analizatorów z firmowym centrum serwisowym przez 24h z czasem reakcji serwisu 0,5 godziny od zgłoszenia. Jedynym warunkiem udostępnienia wskazanego łącza będzie wypełnienie wniosku o dostęp zdalny dla podmiotu zewnętrznego po podpisaniu umowy (dotyczy LAB DSK i SKDJ). | Tak
43 | Wykonawca zapewni w pomieszczeniu, w którym zainstaluje analizatoty, właściwe warunki temperatury zgodne z rekomendacjami producenta (klimatyzacja). Powierzchnia pomieszczenia w lokalizacji DSK - ok.25 m2, w lokalizacji SKDJ - ok. 30m2. Obowiązkowa wizja lokalna w obu lokalizacjach w celu doprecyzowania warunków. Klimatyzacja po skończonej umowie pozostaje własnością Zamawiającego. W przypadku gry w danym pomieszczeniu zapewnione będą właściwe warunki temperaturowe do pracy dostarczonych urządzeń (istniejąca klimatyzacja), Zamawiający może odstąpić od warunku obowiązkowej instalacji klimatyzacji. Wykonawca, dla nowo instalowanej klimatyzacji, zapewni na swój koszt w okresie trwania umowy, serwisowanie, ewentualne naprawy i obowiązkowe przeglądy klimatyzacji z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta lub min. 1x na każdy rok trwania umowy (dotyczy LAB DSK i SKDJ) | Tak
44 | Wykonawca zapewni serwis wszystkich urządzeń dodatkowych (urządzeń chłodniczych, drukarek, UPS-ów, zestawów komputerowych, kodziarki, pipet) przez okres trwania umowy, łącznie z przeglądami okresowymi z częstotliwością zgodną z wymogami producenta, ale min. 1 raz/na każdy rok trwania umowy (dotyczy LAB DSK i SKDJ). | Tak
45 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej. | Tak
46 | Ulotki odczynnikowe w języku polskim, w formie elektronicznej oraz papierowej. | Tak
47 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dotyczących wyłącznie oferowanych odczynników i płynów w języku polskim (w tym każdorazowej aktualizacji) w formie elektronicznej i papierowej. | Tak
48 | Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres umowy do udzielania wsparcia technicznego, szkoleń przypominających oraz rozwiązywania problemów aplikacyjnych. | Tak
| Parametry oceniane | Opisać | Punktacja
O1 | Możliwość oznaczania kortyzolu w moczu przy zastosowaniu tego samego odczynnika co w surowicy, w sposób automatyczny, bez konieczności wstępnej obróbki, czyli konieczności stosowania materiałów do ekstrakcji kortyzolu z próbek moczu. | Parametr oceniany Oo1 Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
O2 | Dla testów wirusologicznych (HBsAg, HIV, antyHCV, antyHbs, antyTreponema pallidum) wyniki jednoznacznie interpretowane w pierwszym oznaczeniu. Wynik reaktywny lub niereaktywny w oparciu o jeden punkt odcięcia, bez podawania wartości granicznych tzw. szarej strefy udokumentowane zapisami w ulotkach testów. | Parametr oceniany Oo2 Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
O3 | Możliwość automatycznego programowania czasu wykonywania konserwacji dziennej. | Parametr oceniany Oo3 Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt
O4 | Liniowość oznaczania witaminy D3 (25-OH) co najmniej 150 ng/ml. | Parametr oceniany Oo4 Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
O5 | Aparat wyposażony w monitor z ekranem dotykowym. | Parametr oceniany Oo5 Tak -2 pkt Nie - 0 pkt
O6 | Testy immunochemiczne oparte o system reakcji wolny od wiązania biotyna - streptawidyna. | Parametr oceniany Oo6 Tak -6 pkt Nie - 0 pkt
…..............................................................
elektroniczny podpis osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy