Załącznik Nr 2.2.do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH i  PARAMETRÓW OCENIANYCH- dotyczy części 2

Przedmiot zamówienia: Czytnik do oznaczeń metodą ELISA z  oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.

Producent / Firma (podać): .................................................................................................................................

Nazwa urządzenia/Typ (podać): .........................................................................................................................

| Lp | Opis wymaganych parametrów/ warunki graniczne | Parametry bezwzględnie wymagane | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik do automatycznego odczytu testów ELISA, fabrycznie nowy lub używany, ale po pełnym przeglądzie serwisowym potwierdzonym raportem | TAK, podać rok produkcji |  |
|  | Czytnik umożliwiający pomiar absorbancji tj. odczyt, rejestrację i dalsze przetwarzanie wartości absorbancji 96-dołkowej płytki mikrotitracyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 12 różnych testów na 1 płytce | TAK |  |
|  | Możliwość programowania różnego czasu i szybkości wytrząsania płytek | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: 400-650 nm, | TAK |  |
|  | Czytnik wyposażony w co najmniej 4 moduły źródła światła o długości fal 405, 450, 540, ≥ 620 nm | TAK, podać oferowane długości fal |  |
|  | Czytnik wyposażony w źródło światła lampę halogenową lub LED | TAK, Podać rodzaj źródła światła |  |
| 8 | Czytnik sterowany z poziomu komputera zewnętrznego poprzez RS232 , wyposażony w 2 porty USB na zewnętrzną mysz, klawiaturę i drukarkę | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające archiwizację i edycję danych pomiarowych oraz wyników | TAK |  |
| 10 | Pamięć wewnętrzna o pojemności min. 20 000 wyników | TAK, podać oferowaną pojemność |  |
| 11 | Wbudowana drukarka termiczna z dodatkową opcją podłączenia drukarki zewnętrznej | TAK |  |
| 12 | Wewnętrzny program kontroli jakości z wyborem kryteriów oceny i wykresami QC | TAK |  |
| 13 | System otwarty dla metod i odczynników różnych producentów | TAK |  |
| 14 | Urządzenie ze znakiem CE IVD | TAK |  |
| 15 | Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania na komputerze udostępnionym przez Zamawiającego oraz nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania czytnika oraz wprowadzania nowych aplikacji przez cały okres trwania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pomocnicze urządzenie do przeprowadzenia etapów analizy tj. płuczkę mikropłytek ELISA kompatybilną z 96 -dołkowymi płytkami o różnym kształcie dna z możliwością: - zaprogramowania płukania na 8 lub 12 studzienek w linii, - zaprogramowania czasu płukania i wytrząsania płytki oraz wyboru szybkości wytrząsania - automatycznego wykrywania dna płytki oraz zabezpieczenia przed kolizją - dokładnego odsysania płynu - monitorowania układu płynów płuczących i ścieków za pomocą automatycznego programu - zapamiętywania min. 10 różnych, edytowalnych programów płukania - sprzęt fabrycznie nowy lub używany, ale po pełnym przeglądzie serwisowym potwierdzonym raportem | TAK, Podać typ, rok prod. |  |
| 17 | Wykonawca zapewni szkolenie stanowiskowe personelu z obsługi urządzenia i oprogramowania (min. 5 osoby) zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów | TAK |  |
| 18 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie czytnika do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy ATD funkcjonującego u Zamawiającego (min. 1-kierunkowo) | TAK |  |
| 20 | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia, ulotkę metodyczną oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeśli dotyczy) w języku polskim w formie elektronicznej do oferty oraz w formie papierowej po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 21 | Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres umowy do udzielania wsparcia technicznego, szkoleń i rozwiązywania problemów aplikacyjnych | TAK |  |

Uwaga: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

|  | Parametry oceniane | Parametr oceniany /punktacja | Parametr oferowany (wypełnić/ podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie czytnika w języku polskim | parametr oceniany Oo1 | Tak / Nie ……………………… |
|  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Oprogramowanie minimalizujące zużycie lampy halogenowej | parametr oceniany Oo2 | Tak / Nie ……………………… |
|  |  | TAK – 5 NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Czytnik wyposażony w źródło światła o żywotności min.25 000 - 50 000 godzin | parametr oceniany Oo3 | Tak / Nie ……………………… Podać źródło światła i jego żywotność |
|  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 4 | Małe wymiary czytnika , max 440 x 340 x 180 mm +/- 5 (szer. x głęb.. x wys.) | parametr oceniany Oo4 | Tak / Nie ……………………… podać wymiary i wagę ……………………………. |
|  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. . |  |
| 5 | Czytnik wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | parametr oceniany Oo5 | Tak / Nie ……………………… |
|  |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

Ad. Pkt.1-5 –Parametry oceniane: Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy. Wpisanie w przypadku parametrów punktowanych odpowiedzi NIE, nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy zostanie przydzielone 0 punktów.

…..............................................................

elektroniczny podpis osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy