DZPUCK.262.085.2026		Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Parametrów Technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bronchofiberoskopu - zestawu bronchoskopowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury wykorzystywanej do opieki kardiologicznej i kardiochirurgicznej poprzez unowocześnienie bazy sprzętowej i lokalowej” oferujemy dostawę fabrycznie nowego urządzenia o parametrach wskazanych w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy.

| Bronchofiberoskop - zestaw bronchoskopowy - 1 kpl. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bronchofiberoskop 1 z torem wizyjnym – 1 szt. |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..…………………………….…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………...….…….…..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………….……..…… (Należy podać, jeśli dotyczy) Kraj pochodzenia ...…………………………………………….……………………..…….………….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany |
|  | Bronchofiberoskop – endoskop z torem wizyjnym szt.1 | wymagany |
|  | Średnica zewnętrzna sondy max. 5,2 mm | oceniany 5.0mm - 5.2mm – 0pkt. Poniżej 5.0 – 10 pkt. Należy podać …………. |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,6 mm | oceniany 2.6-2.8mm – 0 pkt Powyżej 2.8mm – 5 pkt Należy podać …………. |
|  | Długość robocza w zakresie min.600 - 620 mm | wymagany |
|  | Głębia ostrości min: 4-50mm | oceniany 4-50mm – 0 pkt 3-50mm – 5 pkt 2-50mm – 10 pkt Należy podać …………. |
|  | Pole widzenia min. 90 stopni | oceniany 90-100o – 0pkt. Powyżej 100o – 5 pkt. Należy podać …………. |
|  | Kierunek widzenia : na wprost | wymagany |
|  | Zginanie góra/dół min.180o / 130O | wymagany |
|  | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej min. 3,5” | wymagany |
|  | Obrót monitora (lewo /prawo) min. 90O / 90O | wymagany |
|  | Kąt odchylenia monitora LCD min. 0 -120O | wymagany |
|  | Źródło światła – dioda LED | wymagany |
|  | Czas ciągłej pracy: min. 60 minut | wymagany |
|  | Format zapisu obrazów nieruchomych min.: JPEG | wymagany |
|  | Format zapisu wideo min. MP4 | wymagany |
|  | Przycisk wyboru trybu rejestracji | wymagany |
|  | Przycisk uruchomienia rejestracji | wymagany |
|  | Przycisk zasilania | wymagany |
|  | Przetwornik obrazu: CMOS | wymagany |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | wymagany |
|  | Wskaźnik liczby obrazów, które można zapisać na karcie pamięci | wymagany |
|  | Wskaźnik czasu rejestracji wideo | wymagany |
|  | Tryb odtwarzania | wymagany |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 8 MB | wymagany |
|  | Możliwość korzystania z kart SD o pojemności: 512 MB, 2GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, klasa prędkości 4 lub wyższa | wymagany |
|  | Klasa szczelności obudowy: min. IPX7 (lub równoważna) | wymagany |
|  | Możliwość mycia w automatycznej myjni-dezynfektorze | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. nakładka do sterylizacji ETO | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. akumulator litowo-jonowy o pojemności min.1350 mAh | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. ładowarka 5 V DC | wymagany |
|  | W zestawie: 20 szt. jednorazowych zaworów ssących | wymagany |
|  | W zestawie 50 szt. szczoteczek do czyszczenia kanału | wymagany |
|  | Kompatybilny z oferowaną myjnią | wymagany |
|  | Gwarancja na bronchoskop uwzględniająca uszkodzenia mechaniczne i eksploatacyjne | wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |
| Bronchofiberoskop 2 z torem wizyjnym – 1 szt. |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..…………………………….…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………...….…….…..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………….……..…… (Należy podać, jeśli dotyczy) Kraj pochodzenia ...…………………………………………….……………………..…….………….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |  |
|  | Bronchofiberoskop – endoskop z torem wizyjnym szt.1 | wymagany |
|  | Średnica zewnętrzna sondy max. 3,1 mm | oceniany 3.0mm - 3.1mm – 0pkt. Poniżej 3.0 – 10 pkt. Należy podać …………. |
|  | Średnica kanału roboczego min. 1,2 mm | oceniany 1.2-1.5mm – 0 pkt Powyżej 1.5mm – 5 pkt Należy podać …………. |
|  | Długość robocza w zakresie min.600 - 620 mm | wymagany |
|  | Głębia ostrości min: 4-50mm | oceniany 4-50mm – 0 pkt 3-50mm – 5 pkt 2-50mm – 10 pkt Należy podać …………. |
|  | Pole widzenia min. 90 stopni | oceniany 90-100o – 0pkt. Powyżej 100o – 5 pkt. Należy podać …………. |
|  | Kierunek widzenia : na wprost | wymagany |
|  | Zginanie Góra/Dół min.120o 120O | wymagany |
|  | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej min. 3,5” | wymagany |
|  | Obrót monitora ( lewo /prawo) min. 90O / 90O | wymagany |
|  | Kąt odchylenia monitora LCD min. 0 -120O | wymagany |
|  | Źródło światła – dioda LED | wymagany |
|  | Czas ciągłej pracy: min. 60 minut | wymagany |
|  | Format zapisu obrazów nieruchomych min.: JPEG | wymagany |
|  | Format zapisu wideo min. MP4 | wymagany |
|  | Przycisk wyboru trybu rejestracji | wymagany |
|  | Przycisk uruchomienia rejestracji | wymagany |
|  | Przycisk zasilania | wymagany |
|  | Przetwornik obrazu: CMOS | wymagany |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | wymagany |
|  | Wskaźnik liczby obrazów , które można zapisać na karcie | wymagany |
|  | Wskaźnik czasu rejestracji wideo | wymagany |
|  | Tryb odtwarzania | wymagany |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 8 MB | wymagany |
|  | Możliwość korzystania z kart SD o pojemności: 512 MB, 2GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, klasa prędkości 4 lub wyższa | wymagany |
|  | Klasa szczelności obudowy: IPX7 (lub równoważna) | wymagany |
|  | Możliwość mycia w automatycznej myjni-dezynfektorze | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. nakładka do sterylizacji ETO | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 1350 mAh | wymagany |
|  | W zestawie 1 szt. ładowarka 5 V DC | wymagany |
|  | W zestawie: 20 szt. jednorazowych zaworów ssących | wymagany |
|  | W zestawie 50 szt. szczoteczek do czyszczenia kanału | wymagany |
|  | Kompatybilny z oferowaną myjnią | wymagany |
|  | Gwarancja na bronchoskop uwzględniająca uszkodzenia mechaniczne i eksploatacyjne | wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |
| Myjnia dwukomorowa - myjnia dezynfektor na 2 endoskopy – 1 szt. |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..…………………………….…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………...….…….…..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………….……..…… (Należy podać, jeśli dotyczy) Kraj pochodzenia ...…………………………………………….……………………..…….………….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |  |
|  | Dwie pojedyncze, asynchroniczne komory | wymagany |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji bronchoskopów | wymagany |
|  | System zgodny z wymogami EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4 (lub równoważnymi) | wymagany |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | wymagany |
|  | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni | wymagany |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | wymagany |
|  | Każda komora myjąca wyposażona w górny i dolny obrotowy spryskiwacz | wymagany |
|  | Każda komora wyposażona we własny monitor sterujący | wymagany |
|  | Wyjmowany z komory, dedykowany kosz na endoskop | wymagany |
|  | Czujnik temperatury płynu w komorze | wymagany |
|  | Czujnik temperatury powietrza w komorze | wymagany |
|  | Czujnik poziomu środka dezynfekcyjnego | wymagany |
|  | Uchwyt na zawory endoskopowe montowany do kosza myjni | wymagany |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego bez procedury używania pasków testowych | wymagany |
|  | Czas jednego procesu mycia-dezynfekcji: max. 30 min | wymagany |
|  | Kompatybilne środki do dezynfekcji posiadające skuteczność mikrobiologiczną : (B) bakterie, (F) grzyby, (V) wirusy, (Tbc) prątki (S) spory. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich. | wymagany |
|  | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | wymagany |
|  | Przedmuchiwanie kanałów między etapami procesu oraz po procesie dekontaminacji | wymagany |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez filtry | wymagany |
|  | Filtr oczyszczania wstępnego wody: max. 0,45 µm – 8 szt. | wymagany |
|  | Filtr oczyszczania dokładnego wody: max. 0,1 µm – 8 szt. | wymagany |
|  | Zestaw płynów startowych | wymagany |
|  | Zasilanie prądem jednofazowym lub trójfazowym | wymagany |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | wymagany |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | wymagany |
|  | Drzwi częściowo przeźroczyste, umożliwiające obserwacje procesu dezynfekcji | oceniany Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. Należy podać …………. |
|  | Kontrola przepływu w kanałach endoskopu. | wymagany |
|  | System mechanicznego kodowania kanistrów detergentu, dezynfektanta, aktywatora uniemożliwiający przypadkową zamianę płynów | wymagany |
|  | System wymiany kanistrów w sposób zamknięty, bez ryzyka wylania środków, bez przelewania środków. | wymagany |
|  | Pobór płynu dezynfekującego, aktywatora i myjącego za pomocą przyłączy ssących. | wymagany |
|  | Wysuwana szuflada na płyny | wymagany |
|  | Automatyczne wydmuchiwanie kanałów endoskopu podczas oraz po cyklu dekontaminacji endoskopów. | wymagany |
|  | Zintegrowana lub zewnętrzna drukarka do raportów dekontaminacji. | wymagany |
|  | Wyświetlacz informujący o stanie myjni | wymagany |
|  | Dotykowe przyciski do sterowania | wymagany |
|  | Graficzny interfejs użytkownika | wymagany |
|  | Higieniczny panel sterowania wykonany ze szkła | wymagany |
|  | Automatyczna samodezynfekcja termiczna w 80oC bez użycia środków chemicznych, poziom skuteczności A0 min.600 | wymagany |
|  | Przycisk samodezynfekcji termicznej na panelu głównym w celu szybkiego uruchamiania. | wymagany |
|  | Myjnia kompatybilna z oferowanymi bronchoskopami | wymagany |
|  | Waga: max 220kg | wymagany |
|  | Wymiary max.: 800mm (szer.) x 800mm(głęb.)x1700mm(wys.) | wymagany |
|  | Podłączenie po przygotowaniu przyłączy prądu, wody, kanalizacji przez Zamawiającego według wytycznych Wykonawcy | wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |
| Tester szczelności - 1 szt. |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..…………………………….…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………...….…….…..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………….……..…… (Należy podać, jeśli dotyczy) Kraj pochodzenia ...…………………………………………….……………………..…….………….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |  |
|  | Urządzenie do pracy w zanurzeniu | wymagany |
|  | Odłączalny przewód tester | wymagany |
|  | Elektryczna pompa powietrza | wymagany |
|  | Pompa wyposażona w przyssawki w podstawie | wymagany |
|  | Waga pompy max. 2 kg. | wymagany |
|  | Zasilanie pompy 230 V | wymagany |
|  | Kompatybilny z oferowanymi bronchoskopami | wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |
| Szafa na 4 endoskopy - do suszenia i przechowywania endoskopów– 1 szt. |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..…………………………….…… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………...….…….…..… (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………………………………………………….……..…… (Należy podać, jeśli dotyczy) Kraj pochodzenia ...…………………………………………….……………………..…….………….. (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |  |
|  | Automatyczne suszenie i przechowywanie endoskopów | wymagany |
|  | Przechowywanie w pozycji pionowej w celu przeciwdziałania odkształceniom endoskopów | wymagany |
|  | Przechowywanie endoskopów bez użycia koszy/szuflad w celu łatwego zachowania czystości | wymagany |
|  | Zaokrąglone naroża w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia | wymagany |
|  | Wmontowana misa ociekowa do zbierania wody wydmuchanej z endoskopów | wymagany |
|  | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania | wymagany |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | wymagany |
|  | Możliwość programowania czasu suszenia i przechowywania | wymagany |
|  | Raport z badań mikrobiologicznych potwierdzających utrzymanie przez szafę poziomu dezynfekcji min.10 dni. | oceniany 10 -12 dni – 0 pkt 13 - więcej dni – 10 pkt Należy podać …………. |
|  | Wymiary szafy max.: szerokość: 900 mm, głębokość 500mm, wysokość : 2300mm | wymagany |
|  | Waga max: 80 kg w celu możliwości łatwego przestawiania. | wymagany |
|  | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów, min. 350 mm | wymagany |
|  | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów, min. 0,65 m3 | wymagany |
|  | Utrzymywanie nadciśnienie wewnątrz komory suszenia | wymagany |
|  | Liczba miejsc na endoskopy: min. 4 | wymagany |
|  | Możliwość domontowania do szafy dodatkowej komory na 4 endoskopy | Oceniany Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt Należy podać …………………………….. |
|  | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop | wymagany |
|  | Zasilanie 230 V | wymagany |
|  | Maksymalny pobór mocy 250 wat. | wymagany |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej | wymagany |
|  | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem | wymagany |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 50 l/min | wymagany |
|  | Klasa filtra min. HEPA H13 | wymagany |
|  | Konstrukcja bez agregatu | wymagany |
|  | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin | wymagany |
|  | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania | wymagany |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory | wymagany |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | wymagany |
|  | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami : niebieski - stan suszenia, zielony - stan gotowości, czerwony – czas przekroczony/alarm. | wymagany |
|  | Każdy endoskop oświetlony dedykowaną diodą o różnej barwie w zależności od stanu endoskopu | wymagany |
|  | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD | wymagany |
|  | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. | wymagany |
|  | Wyświetlanie wartości nadciśnienia | wymagany |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury | wymagany |
|  | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej | wymagany |
|  | Wyświetlanie godziny i daty | wymagany |
|  | Alarm otwartych drzwi | wymagany |
|  | Alarm braku nadciśnienia | wymagany |
|  | Alarm braku przepływu powietrza | wymagany |
|  | Alarm awarii zasilania | wymagany |
|  | Alarm przekroczonego czasu przechowywania | wymagany |
|  | Alarm przekroczonej dopuszczalnej wilgotności | wymagany |
|  | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej | wymagany |
|  | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. | oceniany Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. Należy podać …………. |
|  | W zestawie adaptery do podłączenia oferowanych endoskopów | Wymagany |
|  | Okresowy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia | Zalecany przez producenta (*): TAK, co ………. miesięcy NIE - nie wymagany (*) wskazać właściwe |

Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oraz parametry oceniane zadeklarowane w ramach kryterium oceny ofert i wyszczególnione w powyższej tabeli.

……………………………………………………………

elektroniczny podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy