| załącznik nr 1 do zaproszenia |  | Appendix No. 1 to the call for tenders |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE ORDER |  |
| Dostawa cyfrowego systemu do pomiaru anihilacji pozytonów |  | Delivery of a digital system for measuring positron annihilation |  |
| (PUB/31-2026/DZP-a) |  | (PUB/31-2026/DZP-a) |  |
| Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. |  | The offered equipment must be brand new, unused and not displayed at exhibitions or trade fairs, technically functional, safe, complete, and ready for operation, manufactured no earlier than 2025, and must meet the technical and functional requirements specified in the description of the subject of the contract. |  |
| Cyfrowy system do pomiaru anihilacji pozytonów o parametrach nie gorszych niż: |  | Digital system for measuring positron annihilation with parameters not worse than: |  |
| Przeznaczenie | System do wykonywania wysokiej dokładności pomiarów spektrów czasu życia pozytonów (PALS), Dopplerowskiego poszerzenia widma (CDB) oraz korelacji czasu życia z pędem (AMOC) w analizach materiałowych i badaniach naukowych | Intended use | High-precision measurement of positron annihilation lifetime spectra (PALS), Doppler broadening (CDB) spectra, and lifetime-momentum correlation (AMOC) for material characterization in scientific research. |
| Zakres funkcjonalny systemu | - Moduł pomiaru czasu życia pozytonów (PALS) – rejestracja i analiza sygnałów z dwóch detektorów BaF₂ przy użyciu przetworników min. 3 GS/s 8-bit, z rozdzielczością czasową poniżej 180 ps. - Moduł pomiaru Dopplerowskiego poszerzenia (CDB) – rejestracja zdarzeń z dwóch wysokorozdzielczych detektorów półprzewodnikowych Ge i generowanie histogramów 2D. - Moduł korelacji wieku-pędu (AMOC) – pomiar skorelowanych parametrów czasu życia i pędu anihilacji pozytonów poprzez integrację PALS + CDB. | Functional scope | • Positron Lifetime Measurement (PALS) – capturing and processing signals from two BaF₂ scintillation detectors at min. 3 GS/s 8-bit ADC resolution with time resolution below 180 ps. • Coincidence Doppler Broadening (CDB) – coincidence acquisition from two HPGe semiconductor detectors, generating 2D pulse height histograms. • Age-Momentum Correlation (AMOC) – integrated lifetime and momentum correlation measurements via combined modules PALS + CDB. |
| Minimalne parametry techniczne | • Wejścia ADC: 2-kanałowy minimum 3 GS/s 8-bit dla PALS; 2-kanałowy minimum 100 MS/s 14-bit dla CDB/AMOC. • Zakres czasu życia: maksymalny zakres co najmniej 1000 ns z minimum 8192 kanałami. • Rozdzielczość energetyczna: typowo 1,7 keV przy 1,33 MeV. • Zasilanie HV: minimum do +5000 V dla detektorów Ge; minimum do −4000 V dla fotopowielaczy. • Interfejs komunikacji: Ethernet (TCP/IP) lub USB do sterowania i pobierania danych. • Oprogramowanie: Aplikacja sterująca rejestracją danych i konfiguracją pomiarów. | Minimum technical specifications | • ADC Inputs: 2-channel minimum 3 GS/s 8-bit for PALS; 2-channel minimum 100 MS/s 14-bit for CDB/AMOC. • Lifetime range: maximum range at least 1000 ns with minimum 8192 channels. • Energy resolution: typical 1.7 keV at 1.33 MeV. • High Voltage Supply: minimum +5000 V per channel for Ge detectors; minimum −4000 V for PMTs. • Communication Interface: Ethernet (TCP/IP) or USB for system control and data readout. • Software: Data acquisition and control application |
| Inne | • Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim • Kompatybilność z komputerami PC | Others | • Technical documentation and user manuals in English or Polish. • Compatibility with standard PC interfaces |
| Gwarancja | • Minimum 12 miesięcy • Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. - Koszt naprawy gwarancyjnej obejmuje koszt części zamiennych i robocizny. | Warranty | • Minimum 12 months • Free warranty service for the duration of the warranty. • The cost of warranty repairs includes the cost of spare parts and labor. |