Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Nazwa zamówienia: Dostawa systemów do nauki planowania

leczenia stomatologicznego

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do planowania zabiegów ortognatycznych – 1 kpl., rok produkcji min. 2025, o co najmniej następujących parametrach:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zastosowań medycznych umożliwiającego planowanie zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. Oferowany system musi składać się co najmniej z następujących modułów: - Oprogramowanie do planowania zabiegów ortognatycznych, - Moduł do wykonywania obrazowania pełnego łuku zębowego górnego i dolnego, - Moduł do skanowania twarzy, - Platforma do druku 3D, - Dedykowana stacja robocza, - Oprogramowanie do planowania zabiegów ortognatycznych musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - import obrazów medycznych w formacie DICOM, - import plików w formacie stl, - segmentacja struktur anatomicznych, - edycja tworzonych masek, - tworzenie modeli 3D, - edycja obiektów 3D oraz linii osteotomii, - wykonywanie pomiarów antropometrycznych na obrazach medycznych i modelach 3D, - wirtualne planowanie operacji w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej, - symulacja osteotomii, - symulacja efektów operacji dla kości i tkanek miękkich, - adnotacja kanału nerwowego żuchwy, - definiowanie osi rotacji wyrostka kłykciowego - superimpozycja renderowanej objętości i powierzchni, - dostosowanie osi rotacji segmentu szczękowego, - dostosowanie osi rotacji segmentu brody, - wybór koncepcji planowania: najpierw szczęka lub najpierw żuchwa, - tworzenie wirtualnych okluzji dla pełnego cyfrowego zgryzu, - możliwość implementowania i dostosowywania wirtualnie zeskanowanej tzw. „ostatecznej” okluzji gipsowej, - ręczne definiowanie wirtualnej okluzji dla segmentowanych przypadków szczęki, - oprogramowanie musi umożliwiać zastosowanie wirtualnie zdefiniowanych elementów jak np.: regulowane „sprężyny” między szczęką a żuchwą wizualizujące siły ciągnące, - wirtualne dopasowanie/szlifowanie stworzonego modelu do warunków anatomicznych ze stałym pomiarem wartości i rozróżnieniem kolorystycznym - oklusogram ze stałym pomiarem i skalą kolorów wizualizujący odległość między guzkami zębowymi do precyzyjnej oceny kontaktów międzyzębowych, - wybór rodzaju możliwych do zastosowania szyn zgryzowych umożliwiających ich implementację względem potrzeb danego pacjenta z opcjami wyboru najpierw szczęka lub najpierw żuchwa, niezależnie od koncepcji projektowej danego zabiegu, - oprogramowanie musi umożliwiać także wykonywanie regulacji zaimplementowanych szyn zgryzowych umożliwiających: przedłużenie policzkowe i rozmieszczenie otworów na odrutowanie, - program musi umożliwiać wykonywanie regulacji osi autorotacji dla potrzeb tworzenia tzw. szyny pośredniej, - musi umożliwiać także określenie zakresu szyn chirurgicznych, w tym określenie grubości szyny, - program musi umożliwiać eksport modeli do formatu .stl w pozycji przedoperacyjnej i planowanej, - musi umożliwiać automatyczny, eksportowalny, konfigurowalny raport przypadku, - program musi umożliwiać nałożenie zeskanowanego obrazu przedoperacyjnego pacjenta na model planowanej operacji a następnie porównanie go ze skanem pooperacyjnym, - program musi automatycznie oznaczać nerw żuchwowy u pacjenta, - musi umożliwiać wykonywanie automatycznej segmentacji korzeni zębów pacjenta, - musi umożliwiać wykonywanie analizy dróg oddechowych min.: segmentacja, mapa cieplna, obliczanie objętości i minimalnego przekroju poprzecznego, - możliwość dodania skanu 3D twarzy pacjenta, - możliwość automatycznego zamykania modeli do importu i eksportu, - musi posiadać dedykowane środowisko do tworzenia szyn z możliwością indywidualnych modyfikacji, - musi posiadać spersonalizowane szyny: umożliwiające regulację autorotacji, wykonywanie otworów na druty, wyciągi policzkowe, dodawanie etykiet, - musi pozwalać na zmianę parametrów szyny: jej gładkość, długość i zaokrąglenie nakładki, - modyfikacja wyciągu policzkowego: ogólna lub dla każdego otworu, pozycja, wysokość, brzeg policzkowy, część mezjalna, wygładzanie, - eksport modeli w pozycjach pośrednich i końcowych, z uwzględnieniem autorotacji i zeskanowanych zębów, - musi posiadać możliwość importu planu operacyjnego, - musi posiadać możliwość personalizacji i zmiany nazw punktów, odległości i kątów dla poszczególnego planu zabiegu, - oprogramowanie musi posiadać wbudowane narzędzie porównawcze z pooperacyjnym skanem: wizualnie, liczbowo oraz automatycznie z analizą cefalometryczną, - oprogramowanie musi posiadać możliwość ustawiania naturalnej pozycji głowy (NHP) minimum trzy widoki. - oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację przecięć kości i płaszczyzn dla planowanego zabiegu osteotomii, - Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową z możliwością instalacji i użytkowania pełnej wersji (tzw. dla prowadzącego) na co najmniej 6 różnych komputerach oraz z możliwością instalacji i użytkowania wersji okrojonej (tzw. studenckiej) na co najmniej 24 różnych komputerach. - Moduł do wykonywania obrazowania pełnego łuku zębowego górnego i dolnego: - Cyfrowa kamera wewnątrzustna umożliwiająca wykonanie wirtualnego modelu żuchwy lub szczęki na podstawie bezpośredniego obrazu pełnego łuku zębowego w jamie ustnej. - Moduł musi umożliwiać wykonywanie cyfrowych wycisków wewnątrzustnych, niezależnie od stanu uzębienia pacjenta. - Urządzenie musi pozwalać na tworzenie dokładnych, foto- realistycznych zdjęć 2D i modeli 3D zębów (w kolorze zachowując ostrość obrazu) bez wykonywania konwencjonalnych wycisków). - Urządzenie musi być wyposażone między innymi w minimalne funkcjonalności takie jak: a) możliwość ciągłego, bezpudrowego obrazowania różnych materiałów takich jak amalgamat, złoto, inne metale, materiały przezierne, ceramika, b) możliwość szybkiego pobierania obrazu całego łuku zębowego w czasie poniżej 1 minuty oraz całego zwarcia obydwu łuków zębowych w czasie max 2-3 min, c) skanowanie tkanek położonych na głębokości co najmniej od 0 do 15 mm, d) wykonanie precyzyjnych, kolorowych modeli 3D, e) funkcja automatycznego zapobiegania zamgleniu, f) export danych - pozyskanych obrazów do formatów co najmniej: .STL, .OBJ, .PLY, - Urządzenie musi posiadać zwartą mobilną obudowę w postaci przewodowej kamery wewnątrzustnej podłączanej do stacji roboczej (o której mowa w pkt V) - Musi istnieć możliwość zdejmowania końcówki oraz możliwość stosowania wymiennych końcówek skanujących wykonanych z materiałów przystosowanych do dezynfekcji w autoklawie, - Rękojeść kamery wewnątrzustnej musi być wykonana w sposób gwarantujący jej bezpieczną eksploatację przy pacjencie, - Pole obrazowania musi wynosić min. 14 x 14 mm, - Urządzenie musi posiadać bezterminową i nielimitowaną możliwość wykonywania obrazowania/skanów i ich eksport, - Urządzenie musi posiadać inteligentny system łączenia zdjęć, pozwalający użytkownikowi w prosty sposób uzupełniać brakujące elementy na obrazie oraz automatyczne wykrywanie i usuwanie zeskanowanych artefaktów, - Dokładność końcowych modeli ‘stl. po wykonanym obrazowaniu – poniżej 30 mikronów, - Elementy obudowy rękojeści skanera muszą być wykonane z materiałów przystosowanych do dezynfekcji, - Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie typu CAD/CAM umożliwiające co najmniej: a) obrazowanie kolorowe z użyciem światła strukturalnego b) wyznaczanie granicy preparacji w procesie przygotowania modeli protetycznych, c) posiadające mapę okluzji umożliwiającą wizualizacje i ocenę kontaktów zgryzowych, d) funkcja sprawdzania podcieni i identyfikacja miejsc wymagających korekcji. - Wymagana jest polska wersja językowa oprogramowania. - Moduł do skanowania twarzy pacjenta musi posiadać co najmniej następujące parametry: - Musi umożliwiać skanowanie twarzy w pełnej rozdzielczości w czasie poniżej 3 sekund, - Pole skanowania min. 220x300 mm, - Dokładność skanowania min. 0,2 mm, - Rozdzielczość skanowania min. 1440x1080 pikseli, - Skanowanie musi być oparte o światło strukturalne, - Źródło światła typu LED, - Obszar zębów i ust pacjenta musi być obrazowany ze zwiększoną dokładnością pozwalając na precyzyjne dopasowanie obrazów wewnątrzustnych, - Musi zachowywać kompatybilność z formatami co najmniej STL, PLY i OBJ, DICOM, JPG, - Musi istnieć możliwość eksportu skanów twarzy do stomatologicznych programów CAD/CAM. - Platforma do druku 3D do zastosowań stomatologicznych musi być wyposażona co najmniej w moduł druku 3D, moduł mycia wydruków oraz moduł utwardzania wydruków i posiadać co najmniej następujące parametry: - Moduł druku 3D realizujący proces fotopolimeryzacji żywicy światłem UV o wysokiej rozdzielczości: - Technologia druku stereolitografia (SLA) lub technologia DLP (Digital Light Processing) zapewniająca wysoką precyzję i powtarzalność wydruków stomatologicznych, - Obszar roboczy co najmniej: 150 × 75 × 165 mm - Grubość warstwy regulowana w zakresie co najmniej: 50–250 mikronów - Rozdzielczość XY: min. 18x18 µm - Średnia prędkość druku: min. 20 mm/h - Maksymalna prędkość druku: min. 50 mm/h - Obsługiwane formaty plików: co najmniej STL, OBJ, 3MF - Materiały eksploatacyjne – musi umożliwiać użycie materiałów/żywic min. inżynieryjnych, stomatologicznych, medycznych, - Oprogramowanie sterujące musi być kompatybilne z systemami Windows i/lub macOS i umożliwiać co najmniej: przygotowanie modeli do druku, generowanie podpór, podgląd i edycję warstw. - Moduł mycia wydruków – umożliwiający automatyczne czyszczenie modeli z pozostałości żywicy po wydruku. - Moduł utwardzania wydruków światłem UV – zapewniający końcową obróbkę i zwiększenie wytrzymałości drukowanych elementów. - Dedykowana stacja robocza o parametrach zapewniających bezproblemową obsługę zarówno oprogramowania, modułów jak i analizę oraz obróbkę pozyskanych obrazów/danych. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie objęte było licencją bezterminową, umożliwiającą użytkowanie oprogramowania na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: - aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń funkcjonalnych oraz aktualizacji zgodności z systemem operacyjnym) co najmniej przez cały okres gwarancji. Aktualizacje nie mogą wymagać zakupu dodatkowych urządzeń/rozwiązań sprzętowych (np. głowica kamery itp.) - wsparcia technicznego dla Zamawiającego przez cały okres gwarancji, obejmującego m.in. konsultacje, pomoc przy instalacji aktualizacji oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane oprogramowanie do planowania zabiegów ortognatycznych musi być oprogramowaniem medycznym zgodnym z dyrektywą nr MDR 2017/745. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych (co najmniej dla urządzeń/modułów mających styczność z pacjentem). Urządzenia muszą posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do miejsca użytkowania, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania oraz szkolenie z obsługi (min. 3 do 6 osób). W zakresie stacji roboczej Wykonawca zobowiązuje się do: - zaoferowania stacji roboczej spełniającej wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy - zaoferowania stacji roboczej posiadającej certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy - zaoferowane stacja robocza muszą mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy. Gwarancja dla przedmiotu zamówienia: minimum 24 miesiące. (Uwaga: Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIX SWZ.)