Załącznik nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Nazwa zamówienia: Dostawa systemów do nauki planowania

leczenia stomatologicznego

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do rejestracji ruchów żuchwy – 1 kpl., rok produkcji min. 2025, o co najmniej następujących parametrach:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do cyfrowej rejestracji ruchów żuchwy przeznaczonego do celów dydaktycznych dla studentów stomatologii. System ma pozwalać na precyzyjne odwzorowanie dynamicznych aspektów funkcji narządu żucia, co jest kluczowe w nauczaniu diagnostyki zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, projektowaniu rekonstrukcji protetycznych i ortodontycznych oraz analizie kontaktów okluzyjnych. System ma umożliwiać wizualizację w czasie rzeczywistym oraz analizę ruchów żuchwy. Oferowany system musi składać się co najmniej z jednostki rejestrującej, sensorów mocowanych do pacjenta, modułu do wykonywania obrazowania wewnątrzustnego, specjalistycznego oprogramowania oraz dedykowanej stacji roboczej np. typu all-in-one. Oferowany system musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Musi umożliwiać wykonywanie badania (tj. rejestrację ruchów żuchwy pacjenta) z ich wizualizacją w czasie rzeczywistym w oparciu o skany wewnątrzustne pacjenta, - Musi umożliwiać rejestracją i analizę ruchów żuchwy w trzech wymiarach (tzw. 3D) w czasie rzeczywistym, - Musi umożliwiać analizę co najmniej ruchów protruzji, retruzji, ruchów bocznych oraz ruchów żucia i połykania, - Musi umożliwiać wizualizację trajektorii ruchów żuchwy oraz kontaktów okluzyjnych, - Oprogramowanie systemu musi umożliwiać analizę i eksport danych w formatach kompatybilnych z oprogramowaniem CAD/CAM stosowanym w stomatologii, - Musi pozwalać na import danych z zewnętrznych systemów obrazowania wewnątrzustnego (np. skany wewnątrzustne ze skanerów 3D), obrazowania tomograficznego (np. wysegmentowane dane CBCT) i obrazowania twarzy (np. zdjęcia lub skany twarzy 3D), - Musi umożliwiać synchronizację/dopasowanie danych z zewnętrznych systemów obrazowania (np. skany twarzy, wysegmentowane dane CBCT czy modele cyfrowe szczęki i żuchwy), - Musi być kompatybilny z formatami plików co najmniej STL, PLY, OBJ, .xml - Musi posiadać możliwość pracy w trybie statycznym (analiza okluzji) i dynamicznym (analiza funkcjonalna), - Musi posiadać funkcję podpowiadania/generowania osi obrotu stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o zarejestrowane ruchy żuchwy pacjenta, - Musi posiadać możliwość zdefiniowania nowego wymiaru pionowego (tj. nowej wysokości zwarciowej) przy użyciu osi obrotu o której mowa w pkt 10, - Musi mieć możliwość eksportu danych do wirtualnych artykulatorów, - Musi posiadać interfejs użytkownika z obsługą co najmniej w języku polskim i angielskim, - Musi być oparty o bezinwazyjną metodę pomiaru tj. niewymagającą stosowania tzw. elementów inwazyjnych u pacjenta, - Musi umożliwiać archiwizację i porównywanie wyników badań wykonanych w różnych okresach czasowych, - Musi istnieć możliwość pracy w sieci lokalnej oraz przechowywania danych na lokalnym serwerze, - Moduł do wykonywania obrazowania wewnątrzustnego tj. cyfrowa kamera wewnątrzustna musi umożliwiać wykonanie wirtualnego modelu żuchwy lub szczęki na podstawie bezpośredniego obrazu pełnego łuku zębowego w jamie ustnej. - Moduł do wykonywania obrazowania wewnątrzustnego musi być wyposażony między innymi w minimalne funkcjonalności takie jak: a) możliwość ciągłego, bezpudrowego obrazowania różnych materiałów takich jak amalgamat, złoto, inne metale, materiały przezierne, ceramika, b) możliwość szybkiego pobierania obrazu całego łuku zębowego w czasie poniżej 1 minuty oraz całego zwarcia obydwu łuków zębowych w czasie max 2-3 min, c) skanowanie/obrazowanie tkanek położonych na głębokości co najmniej od 0 do 15 mm, d) wykonanie precyzyjnych, kolorowych modeli 3D, e) funkcja automatycznego zapobiegania zamgleniu, f) export danych - pozyskanych obrazów do formatów co najmniej: .STL, .OBJ, .PLY, - Musi istnieć możliwość zdejmowania końcówki kamery/skanera oraz możliwość stosowania wymiennych końcówek skanujących wykonanych z materiałów przystosowanych do dezynfekcji w autoklawie, - Rękojeść kamery wewnątrzustnej musi być wykonana w sposób gwarantujący jej bezpieczną eksploatację przy pacjencie, - Pole obrazowania musi wynosić min. 14 x 14 mm, - Urządzenie musi posiadać bezterminową i nielimitowaną możliwość wykonywania obrazowania/skanów i ich eksport, - Urządzenie musi posiadać inteligentny system łączenia zdjęć, pozwalający użytkownikowi w prosty sposób uzupełniać brakujące elementy na obrazie oraz automatyczne wykrywanie i usuwanie zeskanowanych artefaktów, - Dokładność końcowych modeli ‘stl. po wykonanym skanowaniu – poniżej 30 mikronów, - Elementy obudowy rękojeści kamery/skanera muszą być wykonane z materiałów przystosowanych do dezynfekcji, - Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie typu CAD/CAM umożliwiające co najmniej: a) obrazowanie kolorowe z użyciem światła strukturalnego b) wyznaczanie granicy preparacji w procesie przygotowania modeli protetycznych, c) posiadające mapę okluzji umożliwiającą wizualizacje i ocenę kontaktów zgryzowych, d) funkcja sprawdzania podcieni i identyfikacja miejsc wymagających korekcji. - Dedykowana stacja robocza musi posiadać parametry zapewniające bezproblemową obsługę zarówno oprogramowania, modułów jak i analizę oraz obróbkę pozyskanych obrazów/danych. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie objęte było licencją bezterminową, umożliwiającą użytkowanie oprogramowania na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: - aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń funkcjonalnych oraz aktualizacji zgodności z systemem operacyjnym) co najmniej przez cały okres gwarancji. Aktualizacje nie mogą wymagać zakupu dodatkowych urządzeń/rozwiązań sprzętowych (np. głowica kamery itp.) - wsparcia technicznego dla Zamawiającego przez cały okres gwarancji, obejmującego m.in. konsultacje, pomoc przy instalacji aktualizacji oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych (co najmniej dla urządzeń mających styczność z pacjentem). Urządzenia muszą posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie do miejsca użytkowania, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania oraz szkolenie z obsługi (min. 3 do 6 osób). W zakresie stacji roboczej Wykonawca zobowiązuje się do: - zaoferowania stacji roboczej spełniającej wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy - zaoferowania stacji roboczej posiadającej certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy - zaoferowane stacja robocza muszą mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy. Gwarancja dla przedmiotu zamówienia: minimum 24 miesiące. (Uwaga: Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIX SWZ.)