Numer postępowania: DZP.25.34.2026

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa postępowania:

Dostawa aparatu Angio-OCT

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin,  Al. Racławickie 1

tel. (81) 448 52 00, faks (81) 448 52 01

NIP 7120106911, REGON 000288716

Przedmiot zamówienia:  Dostawa aparatu Angio-OCT (1 kpl.)

Aparat Angio-OCT Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*...................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................ rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach: (*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Przedmiotem dostawy jest tomograf okulistyczny z funkcją angiografii: FA (tj. fluoresceinowej) i ICG (tj. indocyjaninowej), przeznaczony do zastosowań diagnostycznych w okulistyce. Urządzenie musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Tomograf okulistyczny musi być umieszczony na dedykowanym stoliku z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz zamontowanym regulowanym podbródkiem i podporą czoła, dla pacjenta w tym również poruszającego się na wózku inwalidzkim. - Aparat musi posiadać monitor typu LCD min. 22” oraz dotykowy, kolorowy wyświetlacz umożliwiający szybkie sterowanie funkcjami podczas badania na żywo. - Musi posiadać możliwość manualnego ustawienia głowicy obrazującej za pomocą joysticka. - Musi posiadać uchylną konstrukcję podstawy głowicy obrazującej umożliwiającą jej zwiększony ruch dla potrzeb uzyskania obrazów peryferii siatkówki. - Musi posiadać na wyposażeniu sterownik nożny do pozycjonowania aparatu względem badanego pacjenta. - Musi posiadać wymienne obiektywy co najmniej: obiektyw do obrazowania pola badania: 30°x30° oraz obiektyw szerokokątny umożliwiający uzyskanie zakresu kątowego obrazowania dna oka: min. 55 stopni oraz uzyskiwanie szerokość skanów OCT wynoszącą min. 16,5 mm. - Musi posiadać zintegrowaną stację roboczą do akwizycji obrazów o parametrach min. 32 GB RAM, dysk SSD min 500 GB do obsługi systemu, dysk typu HDD o pojemności min. 4TB do archiwizacji danych, karta graficzna z min. 2GB pamięci, stacja musi posiadać złącze do przesyłu danych typu Thunderbolt 3 pomiędzy aparatem, a komputerem dla sprawnego pozyskiwania obrazu do analizy oraz wspomniany wyżej w pkt. 2 monitor typu LCD o przekątnej min. 22”. - Musi posiadać co najmniej następujące moduły do obrazowania: - Moduł obrazowania konfokalnego - Moduł OCT (optycznej tomografii koherentnej) - Moduł jaskrowy - Moduł OCTA (optycznej tomografii koherentnej z angiografią) - Moduł obrazowania konfokalnego musi umożliwiać co najmniej: - Musi umożliwiać wykonanie obrazowania konfokalnego obejmującego następujące wzory skanowania min.: liniowy, objętościowy, radialny, kołowy. - Musi umożliwiać wykonywanie laserowych, konfokalnych, kolorowych skanów dna oka z wykorzystaniem jednoczesnego obrazowania za pomocą trzech długości fal lasera (podczerwonego, zielonego i niebieskiego opisanych w pkt. 17). - Musi umożliwiać wykonywanie laserowej konfokalnej autofluorescencji za pomocą niebieskiego lasera. Skany muszą być wykonywane pod kontrolą tzw. eyetrackera na żywo. - Musi umożliwiać wykonywanie laserowej konfokalnej angiografii fluoresceinowej dna oka za pomocą niebieskiego lasera. Skany muszą być wykonywane pod kontrolą tzw. eyetrackera na żywo. - Musi umożliwiać wykonywanie laserowej konfokalnej angiografii indocyjaninowej dna oka za pomocą podczerwonego lasera. Skany muszą być wykonywane pod kontrolą tzw. eyetrackera na żywo. - Musi umożliwiać wykonywanie angiografii fluoresceinowej przedniego odcinka oka. - Musi umożliwiać jednoczasowe wykonywanie angiografii indocyjaninowej i fluoresceinowej. - Musi mieć możliwość zapisu angiografii w postaci filmu o długości min. 10 sekund, - W przedmiotowym module podczas skanowania konfokalnego oka muszą być stosowane następujące długości fal lasera: - 486 nm +/- 5 nm,(niebieski) - 518 nm +/- 5 nm,(zielony) - 786 nm +/- 5 nm,(bliska podczerwień) - 815 nm +/- 5 nm,(podczerwień) - Moduł OCT (optycznej tomografii koherentnej) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Źródło OCT musi pracować w domenie spektralnej - z uwagi na konieczność uzyskania maksymalnego kontrastu obrazowania OCT w warstwach siatkówki. - Musi posiadać laserowe źródło światła o długości fali max. 880 nm niezbędne do wykonywania badania OCT. - Musi posiadać wbudowaną funkcję eliminacji artefaktów (tj. redukcji szumów) dla skanów dna oka i OCT na podstawie uśrednienia min. 100 skanów. - Musi posiadać rozdzielczość osiową: min. 3,9 μm - Musi posiadać rozdzielczość poprzeczną: min. 5,7 μm - Moduł musi osiągać szybkość obrazowania co najmniej 85 000 A-skanów na sekundę. - Moduł musi posiadać zmiany prędkości skanowania w trybie OCT z możliwością zmiany prędkości skanowania do min. 125 kHz (dla tzw. trybu wysokiej szybkości badania). - Moduł musi posiadać fiksator wewnętrzny, służący do ustabilizowania toru optycznego i pozycjonowania cewnika obrazującego podczas akwizycji danych. - Musi umożliwiać wykonanie badania oka przy minimalnej średnicy źrenicy badanego oka wynoszącej min. 2,5mm. - Musi posiadać kompensację refrakcji do min. -24D - Musi posiadać funkcję EDI OCT (obrazowania o zwiększonej głębokości penetracji) umożliwiającą dokładną ocenę naczyniówki. - Musi posiadać funkcję EVI OCT- umożliwiająca dokładną ocenę ciała szklistego do obrazowania ciała szklistego o zwiększonej widoczności. - Musi posiadać tzw. dwuwiązkowy aktywny eyetracker. - Musi umożliwiać penetrację tkanki do głębokości wynoszącej co najmniej 1,9 mm. - Musi generować cyfrowy rozmiar obrazu (pixele) w trybie wysokiej rozdzielczości wynoszący min.: 1536 x 1536, 1024 x 1024, 768 x 768. - Musi umożliwiać wykonanie obrazowania OCT obejmującego następujące wzory skanowania min.: liniowy, objętościowy, radialny, kołowy. - Musi posiadać wbudowaną funkcję powtarzania i porównywania skanów zlokalizowanych w dokładnie tym samym miejscu, w oparciu o lokalizację anatomicznych punktów referencyjnych w obrazie dna oka. - Moduł Jaskrowy musi umożliwiać co najmniej: - Wykonywanie skanów i analiz tarczy nerwu wzrokowego. - Umożliwiać korekcję dokładności oceny tarczy i grubości włókien nerwowych uwzględniającą automatyczną weryfikację położenia środka plamki względem środka tarczy nerwu, z monitorowaniem na żywo za pomocą eyetrackera. - Aparat musi pozwalać na wyznaczanie granicy tarczy nerwu wzrokowego poprzez określenie punktów otwarcia membrany Brucha realizowane za pomocą min. 24 skanów radialnych. - Aparat musi umożliwiać dokonywanie analizy symetrii Hemisfer w oparciu o anatomiczne punkty referencyjne. - Aparat musi posiadać wgrane tzw. mapy referencyjne do oceny grubości siatkówki i jej warstw min.: GCL (warstwy komórek zwojowych siatkówki), IPL (warstwy splotowatej wewnętrznej), RNFL (warstwy włókien nerwowych siatkówki). - Aparat musi posiadać możliwość tworzenia map różnicowych względem map normatywnych. - Aparat musi pozwalać na ocenę grubości włókien nerwowych realizowaną automatycznie w jednym badaniu, za pomocą min. 3 skanów okrężnych o różnych promieniach. - Moduł OCTA (optycznej tomografii koherentnej z angiografią) musi posiadać co najmniej: - Funkcję eliminacji artefaktów obrazu Angio-OCT na podstawie uśrednienia min. 7 skanów. - Możliwość wykonywania badań Follow-up (powtarzalnych skanów w tej samej lokalizacji siatkówki) w trybie Angio-OCT, z dokładnością pozycjonowania kontrolowaną w czasie rzeczywistym przez układ śledzenia ruchów gałki ocznej. - Rozmiar obrazu w trybie Angio-OCT min. 768x384 pikseli. - Aparat musi posiadać wbudowany Tryb Angio-OCT z odstępem pomiędzy kolejnymi skanami przekrojowymi (B-scan spacing) nie większym niż 6 μm - Aparat musi automatycznie identyfikować następujące warstwy naczyniowe siatkówki i naczyniówki: - NFLVP – Nerve Fiber Layer Vascular Plexus (splot naczyniowy warstwy włókien nerwowych), - SVP – Superficial Vascular Plexus (splot naczyniowy powierzchowny), - ICP – Intermediate Capillary Plexus (splot włosowaty pośredni), - DCP – Deep Capillary Plexus (splot włosowaty głęboki), - AC – Avascular Complex / Avascular Zone (strefa pozbawiona naczyń), - Choriocapillaris (naczyniowa warstwa naczyniówki tuż pod siatkówką), - Choroid (głębsze warstwy naczyniówki). Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o co najmniej: - o moduł wysokiej rozdzielczości obrazowania dna oka - z soczewką umożliwiającą wykonywanie skanów siatkówki w wysokim powiększeniu dla obrazowania mikrostruktur siatkówki w obszarze min. 8 stopni. - o soczewkę i dedykowane oprogramowanie do obrazowania przedniego odcinka oka, umożliwiające wykonywanie wysokiej rozdzielczości skanów OCT: rogówki, kątów przesączania, twardówki. - o soczewkę umożlwiającą wykonywanie angiografii fluoresceinowej oraz indocyjaninowej w zakresie min. 102° na pojedynczym zdjęciu. - o moduł zmiany prędkości skanowania do 20 kHz (tryb wysokiej czułości badania). Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Oferowane rozwiązanie musi być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności.

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )