## Zadanie 1
Załącznik 3.1 do SWZ
Nr postępowania: DZP-271-2-42/PN/2026
Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt do zabiegów w Pracowni Hemodynamicznej Zadanie 1 - Spirale okluzyjne, embolizacyjne, mikrocewniki
Lp. | Nazwa międzynarodowa | j.m | Zamawiana ilość na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Handlowa Producent | Klasa wyrobu medycznego
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 | Kol. 11 | Kol. 12
1 | Spirala okluzyjna • platynowa spirala 3D; pierwotna średnica - 0,020” • spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), • dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali) • dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
2 | Spirala embolizacyjna • platynowa spirala odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy - 0,020” • dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim, • dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; • Spirale otwierają się conajmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” • Spirale bezkształtne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm) | sztuka | Zamówienie podstawowe : 80
Opcja: 40
3 | Spirala embolizacyjna obwodowa odczepialna • spirala odczepiana mechanicznie, • średnica spirali .0135" • długość spiral – od 2 do 70cm • kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • spirala w kształcie 3D • spirala zbudowana z platyny z włóknem PE przeciw rozciąganiu • Spirale o kształcie sinusoidalnym 2D o co najmniej 7 długościach (wymagane 3,6,10,15,30, 45 lub 60cm) | sztuka | Zamówienie podstawowe : 20
Opcja: 20
4 | Mikrocewnik • Średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.) • Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; • Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie • Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
5 | Uchwyt uwalniajacy • Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.0135" • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
6 | Zestawy aspiracyjne • Długości85/ 115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F; • dostępny w 2 wygiętych zakończeniach; • Długość 135cm: średnica zewnętrzna dystalna - 6F; zakończenie proste • w zestawie przewody wysokoprzepływowe | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
7 | Zestawy aspiracyjny • atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; • prosty: średnica zewnętrzna 7F, średnica wewnętrzna – 0,082”; długość robocza 130cm; • dystalny odcinek zagięty • inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin • automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) • przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji • audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu • zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną dostarczoną przez oferenta | sztuka | Zamówienie podstawowe : 10
Opcja: 10
8 | Zestaw aspiracyjny Atraumatyczny system 7F kompatybilny z pompą aspiracyjną dostarczoną przez oferenta: • atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; zagięty, średnica zewnętrzna 7F; średnica wewnętrzna .082"; długość robocza 130 cm; • moduł komputerowy: inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin; automatyczne sterowanie przepływem (zaworem); system automatycznego wspomagania aspiracji za pomocą roztworu soli fizjologicznej; audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu • przewody o wysokim przepływie; | sztuka | Zamówienie podstawowe : 10
Opcja: 10
9 | Zestaw aspiracyjny Atraumatyczny system 6F kompatybilny z pompą aspiracyjną dostarczoną przez oferenta: • atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; prosty, średnica zewnętrzna 6F; średnica wewnętrzna .072"; długość robocza 132 cm z cewnikiem wspierającym w zestawie; • moduł komputerowy: inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin; automatyczne sterowanie przepływem (zaworem); system automatycznego wspomagania aspiracji za pomocą roztworu soli fizjologicznej; audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu • przewody o wysokim przepływie; | sztuka | Zamówienie podstawowe : 10
Opcja: 10
10 | Zestaw aspiracyjny • cewnik zarejestrowany do aspiracji skrzeplin w tętnicach wieńcowych; konstrukcja cewnika typu RX - kanał RX o długości 29cm, kompatybilny z prowadnikami 0.014''; Długość 140cm lub 160cm średnica zewnętrzna cewnika - 5,3F; średnica wewnętrzna 0,044''; ściana cewnika wzmocniona stalową, laserowo ciętą rurką typu hypotube; • przewody wysokoprzepływowe | sztuka | Zamówienie podstawowe : 30
Opcja: 20
11 | Zbiornik • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik,Zbiornik • kompatybilny z pompą aspiracyjną dostarczaną przez oferenta; • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
12 | Separator • Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię • kompatybilne z cewnikami z pozycji 7-9 | sztuka | Zamówienie podstawowe : 40
Opcja: 20
Razem (zamówienie podstawowe + opcja):
Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zawartej umowy na czas jej trwania pompy w ilości 1 szt. Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji do 29,2; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra
Wymagania dot. serwisu urządzenia medycznego:
1. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim
2. Wykonawca dostarczy świadectwo CE oraz certyfikat IVD dla oferowanego urządzenia, deklarację zgodności, zgłoszenia/wpisy do krajowego Rejestru Wyrobów Medycznych wraz z ofertą
3.Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzenia
4.Wykonawca zapewni pełny serwis pompy na swój koszt, przez okres trwania/obowiązywania umowy, każdorazowo potwierdzony protokołem przesłanym na adres mailowy Działu Aparatury Medycznej USDK (dam@usdk.pl) oraz do wiadomości użytkownika końcowego
5.Wykonawca wykona przeglądy pompy przez okres trwania/obowiązywania umowy wg zaleceń producenta, każdorazowo potwierdzone protokołem przesłanym na adres mailowy Działu Aparatury Medycznej USDK (dam@usdk.pl) oraz do wiadomości użytkownika końcowego.
6.Wykonawca ujmie w umowie najmu/udostępnienia wartości netto/brutto dostarczonych urządzeń Wartość dostarczonych urządzeń: ….......................... Netto / ….......................... Brutto (UZUPEŁNIA WYKONAWCA)
7.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca doręczy dokumenty potwierdzające zgodność produktu z zamówieniem, w tym certyfikat kontroli jakości produktów oraz karty charakterystyki w języku polskim (w wymaganej formie - papierowej lub elektronicznej) po podpisaniu umowy.
8.Czas oczekiwania na reakcję serwisu: 24 godz. od zgłoszenia w dni robocze
9.Czas oczekiwania na usunięcie awarii: 5 dni roboczych od zgłoszenia
10.W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w wymaganym terminie. Wykonawca udostępni zamawiającemu urządzenie zastępcze.
11. Adres kontaktowy do zgłaszania awarii: …............ (UZUPEŁNIA WYKONAWCA)
12.Wykonawca dostarczy do Działu Aparatury Medycznej USDK protokół przekazania najmowanego urządzenia. Kierownik Działu Aparatury Medycznej USDK – mgr Kinga Kania, kinga.statuch@usdk.pl, tel. 510 636 063 (wzór w załączniku)
13.Wykonawca na własny koszt dokona instalacji aparatu
Wartości zamówienia podstawowego oraz prawa opcji Wykonawca, na podstawie danych z załącznika nr 3.2 do SWZ, wpisuje do załącznika nr 2 do SWZ.

## Zadanie 2
Załącznik 3.2 do SWZ
Nr postępowania: DZP-271-2-42/PN/2026
Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt do zabiegów w Pracowni Hemodynamicznej Zadanie 2 - Przezskórna zastawka płucna
Lp. | Nazwa międzynarodowa | j.m | Zamawiana ilość na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Handlowa Producent | Klasa wyrobu medycznego
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 | Kol. 11 | Kol. 12
1 | Samorozprężalna zastawka płucna ze szkieletem z plecionego drutu Samorozprężalna zastawka płucna ze szkieletem z plecionego drutu, bez konieczności implementacji stentu podtrzymujacego (prestenng) i możliwa do zastosowania w przypadku pierwotnej drogi odpływu prawej komory Rozmiary zastawek: średnica od18mm do 32 mm długość od 18mm do 38mm. Wieloetapowa inżynieria tkankowa zastawki, w tym obróbka alfa- galaktozydazą dla większej trwałości niskoprofilowy system wprowadzający 18F-20 F W zestawie system wprowadzający. | sztuka | Zamówienie podstawowe : 10
Opcja: 10
Razem (zamówienie podstawowe + opcja):
Wartości zamówienia podstawowego oraz prawa opcji Wykonawca, na podstawie danych z załącznika nr 3.2 do SWZ, wpisuje do załącznika nr 2 do SWZ.

## Zadanie 3
Załącznik 3.3 do SWZ
Nr postępowania: DZP-271-2-42/PN/2026
Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt do zabiegów w Pracowni Hemodynamicznej Zadanie 3 - Cewniki prowadzące
Lp. | Nazwa międzynarodowa | j.m | Zamawiana ilość na 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Handlowa Producent | Klasa wyrobu medycznego
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 | Kol. 11 | Kol. 12
1 | Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5 F/6F • średnica wewnętrzna 0,059” / 0,071” • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm - miękka - bez zbrojenia • kształt końcówki prosty/ MP2/BUR • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika | sztuka | Zamówienie podstawowe : 50
Opcja: 25
2 | Cewnik prowadzący Zestaw składający się z dwóch elementów : • Część zewnętrzna – cewnik prowadzący • Część wewnętrzna – cewnik wewnętrzny Cewnik prowadzący • cewnik zbrojony (braiding) • średnica zewnętrzna 5F/6F • średnica wewnętrzna 0.059’’/0.071” • długość 95cm • dystalna końcówka 7 cm • kształt końcówki: prosty/MP2 • pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika Cewnik wewnętrzny • zbrojony • średnica zewnętrzna 4F/5F • średnica wewnętrzna 0.041”/0.048” • długość 117cm • dystalna końcówka 15 cm bez zbrojenia • kształt końcówki: VTR/JB2/SIM2 • pokrycie hydrofilne na długości 15 cm | sztuka | Zamówienie podstawowe : 50
Opcja: 25
Razem (zamówienie podstawowe + opcja):
Wartości zamówienia podstawowego oraz prawa opcji Wykonawca, na podstawie danych z załącznika nr 3.2 do SWZ, wpisuje do załącznika nr 2 do SWZ.