Nr postępowania: DZP-271-2-49/PN/2026                                                                     							               załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa postępowania: Dzierżawa analizatorów wraz z sukcesywnymi dostawami odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń koagulologicznych

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANYCH (PROPONOWANYCH) PRZEZ WYKONAWCĘ

| TABELA I. ANALIZATOR DO OZNACZEŃ KOAGULOLOGICZNYCH [zwany także aparatem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia, przedmiotem dostawy] Dwa jednakowe, fabrycznie nowe analizatory do oznaczeń koagulologicznych (rok produkcji nie wcześniej niż 2024/2025), z automatycznym podajnikiem, z oprogramowaniem zarządzającym pracą analizatorów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, połączone ze stacją zarządzająco-walidującą. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA uzupełnia Wykonawca |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (nazwa i typ aparatu) |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca |  |  |
| Data produkcji |  |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu, które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi | Serwis własny Wykonawcy: - Adres punktów serwisowych - Dane kontaktowe: telefon, e-mail pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia awarii/gwarancyjne/serwisowe |  |
|  | Serwis zlecony Podwykonawcom - Nazwy Podwykonawców - Adres punktów serwisowych - Dane kontaktowe: telefon, e-mail pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia awarii/ gwarancyjne/serwisowe |  |

| TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW Dwa jednakowe, fabrycznie nowe analizatory do oznaczeń koagulologicznych (rok produkcji nie wcześniej niż 2024/2025), z automatycznym podajnikiem, z oprogramowaniem zarządzającym pracą analizatorów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, połączone ze stacją zarządzająco-walidującą. |  |
| --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 |
| L.p. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia] Opis parametru Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego |
|  | Wydajność aparatu, co najmniej 185 oznaczeń na godzinę dla PT i aPTT |
|  | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 220 oznaczeń PT na godzinę |
|  | Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny) i immunologicznymi i agregacyjnymi |
|  | Oznaczanie D-Dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinająca (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na poziomie 0,5 mg/l FEU (lub odpowiednio: 500 ug/l lub 500 ng/ml FEU. Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA) |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji) |
|  | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady |
|  | Aparat pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe -nie łączone w bloki, rotory lub segmenty (minimum 1000 na pokładzie jednorazowo) |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 3 krzywych kalibracyjnych dla każdego z parametrów. |
|  | Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych |
|  | Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie próbki, bez udziału operatora) |
|  | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu |
|  | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator |
|  | Możliwość oznaczenia agregacji płytek |
|  | Automatyczna kalibracja |
|  | Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania. Funkcja przewidywania zużycia odczynników na podstawie aktualnego zapotrzebowania na odczynniki |
|  | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza liniowością metody |
|  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikacje załadowanych na pokład analizatora próbek pacjentów i odczynników |
|  | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, rekombinowaną z fosfolipidami syntetycznymi o ISI 1,0 ±0,1. |
|  | Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0 g/l- dopuszcza się rozcieńczenie |
|  | Materiały standardowe, osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) |
|  | Moduł komunikacji: współpraca analizatorów i przesył wyników badań do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS firmy MARCEL |
|  | Analizatory wyposażone w drukarkę oraz urządzenie podtrzymujące zasilanie awaryjne UPS-każdy |
|  | Urządzenie zapewniające optymalną pracę analizatorów- klimatyzator (wraz z przeglądami) |
|  | Wymagane dodatkowe komplety filtrów do aparatów |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatorów i urządzeń dodatkowych. Instalacja do 30 dni od podpisania umowy |
|  | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora prowadzone przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej w miejscu instalacji, potwierdzone certyfikatem |
|  | Przeglądy okresowe według zaleceń producenta oraz serwis przez cały okres trwania umowy, udokumentowane raportami przesyłanymi do Zamawiającego, każdorazowo potwierdzone protokołem przesłanym na adres mailowy Działu Aparatury Medycznej USDK (dam@usdk.pl) oraz do wiadomości użytkownika końcowego |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 h, usunięcie awarii do 48 godzin, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 10 dni |
|  | Serwis zdalny |
|  | Ujęcie w umowie dzierżawy wartości urządzeń brutto/netto |
|  | Świadectwo CE oraz certyfikat IVD dla oferowanej aparatury diagnostycznej |

| TABELA III. WYMAGANIA DO PRZETARGU NA KOAGULOLOGIĘ, ASORTYMENT Oznaczenia koagulologiczne wykonywane w Zakładzie Biochemii Klinicznej USD: - Białko C (metodą chromogenną) - Białko S (stężenie wolnej frakcji) - APTT - APTT Lupus - PT - D-Dimery - Fibrynogen - Antykoagulant tocznia (czynnik screening) - Antykoagulant tocznia (czynnik confirmation) - Czynnik von Willebranda (antygen) - Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktor Ristocetyny) - Czynniki: V, VIII, IX, VII, X, XI, XII, XIII - Czynnik VIII metodą chromogenną - TT - ATIII - Heparyna drobnocząsteczkowa - Miano inhbitora czynnika VIII - Miano inhbitora czynnika IX - Agregacja płytek: Collagen, Epinephrine, ADP, Arachidonic Acid, Ristocetin |  |
| --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 |
| L.p. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia] Opis parametru Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego |
|  | Odczynniki kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne kompatybilne z oferowanymi analizatorami |
|  | W podane w tabeli szacowane ilości oznaczeń wkalkulowane są kalibracje i kontrole |
|  | Zaoferowanie kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych odpowiednio do podanych ilości oznaczeń szacowanych na 48 miesięcy (zamówienie podstawowe oraz prawo opcji) |
|  | Kontrole dedykowane do podstawowych badań wymagane na dwóch poziomach |
|  | Zaoferowanie naczynek SLD Mini, Micro oraz konikalnych 4ml |
|  | Zaoferowanie zestawu Holder Assy No. 447 |
|  | Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0 g/l |
|  | Materiały standardowe, osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) |
|  | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 ±0,1 |
|  | Zaoferowanie oraz zapewnienie SHP o aktywności czynnika VIII i IX od 95 do 105%, konieczne do oznaczania miana inhibitorów czynnika VIII i IX, oraz dodatkowego odczynnika równoważnego do oznaczania miana inhibitorów czynnika VIII i IX |
|  | Szacowana ilość oznaczeń na 4 lata: - miano inhibitora czynnika VIII: 800 (400- zamówienie podstawowe, 400- prawo opcji) - miano inhibitora czynnika IX: 120 (60- zamówienie podstawowe, 60- prawo opcji) |
|  | Stabilność odczynnika Anty-XA minimum 7 dni na pokładzie analizatora w oryginalnym opakowaniu |
|  | Termin ważności odczynników- min. 8 miesięcy od daty dostawy |
|  | Termin dostaw- do 7 dni od daty złożenia zamówienia jednostkowego |
|  | Dostawy krwi kontrolnej- zgodnie z harmonogramem producenta; w okresie obowiązywania danej serii- nie dłużej, niż 3 dni od złożenia zamówienia |
|  | Certyfikaty CE dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dla odczynników (jeśli dotyczy)- dostarczone do czasu instalacji analizatora lub udostępnione w formie elektronicznej |
|  | Karty charakterystyki/instrukcje w języku polskim- dostarczone do czasu instalacji analizatora lub udostępnione w formie elektronicznej |
|  | Opłacenie udziału w międzynarodowej kontroli jakości Rfb parametrów koagulologicznych w okresie trwania umowy (GR- sprawdzian 4 na 2026 rok, sprawdziany 2 i 4 na 2027, 2028 i 2029 rok) |

Niespełnienie któregokolwiek z punktów Tabeli II i III spowoduje odrzucenie oferty.

| TABELA IV KALKULACJA CENOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA IV. A FORMULARZ CENOWY - ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Typ oznaczenia | Szacowana ilość oznaczeń na cztery lata | Zaoferowana ilość opakowań zapewniająca wykonanie ilości oznaczeń wskazanych w Kol. 3 |  | Oferowana cena jednostkowa opakowania netto bez podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa/Nr katalogowy | Producent |
|  |  |  |  |  |  | [Kol. 4 x Kol. 5] |  |  | [Kol. 6 + Kol. 8] |  |  |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 |  | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 | Kol. 11 |
| 1 | Białko C (met. chromogenna) | 640 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 640 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Białko S (stężenie wolnej frakcji) | 645 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APTT | 21900 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21900 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | APTT Lupus | 9400 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9400 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PT | 31700 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31700 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-Dimery | 9550 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9550 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fibrynogen | 15300 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15300 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Antykoagulant tocznia (czynnik screening) | 750 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Antykoagulant tocznia (czynnik confirmation) | 750 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czynnik von Willebranda (antygen) | 1545 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1545 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czynnik von Willebranda (aktywność kofaktor ristocetyny) | 1560 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1560 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czynnik V | 220 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czynnik VIII | 1875 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1875 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czynnik IX | 525 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 525 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czynnik VII | 345 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 345 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czynnik X | 215 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 215 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czynnik XI | 475 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 475 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czynnik XII | 570 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 570 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Czynnik XIII | 380 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TT | 615 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 615 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ATIII | 9175 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9175 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Heparyna drobnocząsteczkowa | 1350 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1350 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Czynnik VIII metodą chromogenną | 150 (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Agregacja płytek Collagen | 4 op. a (3 x 0,625ml) (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 op. a (3 x 0,625ml) (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Agregacja płytek Epinephrine | 4 op. a (3 x 0,625ml) (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 op. a (3 x 0,625ml) (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Agregacja płytek ADP | 4 op. a (3 x 0,625ml) (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 op. a (3 x 0,625ml) (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Agregacja płytek Arachidonic Acid | 4 op. a (3 x 0,625ml) (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 op. a (3 x 0,625ml) (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Agregacja płytek Ristocetin | 4 op. a (3 x 0,625ml) (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 op. a (3 x 0,625ml) (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca wpisuje do tabeli odpowiednie ilości odczynników potrzebnych do wykonania wskazanych ilości poszczególnych oznaczeń.

| TABELA IV KALKULACJA CENOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA IV. B FORMULARZ CENOWY - KONTROLE, KALIBRATORY, MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca wpisuje do tabeli odpowiednie ilości kontroli, kalibratorów i niezbędnych materiałów zużywalnych, potrzebnych do wykonania wskazanych w tabeli IV.A ilości poszczególnych oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa | Zaoferowana ilość opakowań zapewniająca wykonanie ilości oznaczeń wskazanych w tabeli IV.A. |  | Oferowana cena jednostkowa opakowania netto bez podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent |
|  |  |  |  |  | [Kol. 3 x Kol. 4] |  |  | [Kol. 5 + Kol. 7] |  |  |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 |  | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 |
| 1 | ……………….. | …………….. (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ………………. (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ……………….. | …………….. (zamówienie podstawowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ………………. (opcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA IV.C KALKULACJA CENOWA - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA - DZIERŻAWA ANALIZATORA AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO MONITOROWANIA STĘŻEŃ LEKÓW ORAZ OZNACZANIA NARKOTYKÓW WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment Nazwa | Liczba sztuk analizatorów | Jednostka miary | Liczba miesięcy dzierżawy | Oferowana cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
|  |  |  |  |  |  | [Kol. 3 x Kol. 5 x Kol. 6] |  |  | [Kol. 7 + Kol. 9] |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 |
| 1 | Dzierżawa analizatora | 2 | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc | 48 |  |  |  |  |  |

| TABELA IV.D CENA OFERTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość netto [zł] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| RAZEM [TABELA IV.A „RAZEM” + TABELA IV.B „RAZEM” + TABELA C.] |  |  |  |

Dokument musi zostać podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy