„Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w USOR w Zakopanem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia, nabór FENX.06.01-IP.03-001/25

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane,  postępowanie nr                 ZP-271-FENX-1/2026 - dostawa densytometru rentgenowskiego.

Załącznik 4 do SWZ

ZP-271-FENX-1/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

| L.p. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Densytometr kostny - 1 szt. |  |  |
|  | Stacjonarny aparat rentgenowski wykorzystujący metodę podwójnej wiązki promieniowania rtg (DXA) do precyzyjnej oceny gęstości mineralnej kości (BMD) oraz analizy składu ciała do badań osób dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany w 2026 roku | TAK |  |
|  | Producent, model, nazwa urządzenia | Podać |  |
|  | Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „L” lub „C” | TAK, podać typ |  |
|  | Napięcie zasilające system: 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia | Podać |  |
|  | Aktywny obszar skanowania min. 200 cm x 60 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Stół z materacem pokrytym materiałem z możliwością mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Waga stołu skaningowego poniżej 300 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu nie mniej niż 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc generatora RTG w zakresie 200 - 400 W | TAK, podać |  |
|  | Lampa RTG ze stałą anodą, materiał anody: Wolfram | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: w trybie spoczynkowym 50 W w trybie skanowania 500 W | TAK, podać |  |
|  | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej. | TAK Podać sposób kształtowania wiązki promieniowania Wąska wiązka wachlarzowa – 40 pkt. Wiązka wachlarzowa szerokokątna – 0 pkt. |  |
|  | Detektor min. 16 elementowy, półprzewodnikowy | TAK, podać |  |
|  | Pozycjoner laserowy | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki promieniowania rozproszonego w odległości 1 metr od aparatu (od osi promienia centralnego lampy rtg) ≤ 8 µSv/h | TAK, podać |  |
|  | Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent standardowy) kręgosłup AP - maks. 50 µGy, szyjka kości udowej - maks. 50 µGy, przedramię - maks. 5 µGy całe ciało - maks. 2 µGy | TAK, podać |  |
|  | Czasy skanowania dla lokalizacji (pacjent standardowy) kręgosłup AP - maks. 30 s szyjka kości udowej - maks. 30 s przedramię - maks. 30 s całe ciało - maks. 300 s | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ocenę szyjki kości udowej z uwzględnieniem: BMD, BMC, powierzchnia dla krętarza, trzonu, szyjki, górnej części szyjki kości udowej oraz dla „Total”, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną ocenę stawu biodrowego (m. in.: pomiar długości osi stawu biodrowego, wartości geometrii stawu biodrowego, wytrzymałości stawu biodrowego). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ocenę kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP z uwzględnieniem: BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na ocenę tzw. morfometrii kręgosłupa przy badaniu kręgosłupa lędźwiowego lub lędźwiowego i piersiowego w położeniu standardowym i bocznym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ocenę przedramienia (w pozycji siedzącej i leżącej) z uwzględnieniem: BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie skanu kręgosłupa AP i jednej\obu kości biodrowych w jednym badaniu bez konieczności repozycjonowania pacjenta | TAK |  |
|  | Oprogramowanie FRAX, pozwalające na wykonanie wyznaczenie ryzyka złamania kości udowej lub poważnego złamania osteoporotycznego w okresie 10 lat, zgodnie z algorytmem J. A. Kanisa | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na skan całego ciała z wyznaczaniem: - BMD - analiza składu ciała - kolorowe oznaczenie składu ciała i rozmieszczenia tkanek | TAK |  |
|  | Dowolna konfiguracja wyglądu raportu z badania z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę danych oraz automatyczne archiwizowanie z niego danych, na: - dysk sieciowy, - dysk USB, - serwer PACS, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pełną ponowną analizę danych z posiadanego przez Zamawiającego densytometru DPX-NT PRO FULL SIZE firmy GE r. prod. 2010. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Całkowita wymienność wyników badań uzyskanych przy pomocy oferowanego aparatu i posiadanego przez Zamawiającego densytometru DPX-NT PRO FULL SIZE firmy GE r. prod. 2010 aparatu. Nie obejmuje to parametrów niedostępnych wcześniej w starym aparacie. | TAK |  |
|  | Import (przeniesienie) wyników badań wykonanych na aparacie posiadanym przez Zamawiającego (densytometrem DPX-NT PRO FULL SIZE firmy GE r. prod. 2010) do aparatu oferowanego oraz możliwość pełnej ponownej analizy (zmiana obszarów ROI, generowanie nowych raportów, modyfikacja danych bazowych) przeniesionych badań na nowym oprogramowaniu (nie dotyczy rodzajów badań niedostępnych w starym aparacie). | TAK |  |
|  | Zestaw niezbędnych fantomów do kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta i pozycjonerów pacjenta w tym fantom kręgosłupa niewymagający zbiornika z wodą w celu symulacji tkanek miękkich (fantom bez płaszcza wodnego) | TAK |  |
|  | Interfejsy sieciowe DICOM i HL7 Wykonawca potwierdza, że na własny koszt i we własnym zakresie skonfiguruje i uruchomi urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Integracja nowo instalowanego aparatu/systemu z systemem: RIS – firmy PIXEL Technology oraz PACS – firmy PIXEL Technology. Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie urządzenia – Zakup licencji po stronie Wykonawcy | TAK, Opisać rozwiązanie podłączenia aparatu do systemu RIS/PACS i eksportu wyników badań |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach aparatu m.in: zmiany adresów IP, dodawanie i usuwanie docelowych serwerów (np. RIS/PACS) bez interwencji serwisu lub po uzyskaniu kodu serwisowego umożliwiającego ww. ustawienia, na wezwanie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
|  | Dedykowany zestaw komputerowy dostarczany przez producenta posiadający walidację i certyfikację na współdziałanie z oferowanym densytometrem wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Minimalne wymagania: - min. Windows 10 z wydłużonym wsparciem lub system równoważny - 8 GB RAM - 1 TB HDD/SSD - Karta sieciowa 1GB - Monitor LCD min. 23” Drukarka kolorowa laserowa do wydruku raportów. | TAK, podać parametry |  |
|  | Dedykowany ergonomiczny stolik/blat/biurko zalecane przez producenta aparatu (mieszczący wszystkie podzespoły – komputer, monitor i urządzenia peryferyjne) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na jednoczesny dostęp do bazy dla min. 3 użytkowników | TAK, podać ilość |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji projektowej (min. 3 egzemplarze) ochrony radiologicznej niezbędnej do uzyskania zezwoleń na uruchomienie pracowni RTG oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG - projektu osłon stałych: - dla pracowni tymczasowej (w obecnej lokalizacji starego aparatu) oraz - dla pracowni docelowej. Wykonanie testów odbiorczych w obydwu przypadkach: - w lokalizacji tymczasowej oraz - w docelowej w czasie gwarancji. Łącznie 2x projekt i 2x testy odbiorcze UWAGA! Termin oddania do użytku nowej pracowni odbędzie się w czasie trwania gwarancji (data opracowania projektu oraz wykonania testów odbiorczych do ustalenia). Nowa pracownia będzie miała zapewnioną odpowiednią osłonność przed promieniowaniem jonizującym. Nie dotyczy odbioru aparatu w instytucji wydającej zezwolenie na stosowanie aparatu – Odbiory po stronie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie pomiarów dozymetrycznych mocy dawki promieniowania X wokół aparatu densytometrycznego oraz za osłonami stałymi w miejscu instalacji: - w lokalizacji tymczasowej i - w lokalizacji docelowej (wyjaśnienia j.w.). Pomiary dozymetryczne po instalacji w ww. miejscach w czasie gwarancji, pomiary dozymetryczne powinny być wykonane przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia IOR. | TAK |  |
|  | Przekazanie Zamawiającemu: Informacji dotyczącej narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu zgodnie z art. 44a ustawy Prawo atomowe | TAK |  |
|  | Gwarancja na oferowany system (łącznie z lampą RTG, detektorem i innymi podzespołami systemu): - min. 36 miesięcy | TAK, (podać ilość miesięcy) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji, min. 1 w każdym roku trwania gwarancji (i/lub zgodnie z zaleceniami producenta) | TAK, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji (ilość osób do ustalenia na etapie dostawy) – min. 2 dni do ustalenia po instalacji Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu gwarancyjnego - nazwa, dane adresowe, telefon, fax | TAK, podać |  |
|  | Siedziba serwisu pogwarancyjnego - nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia usterki telefonicznie i/lub drogą elektroniczną (email) max. 48 godzin | TAK, podać czas reakcji |  |
|  | Instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie drukowanej i elektronicznej – przy dostawie, Paszport techniczny | TAK |  |

- WYMAGANIA W ZAKRESIE DNSH, DOSTĘPNOŚCI I ZASAD HORYZONTALNYCH

1. Oferowany system oraz sposób realizacji zamówienia muszą być zgodne z zasadą DNSH oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą równości kobiet i mężczyzn, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych - w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zapewni, że dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i serwis będą realizowane w sposób niedyskryminujący i uwzględniający potrzeby osób o ograniczonej mobilności.

3. Wykonawca przekaże wraz z dostawą instrukcje obsługi, dokumentację techniczną i materiały szkoleniowe w języku polskim, w formie papierowej oraz cyfrowej nadającej się do odczytu maszynowego.

4. Wykonawca zapewni i potwierdzi przy uruchomieniu urządzenia aktywację dostępnych ustawień energooszczędnych oraz przekaże dokument potwierdzający parametry energooszczędne oferowanego urządzenia.

5. Wykonawca odbierze od Zamawiającego stary densytometr, a także zagospodaruje odpady i opakowania powstałe w związku z realizacją zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez podmioty posiadające wymagane uprawnienia. Potwierdzeniem wykonania obowiązku będą odpowiednie dokumenty, w tym - jeżeli dotyczy - KPO/BDO albo inny równoważny dokument potwierdzający legalne zagospodarowanie.

6. Wykonawca przekaże informacje dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym możliwości recyklingu oraz bezpiecznego wycofania urządzenia z eksploatacji.

7. Szkolenie użytkowników obejmie co najmniej:

a) obsługę urządzenia,

b) zasady bezpiecznej eksploatacji,

c) wykorzystanie funkcji ograniczających zużycie energii,

d) podstawowe zasady postępowania z opakowaniami i odpadami związanymi z realizacją zamówienia.