ZAMAWIAJĄCY:	Lublin, dnia 27 kwietnia 2026 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

Sekcja  Zaopatrzenia

zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

tel. 081-71-85-127 /128

NIP 712-24-14-692

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę urządzenia do wykonywania badań metodą FISH. TDH-500 system płytkowy do denaturacji i hybrydyzacji in situ na szkiełkach postawowych

Warunki:

- Termin składania ofert: do 8 maja 2026 roku  włącznie.

- Oferty należy przesłać e-mailem – na adres zaopatrzenie@uszd.lublin.pl w tytule należy napisać: „Oferta na dostawę urządzenia do wykonywania badań metodą FISH”.

- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać na adres zaopatrzenie@uszd.lublin.pl najpóźniej do dnia 4 maja 2026r.

- Termin i forma płatności: przelew 60 dni. Zapłata za towar nastąpi w formie przelewu bankowego na nr konta wskazany przez Wykonawcę.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura podpisana przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną.

- Podstawą realizacji zamówienia będzie pisemnie złożone przez Sekcję Zaopatrzenia USzD zamówienie.

- Wykonawca dostarczy zamówienie określone w ofercie na własny koszt, do Magazynu Szpitala zgodnie z bieżącym zamówieniem Sekcji Zaopatrzenia w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia na podstawie podpisanej umowy dostawy.

Kryteria wyboru:

- Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto.

- Cena brutto ma zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia – m.in. dostawa, koszty transportu, ewentualne cło i podatek VAT.

- Cena musi być podana w złotych polskich, podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Karty katalogowe oferowanych produktów.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

- dot. przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych: mgr inż. Justyna Piech, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl tel./81-71-85-127 lub 81-71-85-128.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru Wykonawcy bądź odstąpienia od podpisania umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY z dnia 28.04.2026 roku

- Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof.  Antoniego Gębali 6,  20-093 Lublin

www.uszdlublin.pl, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

- Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………..

nr telefonu/ adres e-mail ……………………………………………………………………………………….

NIP i REGON		…………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku innego niż w/w):

………………………………………………………………………..

Nr telefonu, adres e-mail …………………………………………………….………………………………...

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę urządzenia do wykonywania badań metodą FISH

oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami

|  | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do wykonywania badań metodą FISH. TDH – 500 system płytkowy do denaturacji i hybrydyzacji in situ na szkiełkach postawowych | szt. | 1 |  |  |  |  |

Wartość całkowita netto dostawy wynosi:

Słownie:

Wartość całkowita brutto dostawy wynosi:

Słownie:

Termin dostawy:

Oświadczamy, że:

- oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- oferujemy przedmiot

- nowy, nie powystawowy

Specyfikacja techniczna urządzenia do wykonywania badania metodą FISH

TDH-500 Denaturation & Hybridization System

1. Hybrydyzator z możliwością zaprogramowania procedur FISH (denaturacja, hybrydyzacja), inkubacyjnych oraz dowolnych (custom)

2. hybrydyzator przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiada znak CE IVD lub CE IVDR

3. Wymiary maksymalnie (dł x szer x wys) 425x230x150 mm

4. Waga maksymalnie 7,5 kg

5. 12 lub więcej pozycji na szkiełka mikroskopowe

6. dwupłytowe ogrzewanie, bloki grzejne zarówno w podstawie jak i w pokrywie aparatu

7. system kontrolowania wilgotności komory hybrydyzacyjnej, wykorzystujący pojemniki na wodę wielorazowego użytku, tj. bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów

8. zakres temperatur w komorze od 30 do 99 oC

9. ekran dotykowy posiadający pełne sterowanie i podgląd procedury w czasie rzeczywistym

10. możliwość zapamiętania minimum 60 zaprogramowanych protokołów

11. gniazdo pamięci USB pozwalające na eksportowanie i importowanie danych

12. rok produkcji 2026 lub 2025

13. dostawa i instalacja aparatu do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy

14. 3 letni okres gwarancyjny, zawierający minimum 2 bezpłatne przeglądy okresowe.

Wymagania instalacyjne dla urządzenia do wykonywania badania metodą FISH TDH-500 Denaturation & Hybridization System

- Moc przyłączeniowa urządzenia  - 460 W

- Maksymalne obciążenie przy zasilaniu jednofazowym - maksymalnie 2,5 A

- Wymiary aparatu:  225 mm szer × 420 mm gł × 143 mm wys.

- Wymagana ilość miejsca na stole laboratoryjnym -  około 30 cm serokości, ok 60 cm głębokości, min 50 cm wysokości ponad blatem aby otworzyć pokrywę

- Maksymalną wagę urządzenia lub obciążenie biurka - 6,5 kg

- Temperatura pracy urządzenia - pokojowa, optymalnie 20-25st C, na stanowisko nienasłonecznione, bez bezpośredniego nawiewu klimatyzacji i/lub wentylacji nawiewnej mechanicznej

- Wilgotność - 35-65%

- W przypadku często/regularnie pojawiających się zaników zasilania w instalacji elektrycznej producenta wymaga zapewnienie ciągłości zasilania urządzenia w postaci urządzenia UPS.