FORMULARZ  ASORTYMENTOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup chromatografu gazowego do badania próbek wody w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody.

Ilość: 1 sztuka

Nazwa, model, producent oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

Oferowana cena za 1 sztukę: ………………. zł netto + … %VAT = …………….. zł brutto

Oferowana gwarancja …….. miesiące  (min. 36 miesięcy)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* wypełnia Wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA FUNKCJONALNE I PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Chromatograf gazowy z detektorami ECD i MS wraz z przystawką Purge&Trap |  |  |
| Dozowniki |  |  |  |
| 1 | Dwa dozowniki typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki |  |  |
| 2 | Dokładność ustawień ciśnienia minimum 0,001psi |  |  |
| 3 | Maksymalna temperatura pracy nie gorsza niż 400 oC |  |  |
| 4 | Stosunek podziału nie gorszy niż 12500:1 |  |  |
| 5 | Kontrola przepływu umożliwiająca kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym |  |  |
| 6 | Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych |  |  |
| Autosampler |  |  |  |
| 7 | Taca na minimum 100 próbek |  |  |
| 8 | Jedna wieża nastrzykowa |  |  |
| 9 | Kompatybilny ze strzykawkami od 5µl do 100µl |  |  |
| 10 | Możliwość podgrzewania i schładzania tacy |  |  |
| 11 | Możliwość programowania głębokości nastrzyku, szybkości nastrzyku |  |  |
| 12 | Możliwość zastosowania metody dodatku wzorca |  |  |
| 13 | Możliwość programowania szybkości pobierania próbki |  |  |
| 14 | Określany przez użytkownika tryb dozowania kanapkowego |  |  |
| Piec |  |  |  |
| 15 | Piec posiadający nie mniej jak 20 narostów temperaturowych (ramp) podczas analizy |  |  |
| 16 | Zakres temperatur pieca nie węższy niż: temperatura otoczenia + 4 °C do 450 °C |  |  |
| 17 | Maksymalna szybkość grzania pieca minimum 120 °C/min |  |  |
| 18 | Chłodzenie pieca w przedziale od 450 ºC do 50 ºC nie dłuższe niż 4 min |  |  |
| 19 | Dokładność temperatury minimum ±0,1 ºC |  |  |
| 20 | Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,1 ºC |  |  |
| 21 | Pojemność na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne |  |  |
| Detektor mas typu pojedynczy kwadrupol |  |  |  |
| 22 | Kwadrupolowy analizator mas - jonizacja elektronowa – kwadrupol hiperboliczny w przekroju z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym z możliwością wygrzewania do 200°C |  |  |
| 23 | Szybkość skanowania do 20 000 u/s |  |  |
| 24 | Zakres analizowanych mas przynajmniej do 1090 m/z |  |  |
| 25 | Miernik próżni |  |  |
| 26 | Pełna kontrola przez program zapewniająca optymalizację pracy podczas skanowania |  |  |
| 27 | System próżniowy – pompa turbomolekularna o wysokiej wydajności minimum 240 l/s chłodzonej powietrzem oraz jednej pompy próżni wstępnej |  |  |
| 28 | Zakres dynamiczny detektora nie węższy niż 106 |  |  |
| 29 | Możliwość oznaczania z nastrzyku ciekłego: -Fenolu na poziomie – 0,00025 mg/ml -Benzen na poziomie ≤ 0,0010 mg/ml -Minimum następujących pestycydów: Teknazen, Trifluafina, HCH-alfa, HCB, HCH-beta, HCH-gamma (lindan), HCH-delta, Alachlor, Aldryna, Malation, Chlopiryfos, Metazachlor, Dieldryna, Heptachlor, Epoksyd heptachloru (izomery a i b), Procymidon, Endryna, cis-chlordan, trans-chlordan, o,p’-DDT, p,p’-DDT, p,p’-DDE, p,p’-DDD, alfa-endosulfan, beta-endosulfan, Etion, Fenamidon, Siarczan endosulfanu, Tetradifon, Fosalon, Fenarimol, Metrafenon, Spirodiklofen, Prochloraz, Boskalid, Indoksakarb na poziomie ≤ 5 ng/ml Chloroformu na poziomie ≤ 15 ng/ml Bromodichlorometanu na poziomie ≤ 15 ng/ml Dibromochlorometan na poziomie ≤ 15 ng/ml Bromoform na poziomie ≤ 15 ng/ml 1,2-dichloroetan na poziomie ≤ 10 ng/ml Trichloroeten na poziomie ≤ 5 ng/ml Tetrachloroeten na poziomie ≤ 5 ng/ml Potwierdzone przy instalacji |  |  |
| 30 | Dedykowane źródło jonów, o wysokiej czułości. Źródło do klasycznej jonizacji EI z podwójnym filamentem |  |  |
| 31 | Limit detekcji minimum 10 fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg (specyfikacja potwierdzana przy instalacji) |  |  |
| 32 | Maksymalna temperatura pracy źródła jonów 350 ºC |  |  |
| 33 | Wszystkie parametry źródła kontrolowane i optymalizowane przez oprogramowanie mogące pracować w opcji automatycznej i manualnej |  |  |
| 34 | Strojenie (TUNE) spektrometru z poziomu oprogramowania niewymagające manualnej ingerencji operatora przy źródle jonów |  |  |
| Detektor wychwytu elektronów ECD |  |  |  |
| 35 | Minimalny limit detekcji (MDL) detektora µECD < 4,0 fg/ml dla lindanu |  |  |
| 36 | Częstotliwość zbierania danych minimum 500 Hz |  |  |
| 37 | Temperatura maksymalna nie mniej niż: 400°C |  |  |
| 38 | Zakres dynamiczny nie gorszy niż > 5 x 104 dla lindanu |  |  |
| 39 | Możliwość oznaczania z nastrzyku ciekłego: -Minimum następujących pestycydów: Teknazen, Trifluafina, HCH-alfa, HCB, HCH-beta, HCH-gamma (lindan), HCH-delta, Alachlor, Aldryna, Malation, Chlopiryfos, Metazachlor, Dieldryna, Heptachlor, Epoksyd heptachloru (izomery a i b), Procymidon, Endryna, cis-chlordan, trans-chlordan, o,p’-DDT, p,p’-DDT, p,p’-DDE, p,p’-DDD, alfa-endosulfan, beta-endosulfan, Etion, Fenamidon, Siarczan endosulfanu, Tetradifon, Fosalon, Fenarimol, Metrafenon, Spirodiklofen, Prochloraz, Boskalid, Indoksakarb na poziomie ≤ 2 ng/ml Chloroformu na poziomie ≤ 15 ng/ml Bromodichlorometanu na poziomie ≤ 15 ng/ml Dibromochlorometan na poziomie ≤ 15 ng/ml Bromoform na poziomie ≤ 15 ng/ml 1,2-dichloroetan na poziomie ≤ 10 ng/ml Trichloroeten na poziomie ≤ 5 ng/ml Tetrachloroeten na poziomie ≤ 5 ng/ml Potwierdzone przy instalacji |  |  |
| Purge&Trap |  |  |  |
| 40 | System do zatężania lotnych składników próbki, składający się z modułu do ekstrakcji VOC oraz automatycznego podajnika próbek na minimum 84 fiolki |  |  |
| 41 | Automatyczny podajnik próbek przystosowany do fiolek o pojemność 40 ml, z membraną silikonową pokrywaną PTFE |  |  |
| 42 | Łaźnia cyrkulacyjna do P&T |  |  |
| 43 | System usuwania piany |  |  |
| 44 | Tacka chłodząca |  |  |
| 45 | Możliwość podgrzewania próbki do minimum 90 ºC |  |  |
| 46 | Możliwość podłączenia azotu jako gazu nośnego w zestawie P&T |  |  |
| 47 | Możliwość oznaczania przy użyciu detektora MS: Benzenu na poziomie 0,1 µg/l Chloroformu na poziomie ≤ 0,1 µg/l Bromodichlorometanu na poziomie ≤ 0,1 µg/l Dibromochlorometan na poziomie ≤ 0,1 µg/l Bromoform na poziomie ≤ 0,1 µg/l 1,2-dichloroetan na poziomie ≤ 0,1 µg/l Trichloroeten na poziomie ≤ 0,1 µg/l Tetrachloroeten na poziomie ≤ 0,1 µg/l |  |  |
| Zestaw PC oraz oprogramowanie sterujące |  |  |  |
| 48 | 1 stacjonarny zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie aparatem i analizę danych wraz z oprogramowaniem off – line, spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie chromatografu, zapewniający bezproblemową pracę z 2-ma monitorami (ekrany o przekątnej minimum 27 cali), pakietem Office 365 lub równoważnym, system operacyjny umożliwiający podłączenie wyżej wymienionej aparatury. W zestawie klawiatura i mysz |  |  |
| 49 | Każdy z wymienionych niżej zestawów komputerowych powinien zawierać co najmniej: procesor i5-14500T lub równoważny; pamięć RAM 32 GB; dwa dyski SSD po 512 GB pracujące w macierzy RAID1; łączność: karta sieciowa LAN; złącza (minimum) USB 2.0, USB 3.0, HDMI; dwa dyski po 2 TB z przeznaczeniem na dane - 1 stacjonarny zestaw komputerowy umożliwiający analizę danych z oprogramowaniem off – line, z 2-ma monitorami (ekrany o przekątnej minimum 27 cali), pakietem Office 365 lub równoważny, system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny, umożliwiające podłączenie wyżej wymienionej aparatury. W zestawie klawiatura i mysz - 1 stacjonarny zestaw komputerowy umożliwiający analizę danych z oprogramowaniem off – line, z 2-ma monitorami (ekrany o przekątnej minimum 27 cali), pakietem Office 365 lub równoważny, system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny, umożliwiające podłączenie wyżej wymienionej aparatury. W zestawie klawiatura i mysz |  |  |
| 50 | Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (GC-MS / ECD i przystawki Purge&Trap) |  |  |
| 51 | Oprogramowania do obróbki danych (w języku polskim lub angielskim) widmowych z możliwością tworzenia bibliotek widm oraz precyzyjne odtwarzanie czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem w oparciu o interface Ethernet (LAN) |  |  |
| 52 | Wymagane bezterminowe licencje oprogramowania dla każdego zestawu |  |  |
| 53 | Biblioteka NIST MS (najnowsza wersja) dla każdego zestawu |  |  |
| 54 | Analiza i przetwarzanie jednoczesne wielu próbek |  |  |
| 55 | Oprogramowanie musi umożliwiać opracowanie wyników w czasie rzeczywistym – po analizie próbki, bez przerywania sekwencji |  |  |
| 56 | Drukarka |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 57 | UPS podtrzymujący pracę całego urządzenia łącznie z zestawem komputerowym przez co najmniej 0,5 godziny |  |  |
| 58 | 2 UPS-y podtrzymujące pracę zestawów komputerowych przez co najmniej 0,5 godziny |  |  |
| 59 | Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim i angielskim, dołączona do dostawy |  |  |
| 60 | Zestaw podstawowych zużywalnych materiałów i elementów wyposażenia oraz narzędzi i akcesoriów do uruchomienia, sprawdzenia jego działania, przeprowadzenia testu czułości oraz dalszej konserwacji urządzenia wraz z zestawem do czyszczenia źródła jonów |  |  |
| 61 | Zestaw zapasowych akcesoriów: olej do pompy – 1l, vial + zakrętka z septą + inserty – 1000 szt., zestaw vial’ek 40 ml – 1000 szt., dwustopniowe reduktory do helu i azotu, trzy dodatkowe kolumny (5%-phenyl)-methylpolysiloxane nonpolar o długości 30 m i średnicy 0,25 mm, film 0,25µm, jedna dodatkowa kolumna 100% dimethylpolysiloxane o długości 50 m i średnicy 0,20 mm, film 0,5µm, zestaw mikrostrzykawek 10 µl – opakowanie/6 szt., strzykawka 25 ml do autosampler’a Purge&Trap – dodatkowo 2 szt., nożyki do cięcia kolumn, liner’y dopasowane do dozownika split/splitless - 2 opakowania/25 szt., ferulle do kolumn kapilarnych 0,25 mm grafit/vespel – 2 opakowania, uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400 °C) – opakowanie/50 szt. |  |  |
| 62 | Stół 2,3 m długości x 0,9 m głębokości z uchwytem na dwie butle z gazami (całkowita długość z uchwytem około 2,6 m), minimalizujący drgania, z niezabudowanym miejscem na UPS, ze schowkiem na pompę, odpowiednio wentylowanym, zapewniającym znaczne wyciszenie hałasu powodowanego przez pompę i szafką na akcesoria |  |  |
| 63 | Stół 2,6 m długość x 0,9 m głębokość, minimalizujący drgania, z niezabudowanym miejscem na UPS i szafką na akcesoria |  |  |
| 64 | Pipety automatyczne wraz z końcówkami dedykowanymi do nich (1000 szt. do każdej pozycji) o regulowanej pojemności, wzorcowane w akredytowanym laboratorium będącym sygnatariuszem porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznania świadectw wzorcowania – 6 sztuk, w zakresie pojemności: 0,5-10 µl; 10-100 µl, 20-200 µl (x2); 100-1000 µl; 500-5000 µl. Wzorcowanie należy wykonać w punktach 10%, 50%, 100% wartości nominalnej zgodnie z normą ISO 9655-2:2022 |  |  |
| 65 | Wszystkie urządzenia wymagające podłączenia do sieci elektrycznej powinny pracować przy napięciu sieciowym 230 V i częstotliwości 50/60 Hz |  |  |
| CERTYFIKACJA, GWARANCJE |  |  |  |
| 66 | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) |  |  |
| 67 | Gwarancja na całe urządzenie min. 3 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji |  |  |
| 68 | Bezpłatne przeglądy techniczne GC-MS, ECD oraz przystawki Purge&Trap 1 raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta w całym okresie trwania gwarancji wraz z bezpłatną wymianą wszelkich materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 69 | Dwa dodatkowe bezpłatne przeglądy techniczne po okresie gwarancyjnym: - pierwszy po roku od zakończenia gwarancji, - drugi przegląd po dwóch latach od zakończenia gwarancji |  |  |
| 70 | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty zakupu |  |  |
| 71 | Wymagany autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| 72 | Czas reakcji serwisu: - nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii/reklamacji |  |  |
| 73 | Czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu : - nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii/reklamacji |  |  |
| 74 | Minimum 3 razy po 2 dni szkolenia z obsługi sprzętu oraz oprogramowania i wsparcie aplikacyjne |  |  |
| 75 | Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania |  |  |
| 76 | Po zainstalowaniu sprzęt powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów (z wyjątkiem zakupu odczynników i wzorców). Cena powinna obejmować dostarczenie sprzętu pod wskazany adres, instalację, walidację aparatury i oprogramowania z pełną dokumentacją oraz przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania w laboratorium użytkownika w j. polskim. |  |  |
| 77 | Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem odbioru urządzenia jest pozytywny wynik testu czułości urządzenia – parametry czułości muszą być uzyskane po automatycznym strojeniu (autotune) bez manualnej ingerencji operatora i detekcja w/w substancji (wraz z podanymi poziomami w specyfikacji) |  |  |
| 78 | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (pochodzący z produkcji seryjnej, niemodyfikowany, nieodnawiany, nieprzetwarzany, nieunowocześniany, nieuszkodzony mechanicznie i elektronicznie), wyprodukowany w 2026 r. i wolny od wad fizycznych i wad prawnych. |  |  |
| 79 | Przedstawienie dwóch referencji z instalacji z ostatnich 3 lat |  |  |
| 80 | Dostawa obejmuje transport do miejsca zamówienia, koszty załadunku i rozładunku oraz wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, instalację, uruchomienie, szkolenie |  |  |

Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczeń laboratorium oraz uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania kompletnej oferty. Koszty związane z wizją lokalną Wykonawca będzie ponosić we własnym zakresie.

O ile nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako minimalne.