Załącznik nr 2.1

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

– wniosek 1111/APU/2026

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-038/2026

Pakiet 1: Skaner protetyczny,

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Skaner protetyczny, liczba: 1 szt |  |  |
| 1. | Funkcjonalność podstawowa | digitalizacja analogowych modeli i wycisków do postaci cyfrowej 3D, kompatybilnej z systemami CAD/CAM, z zachowaniem detali i kolorowych tekstur |
| 2. | Technologia skanowania | Blue LED |
| 3. | Dokładność | ≤ 7 µm |
| 4. | Czas skanowania pełnego łuku | Maksymalnie 22 sekundy |
| 5. | Czas skanowania wycisku (pełen łuk) | Maksymalnie 80 sekund |
| 6. | Skanowanie tekstury | Kolor |
| 7. | Funkcja skanowania | Co najmniej standard (skanowanie całego modelu, a następnie słupków) |
| 8. | Interfejs | USB |
| 9. | Formaty wyjściowe | Co najmniej STL i PLY |
| 10. | Oprogramowanie | Kompatybilne do projektowania CAD/CAM |
| 11. |  | Rodzaj pracy CAD co najmniej: - korony, mosty, - licówki - inlay/onlay - waxup wirtualny teleskopy |
| 12. | Licencja edukacyjna | Wymagana, do min. 30 stanowisk |
| 13. | Wyposażenie | Zestaw komputerowy – 1 szt. Zawierający minimum: - Procesor, osiągający wynik w teście wydajności CPU PassMark (CPU Mark) na poziomie co najmniej 18 000 punktów w testach CPU publikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Płyta główna kompatybilna z oferowanym procesorem, wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi i zapewniająca obsługę wszystkich niezbędnych komponentów zestawu - Dysk 1 TB - Pamięć RAM minimum 32GB - Karta graficzna 6GB - Obudowa z zasilaczem - Klawiatura + mysz System operacyjny zapewniający: pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows (wersje 2008 i nowsze) w zakresie autoryzacji i zarządzania użytkownikami w środowisku Zamawiającego. |
| 14. |  | Monitor – 1 szt. minimum 27” |
| 15. |  | Laptop – 12 szt. zawierający minimum: - Procesor, osiągający wynik w teście wydajności CPU PassMark (CPU Mark) na poziomie co najmniej 18 000 punktów w testach CPU publikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Pamięć RAM 32 GB - Dysk 1TB - karta graficzna 6GB System operacyjny zapewniający: pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows (wersje 2008 i nowsze) w zakresie autoryzacji i zarządzania użytkownikami w środowisku Zamawiającego. |
| 16. | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane |
| 17. | Wymagane deklaracje | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854 ze zm.) lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE. |
| 18. | Oferowany produkt | Nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy |
| 19. |  | Recykling min. 70% ponownego użycia |
| 20. | Inne wymagania | Wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania |