Wniosek 3962/APU/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzenia USG do badań na zwierzętach,

znak sprawy AEZ/S-064/2026:

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Aparat USG, liczba sztuk: 1 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………...… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, nieużywane, nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | diagnostyczne badania ultrasonograficzne u zwierząt laboratoryjnych (szczury i myszy) | ............................. Tak/Nie |
|  | Tryb obrazowania | co najmniej: - B-Mode - M-Mode - Color Doppler - Power Doppler - Pulse Wave Doppler (PW) - Continuous Wave Doppler (CWD) - Obrazowanie Duplex/Triplex - Tissue Doppler (TDI) - Tissue Velocity Doppler (TVI) - Krzywoliniowy (curved) M-mode - Strain imaging u myszy/szczurów - Stress echo - Obrazowanie kontrastowe - Tryb umożliwiający wizualizację małych naczyń nieoparty na technice dopplera - Elastografia | ............................. Tak/Nie |
|  |  | Funkcja wzmocnienia obrazowania igły Parametr punktowany (P1): Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. | ............................. Tak/Nie |
|  |  | Funkcja obrazowania tkankowego i mikrokrążenia w bardzo wysokiej rozdzielczości (ultraresolution) z wykorzystaniem mikropęcherzyków Parametr punktowany (P2): Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. | ............................. Tak/Nie |
|  |  | Adaptacyjna celowana kawitacja ultradźwiękowa Parametr punktowany (P3): Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. | ............................. Tak/Nie |
|  | Funkcje | co najmniej: - usuwanie szumów - obrazowanie wielokątowe - oprogramowanie urządzenia dedykowane do małych zwierząt laboratoryjnych (mysz, szczur) - kabel EKG - prezentacja przebiegu EKG na ekranie | ............................. Tak/Nie |
|  | Przesyłanie / archiwizacja danych | co najmniej: - port USB - DICOM - archiwizacja raportów i obrazów na wbudowanym w aparat dysk twardy SSD – dysk o pojemności min. 1TB - integracja z dedykowanym programem komputerowym zewnętrznym/ platformą do przechowywania danych i wykonywania na nich analiz i pomiarów | ............................. Tak/Nie |
|  | Ekran | główny ekran - co najmniej 15,6 calowy: - rozdzielczość: min 1920x1080 - regulowany kąt nachylenia ekranu - konfigurowalny interfejs | ............................. Tak/Nie |
|  | Sondy | co najmniej: - głowica sektorowa - częstotliwość do min. 12 MHz - głowica liniowa - częstotliwość do min. 18 MHz - głowica liniowa - częstotliwość głowicy wysokoczęstotliwościowej do min.19 MHz - funkcja użycia głowicy mikrokonweksowej - funkcja użycia głowicy endokawitarnej | ............................. Tak/Nie |
|  |  | Częstotliwość głowicy liniowej wysokoczęstotliwościowej P1: Parametr punktowany (P4): P1 ≤19 MHz – 0 pkt. P1 >19 MHz – 5 pkt. | ............................. Należy podać |
|  | Wyrób edukacyjny | wymagane | ............................. Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | wymagane | ............................. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 | ............................. Tak/Nie |
|  | Wymagane deklaracje | deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 568) lub deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE | ............................. Tak/Nie |
|  | Oferowany produkt | nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy | ............................. Tak/Nie |
|  |  | min. 70% ponownego użycia | ............................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagania | wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania | ............................. Tak/Nie |

…………………………………………………………….……………………………………

elektroniczny podpis osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy