Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

– wniosek nr 2589/APU/2026

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa skanera preparatów mikroskopowych wraz z platformą dydaktyczną,

znak sprawy AEZ/S-067/2026:

| Lp. |  | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## 2 | 3 |
| SKANER PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – 1 SZT. |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowe urządzenie, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. | Wymagane |
|  |  | Urządzenie przeznaczone do skanowania histopatologicznych preparatów mikroskopowych. | Wymagane |
|  |  | Tryb skanowania - skanowanie manualne, automatyczne lub półautomatyczne w technice jasnego pola | Wymagane |
|  |  | Możliwość skanowania 20 preparatów jednocześnie (jednorazowa pojemność/jednorazowy załadunek skanera) w trybie manualnym, półautomatycznym bądź automatycznym | Wymagane |
|  |  | Możliwość skanowania z powiększeniem odpowiadającym obiektywowi 20X i 40X | Wymagane |
|  |  | Obiektyw skanujący klasy Plan Apochromat o parametrach 20x (NA 0.75) | Wymagane |
|  |  | Możliwość oglądania zeskanowanych preparatów w powiększeniu do 80x | Wymagane |
|  |  | Tryby ustawiania ostrości: automatyczny i manualny | Wymagane |
|  |  | Obsługiwany wymiar i grubość preparatów: a/wymiar: 76 mm x 26 mm b/grubość: 0.9 – 1.2. mm | Wymagane |
|  |  | Możliwość wybierania liczby warstw z gotowych zestawów oraz indywidualnego definiowania dowolnej liczby warstw (więcej niż 30 warstw) | Wymagane |
|  |  | Możliwość odczytu kodów 1D i 2D na skanowanych preparatach | Wymagane |
|  |  | Możliwość wykonywania skanów warstwowych (z-stack) z całego obszaru skanowanej próbki | Wymagane |
|  |  | Skaner wyposażony w układ do odczytu kodu ze szkiełka. Obsługiwane kody: CODE-39, CODE-128, EAN-8,UPC-E, DataMatrix, QRCode | Wymagane |
|  |  | Rozdzielczość skanowania: 0,46 µm/pixel w trybie ob. 20x 0,23 µm/pixel w trybie ob. 40x | Wymagane |
|  |  | Maksymalny czas skanowania: 30 sek.(15 mm x 15 mm w trybie 20x) 30 sek.(15 mm x 15 mm w trybie 40x) | Wymagane |
|  |  | Wydajność skanowania w trybie automatycznym dla pola 15 mm x 15 mm nie gorsza niż: 20 szkiełek w 15 min. przy powiększeniu 20x 20 szkiełek w 15 min. przy powiększeniu 40x | Wymagane |
|  |  | Wbudowany moduł automatycznej oceny ostrości zeskanowanego preparatu wraz z możliwością uruchomienia automatycznego ponownego skanu (rescan) w przypadku niższej od oczekiwanej jakości pierwszej próby skanowania. | Wymagane |
|  |  | Wbudowany w skaner panel informacyjny do szybkiej oceny etapu skanowania (praparat oczekujący na skanowanie, preparat skanowany, preparat zeskanowany) | Wymagane |
|  |  | Funkcja automatycznego powtórzenia przez urządzenie skanu (tzw. auto rescan) w sytuacji gdy poziom ostrości zeskanowanego obrazu jest poniżej progu. Funkcja auto rescan odbywa się automatycznie przez urządzenie bez ingerencji użytkownika. Możliwość ustawienia więcej niż 1 próby ponownego skanowania dla funkcji rescan. | Wymagane |
|  |  | Transport pojedynczych szkiełek mikroskopowych odbywający się w płaszczyźnie poziomej na zasadzie przenoszenia/przesuwania preparatu bez jego chwytania czy ściskania. Minimalizacja ryzyka zacięć lub uszkodzeń preparatu przy jego przenoszeniu z podajnika pod obiektyw | Wymagane |
|  |  | Możliwość definiowania czułości działania filtra automatycznego wykrywania tkanki na szkiełku | Wymagane |
|  |  | Możliwość definiowania minimalnego wykrywanego obszaru tkanki do skanowania | Wymagane |
|  |  | Przesyłanie skanowanego obrazu złączem optycznym między skanerem a stacją roboczą. – po stronie Wykonawcy jest dostawa karty/modułu komunikacyjnego do stacji roboczej. | Wymagane |
|  |  | Sterowanie za pomocą stacji roboczej – nie jest przedmiotem postępowania i zostanie dostarczona przez Zamawiającego | Wymagane |
|  |  | Otwarty format zapisu cyfrowego (możliwość przetwarzania skanów z wykorzystaniem oprogramowania różnych producentów bez konieczności użycia oprogramowania pośredniczącego, serwera producenta skanera bez potrzeby konwersji plików) | Wymagane |
|  |  | Oprogramowanie skanera umożliwiające: - opcja filtracji kolejki skanowanych preparatów w celu szybkiego wyświetlania preparatów: zeskanowanych, niezeskanowanych, wymagających sprawdzenia | Wymagane |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające: - pełną obsługę skanera i trybów jego pracy - możliwość edycji i tworzenia nowych profilów skanowania - możliwość definiowania osobnych profili skanowania dla miejsca zapisu - wyświetlania zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu - wyświetlania min. 4 preparatów jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym - funkcja nanoszenia na zeskanowane preparaty komentarzy, oznaczeń, pomiarów - możliwość eksportowania fragmentów skanów do plików JPG oraz TIFF - wyświetlanie mapy całego zeskanowanego preparatu z opcją śledzenia miejsc oglądanych. - mapa preparatu różnicująca graficzne obejrzany fragment preparatu od nieobejrzanego - możliwość powrotu do ostatniego przerwanego procesu skanowania w celu jego kontynuacji - minimum 2 tryby widoku preparatu: rzut z góry i perspektywa - do synchronizacji zeskanowanych preparatów z zewnętrznym zasobem sieciowym - licencja bezterminowa | Wymagane |
|  |  | Możliwość pracy w trybie quality control (QC) pozwalającym na łatwą weryfikację jakości skanów przez operatora i ich oznaczanie w widoczny sposób jako zaakceptowane | Wymagane |
|  |  | Możliwość automatycznego uruchomienia procesu skanowania natychmiast po załadowaniu kasety do skanera. | Wymagane |
|  |  | Przycisk szybkiego zatrzymania na obudowie skanera umożliwiający natychmiastowe przerwania skanowania i dostęp do preparatów. | Wymagane |
|  |  | Metalowy koszyk na 20 preparatów dedykowany do skanera | Wymagane |
|  |  | Możliwość skanowania preparatów bezpośrednio z dedykowanych koszyków bez konieczności przekładania pojedynczych preparatów do innego koszyka | Wymagane |
|  |  | Tryb weryfikacji ostrości w rozmieszczonych automatycznie lub manualnie punktach ostrości przed finalnym zeskanowaniem preparatu ( funkcja review Focus) | Wymagane |
|  |  | Automatyczna detekcja pozycji szkiełka w magazynku zapewniająca automatyczne pomijanie pustych gniazd w magazynku przy skanowaniu. | Wymagane |
|  |  | Możliwość zablokowania profilu skanowania przed zmianami | Wymagane |
|  |  | Możliwość zdefiniowania do 4 osobnych pól kodu 1D lub 2D w obszarze etykiety | Wymagane |
|  |  | Możliwość prezentowania w formie listy: zeskanowanych obszarów obok obrazów makro całego szkiełka w celu łatwej kontroli kompletności skanowania. | Wymagane |
|  |  | Automatyczne wyświetlanie ostrzeżenia przed diagnozą na podstawie obrazu w przypadku gdy zmienione zostały ustawienia wyświetlania preparatu na niestandardowe. | Wymagane |
|  |  | Skaner wykorzystuje zarządzanie kolorem w oparciu o CCM (Color Correction Matrix) dla zapewnienia zgodności kolorystycznej (porównywalności) skanów pochodzących z różnych egzemplarzy czy modeli. | Wymagane |
|  |  | Drzwiczki zasłaniające magazynki w czasie skanowania wyposażone w automatyczną blokadę dla ochrony przed przypadkowym przerwaniem procesu i nieuprawnionym dostępem do szkiełek. | Wymagane |
|  |  | Preparat wzorcowy do automatycznej kalibracji urządzenia w zastawie | Wymagane |
|  |  | Drzwiczki rewizyjne otwierane bez użycia narzędzi umożliwiające dostęp do urządzenia w przypadku konieczności awaryjnego wyjęcia preparatów. | Wymagane |
|  |  | Urządzenie w pełni współpracujące z dostępnym opcjonalnym oprogramowanie producenta skanera do zdalnego zarządzania procesem skanowania i grupą skanerów z dowolnej lokalizacji poprzez sieć. | Wymagane |
|  |  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne, zmotoryzowane ramię do automatycznego ładowania i rozładowywania koszyków w skanerze. | Wymagane |
|  |  | Algorytm AI wspomagający wykrywanie tkanki na szkiełku. | Wymagane |
|  |  | Funkcja wyrwania tkanki w oparciu o progowanie z opcją zmiany czułości automatycznego wykrywania tkanki | Wymagane |
|  |  | Wymagane deklaracje | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE |
|  |  | Oferowane urządzenie | recykling min. 70% ponownego użycia |
| PLATFORMA E-LEARNINGOWA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Funkcja opisywania przypadków, załączania linków internetowych, zdjęć mikroskopowych, skanów preparatów i organizacji ich w grupy foldery dostępne on-line |  | Wymagane |
|  | Import plików m.in.: nagrania video, audio, pliki PDF, dokumenty tekstowe |  | Wymagane |
|  | Moduł oprogramowania do budowy testów w oparciu o wirtualne slajdy. |  | Wymagane |
|  | Możliwość oglądania wyników testu min. w dwóch trybach: anonimowe ID lub nazwa użytkownika |  | Wymagane |
|  | Moduł oprogramowania do budowy cyfrowego atlasu histopatologicznego w podziale na przypadki |  | Wymagane |
|  | Możliwość umieszczenia do każdego z przechowywanych przypadków min.: kilku skanów mikroskopowych (różne barwienia); obrazów makroskopowych; obrazów x-ray; plików audio i video; opisów tekstowych; pliki pdf; ppt; jpg. |  | Wymagane |
|  | Moduł oprogramowania do zarządzania użytkownikami i prawami dostępu użytkowników i grup |  | Wymagane |
|  | Możliwość szybkiego wyszukiwania użytkownika przy użyciu pola wyszukiwania |  | Wymagane |
|  | System otwarty, z możliwością importu plików pochodzących z różnych skanerów preparatów histopatologicznych; zdjęć z kamer mikroskopowych; stacji makroskopowych – bez potrzeby ich konwersji |  | Wymagane |
|  | - Funkcja odczytu plików: iSyntax, MRXS, SVS, RTS, NDPI, SCN, VSI, Objective Imaging SCN, CZI, BIFF, TIFF, JPEG, PNG bez potrzeby ich konwersji |  | Wymagane |
|  | Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych programów lub plug-in |  | Wymagane |
|  | Autoryzacja dostępu do sytemu poprzez login i hasło |  | Wymagane |
|  | Możliwość definiowania różnego poziomu uprawnień dla użytkowników i grup w zależności typu użytkownika: administrator systemu, wykładowca, kursant. Minimalne dostępne poziomu uprawnień: - Kursant: możliwość przeglądania całości lub wybranych zasobów zgromadzonych na platformie - Wykładowca / Administrator: możliwość edycji i dodawania nowych materiałów do platformy możliwość zarządzania całością platformy w tym uprawnieniami użytkowników |  | Wymagane |
|  | możliwość zarzadzanie dostępem do platformy w oparciu o użytkowników i grupy. |  | Wymagane |
|  | możliwość przypisywania dostępności poszczególnych zasobów dla poszczególnych grup użytkowników. |  | Wymagane |
|  | możliwość przygotowywania treści na platformie bez ich publikacji. |  | Wymagane |
|  | Dostęp do systemu z urządzeń mobilnych z obsługą gestów |  | Wymagane |
|  | System z dedykowaną przeglądarką preparatów dedykowaną dla urządzeń mobilnych, typu tablet |  | Wymagane |
|  | Możliwość dostępu do platformy spoza sieci wewnętrznej |  | Wymagane |
|  | Funkcja wykonywania pomiarów i nanoszenia oznaczeń |  | Wymagane |
|  | Funkcja przypisania widoku domyślnego dla zeskanowanego preparatu określającego rotację i ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ustawienia kanałów) |  | Wymagane |
|  | Funkcja umożliwiająca prezentację preparatów w systemie porównawczym i synchronizację widoku preparatów umieszczonych w podzielonych oknach (możliwość podziału ekranu monitora na min. 2 części) |  | Wymagane |
|  | Wbudowany webowy edytor tekstowy (WYSIWYG) umożliwiający szybkie wprowadzanie opisów do materiałów gromadzonych na platformie. |  | Wymagane |
|  | funkcja kosza na usunięte z platformy treści umożliwiająca odzyskanie omyłkowo skasowanych przypadków, wpisów. |  | Wymagane |
|  | automatyczne usuwanie z kosza elementów po 60 dniach. |  | Wymagane |
|  | możliwość dodawania linków zewnętrznych do wprowadzanych opisów |  | Wymagane |
|  | Dedykowany moduł egzaminacyjny: - Pozwalający na zarządzanie egzaminami poprzez sieć internetową - Pozwalający na dowolne tworzenie nowych egzaminów, - Pozwalający na tworzenie pytań opisowych, oraz wielokrotnego i pojedynczego wyboru - Możliwość ustalenia wartości punktowej dla każdego pytania - Pozwalający na załączanie do pytań wirtualnych preparatów - Posiadający tryby ograniczenia czasowego dostępu do testu, - Możliwość blokowania cofania się podczas wypełniania testu - System otwarty, z możliwością odczytu plików pochodzących z różnych skanerów preparatów histopatologicznych : iSyntax, MRXS, SVS, RTS, NDPI, SCN, VSI, Objective Imaging SCN, CZI, BIFF, TIFF, JPEG, PNG bez potrzeby ich konwersji; zdjęć z kamer mikroskopowych; stacji makroskopowych - automatyczne generowanie zestawień wyników egzaminów. - możliwość wykonywania testów na tablecie. |  | Wymagane |
|  | Możliwość dowolnej reorganizacji kolejności pytań w teście po jego utworzeniu |  | Wymagane |
|  | Możliwość formułowania min. 3 typów pytań w teście: pytania zamknięte, pytania opisowe, pytań dla których odpowiedzią jest zaznaczenie fragmentu zeskanowanego obrazu preparatu |  | Wymagane |
|  | Możliwość udzielenia automatycznie (zaprogramowanej w teście) informacji zwrotnej dla pytań i odpowiedzi |  | Wymagane |
| SERWER DEDYKOWANY DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ – 1 SZT. |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowe urządzenie | wymagane |
|  |  | Obudowa | Serwerowa do montażu w szafie 19” z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5" Hot Plug,Szyny ruchome z organizatorem kabli. Maksymalna wysokość 2U. |
|  |  | Płyta główna | Płyta główna przystosowana do pracy ciągłej. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
|  |  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach z procesorami wielordzeniowymi. |
|  |  | Procesor (2szt.) | Procesor wielordzeniowy z wbudowaną pełną obsługa parzystości pamięci ECC, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku w teście SPECrate2017_int_base min. 290 pkt. Test dla oferowanego modelu serwera (lub modelu serwera na którym oferowane urządzenie bazuje) w oferowanej konfiguracji (serwer/procesory) muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie www.spec.org |
|  |  | RAM | Min. 128 GB, z możliwością rozbudowy. Płyta powinna zawierać min. 24 sloty na pamięć oraz obsługiwać zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep, ECC |
|  |  | Interfejsy sieciowe | - Kontroler z minimum 4 portami typu 1 Gigabit Base-T - Kontroler z minimum 2 portami typu 25 Gigabit Ethernet SFP28 |
|  |  | Kontroler macierzowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, obsługujący dyski twarde SAS 12Gb/s w trybie pass-through. |
|  |  | Dyski twarde | 1) zainstalowane min. 2 x min. 960 GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug 2) zainstalowane min. 3 x 16 TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 3.5in Hot-Plug (RAID 5) |
|  |  |  | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. Możliwość wymiany dysku bez wyłączenia urządzenia (dotyczy Hot-Plug) |
|  |  | Złącza | - Min 1 x VGA - Min 4 x USB ( w tym min. 2 porty z przodu obudowy); - Min 2 x RJ-45 |
|  |  | Video | zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 |
| 91. |  | Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy min. 1500W każdy oraz sprawności min. 90% |
| 92. |  | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i posiadająca dedykowany port RJ-45 1GbE, umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - monitorowanie zużycia dysków SSD - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, - producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji prędkości wentylatorów na podstawie czujników temperatury. - możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. |
| 93. |  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 94. |  | Zgodność z normami/certyfikatami | - Energy Star - Deklaracja zgodności CE - ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji. - Oferowany model serwera (lub model serwera na którym oferowane urządzenie bazuje) znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej (https://compatibilityguide.broadcom.com/) dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware dla najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. - min 50% elementów plastikowych urządzeń powinno nadawać się do recyklingu - min 70% elementów metalowych lub aluminiowych obudowy urządzeń powinno nadawać się do recyklingu |
| 95. |  | Licencja na system operacyjny | Licencje na serwerowy system operacyjny w liczbie niezbędnej do poprawnej pracy całego oferowanego środowiska dla maszyny fizycznej i maszyn wirtualnych |
| 96. |  | Licencja na system baz danych (wersja EDU) | System bazodanowy (SBD) licencjonowany na rdzenie procesora musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy: 1. Możliwość wykorzystania SBD jako silnika relacyjnej bazy danych, analitycznej, wielowymiarowej bazy danych, platformy bazodanowej dla wielu aplikacji. Powinien zawierać serwer raportów, narzędzia do: definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL. 2. Zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem – SBD musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonywania. 3. Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SBD musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. 4. Dedykowana sesja administracyjna - SBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. 5. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SBD musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). 6. SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. 7. Wysoka dostępność - SBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: - bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SBD), - niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), - klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, 8. Kompresja kopii zapasowych - SBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) w trakcie jej tworzenia. Powinna to być cecha SBD niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. 9. Możliwość automatycznego szyfrowania kopii bezpieczeństwa bazy danych przy użyciu między innymi certyfikatów lub kluczy asymetrycznych. System szyfrowania musi wspierać następujące algorytmy szyfrujące: AES 128. AES 192, AES 256, Triple DES. Mechanizm ten nie może wymagać konieczności uprzedniego szyfrowania bazy danych. 10. Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie - wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z Active Directory. 11. Możliwość definiowania reguł administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów - SBD musi mieć możliwość definiowania reguł wymuszanych przez system i zarządzania nimi. Przykładem takiej reguły jest uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów baz danych o zdefiniowanych przez administratora szablonach nazw. Dodatkowo wymagana jest możliwość rejestracji i raportowania niezgodności działającego systemu ze wskazanymi regułami, bez wpływu na jego funkcjonalność. 12. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SBD musi posiadać możliwość rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest rejestracja zdarzeń: - odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), - wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). 13. Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SBD musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. 14. Definiowanie nowych typów danych - SBD musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do „potomków” obiektu, „rodzica” itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. 15. Wsparcie dla technologii XML - SBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności musi: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępniać język zapytań do struktur XML, - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. 16.Wsparcie dla danych przestrzennych - SBD musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: - zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, - oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp., - obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SBD, - typy danych geograficznych powinny być konstruowane na podstawie obiektów wektorowych, określonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), (powinny być to m.in. takie typy obiektów jak: lokalizacja (punkt), seria punktów, seria punktów połączonych linią, zestaw wielokątów, itp.). 17. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SBD musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SBD. System musi umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo musi udostępniać środowisko do debuggowania. 18. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. 19. Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SBD musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania. 20. Raportowanie zależności między obiektami - SBD musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych. 21. Mechanizm zamrażania planów wykonania zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zamrożenie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten daje możliwość zapewnienia przewidywalnego czasu odpowiedzi na zapytanie po przeniesieniu systemu na inny serwer (środowisko testowe i produkcyjne), migracji do innych wersji SBD, wprowadzeniu zmian sprzętowych serwera. 22. System transformacji danych - SBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in.: - mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania, - mechanizm stawiania „pułapek” (breakpoints), - mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, - możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), - możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) - mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), - mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), - mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, - mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. 23. Wbudowany system analityczny - SBD musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. 24. Wbudowany system analityczny musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP – wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP – agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne – MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). 25. Wbudowany system analityczny musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). 26. Wbudowany system analityczny musi posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia zapytań wykonywanych do baz analitycznych. 27. Wbudowany system analityczny musi obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach – w zależności od ustawień na komputerze klienta). 28. Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining, m.in.: algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system musi udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. 29. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators - kluczowe czynniki sukcesu) - SBD musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. 30. System raportowania - SBD musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki), bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania musi obsługiwać: - raporty parametryzowane, - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych, z różnymi wartościami parametrów), - współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, - wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File), - możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport, - możliwość wizualizacji wskaźników KPI, - możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline. 31. Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). 32. Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach. 33. SBD musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. 34. SBD musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). 35. Wbudowany system raportowania musi posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. 36. W celu zwiększenia wydajności przetwarzania system bazy danych musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na rozszerzenie cache’u przetwarzania w pamięci RAM o dodatkową przestrzeń na dysku SSD. 37. System bazy danych, w celu zwiększenia wydajności, musi zapewniać możliwość asynchronicznego zatwierdzania transakcji bazodanowych (lazy commit). Włączenie asynchronicznego zatwierdzania transakcji powinno być dostępne zarówno na poziomie wybranej bazy danych, jak również z poziomu kodu pojedynczych procedur/zapytań. 38. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności system bazy danych musi udostępniać komendę pozwalającą użytkownikowi na utrwalenie na dysku wszystkich zatwierdzonych asynchronicznych transakcji (lazy commit). Wersja licencji musi pozwalać na: - używanie z liczbą procesorów i core’ów dostosowanej do oferowanej konfiguracji serwera i docelowego środowiska pozwalającego na poprawne działanie platformy - pełną funkcjonalność klastrowania - używanie liczby baz danych w ramach jednej instancji serwera pozwalającej na poprawną pracę oferowanej architektury |