Załącznik nr 2.1

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety,

znak sprawy AEZ/S-056/2026

Pakiet  1: Dostawa systemu doczyszczającego wodę,

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| System doczyszczający wodę – 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy miernik, nieużywany i nieeksponowany. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie i klasa wody | system doczyszczający (polishing) do wytwarzania wody ultraczystej klasy I wg PN‑EN ISO 3696:1999 z wody wstępnie oczyszczonej (klasa II lub III). | Tak/Nie |
|  | Jakość wody – przewodność/rezystywność | - przewodność 0,055 µS/cm (rezystywność 18,2 MΩ·cm) przy 25°C; - pomiar i wskazanie w µS/cm lub MΩ·cm | Tak/Nie |
|  | Jakość wody | TOC < 5 ppb (dla strumienia ultraczystego) | Tak/Nie |
|  | Jakość wody – mikrobiologia i cząstki | bakterie < 1 cfu/ml; cząstki > 0,2 µm < 1/ml (na punkcie poboru) | Tak/Nie |
|  | Szybkość podawania w punkcie poboru | ≥ 1 dm³/min (na punkcie poboru wody ultraczystej) | Tak/Nie |
|  | Stopnie doczyszczania – tor procesu | - demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (spektralnie czystym, TOC) - lampa UV 254 nm lub fotooksydacyjna 185 nm | Tak/Nie |
|  |  | mikrofiltracja o porowatości końcowej 0,22 µm: - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22 µm lub - filtr o porowatości 0,22 µm | Tak/Nie |
|  | Recyrkulacja | wbudowana pompa recyrkulacyjna i okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami | Tak/Nie |
|  | Zbiornik recyrkulacyjny | wbudowany zbiornik recyrkulacyjny ≥ 2 dm³ z filtrem oddechowym lub zintegrowany układ pętli recyrkulacyjnej, zapewniający utrzymanie parametrów wody klasy I w całym układzie, w tym w ramieniu dozującym. | Tak/Nie |
|  | Punkt poboru | ruchomy punkt poboru (klasa I) z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,22 µm lub filtrem końcowym o porowatości 0,22 µm | Tak/Nie |
|  | Ramię mocujące | ramię z regulacją Parametr Punktowany P1 Regulacja w osiach: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | Tak/Nie |
|  |  | ramię inox lub z tworzywa Parametr Punktowany P2 Ramię inox – 10 pkt. Ramię z tworzywa – 0 pkt | ………………………… Należy podać |
|  | Automatyka i HMI | - automatyka 24 V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym; - kolorowy wyświetlacz graficzny dotykowy | Tak/Nie |
|  | Pomiary i wskazania | konduktometr mierzący przewodność i temperaturę; prezentacja w µS/cm lub MΩ·cm (zamiennie) | Tak/Nie |
|  | Interfejsy i oprogramowanie | - złącza komunikacyjne USB; - oprogramowanie do konfiguracji/kalibracji i archiwizacji danych/serwisów | Tak/Nie |
|  | Alarmy i serwis | alarmy: - sygnalizacja min. graficzna - wymiana modułu jonowymiennego - promiennika lampy UV - kapsuły mikrofiltracyjnej - podgląd terminów serwisowych | Tak/Nie |
|  | Zabezpieczenia | - przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu/braku wody; - możliwość autostartu; - podgląd komunikatów/alarmów | Tak/Nie |
|  | Obudowa i wymiary | obudowa wymiary maks. 270 × 520 × 560 mm (S×G×W) | Tak/Nie |
|  |  | obudowa ze stali nierdzewnej (inox) lub z tworzywa Parametr Punktowany P3 Obudowa ze stali nierdzewnej (inox) – 20 pkt. Obudowa z tworzywa – 0 pkt | ………………………… Należy podać |
|  | Warunki instalacji – woda | zasilanie wodą wstępnie oczyszczoną klasy II lub III wg PN-EN ISO 3696:1999; wymagane ciśnienie min. 0,1 MPa | Tak/Nie |
|  | Zasilanie | sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 | Tak/Nie |
|  | Wyposażenie | - komplet przyłączy - zainstalowane filtry | Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | wymagane | Tak/Nie |
|  | Wymagane deklaracje | - deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub - deklaracja zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE. | Tak/Nie |
|  | Oferowany produkt | nie zawiera substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy | Tak/Nie |
|  |  | recykling min. 70% ponownego użycia | Tak/Nie |
|  | Inne wymagania | wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania | Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)