Załącznik nr 2.2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety,

znak sprawy AEZ/S-056/2026

Pakiet  2: Dostawa komory laminarnej,

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Komora laminarna – 2 szt. |  |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, nieużywane i nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | ochrona produktu, operatora i otoczenia podczas ogólnych prac mikrobiologicznych z środkami biologicznymi | Tak/Nie |
|  | Klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego | min. II | Tak/Nie |
|  | Przepływ powietrza | - prędkość przepływu powietrza ≥ 0,35 m/s - laminarny pionowy przepływ | Tak/Nie |
|  |  | system wydmuchu i recyrkulacji powietrza – funkcja konstrukcyjna zapewniająca: - wyrzut powietrza na zewnątrz: nie mniej niż 30% - powietrze recyrkulowane: nie więcej niż 70% Parametr punktowany P1 Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/Nie |
|  | Oświetlenie | lampa LED: emisja światła białego o intensywności [lux] ≥ 1000 | Tak/Nie |
|  | Lampa UV | wymagana | Tak/Nie |
|  |  | funkcja ustawienia czasu pracy i zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem Parametr punktowany P2 Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. | Tak/Nie |
|  | Filtr HEPA | sprawność min. 99,995% dla cząsteczek o średnicy (0,1- 0,3) μm. | Tak/Nie |
|  |  | sprawność 99,999% Parametr punktowany P3 Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. | Tak/Nie |
|  | Wymiary wewnętrzne komory | min.: - szerokość: 1800 mm - głębokość: 548 mm - wysokość: 650 mm | Tak/Nie |
|  | Wymiary zewnętrzne | maks.: - szerokość: 1970 mm - głębokość: 815 mm - wysokość: 1536 mm | Tak/Nie |
|  | Szyba frontowa | suwana góra-dół | Tak/Nie |
|  | Blat roboczy | - ze stali nierdzewnej - dzielony | Tak/Nie |
|  | Panel sterowania | min. wyświetlacz LCD | Tak/Nie |
|  | Alarm | min. wizualny | Tak/Nie |
|  |  | min: - zużycie filtra - zużycie lampy UV | Tak/Nie |
|  |  | nieprawidłowa prędkość strumienia powietrza Parametr punktowany P4 Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. | Tak/Nie |
|  |  | nieprawidłowa pozycja szyby frontowej Parametr punktowany P5 Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. | Tak/Nie |
|  | Wskaźniki | co najmniej dla: - prędkości przepływów powietrza, - czasu pracy lub zużytego filtra, - czasu pracy i zużycia lampy UV. | Tak/Nie |
|  | Gniazdo elektryczne | min. 2 sztuki | Tak/Nie |
|  | Zawory mediów (gazu) | min. 2 sztuki | Tak/Nie |
|  | Poziom hałasu | nie więcej niż 60 dBA | Tak/Nie |
|  | Wyposażenie | podstawa metalowa na blokowanych kółkach | Tak/Nie |
|  | Zasilanie | sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038 | Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE | wymagane | Tak/Nie |
|  | Deklaracja zgodności | - Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 568) lub - Deklarację zgodności UE, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub - Deklarację zgodności UE , o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE | Tak/Nie |
|  | Oferowane produkty | nie zawierają substancji niebezpiecznych, takich jak kadm, rtęć, ołów oraz sześciowartościowy chrom, w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w Dyrektywie 2011/65/UE (RoHS), tj. 0,01% wagowo dla kadmu oraz 0,1% wagowo dla rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, w odniesieniu do każdego materiału jednorodnego, z którego składa się produkt. Oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający stosowanie tych substancji w innych formach niż dopuszczone prawem, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymaganiami środowiskowymi, w tym zasadą DNSH. Dopuszczalne wyjątki, o ile mają zastosowanie, wynikają z załącznika III do Dyrektywy | Tak/Nie |
|  |  | recykling min. 70% ponownego użycia | Tak/Nie |
|  | Inne wymagania | wszystkie oferowane funkcjonalności, parametry i funkcje urządzenia są aktywne i dostępne w pełnym zakresie od momentu dostawy oraz pozostaną w pełni dostępne przez cały okres użytkowania urządzenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych, aktywacyjnych, serwisowych lub czasowych, a jeżeli do prawidłowego działania lub wykorzystania którejkolwiek z deklarowanych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie, sterowniki, przewody komunikacyjne lub inny element sprzętowy, wszystkie te składniki muszą być uwzględnione w cenie oferty i dostarczone Zamawiającemu z prawem nieograniczonego w czasie użytkowania | Tak/Nie |

…………………………………………………………….…

(elektroniczny podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)