PN/10DzOL/04/2026									Załącznik nr 6

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji

ZESTAWIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH ANALIZATORÓW

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakupy i dostawy odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do molekularnej diagnostyki wirusologicznej.

Pakiet nr 1 Oznaczenia ilościowe HCV RNA metodą PCR czasu rzeczywistego.

PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZĘTU: ………………………………….

I. TYP URZĄDZENIA: Laboratoryjny system diagnostyczny umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych oraz ich amplifikację metodą PCR czasu rzeczywistego wraz z urządzeniami wspomagającymi.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Potwierdzenie czy oferowany system spełnia wymagany warunek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany analizator diagnostyczny złożony ze zintegrowanych modułów ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz termocyklera real-time PCR, umożliwiający przeprowadzenie kompletnego procesu analitycznego: izolację, odwrotną transkrypcję (dla analitów RNA), amplifikację oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym. |  |
| 2. | System i testy posiadające oznakowanie CE-IVD zgodne z rozporządzeniem IVDR 2017/746 (lub dyrektywą IVDD 98/79/WE w okresie przejściowym), przeznaczone do ilościowego oznaczania wirusowych kwasów nukleinowych metodą real-time PCR. |  |
| 3. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, którego data produkcji nie jest wcześniejsza niż 5 lat przed terminem składania ofert. |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające: sterowanie procesem analitycznym, gromadzenie, analizę i archiwizację danych, zarządzanie kontrolą jakości z wizualizacją reguł Westgarda oraz prowadzenie ścieżki audytowej zgodnie z PN-EN ISO 15189. |  |
| 5. | Detekcja sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym, równocześnie z przebiegiem amplifikacji, bez konieczności dodatkowych etapów postanalitycznych. |  |
| 6. | System zwalidowany do oznaczeń z próbek surowicy oraz osocza ludzkiego EDTA. |  |
| 7. | Wymiary analizatora: 185 cm × 110 cm × 200 cm. |  |
| 8. | Analizator przystosowany do integracji z LIS/HIS obejmującej: komunikację dwukierunkową (HL7 lub ASTM E1394), automatyczny import zleceń i eksport wyników oraz identyfikację próbek za pomocą kodów kreskowych 1D/2D. |  |
| 9. | Kompletne stanowisko diagnostyczne obejmujące: analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem, stację roboczą (komputer i monitor), drukarkę z materiałami eksploatacyjnymi na okres umowy, czytnik kodów kreskowych oraz zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę analizatora i stacji roboczej w przypadku zaniku zasilania. |  |
| Rozszerzenie stanowiska diagnostycznego oraz kontrola zewnątrzlaboratoryjna |  |  |
| 10. | Zestaw trzech pipet automatycznych zmiennopojemnościowych o zakresach (1: 2–20 µL, rozdzielczość min. 0,1 µL; 2: 20–200 µL, rozdzielczość min. 1 µL, 3: 100–1000 µL, rozdzielczość min. 5 µL). Możliwość autoklawowania całej pipety (min. 121 °C / 20 min) lub sterylizacji UV. Świadectwo wzorcowania aktualne przy dostawie; wystawione przez producenta lub akredytowane laboratorium (PCA lub równoważne w sieci EA/ILAC); powtarzane przez Wykonawcę co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania Umowy. |  |
| 11. | Wytrząsarka laboratoryjna - worteks. Zakres prędkości min. 600 – 3200 rpm, regulacja płynna. Tryby pracy: ciągły oraz dotykowy. Głowica kubkowa kompatybilna z probówkami 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 / 15 / 50 mL. Certyfikat CE. Stopki antypoślizgowe zapewniające stabilną pracę bez mocowania do blatu. |  |
| 12. | Raz w roku kalendarzowym - począwszy od pierwszego pełnego roku kalendarzowego następującego po roku podpisania Umowy dostawa - panelu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (EQA) przeznaczonego do ilościowego oznaczania wiremii RNA HCV. Zestaw panelowy w ramach programu prowadzonego przez niezależny ośrodek EQA: QCMD, INSTAND lub równoważny, działający w sieci EQALM lub akredytowany w systemie EA/ILAC. Panel musi obejmować co najmniej 4 próbki o zróżnicowanych stężeniach docelowych wyrażonych w IU/mL zgodnie z międzynarodowym standardem WHO dla RNA HCV. |  |

Pakiet nr 2 Oznaczenie ilościowe HBV DNA metodą PCR czasu rzeczywistego.

PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZĘTU: ………………………………….

TYP URZĄDZENIA: laboratoryjny system diagnostyczny umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych oraz ich amplifikację metodą PCR czasu rzeczywistego wraz z urządzeniami wspomagającymi.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Potwierdzenie czy oferowany system spełnia wymagany warunek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany analizator diagnostyczny złożony ze zintegrowanych modułów ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz termocyklera real-time PCR, umożliwiający przeprowadzenie kompletnego procesu analitycznego: izolację, odwrotną transkrypcję (dla analitów RNA), amplifikację oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym. |  |
| 2. | System i testy posiadające oznakowanie CE-IVD zgodne z rozporządzeniem IVDR 2017/746 (lub dyrektywą IVDD 98/79/WE w okresie przejściowym), przeznaczone do ilościowego oznaczania wirusowych kwasów nukleinowych metodą real-time PCR. |  |
| 3. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, którego data produkcji nie jest wcześniejsza niż 5 lat przed terminem składania ofert. |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające: sterowanie procesem analitycznym, gromadzenie, analizę i archiwizację danych, zarządzanie kontrolą jakości z wizualizacją reguł Westgarda oraz prowadzenie ścieżki audytowej zgodnie z PN-EN ISO 15189. |  |
| 5. | Detekcja sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym, równocześnie z przebiegiem amplifikacji, bez konieczności dodatkowych etapów postanalitycznych. |  |
| 6. | System zwalidowany do oznaczeń z próbek surowicy oraz osocza ludzkiego EDTA. |  |
| 7. | Wymiary analizatora: 185 cm × 110 cm × 200 cm. |  |
| 8. | Analizator przystosowany do integracji z LIS/HIS obejmującej: komunikację dwukierunkową (HL7 lub ASTM E1394), automatyczny import zleceń i eksport wyników oraz identyfikację próbek za pomocą kodów kreskowych 1D/2D. |  |
| 9. | Kompletne stanowisko diagnostyczne obejmujące: analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem, stację roboczą (komputer i monitor), drukarkę z materiałami eksploatacyjnymi na okres umowy, czytnik kodów kreskowych oraz zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę analizatora i stacji roboczej w przypadku zaniku zasilania. |  |
| Rozszerzenie stanowiska diagnostycznego oraz kontrola zewnątrzlaboratoryjna |  |  |
| 10. | Zestaw trzech pipet automatycznych zmiennopojemnościowych o zakresach (1: 2–20 µL, rozdzielczość min. 0,1 µL; 2: 20–200 µL, rozdzielczość min. 1 µL, 3: 100–1000 µL, rozdzielczość min. 5 µL). Możliwość autoklawowania całej pipety (min. 121 °C / 20 min) lub sterylizacji UV. Świadectwo wzorcowania aktualne przy dostawie; wystawione przez producenta lub akredytowane laboratorium (PCA lub równoważne w sieci EA/ILAC); powtarzane przez Wykonawcę co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania Umowy. |  |
| 11. | Wytrząsarka laboratoryjna - worteks. Zakres prędkości min. 600 – 3200 rpm, regulacja płynna. Tryby pracy: ciągły oraz dotykowy. Głowica kubkowa kompatybilna z probówkami 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 / 15 / 50 mL. Certyfikat CE. Stopki antypoślizgowe zapewniające stabilną pracę bez mocowania do blatu. |  |
| 12. | Raz w roku kalendarzowym - począwszy od pierwszego pełnego roku kalendarzowego następującego po roku podpisania Umowy dostawa - panelu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (EQA) przeznaczonego do ilościowego oznaczania wiremii DNA HBV oraz lekooporności HBV. Zestaw panelowy w ramach programu prowadzonego przez niezależny ośrodek EQA: QCMD, INSTAND lub równoważny, działający w sieci EQALM lub akredytowany w systemie EA/ILAC. Panel musi obejmować co najmniej 4 próbki o zróżnicowanych stężeniach docelowych wyrażonych w IU/mL zgodnie z międzynarodowym standardem WHO dla DNA HBV. |  |

Pakiet nr 3 Oznaczenie ilościowe HIV-1 RNA metodą PCR czasu rzeczywistego.

PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZĘTU: ………………………………….

TYP URZĄDZENIA: laboratoryjny system diagnostyczny umożliwiający przeprowadzenie procesu izolacji kwasów nukleinowych oraz ich amplifikację metodą PCR czasu rzeczywistego wraz z urządzeniami wspomagającymi.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Potwierdzenie czy oferowany system spełnia wymagany warunek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany analizator diagnostyczny złożony ze zintegrowanych modułów ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz termocyklera real-time PCR, umożliwiający przeprowadzenie kompletnego procesu analitycznego: izolację, odwrotną transkrypcję (dla analitów RNA), amplifikację oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym. |  |
| 2. | System i testy posiadające oznakowanie CE-IVD zgodne z rozporządzeniem IVDR 2017/746 (lub dyrektywą IVDD 98/79/WE w okresie przejściowym), przeznaczone do ilościowego oznaczania wirusowych kwasów nukleinowych metodą real-time PCR. |  |
| 3. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, którego data produkcji nie jest wcześniejsza niż 5 lat przed terminem składania ofert. |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające: sterowanie procesem analitycznym, gromadzenie, analizę i archiwizację danych, zarządzanie kontrolą jakości z wizualizacją reguł Westgarda oraz prowadzenie ścieżki audytowej zgodnie z PN-EN ISO 15189. |  |
| 5. | Detekcja sygnału fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym, równocześnie z przebiegiem amplifikacji, bez konieczności dodatkowych etapów postanalitycznych. |  |
| 6. | System zwalidowany do oznaczeń z próbek surowicy oraz osocza ludzkiego EDTA. |  |
| 7. | Wymiary analizatora: 185 cm × 110 cm × 200 cm. |  |
| 8. | Analizator przystosowany do integracji z LIS/HIS obejmującej: komunikację dwukierunkową (HL7 lub ASTM E1394), automatyczny import zleceń i eksport wyników oraz identyfikację próbek za pomocą kodów kreskowych 1D/2D. |  |
| 9. | Kompletne stanowisko diagnostyczne obejmujące: analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem, stację roboczą (komputer i monitor), drukarkę z materiałami eksploatacyjnymi na okres umowy, czytnik kodów kreskowych oraz zasilacz awaryjny UPS podtrzymujący pracę analizatora i stacji roboczej w przypadku zaniku zasilania. |  |
| Rozszerzenie stanowiska diagnostycznego oraz kontrola zewnątrzlaboratoryjna |  |  |
| 10. | Zestaw trzech pipet automatycznych zmiennopojemnościowych o zakresach (1: 2–20 µL, rozdzielczość min. 0,1 µL; 2: 20–200 µL, rozdzielczość min. 1 µL, 3: 100–1000 µL, rozdzielczość min. 5 µL). Możliwość autoklawowania całej pipety (min. 121 °C / 20 min) lub sterylizacji UV. Świadectwo wzorcowania aktualne przy dostawie; wystawione przez producenta lub akredytowane laboratorium (PCA lub równoważne w sieci EA/ILAC); powtarzane przez Wykonawcę co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania Umowy. |  |
| 11. | Wytrząsarka laboratoryjna - worteks. Zakres prędkości min. 600 – 3200 rpm, regulacja płynna. Tryby pracy: ciągły oraz dotykowy. Głowica kubkowa kompatybilna z probówkami 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 / 15 / 50 mL. Certyfikat CE. Stopki antypoślizgowe zapewniające stabilną pracę bez mocowania do blatu. |  |
| 12. | Raz w roku kalendarzowym - począwszy od pierwszego pełnego roku kalendarzowego następującego po roku podpisania Umowy dostawa - panelu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (EQA) przeznaczonego do ilościowego oznaczania wiremii RNA HIV-1 oraz lekooporności HIV-1. Zestaw panelowy w ramach programu prowadzonego przez niezależny ośrodek EQA: QCMD, INSTAND lub równoważny, działający w sieci EQALM lub akredytowany w systemie EA/ILAC. Panel musi obejmować co najmniej 4 próbki o zróżnicowanych stężeniach docelowych wyrażonych w kopiach/mL zgodnie z międzynarodowym standardem WHO dla RNA HIV-1. |  |

Pakiet nr 4 Automatyczny system do szybkiej, układowej diagnostyki molekularnej

PRODUCENT /FIRMA OFEROWANEGO SPRZĘTU: ………………………………….

TYP URZĄDZENIA: ……………………………………………….

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Potwierdzenie czy oferowany system spełnia wymagany warunek TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów metodą PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR) w układzie zamkniętym wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem, czytnikiem kodów kreskowych, UPS, drukarką (Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów zużywalnych – tonerów, w czasie trwania kontraktu) oraz stacją roboczą do przygotowywania próbek (jeśli konieczna). |  |
| 2. | Analizator przeprowadzający automatycznie izolację kwasów nukleinowych, amplifikację oraz detekcję w jednym, ciągłym procesie, bez konieczności ingerencji użytkownika do momentu zakończenia badania. |  |
| 3. | Odczynniki gotowe do użycia, zabezpieczone przed uszkodzeniem i kontaminacją. |  |
| 4. | Testy w formie panelu umożliwiającym jednoczesną detekcję wielu patogenów. |  |
| 5. | Panel zawierający zestaw niezbędnych kontroli procesów izolacji, amplifikacji i detekcji. |  |
| 6. | Automatyczna analiza uzyskanych wyników. |  |
| 7. | Czas wykonania analizy poniżej 80 min. |  |
| 8. | Analizator oraz panele przeznaczone do diagnostyki medycznej (IVDR). |  |
| 9. | Analizator umożliwiający jednoczesną diagnostykę minimum dwóch próbek. |  |
| 10. | Odczynniki kompatybilne z aparatem, zestawione w panelach przeznaczonych do diagnostyki układowej, umożliwiające wykrywanie grup drobnoustrojów oraz wybranych genów oporności na antybiotyki. |  |
| 11. | Panel do wykrywania patogenów dolnych dróg oddechowych (materiały: BAL, plwocina) wykrywający co najmniej: bakterie G (+) oraz G (-) najczęściej wywołujące zapalenia płuc, bakterie atypowe (w tym L. pneumophila), geny oporności (min. kodujące karbapenemazy IMP, KPC, NDM, VIM, OXA-48 oraz ESBL – CTX-M i oporności na metycilinę - mecA/C) oraz wirusy (w tym wirusy grypy A i B, RSV, koronawirusy). |  |
| 12. | Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi (materiał: krew z dodatniej hodowli): bakterie G(+) oraz G(-) najczęściej wywołujące zakażenie krwi, grzyby drożdżopodobne (w tym Candida auris i Cryptococcus neoformans/gatti) oraz geny oporności (min. kodujące: karbapenemazy IMP, KPC, NDM, VIM, OXA-48 oraz ESBL – CTX-M, oporność na kolistynę mcr-1, oporności na metycilinę - mecA/C, oporność na wankomycynę – vanA/B). |  |
| 13. | Panel do wykrywania patogenów jelitowych (materiał: kał) wraz z wymaganym podłożem transportowym: bakterie (w tym Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, enterokrwotoczne E.coli/Shigella), pasożyty (co najmniej: Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia) oraz wirusy (co najmniej: adenowirus, norowirus, rotawirus). |  |
| 14. | Panel do wykrywania patogenów powodujących zakażenie OUN (materiał: PMR): wirusy (co najmniej: CMV, EV, HSV-1/2, HHV-6, HPeV, VZV), bakterie (co najmniej: E. coli K1, H. influenzae, L. monocytogenes, N. meningitidis, S. agalactiae, S. pneumoniae) oraz grzyby drożdżopodobne (co najmniej: C. neoformans/gatti). |  |
| 15. | Panel do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych (materiał: wymaz z nosogardzieli) umożliwiający detekcję wirusów (adenowirus, sezonowe koronawirusy, MERS-CoV, SARS-CoV-2, hMPV, rino- i enterowirusy, wirusy grypy A (rozróżnienie H1, H3, H1-2009) i B, wirusy paragrypy 1-4, RSV) oraz bakterii (B. pertussis i parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae). |  |
| 16. | Panel do oznaczania patogenów powodujących zapalenia stawów (materiał: płyn stawowy) wykrywający bakterie Gram-dodatnie (co najmniej: Anaerococcus prevotii, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum, Enteroccocus faecium i faecalis, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Staphylococcus aureus i lugdunensis, Streptococcus agalatie, pneuomniae, pyogenes), Gram-ujemne (co najmniej: Bacteroides fragilis, Citrobacter spp., Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Heamophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp.) i geny oporności (IMP, KPC, NDM, OXA-48 like,VIM, CTX-M, mecA/C, vanA/B) oraz drożdżaki Candida spp. z możliwością różnicowania C. albicans. |  |
| 17. | Panel do wykrywania patogenów tropikalnych (materiał: pełna krew EDTA) umożliwiający detekcję, co najmniej, następujących pasożytów: Plasmodium spp. z różnicowaniem do P. falciparium i P. vivax/ovale; bakterii: Leptospira spp.; oraz wirusów: Chikungunya, Denga (serotypy 1-4). |  |

……………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)