## 1
| Postępowanie nr 6/TP/2026 |  |  |  | Zadanie nr 1 |  |  |  | Zał. nr 2
L.p. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Kraj | Nazwa/nazwa handlowa, Kod produktu/ Numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. (Dopuszczalne jest zaoferowanie innych opakowań pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do pełnych opakowań w górę). | opak. | 16000
UWAGA! Zamawiajacy wymaga dostarczenia i użyczenia na cały czas trwania umowy uchwytów- dozowników do oferowanych opakowań rękawic w ilości: 10 x uchwyt pojedyńczy oraz 10 x uchwyt potrójny (lub inne do uzgodnienia)
x | x | x | x | RAZEM |  | x |  | x | x
Uwaga!
Na opakowaniu powinno być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, CE oraz podwójne oznakowanie – jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie paramertów, tj. :
- katalogi, badania niezależne wg ASTM D6978, potwierdzenie na brak akceleratorów oraz tiuramów i ftalanów - badanie z niezależnego laboratorium.

## 2
| Postępowanie nr 6/TP/2026 | [5 empty] | Zadanie nr 2 |  | Zał. nr 2
L.p. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Kraj | Nazwa/nazwa handlowa, Kod produktu/ Numer katalogowy
1 | Rękawice chirurgczne poliizoprenowe z dodatkową warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, przeznaczone dla osób z alergią na latek i podrażnieniami skórnymi o podwyższonej ochronie na przenikalność substancji chemicznych i leków cytostatycznych. Rękawice chirurgiczne syntetyczne wykonane z poliizoprenu Isolex, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem z dodatkową warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,21 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 287 - 300 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Przebadane na przenikalność min. 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (odporność na przenikanie min. 20 leków umieszczona fabrycznie na opakowaniu wewnętrznym rękawicy) oraz na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raporty wystawione przez niezależne laboratorium). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5. | para | 3000
x | x | x | x | RAZEM |  | x |  | x | x
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie paramertów.

## 3
| Postępowanie nr 6/TP/2026 | [5 empty] | Zadanie nr 3 |  | Zał. nr 2
L.p. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Kraj | Nazwa/nazwa handlowa, Kod produktu/ Numer katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. | para | 12000
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Poziom pudru <7 mg/dm2, potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. | para | 6000
3 | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor beżowy, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,20±0,02, na dłoni 0,18±0,02, mankiecie 0,16±0,02, mediana długości min 290 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczkowania. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 13N. AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2 oraz EN 455-3 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ A. Produkt wolny od tiuramów, tiomoczników, ditiokarbaminianów (ZBED,ZDBC,ZDEC,ZDMC,ZPMC), beznotiazoli (ZMBT/MBT). Odporne na działanie min.10 leków cytostatycznych powyżej 4h oraz Carmustine 3.3mg/ml i Thiotepa 10.0mg/ml powyżej 30min, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0. | para | 2000
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, kolor brązowy, kształt anatomiczny zmniejszający zmęczenie rąk. Zręczność umożliwiająca chwytać pręt o minimalnej średnicy 5,0mm – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Zakończone rolowanym mankietem zintegrowanym z opaską adhezyjną o właściwościach przylepnych. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, mediana długości min 278mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, ISO 16604 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 5 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na działanie cementu kostnego powyżej 40minut. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. | para | 7000
x | x | x | x | RAZEM |  | x |  | x | x
Uwaga!
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie paramertów, tj. :
- katalogi, badania niezależne wg ASTM D6978, potwierdzenie na brak akceleratorów oraz tiuramów i ftalanów - badanie z niezależnego laboratorium.

## 4
| Postępowanie nr 6/TP/2026 |  |  |  |  | Zadanie nr 4 |  |  | Załącznik nr 2
L.p. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Kraj | Nazwa/nazwa handlowa, Kod produktu/ Numer katalogowy
1 | Fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej gr. min. 20g/m², wiązany z tyłu na troki (przy szyi oraz w pasie), rękaw zakończony mankietem. Fartuch będący śr. ochrony indywidualnej, przeznaczony dla personelu medycznego oraz dla osób odwiedzających | szt. | 16000
2 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, poziom filtracji min. 98% BFE, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, z gumką, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, pakowane w pudełka po 50 szt. | op. | 1500
3 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m², beret okrągły z gumką dookoła, rozmiar L, o średnicy w granicach 50cm, kolor zielony. Opakowanie a'100 szt. | op. | 150
4 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. | op. | 50
x | x | x | x | Razem |  | x |  | x | x
.............................................
(podpis Wykonawcy)