Załącznik nr 2 do rozeznania rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- |
| Zakup i dostawa do laboratoriów GIOŚ wyposażenia do zatężania ekstraktów chromatograficznych – 8 zestawów | 38900000-4 42980000-9 |

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do zatężania ekstraktów chromatograficznych dla Laboratoriów GIOŚ. Przedmiot zamówienia obejmuje transport, rozładunek wraz z wniesieniem (łącznie jako dostawa), do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, instalację (montaż i podłączenie zgodnie z zaleceniami producenta, uruchomienie i przeprowadzenie demonstracji poprawności działania Urządzeń w zakresie zgodnym z ich funkcjonalnością i przeznaczeniem) oraz szkolenie personelu z obsługi i konserwacji Urządzeń.

Przez „Urządzenie” rozumie się zestaw składający się z:

- urządzenia do automatycznego zatężania i odparowywania próbek, zwanego dalej „urządzeniem do zatężania” ,

- generatora azotu,

- zestawu startowego do zainstalowania pojedynczego Urządzenia i rozpoczęcia na nim pracy

###### Tabela 1. Wymagania ogólne

| Zestaw Urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne | Wskazać TAK/NIE - wypełnia Wykonawca |
| Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta (w języku polskim lub w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski), potwierdzające oferowane parametry techniczne w zakresie wymagań. Przykładem takich dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, noty aplikacyjne lub dane techniczne. Wykonawca potwierdza autentyczność ww. dokumentów | TAK/NIE |
|  | W dniu dostarczenia Urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do każdego dostarczonego Urządzenia odrębnie dokumentację: - instrukcję obsługi (działanie, konserwacja, rysunki, schematy) producenta w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie .pdf lub doc/docx, - kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę, w formie papierowej, w dniu podpisania danego Częściowego Protokołu Odbioru, - certyfikaty zgodności CE, oświadczenie o braku ukrytych funkcjonalności szpiegowskich oraz cyberzagrożeń, oświadczenie o zgodności procesów produkcji z zasadami ISO/IEC 27001 (o ile producent posiada taki certyfikat) - certyfikat ISO 14001 lub równoważny potwierdzający wdrożenie przez producenta Urządzenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ww. normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu lub deklarację producenta poświadczającą wdrożenie normy zarządzania środowiskowego ISO (jeśli dotyczy) - w formie elektronicznej w formacie .pdf, - deklarację zgodności z normami środowiskowymi i unijnymi oraz krajowymi regulacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju - o ile dotyczy, - informację o śladzie węglowym produktu (jeżeli jest dostępna), - licencje dotyczące oprogramowania w formie elektronicznej w formacie .pdf (jeśli dotyczy), Wykonawca zobowiązuje się również zgodnie z treścią oferty do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych oraz oprogramowania dla dostarczonych Urządzeń, przez okres zadeklarowany w ofercie. Na potwierdzenie spełnienia zobowiązania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zobowiązanie producenta do zapewnienia dostępności serwisu, części zamiennych oraz oprogramowania przez zadeklarowany okres, w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwane dalej „zobowiązaniem o dostępności serwisu”. Zobowiązanie o dostępności serwisu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatniej z Dostaw, pod rygorem pomniejszenia wynagrodzenia | TAK/NIE |
| Cechy | Urządzenia oraz wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i ewentualnych podwykonawców muszą odpowiadać polskim przepisom BHP i ochrony środowiska. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (minimalny rok produkcji 2026), wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH (Wykonawca oświadcza, że producent Urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub równoważną). Wykonawca oświadcza, że Urządzenia: - są wykonane z materiałów, które nadają się do recyklingu lub pochodzą z recyklingu w jak największym stopniu, - nie zawierają substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC) w rozumieniu rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, - posiadają energooszczędne systemy obsługi, które ograniczają zużycie energii elektrycznej (jeśli zapewni to jakość badań laboratoryjnych) - o ile dotyczy. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim w formie elektronicznej. Wykonawca zapewnia, że Urządzenia są pakowane w sposób minimalizujący odpady, przy użyciu materiałów biodegradowalnych lub nadających się do ponownego przetworzenia - o ile to będzie możliwe. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów, środków i technologii zgodnych z zasadą DNSH, w tym eliminowania stosowania substancji i technologii uznanych za szkodliwe dla środowiska, w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa unijnego i krajowego. Urządzenie nie znajduje się w katalogu przedmiotowym PAD, określonym w przepisach Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 731), w związku z czym nie musi spełniać wymogów dostępności. Urządzenia muszą spełniać również poniższe cechy: - Zasilanie 230 V / 50 Hz, - Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą w pełni kompatybilne pod względem sprzętowym oraz zapewnić niezawodne, zintegrowane działanie i obsługę serwisową w ramach jednego systemu. Odpowiedzialność za pełną integrację oraz poprawne działanie systemu ponosi Wykonawca. | TAK/NIE |
| Dostawa | Dostawa Urządzeń i instalacja odbywają się w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Testowanie i demonstracja poprawności pracy Urządzeń będą częścią potwierdzenia spełnienia kryteriów Wykonawcy. | TAK/NIE |
| Szkolenie | Wykonawca przeprowadzi szkolenie instalacyjne z obsługi Urządzeń i konserwacji - Szkolenie instalacyjne z bieżącej obsługi i konserwacji Urządzenia, które obejmuje swoim zakresem przynajmniej: - zastosowania urządzania i programu sterującego Urządzeniem - podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania Urządzenia, - przygotowanie Urządzenia do pracy, - konfigurację parametrów pracy Urządzenia, - konserwację Urządzenia, - zasady postępowania z Urządzeniem minimalizujące zużycie energii elektrycznej, oraz generowanie odpadów. Szkolenie aplikacyjne, które będzie obejmować swoim zakresem przynajmniej: - sposoby projektowania i ewentualnego zapisywania metod, - wskazanie możliwych problemów występujących podczas użytkowania Urządzenia oraz sposobów na ich rozwiązanie (takich, jak skracanie czasu odparowywania, zwiększenie wydajności, co robić jak się nierówno odparowuje), - dobór parametrów odparowywania do rodzaju ekstraktu (np. temperatura, ciśnienie, czas) - jak unikać błędów, np. przegrzania próbki czy utraty analitów - zapewnienie powtarzalności wyników, - przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z użyciem Urządzenia Przeprowadzenie szkoleń instalacyjnego oraz aplikacyjnego dla co najmniej 2 osób w każdej z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, w wymiarze 1 dnia roboczego. Szkolenia zostaną zakończone najpóźniej w dniu podpisania Częściowego Protokołu Odbioru danej Dostawy i każdorazowo w nim potwierdzone. | TAK/NIE |
| Uruchomienie, gwarancja, obsługa serwisowa | - Wykonawca udzieli na każde Urządzenie min. 36- miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez Strony Częściowego Protokołu Odbioru danego Urządzenia bez wad, gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. - załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie i konfiguracja Urządzeń, - zapewnienie w ramach wynagrodzenia Wykonawcy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, w ilości zapewniającej poprawną pracę Urządzeń w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem, że materiały eksploatacyjne zostaną wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH, - gwarancja zgodna z zaleceniami producenta, - gwarancję przedłuża się za każdy dzień przestoju Urządzenia spowodowanego naprawą/wymianą podzespołu Urządzenia/Urządzenia, - wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę i są wliczone w wynagrodzenie, - naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania lub Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wadliwego podzespołu Urządzenia/Urządzenia z miejsca użytkowania do miejsca wykonywania obowiązku gwarancyjnego i ponownego dostarczenia podzespołu Urządzenia/ Urządzenia do miejsca użytkowania, - Zamawiający może żądać wymiany podzespołu Urządzenia lub Urządzenia na nowe (wyprodukowane zgodnie z zasadą DNSH), wolne od wad, z tym zastrzeżeniem że rok produkcji nowego podzespołu Urządzenia/Urządzenie nie będzie wcześniejszy niż rok produkcji Urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy w przypadku: stwierdzenia wady, która nie kwalifikuje się do naprawy, a uniemożliwia prawidłową pracę Urządzenia lub, po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych, spowodowanych awarią uniemożliwiającą prawidłową pracę Urządzenia, - Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym lub Wykonawca zapewni tłumacza w kontaktach z użytkownikami końcowymi Urządzeń, - realizacja świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany serwis gwarancyjny i osoby posiadające odpowiednio do zakresu czynności serwisowych aktualne uprawnienia, - przywrócenie zdolności pracy Urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, - w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami producenta, tj. coroczne przeglądy serwisowe Urządzeń w okresie gwarancji obejmujące m.in. czynności konserwacyjne wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu oraz wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zapewnionych przez Wykonawcę, gwarantujące poprawną pracę zestawu. - w ostatnim roku trwania gwarancji i w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi ostatni coroczny przegląd techniczny Urządzeń nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji - Wykonawca zapewni dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania w okresie minimum 3 lat od podpisania Końcowego Protokołu Odbioru bez wad. Szczegółowe wymagania dotyczące zobowiązania producenta dot. dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania określone zostały w części SPZ pn. Dokumentacja. | TAK/NIE |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe

| Producent, typ i model urządzenia do automatycznego zatężania i odparowywania próbek :………………………………………………………………………….. Producent, typ i model generatora azotu:…………………………………………………………… Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne dla pojedynczego Urządzenia | Parametry oferowane przez Wykonawcę – Wypełnia Wykonawca Uwaga; należy wskazać czy spełnia - (TAK/NIE) i wskazać dokładnie oferowany parametr |
| Standard produkcji urządzenia do zatężania | Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej, z roku nie wcześniej niż 2026 Wszystkie elementy układu pochodzą od jednego producenta Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| Parametry techniczne urządzenia do zatężania | Urządzenie umożliwiające równoległe odparowywanie próbek w szklanych naczyniach o pojemności 50 – 60 ml | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Możliwość jednoczesnego zatężania min. 24 próbek |  |
|  | System musi posiadać statyw na probówki o pojemności 50 - 60 ml o odpowiedniej ilości pozycji (min. 24) |  |
|  | System musi posiadać wbudowany system przepływu gazu (azotu) umożliwiającego przedmuchiwanie zatężanych próbek gazem |  |
|  | Sterownie z poziomu panelu dotykowego z możliwością regulacji przepływu gazu, temperatury oraz czasu |  |
|  | Brak konieczności obecności użytkownika w czasie procesu do jego nadzoru |  |
|  | Możliwość wizualnego określenia poziomu odparowania bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia, np. poprzez zastosowanie ściany/komory transparentnej, podświetlanej |  |
|  | Zakres temperatury od temperatury otoczenia do min. 90°C |  |
|  | Wyłącznik czasowy z sygnalizacją dźwiękową |  |
|  | Sterownie z poziomu panelu dotykowego z możliwością regulacji przepływu gazu, temperatury oraz czasu |  |
|  | Możliwość zaprogramowania automatycznego gradientowego narostu ciśnienia azotu |  |
|  | W obrębie pojedynczego rzędu możliwość blokowania nieużywanych dysz za pomocą dołączonych zatyczek |  |
|  | System musi być wyposażony w wymienny statyw na min. 6 pozycji na probówki 50 ml z możliwością automatycznego zatrzymania odparowywania przy 1 ml i/lub 0,5 ml | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| Generator azotu | Generator azotu z wbudowaną sprężarką kompatybilny z urządzeniem do zatężania; sprężarki generatora o niskiej częstotliwości przeglądów (nie częściej niż co 8000 godzin pracy) | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Produkcja azotu na zasadzie procesów membranowych zapewniających wysoką czystość N2(g) lub filtracji na sitach molekularnych (CMS) z automatyczną regeneracją przez system |  |
|  | Kompaktowe wymiary |  |
|  | Wydajność azotu: odpowiednia do zatężania próbek ekstraktów w minimalnej ilości 24 |  |
|  | Generator specjalnie kalibrowany dla uzyskania wysokiej czystości azotu odpowiedniej do procesu zatężania ekstraktów, nie niższej niż 99,5% |  |
|  | Poziom hałasu <65dBA | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
| Zestaw startowy urządzenia do zatężania | Komplet zatyczek do łaźni wodnej na nieużywane pozycje | TAK / NIE Zaznaczyć właściwe i podać dokładne dane |
|  | Probówki o pojemności 50-60 ml – min. 48 szt. |  |
|  | Probówki o objętości 50 ml z punktem końcowym odparowania 0,5 ml (lub 1 ml) – min. 10 szt. |  |
|  | Zestaw niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania generatora, umożliwiające przyłączenie generatora do urządzenia do zatężania, o długości min. 4m |  |