WSTĘPNY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część III

„Akcesoria pomocnicze do pyłomierzy grawimetrycznych do pomiarów stężeń pyłu   w gazach odlotowych”

- Przedmiot zamówienia

| Ogólny opis przedmiotu zamówienia | CPV |
| --- | --- |
| „Akcesoria pomocnicze do pyłomierzy grawimetrycznych pomiarów stężeń pyłu w gazach odlotowych” wraz z dostawą na koszt własny Wykonawcy do wyznaczonego miejsca | 38433200-1 38420000-5 38410000-2 |

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w akcesoria niezbędne do realizacji zadań wynikających z nałożonych zadań ustawowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów pomocniczych do pyłomierzy grawimetrycznych pomiarów stężeń pyłu w gazach odlotowych”

Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę akcesoriów do wyznaczonego miejsca na terenie Polski. Zadaniem Wykonawcy Zamówienia będzie dostarczenie na koszt własny we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Polski.

| Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów Proszę określić czy oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego, a w oznaczonych pozycjach dokładnie określić parametry oferowane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego | Liczba | Parametry oferowane przez Wykonawcę – należy wskazać czy spełnia (TAK/NIE) lub wskazać dokładnie oferowany parametr |
|  | Aspiracyjna sonda prędkościowa typ S, fi 38 mm, dł. 1,5 m, z torem poboru z tytanu, ogrzewana, z wbudowaną sondą temperatury, jarzmem, transformatorem zasilającym, z regulatorem temperatury, ze świadectwem wyznaczania stałej K wystawionym przez akredytowane laboratorium wzorcujące | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu, do filtracji zewnątrzkanałowej, ogrzewany, z torem poboru z tytanu, z regulatorem temperatury , z transformatorem zasilającym, na wkłady płaskie fi 50 mm, z dwoma zestawami sita w oprawce | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu tytanowy, fi 50 mm, na wkłady płaskie (do filtracji wewnątrzkanałowej) | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Separator pyłu tytanowy, fi 30 mm, na wkłady gilzowe 19mm x 90mm (do filtracji wewnątrzkanałowej) | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Końcówki aspiracyjne, 5 sztuk (kpl), tytanowe w tym o średnicy 8mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm wraz ze świadectwem sprawdzenia i zgodności z normą PN 13284-1:2018 oraz PN-Z-04030-7:1994 lub równoważne* | 1 kpl | TAK / NIE |
|  | Chłodziarka agregatorowa, schładzająca do temp. poniżej 0o C, przygotowana do umieszczenia stelaża z płuczkami, ze wskazaniem bieżącym temperatury komory | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Stelaż z 4 płuczkami uderzeniowe 500ml, kpl przyłączy tytanowych (separator pyłu – stelaż) | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Aspiracyjna sonda prędkościowa, nie ogrzewana, z głowicą do filtracji wewnątrz kanałowej, segmentowa, wykonanie stal kwasoodporna (-głowica - segmenty długości 0,8m i 1,5m -rozdzielacz sondy) Świadectwo wyznaczenia stałej K wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące | 1 szt | TAK / NIE |
|  | Przyrządy z pkt 1 i 8 mają zawierać świadectwa wzorcowania układu z i bez separatorów pyłu z pkt 3 i 4. Stała K w punkcie prędkości (3m/s; 9 m/s; 13 m/s; 17 m/s; 24 m/s) | - | TAK / NIE |
|  | Akceptacja wyposażenia zewnętrznego (np. osprzęt toru aspiracji) już posiadanego, a pochodzącego z produkcji EMIO Wrocław (np. agregat zasysający typu AZ-15, aspiracyjne sondy prędkościowe, rurki spiętrzające, np. EMIOTEST 3114) | - | TAK / NIE |

*  Tam, gdzie Zamawiający w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie się do do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia). (jeśli dotyczy)