Załącznik Nr 1 do SWZ

Modernizacja Pracowni RTG

dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Dostępność Plus dla AOS - 1/AOS/2025” - Przetarg II

| Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG z wyposażeniem |  |  |  |
| Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana | Punktacja |
| Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2025 r., nieużywany, nie rekondycjonowany, egzemplarz nie powystawowy oraz nie demonstracyjny | Tak, rok produkcji minimum 2025, podać |  | Bez punktacji |
| Wyrób ze znakiem CE zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| Aparat RTG o wymiarach fizycznych oraz masie całkowitej ze stołem pozwalający na montaż w pracowni obecnie dostosowanej do aparatu Siemens Multix Compact (wykluczone zmiany konstrukcyjne pomieszczenia wymagające wzmocnienia, pozwolenia na budowę lub przerwy technologicznej podczas wymiany dłuższej niż 7 dni). | Tak |  | Bez punktacji |

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 50 [kW] | Tak, podać |  | ≤ 55 kW = 0 pkt. > 55 kW = 10 pkt. |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale min. 40 – 150 [kV] | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,5 – 600 [mAs] | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 630 mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ustawień czasu ekspozycji w przedziale 1 ms – 6,5 s | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Generator montowany w stole | Tak/Nie, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG |  |  |  |  |
|  | Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej min. +/- 90 stopni | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 120 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ruch lampy w pionie min. 125cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi min. 180 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie na kołpaku przy lampie RTG odległości SID oraz kąta obrotu lampy | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Analogowe wskazania na kołpaku przy lampie RTG odległości SID za pomocą miary centymetrowej oraz kąt obrotu lampy za pomocą kątomierza | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 11 [cal] zamontowany na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie, zmianę parametrów ekspozycji, wybór AEC, podgląd obrazu RTG po zrobieniu zdjęcia, automatyczna zmiana orientacji obrazu | Tak/Nie, opisać |  | Tak = 20 pkt. Nie = 0 pkt. |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 8500 obr / min | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 110 stopni | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska max. 0,6 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska min. 22 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość dużego ogniska max. 1,2 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Moc dużego ogniska min: 50 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP zintegrowany z aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja manualna | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie kolimatora typu LED | Tak |  | Bez punktacji |
| STÓŁ RTG |  |  |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stacjonarny – mocowany do podłogi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe położenie blatu (od podłogi) min. 52 cm | Tak, podać |  | ≤ 52 cm = 10 pkt. > 52 cm = 0 pkt. |
|  | Najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 90 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ruch wzdłużny blatu min. 90 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ruch poprzeczny blatu | Tak/Nie, podać |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Długość blatu min. 220 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość blatu min. 80 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Nośność stołu min. 250 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ładowania baterii detektora w detektorze umieszczonym w szufladzie Bucky stołu RTG | Tak/Nie |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
| STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |  |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 140 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi min. 38 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyjęcia kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi | Tak/Nie |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Najwyższa odległość środka panela Bucky od podłogi min. 175 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy typu „flat panel” | Tak, podać (typ, model) |  | Bez punktacji |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość detektora 43 x 43cm ± 1 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar pojedynczego pixela max. 140 µm | Tak, podać |  | = 140 µm = 0 pkt. < 140 µm = 10 pkt. |
|  | Rozdzielczość detektora min. 9,0 MP | Tak, podać |  | > 9,0 MP = 10 pkt. = 9,0 MP = 0 pkt. |
|  | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać |  | > 16 bit = 10 pkt. =16 bit = 0 pkt. |
|  | Maksymalna waga detektora 5 kg | Tak, podać |  | ≥ 4 kg = 0 pkt. < 4 kg = 10 pkt. |
|  | Czas akwizycji obrazu [s] | Tak, podać |  | ≥ 3,5 s = 0 pkt. < 3,5 s = 10 pkt. |
|  | Czas cyklu [s] | Tak, podać |  | ≥ 6 s = 0 pkt. < 6 s = 10 pkt. |
|  | DQE min. 65% | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb AED | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazowa min. 3,5 Lp/mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa, zewnętrzna ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii. | Tak/Nie |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
| KONSOLA OPERATORA |  |  |  |  |
|  | Wspólna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1TB | Tak, podać |  | ≤ 2TB = 0 pkt. > 2TB = 10 pkt. |
|  | Płaski monitor o przekątnej nie mniejszej niż 23 [cal] z kalibracją DICOM - kąt widzenia min. 178 stopni - jasność min. 400 cd/m2 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mA) bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlany w procentach stopień nagrzania lampy RTG na konsoli operatora | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych | Tak/Nie |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Kompatybilność ze standardem DICOM 3.0 min. Worklist, Print, Send, Storage, MPPS | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wpisywanie danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wykonywania badań w technice zdjęć łączonych tzw. Stitching realizowana przez zmotoryzowane ruchy lampy i detektora oraz automatyczne łączenie zdjęć w jeden obraz wynikowy na konsoli operatora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany podest dla pacjenta do wykonywania zdjęć w technice Stichingu na ściance płucnej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja danych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru odpowiedniego badania, projekcji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ochrona danych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zarządzanie obrazami odrzuconymi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podglądu obrazów oraz wyświetlania kilku w głównym oknie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kalibracji detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja węzłów DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Algorytm eliminujący artefakty powstające przez kratkę przeciwrozproszeniową | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość edycji każdej zaprogramowanej domyślnej techniki ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznej regulacji jasności i kontrastu obrazów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obracania obrazu o dowolny kąt | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość powiększania i zmniejszania obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci powodująca cofnięcie zmian wprowadzonych przez technika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania pomiaru odległości, kątów Cobba itd. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do obrazu z jego wyświetleniem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyświetlania na obrazie danych pacjenta, dawki ekspozycji, parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA INSTALACYJNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
|  | Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia (m.in. instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz innych niezbędnych instalacji do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania pracowni oraz urządzeń). Wizja może być przeprowadzona tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest zmodernizować istniejące, a jeśli trzeba, wykonać nowe niezbędne instalacje: elektryczną, teletechniczną oraz inne niezbędne instalacje do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia jak również wykonać wszystkie wynikające z tego dostosowania roboty ogólnobudowlane w uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację architektoniczną, budowlaną, instalacyjną w tym informacje elektryczne i teletechniczne. | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Oferent jest odpowiedzialny za realizację całokształtu prac modernizacyjnych, adaptacyjnych, instalacyjnych oraz budowlanych. – załącznik Nr 2 do SWZ | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku konieczności modyfikacji sieci energetycznej zasilającej aparat RTG, modyfikacja wykonana na koszt wykonawcy nie powodująca przerwy dłuższej niż 7 dni. Zamawiający udostępnia protokół z badań ochrony przeciwporażeniowej przy obecnym aparacie oraz przy rozdzielnicy w sterowni - pomiary impedancji pętli zwarcia – załącznik nr 3 do SWZ | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw kształtek do pozycjonowania pacjenta oraz osłon ołowianych: - fartuch długi z osłoną na tarczycę dla dorosłych x 1-0,35 mm Pb – 1 szt., - fartuch z osoloną na tarczycę dla dzieci x 1-0,35 mm Pb – 1 szt., - półfartuch dla dorosłych x 1- 0,35 mm Pb – 1 szt., - półfartuch dla dzieci x 1-0,35 mm Pb – 1 szt., - osłony osobiste na gonady - dla mężczyzn o wartości 1 mm Pb – 1 kpl, - osłony osobiste na gonady - dla kobiet o wartości 1 mm Pb – 1 kpl., - pozycjonery/podstawki do badań (zestaw)- półwałki, wałki, podstawki klinowe większe, podstawki klinowe mniejsze, | Tak, dostawa wraz z aparatem |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie): wykona testy specjalistyczne i akceptacyjne aparatu po instalacji, przedłoży inną dokumentację konieczną do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji pracowni oraz urządzenia do celów diagnostyki medycznej przez uprawnione instytucje, wykona projekt oraz obliczenia osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Demontaż i utylizacja obecnie zainstalowanego w gabinecie aparatu RTG wraz z duplikatorem oraz drobnym wyposażeniem tj. klisze, kasety, osłony itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przygotowanie zespołu pomieszczeń pracowni RTG w zakresie niezbędnym do instalacji i bezpiecznego użytkowania nowego aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dokument potwierdzający utylizację starego aparatu RTG | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Opracowanie i dostarczenie karty urządzenia radiologicznego – dokument zawierający informacje wymagane art. 33r ustawy Prawo atomowe oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1959) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Opracowanie i dostarczenie instrukcji pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów (wg załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - Dz.U. z 2006 nr 180 poz. 1325) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostarczenie opinii inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art.7a ust.1 ustawy Prawo atomowe. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie pomiarów środowiskowych przed odbiorem sanitarnym potwierdzonych raportem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Opracowanie i dostarczenie dokumentu oceny narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przedstawienie program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (opracowany zgodnie z art.11 ust.3 ustawy Prawo atomowe) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Opracowanie zakładowego planu postępowania awaryjnego (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1086) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przygotowanie opisu systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Opracowanie programu zapewnienia jakości działalności, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe | Tak |  | Bez punktacji |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi w miejscu instalacji min. 2 dni po 6 godzin w terminie ustalonym z kierownikiem pracowni lub koordynatorem zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. Wszystkie szkolenia potwierdzone raportem. | Tak |  | Bez punktacji |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego systemu | Tak, podać okres |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu końcowego odbioru | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu do systemu RIS/ PACS firmy Alteris, oraz z ewentualnym dodatkowym sprzętem komputerowym (np. stacja technika, stacja diagnostyczno-opisowa, serwer pośredniczący, istniejący duplikator płyt i inne elementy o ile występują) użytkowane przez Zamawiającego, które byłyby konieczne do prawidłowego działania dostarczanego aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa, wymiana części w okresie gwarancji, która obejmuje: - regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta, - wykonywanie testów podstawowych i specjalistycznych przedmiotu zamówienia i urządzeń pomocniczych, - wymiana części eksploatacyjnych aparatu na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta, - testów odbiorczych przedmiotu zamówienia. Wszystkie czynności potwierdzone raportem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii: do 12 godzin (w dni robocze) rozumiane jako przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia, do 48 godzin (w dni robocze) rozumiane jako przyjazd serwisu, diagnoza problemu i usunięcie zgłoszonych usterek bez części zamiennych do 5 dni roboczych rozumiane jako czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw i przywrócenie pierwotnej funkcjonalności z użyciem części zamiennych, do 10 dni roboczych rozumiane jako czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Numer kontaktowy z autoryzowanym serwisem producenta oraz adres e-mail. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski: Adres, numer kontaktowy, adres e-mail | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują). | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim. Dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | Tak, podać i dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim wraz z załączeniem tłumaczenia na język polski | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji oraz po zakończeniu gwarancji zalecanych przez producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca bez wezwania po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym przeprowadzi: - przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, - testy podstawowe i specjalistyczne, - przeglądy wentylacji mechanicznej pomieszczeń pracowni. Wszystkie czynności potwierdzone raportem. | Tak, dostarczyć |  | Bez punktacji |
|  | Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  | Bez punktacji |
|  | Do wszystkich dostarczonych urządzeń informatycznych (komputery, stacje robocze, itp.) oraz oprogramowania zostaną dołączone hasła administracyjne (o ile występują). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kody i hasła serwisowe do aparatu RTG są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawnionego serwisu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami broszur oraz instrukcji obsługi w języku polskim. | Tak, wraz z ofertą |  | Bez punktacji |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy złożyć wraz z ofertą materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W załączonych materiałach opisowych należy wskazać numer wymogu, który jest potwierdzony w danym miejscu tekstu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnej umowy.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.,

- oferowane przez nas urządzenie jest kompletne, gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia,

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia,

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta, testy specjalistyczne i podstawowe aparatu oraz wymiana części eksploatacyjnych w okresie gwarancji na koszt wykonawcy,

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i przekazanie wszelkich kodów serwisowych,

- inne (jeśli dotyczy wymienić): ........................................................................................................................

.......................... dnia ……………………...   							……………..…..…………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy