Elektroniczna karta znieczulenia jako element CIS - System Informatyczny

| Parametry ogólne |  | Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Obsługa systemu w całości w języku polskim. |  |
|  | Wdrożenie oraz serwisowanie systemu wykonywane przez zespół, posługujący się biegle językiem polskim. |  |
|  | System musi w klasie minimum IIb MDR | Potwierdzone dokumentem od producenta |
|  | Deklaracja CE | Potwierdzone dokumentem od producenta |
|  | System ma możliwość jednoczesnego sczytywania sygnałów z min. 4 urządzeń medycznych dla każdego stanowiska pacjenta. |  |
|  | Wsparcie systemu na 3 lata. |  |

| Blok operacyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Organizacja i nadzór nad zabiegiem, bieżący pomiar czasu trwania znieczulenia/intubacji/zabiegu na poszczególnych salach operacyjnych, rejestracja godziny przyjęcia pacjenta na salę, rozpoczęcia i zakończenia znieczulenia, intubacji, zabiegu. |  |
|  | Wprowadzanie na oś czasu znaczników zdarzeń poprzez wybór odpowiedniego przycisku na ekranie głównym. Wprowadzenie odbywa się poprzez jedno kliknięcie, a przyciski widoczne są cały czas na ekranie głównym. |  |
|  | Raport z monitorowania znieczulenia obrazujący m.in. dane z przebiegu znieczulenia wraz z graficzną prezentacją parametrów życiowych, podanych leków, bilansu płynów (dostosowywany zgodnie z potrzebami użytkownika) na jednej osi czasu. |  |
|  | Listy kontrolne: - Lista kontrolna konsultacji anestezjologicznej - Lista kontrolna oceny przedoperacyjnej - Lista kontrolna sprzętu przed rozpoczęciem znieczulenia - Okołooperacyjna karta kontrolna - Definicja własnej listy kontrolnej, specyficznej dla użytkownika |  |

| Nadzór po znieczuleniu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System posiada zaimplementowany zestaw skal ocen ryzyka dla pacjenta, w tym minimum: - Braden - Kliniczna skala słabości - Douglas - GBS - Kryteria ISTH dla DIC - Norton - Skala Rockalla - SIRS, sepsa i kryteria wstrząsu septycznego - Waterlow |  |
|  | Zaimplementowane skale ocen stanu pacjenta, co najmniej: - TISS-28 - Apache II - SAPS II - SOFA - qSOFA |  |
|  | Zaimplementowane skale ocen dróg oddechowych, co najmniej: - Cormack-Lehane (zmodyfikowana) - Mallampati (zmodyfikowana) - Murray - RESP (Respiratory ECMO Survival Prediction) - mMRC - skala Borga (Borg Breathlessness Scale) - indeks ROX |  |
|  | Zaimplementowane skale do oceny stanu układu krążenia, co najmniej: - ACEF II - ADHERE - CHADS2 – VAS - Genewska zmodyfikowana - NYHA - Potrzeba stymulatora po operacji zastawki serca - Padewska - RISKE - SAVE - Well’s |  |
|  | Zaimplementowane skale do oceny stanu neurologicznego, co najmniej: - RASS - Ramsay - FOUR - SAS - CAM-ICU - COWS - POSS - GCS - NIHSS |  |
|  | Zaimplementowane skale oceny bólu, co najmniej: - BPS (Behavioral Pain Scale) - VAS (Visual Analog Scale) - CPOT (Critical Pain Observation Tool) - NPRS (Numeric Pain Rating Scale) - NVPS (Nonverbal Pain Scale) |  |
|  | Zaimplementowane skale oceny stanu nerek pacjenta, co najmniej: - RIFLE - AKIN |  |
|  | Zaimplementowane skale dedykowane do oceny stanu pacjentów z Covid-19, co najmniej: - 4C - BCRSS - qCSI - H-Score - Horowitz Index |  |
|  | Funkcja wsparcia doboru dawek leków pod kątem wydolności nerek i GFR. |  |
|  | Zaawansowane funkcje planowania, zlecania i zarządzania zadaniami i procesami. Dostępne formularze dedykowane dla zleceń dotyczących m.in.: - dróg oddechowych i wentylacji (m.in intubacja, ocena gotowości do ekstubacji, tracheostomia, USG płuc, bronchoskopia) - dializ - wkłuć i cewników - ran, drenów, stomii - zabiegów pielęgnacyjnych - badań laboratoryjnych - badań radiologicznych |  |
|  | Funkcja dokumentowania przebiegu infekcji zapewniająca widok charakterystycznych dla infekcji markerów (temperatura, HR, wartość średnia ciśnienia tętniczego, poziom leukocytów) skorelowany w czasie z wynikami badań laboratoryjnych, podawanymi lekami, parametrami funkcji życiowych, wynikami skal, wykonywanymi wkłuciami itd. |  |

| Kontynuacja opieki |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System zapewnia kompleksowy wgląd we wszystkie etapy opieki nad pacjentem, od przyjęcia do wypisu, bez konieczności przełączania się pomiędzy oddziałami objętymi systemem. Dane pacjenta, który był przenoszony pomiędzy oddziałami, objętymi systemem, widoczne są na jednej osi czasu, zapewniając kontynuację zapisu danych. | Próbka |
|  | Arkusz danych pacjenta na osi czasu (cały pobyt pacjetna na jednym ekranie bez konieczności przewijania lewo/prawo) umożliwia wizualne rozróżnienie oddziałów szpitalnych objętych systemem, na któtych przebywał pacjent. | Próbka |
|  | System umożliwia prowadzenie i utrzymanie pojedynczej i jednolitej dokumetnacji pacjenta w tym planowanie i monitorowanie leczenia podczas przenoszenia pacjenta między różnymi salami. |  |
|  | System ma możliwość wykonywania obliczeń na podstawie danych uzyskanych z wielu etapów pobytu, m.in. gdy pacjent jest przenoszony pomiędzy różnymi salami. |  |
|  | System posiada kolorową oś czasu, która wyraźnie rozróżnia poszczególne oddziały, zwiększając czytelność informacji dla użytkowników. | Próbka |
|  | System przedstawia zapis wszystkich transferów pacjentów między różnymi salami. |  |
|  | System umożliwia ustawienie preferencji i metod udostępniania dokumentacji pacjentów między oddziałami, zgodnie z polityką i najlepszymi praktykami szpitala. |  |

| Zarządzanie lekami |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System obsługuje przypisywanie uprawnień do zlecenia leków, przygotowywania leków i podawania leków, dla każdego poziomu użytkownika i grupy użytkowników, poziomu jednostki (oddziału) użytkownika, dla każdego poziomu konkretnego leku i dla każdego poziomu określonej drogi podania. Możliwe trzy poziomy dostępu: - Dozwolone - Niedozwolone - Dozwolone w imieniu użytkownika planującego (informacja do uprawnionego użytkownika) |  |
|  | System umożliwia integrację z pompami infuzyjnymi (w tym TCI), ich automatyczne kojarzenie, porównanie wprowadzonych danych i zatwierdzenie. Czynności wykonywane na pompie (m.in. zmiany szybkości, podanie bolusa, pauza) są automatycznie dokumentowane w systemie, bez ingerencji użytkownika. | Próbka |
|  | System umożliwia personelowi lekarskiemu zlecenia leków generycznych, a personelowi pielęgniarskiemu podjęcie decyzji dotyczącej zastosowanego produktu. |  |
|  | Możliwość dodania jednej lub kilku nazw handlowych dla określonego leku. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania produktu, który stanowi połączenie nazwy handlowej i preparatu z określoną postacią i dawką. |  |
|  | Możliwość dokumentowania czynności i dawek niezleconych (podanych poza planem). |  |
|  | Możliwość utworzenia zlecenia z podaniem określonego przedziału wartości dawki i szybkości infuzji (a nie tylko pojedynczej wartości), pozostawiając decyzję o ostatecznej wartość podaży na etap realizacji zlecenia. | Próbka |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapisania własnych leków, będących np. kombinacją składników aktywnych i substancji rozcieńczających. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania wartości normalnych i granicznych dawek. |  |
|  | Możliwość oznaczenia leku, przyjmowanego przez pacjenta samodzielnie. Oznaczenie musi być czytelne i widoczne bez konieczności klikania lub najechania kursorem na dany lek. |  |
|  | Automatyczne obliczanie i wyświetlanie dziennej dawki w następujących formatach: - jednostka nieznormalizowana, np. mg/dzień - jednostka znormalizowana na masę ciała np. mg/kg/dzień - jednostka znormalizowana na BSA np. µg/m2/dzień | Próbka |
|  | System umożliwia wstępne wczytywanie katalogu leków (min. 1500) i wstępne definiowanie szablonów w celu uproszczenia wprowadzania zleceń na leki generyczne i o określonej marce. |  |
|  | Automatyzacja procesu importu i synchronizacji katalogu leków. Możliwość wyboru bazy leków i pozycji receptariusza i automatycznego importowania ich do systemu. Po zaimportowaniu możliwość aktualizacji katalogu. |  |
|  | Szablony zleceń i dawek dostępne są pod jednym przyciskiem umożliwiają wprowadzenie leku z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych danych m.in. postać, droga podania, ilość/objętość, stężenie (jeśli dotyczy), szybkość wlewu /czas trwania wlewu (jeśli dotyczy). |  |
|  | System zapewnia możliwość znakowania drogich leków, zwiększając kontrolę nad ich stosowaniem. |  |
|  | System umożliwia konfigurowanie dostępności leków w podziale na jednostki organizacyje (oddziały). |  |
|  | Możliwość reaktywacji zleceń przy przyjęciu pacjenta, jeżeli pacjent wcześniej przebywał na danym oddziale. |  |
|  | Możliwość reaktywacji jednego lub wielu zleceń. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia zestawów zleceń, które zostały wstępnie zdefiniowane dla konkretnego rozpoznania lub sytuacji klinicznej. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia zestawu dawek, które zostały wstępnie zdefiniowane dla konkretnego rozpoznania lub sytuacji klinicznej, m.in. zestaw przy przyjęciu pacjenta. |  |
|  | System przypomina użytkownikom o terminie podania dawki. |  |
|  | System zapewnia oddzielny widok dla planowanych podaży oraz dla podanych dawek i wykonanych zadań. |  |
|  | System umożliwia śledzenie postępów w realizacji planu leczenia pacjenta oraz wprowadzanie korekt. |  |
|  | System wykonuje automatyczne obliczenia na podstawie zleceń leków, w tym bilansu płynów. |  |
|  | System obsługuje złożone schematy/harmonogramy zleceń leków, takie jak miareczkowanie, dawka początkowa i kontynuacja, zmniejszająca się dawka i zlecenie cykliczne. | Próbka |
|  | Możliwość wyboru interwału podawania leku (np. co 4 godziny), częstotliwości podawania (np. 2 razy na dobę) oraz wyboru konkretnych godzin, kiedy lek ma zostać podany. Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia podawania. |  |
|  | System obsługuje wiele stylów zleceń leków, m.in. pojedyncze podanie (wstrzyknięcie, tabletka), podanie ciągłe z deklaracją szybkości, z deklaracją objętości, z deklaracją stężenia. | Próbka |
|  | System obsługuje nie tylko wyboru leku, ale również jego postaci (m.in. tabletka, kapsułka, syrop), sposobu podania (m.in. doustnie, dożylnie, doodbytniczo) i miejsca podania / zaaplikowania (m.in. usta, lewe ramię). | Próbka |
|  | System obsługuje zlecenia wlewów zawierających wiele leków lub składników, zapewniając jednocześnie możliwość zdefiniowania stałego stosunku (stężenia) między wszystkimi składnikami infuzji. |  |
|  | Możliwość powiązania leku z parametrem życiowym pacjenta np. odczytywanym z aparatury medycznej lub wynikiem laboratoryjnym, dzięki czemu dana wartość wyświetlana jest automatycznie w oknie wprowadzania zlecenia dla konkretnego leku, wspierając decyzję personelu w sprawie ilości/objętości. | Próbka |
|  | Wyróżnianie pól w oknie wprowadzania zleceń i dawek, których wypełnienie jest obowiązkowe. Możliwość zdefiniowania, które pola są obowiązkowe. |  |
|  | Możliwość dołączenia obowiązkowego bądź opcjonalnego formularza do okna wprowadza zlecenia i dawki. |  |
|  | System obsługuje opcjonalne i obowiązkowe wspólne podpisywanie (login i hasło) określonych działań związanych z lekami w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. |  |
|  | System umożliwia użytkownikom dostosowanie sposobu grupowania, filtrowania i sortowania list leków i płynów. |  |
|  | System umożliwia oddzielne (m.in. w różnych oknach ekranu) wyświetlanie różnych substancji, takich jak płyny i narkotyki, ułatwiając wyraźne rozróżnienie w interfejsie użytkownika. |  |
|  | System umożliwia użytkownikom grupowanie elementów na podstawie niestandardowych kryteriów, w tym lokalizacji podaży leku, podaży w infuzji, podaży nie w infuzji. |  |
|  | System umożliwia użytkownikom dostosowywanie widoków w celu pokazywania i filtrowania określonych rodzajów leków, w tym leków infuzyjnych, leków podawanych okresowo, warunkwo, w razie potrzeby, leków przyjętych przez pacjenta przed przyjęciem na oddział i leków przyjmowanych samodzielnie, zapewniając dostosowaną widoczność w oparciu o preferencje użytkownika i wymagania kliniczne. |  |
|  | System umożliwia sortowanie leków alfabetycznie i według czasu rozpoczęcia podania. |  |
|  | System zapewnia użytkownikom możliwość dostosowywania grupowania, filtrowania i sortowania widoków zarówno z wyprzedzeniem, jak i podczas pracy z systemem. |  |

| Alergie i nietolerancje |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System posiada funkcję rejestrowania alergii i nietolerancji pacjentów, w tym na leki i produkty spożywcze. |  |
|  | System umożliwia personelowi medycznemu dokumentowanie indywidualnych reakcji na alergeny, określając poziom nasilenia i odpowiadający mu poziom alarmowy. |  |
|  | Informacja o alergiach widoczna na ekranie głównym aplikacji wraz z podstawowymi danymi pacjenta. |  |
|  | Możliwość dodawania notatek w oknie alergii. |  |
|  | System posiada funkcję umożliwiającą przeprowadzanie kontroli przeciwwskazań do zastosowania leku przy danej alergii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich reakcji. |  |
|  | System zapewnia wysoki poziom elastyczności konfiguracji w generowaniu alertów związanych z alergiami, nietolerancjami i przeciwwskazaniami, zapewniając możliwość dostosowania do różnych scenariuszy klinicznych i preferencji użytkownika. |  |
|  | System zapewnia kontrolę reakcji krzyżowych między zleceniem a alergią, w tym: - Ocena reakcji krzyżowych między rodzinami leków. - Ocena reakcji krzyżowych między lekami w ramach tej samej podrodziny leków i w różnych podrodzinach w tej samej rodzinie leków. - Ocena reakcji krzyżowych między produktami nielekowymi a składnikami, które wchodzą w reakcję krzyżową (np. jaja i szczepionka przeciw grypie). |  |
|  | System uruchamia kontrole przeciwwskazań do przyjmowania leków i substancji z uwagi na alergie w oparciu o określone działania użytkownika i systemu. Ta kontrola określi, czy jakikolwiek lek, roztwór, dodatek i składnik w zleceniach bezpośrednio lub krzyżowo reaguje z nowymi i zaktualizowanymi alergiami pacjenta. |  |
|  | Kontrole alergii i nietolerancji przeprowadzane są pod kątem: - Aktywnych zleceń pacjenta i planowanych dawek (plan leczenia). - Dawek, które zostały podane w określonym czasie. - Wlewów, które były i są obecnie podawane pacjentowi i które są importowane do nowego oddziału (w przypadku transportu pacjent) - Pojedynczych nowych planów zleceń. - Pojedynczych nowych dawek. |  |
|  | System umożliwia konfigurację działań, które uruchamiają kontrolę alergii i nietolerancji, w tym: - Uruchamia się po zaplanowaniu nowego leczenia (zlecenie i dawka). - Uruchamia kontrolę za każdym razem, gdy alergie i nietolerancje pacjenta są aktualizowane/modyfikowane. - Uruchamia kontrolę, gdy zmieni się status pacjenta. - Uruchamia się po wyświetleniu monitu użytkownika. - Uruchamia kontrolę bieżących dawek dla pacjenta przyjmowanego na inny oddział. - Uruchamia kontrolę planu leczenia po zaimportowaniu powiadomień o alergii dla pacjenta przyjmowanego na inny oddział. |  |
|  | System ostrzeże użytkownika, jeśli kontrola alergii jest pozytywna. Zasady ostrzegania można ustawić zgodnie z poziomem ważności reakcji, m.in. zabronienie zlecenia leku, wymóg ponownego wprowadzenia hasła, wymóg wspólnego podpisu, wymóg uzasadnienia wprowadzenia zlecenia pomimo alergii, wymóg potwierdzenia, zezwolenie na akcję, zignorowanie ostrzeżenia. |  |
|  | System umożliwia konfigurację okresu czasu, po którym powtarzające się alerty zostaną wstrzymane. |  |
|  | System umożliwia konfigurację określonych działań, związanych ze zleceniami i podażą, które uruchomią kontrolę alergii. |  |
|  | System umożliwia konfigurację zasad kontroli alergi oddzielnie dla każdego z oddziałów. |  |
|  | System umożliwia konfigurację zasad kontroli zleceń w odniesieniu do alergii dla każdego typu użytkownika (m.in. różne ustawienia dla personelu medycznego i studentów/studentek pielęgniarstwa). |  |
|  | Ikona alergii jest wyświetlana obok nazwy elementu zlecenia, we wszystkich miejscach systemu, w których wyświetlane są zlecenia i dawki. |  |

| Prezentacja danych |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran główny aplikacji zawiera / prezentuje: - paski wyświetlające najważniejsze informacje (m.in. dane pacjenta, dane użytkownika, alerty) - przyciski uruchamiające różne funkcje systemu wg preferencji użytkownika - zakładki, organizujące różne widoki - trendy graficzne na osi czasu – parametry życiowe, wyniki laboratoryjne, bilans płynów - tabele z wynikami na osi czasu – parametry życiowe, skale, wyniki laboratoryjne, bilans płynów - zlecenia i podaże na osi czasu - zdarzenia kliniczne na osi czasu - wkłucia z prezentacją graficzną miejsca wkłucia na schemacie graficznym symbolizującym pacjenta - rany, odleżyny, dreny z prezentacją graficzną (niezależną od dokumentacji wkłuć) lokalizacji na schemacie symbolizującym pacjenta Układ i zawartość ekranu aplikacji musi podlegać konfiguracji. |  |
|  | Użytkownik systemu może na bieżąco dostosowywać wielkość widoków graficznych, tabelarycznych zleceń i podaży, a także ukryć widok, który w danym momencie nie zawiera istotnych informacji. Po wylogowaniu lub odświeżeniu, ustawienia wracają do wielkości domyślnych. | Próbka |
|  | System ma możliwość personalizacji wyglądu aplikacji dla każdego typu użytkownika m.in. w zakresie kolorystyki oraz ilości i kolejności zakładek i przycisków. |  |
|  | Możliwość wyboru interwału wyświetlania kolumn (min. 1 min – 24h, tryb oparty na danych [ukrywanie interwałów, w których nie ma danych] oraz tryb oparty na zakładkach). | Próbka |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta z zadanego dnia i godziny, z momentu przejęcia na oddział, przeniesienia na inny oddział, wypisania. |  |
|  | Powrót do wyświetlania danych w aktualnym czasie dostępny pod jednym przyciskiem. |  |
|  | Przyciski do przewijania do przodu i wstecz o jedną kolumnę i o całą stronę. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wszystkich interwałów czasu, w których znajdują się dane. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wszystkich interwałów czasu, w których znajdują się zatwierdzone przez personel medyczny dane. |  |
|  | Możliwość ukrycia danych oznaczonych jako błędne. |  |
|  | Możliwość ukrycia lub pokazania pustych wierszy tabeli, w których nie ma danych. |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie kombinacji dowolnych monitorowanych wartości z różnych źródeł (np. aparatura medyczna, dane laboratoryjne i dane wprowadzone przez użytkownika) na jednym wykresie i tabeli. | Próbka |
|  | Funkcja ręcznego ustawienia zakładek w celu zaznaczania wybranych kolumn np. zawierających istotne dane kliniczne. |  |
|  | Funkcja dodawania zdarzeń klinicznych. Wybór spośród predefiniowanej listy z możliwością dodania komentarza. Możliwość edycji wcześniej wprowadzonego zdarzenia oraz oznaczenia go jako błąd. |  |
|  | Po udokumentowani zdarzenia, wyświetla się ono na liście wraz z datą i godzina oraz w dedykowanym sektorze zdarzeń na osi czasu z prezentacją graficzną/ ikoną. |  |
|  | Możliwość dodania do listy dowolnego nowego zdarzenia, które po udokumentowaniu wyświetli się na liście wraz z datą i godzina oraz w dedykowanym sektorze zdarzeń na osi czasu z prezentacją graficzną/ ikoną. |  |
|  | Możliwość wprowadzania wybranych zdarzeń za pomocą skonfigurowanych przycisków – wprowadzenie zdarzenia odbywa się poprzez jedno kliknięcie. |  |
|  | Funkcja umożliwiająca komunikację między użytkownikami systemu, przesyłanie wiadomości oraz powiadomienia. Możliwość przypisania do wiadomości pacjenta (i grupy pacjentów) którego ona dotyczy. |  |
|  | Zbiorczy widok wielu pacjentów zawierający co najmniej następujące dane dla każdego z nich: - imię i nazwisko - podstawowe parametry życiowe - rozpoznanie / diagnoza - status alergii - wyniki laboratoryjne - ocena wg wybranej skali (np. EWS) - dane lekarza prowadzącego Poszczególne elementy oznaczone są kolorami i ikonami. Z poziomu zbiorczego widoku, bez jego zamykania i otwierania, można otworzyć i uzupełnić wybrany formularz dla poszczególnych pacjentów. Możliwość wyświetlenia widoku wielu pacjentów w trybie pełnoekranowym lub w pływającym oknie. Możliwość wydruku bezpośrednio z poziomu otwartego widoku zbiorczego pacjentów w postaci listy. Możliwość sortowania po wybrany parametrze, m.in. parametrze życiowym, laboratoryjnym, wyniku skali, dacie przyjęcia, płci, wieku, rozpoznaniu itp. |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych list pacjentów według kryteriów użytkownika, m.in. pacjenci przypisanymi do danego opiekuna, pacjenci w izolatkach, pacjenci wentylowani. Możliwość zdefiniowania rodzaju informacji widocznych dla danego, aktualnie zalogowanego użytkownika. Możliwość zdefiniowania grupy pacjentów widocznych dla danego, aktualnie zalogowanego użytkownika. |  |
|  | Możliwość wglądu i edycji dokumentacji pacjenta z dowolnej stacji roboczej. W przypadku korzystania z systemu z poziomu innej stacji roboczej niż tej umiejscowionej przy stanowisku danego pacjenta, ekran główny będzie oznaczony w wyraźny sposób, np.. wyświetlona zostanie ramka w ostrzegawczym kolorze. |  |
|  | Zbiorcza lista pacjentów dostępna jest również na ekranie głównym w sposób nie zasłaniający innych danych. Po wybraniu innego pacjenta, system prezentuje tę samą dokumentację, która była otwarta przy poprzednim pacjencie. Taka funkcjonalność umożliwia m.in. przeglądanie zleceń kolejnych pacjentów poprzez jedno kliknięcie myszy. | Próbka |
|  | System wspiera definiowanie multidyscyplinarnych zespołów opieki. Zespoły te są przydzielane do konkretnych pacjentów i mają pełny dostęp do ich danych, niezależnie od oddziału (nadpisanie uprawnień). |  |
|  | Zadania można planować pod kątem czasu trwania i ilości opiekunów (planowanie nakładu pracy dla zadań). |  |
|  | Możliwość tworzenia planów opieki, opartych na ocenie i rozpoznaniu, którym można przypisać zestaw działań, które należy wdrożyć w celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta. W oparciu o plany opieki realizowana jest ocena reakcji pacjenta. Plany opieki są na bieżąco aktualizowane, jeśli zachodzi taka potrzeba (uzasadnienie kliniczne, decyzja personelu medycznego). |  |
|  | Funkcja wyświetlania wyników badań obrazowych (hiperłącze do systemu PACS szpitala / podgląd badań obrazowych z systemu PACS) obejmująca: - ogólny formularz dotyczący wyników obrazowych - formularz dedykowany dla badania echokardiogramu - formularz dedykowany dla badania bronchoskopii - formularz dedykowany dla badania EKG - formularz dedykowany dla badania USG - formularz dedykowany dla badania RTG |  |
|  | Możliwość osadzenia przeglądarki internetowej w karcie arkusza danych. Nawigacja do wstępnie zdefiniowanej strony internetowej, która może być oparta na aktualnym kontekście systemu, umożliwiając ciągłą aktualizację istotnych informacji otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej, widocznej bezpośrednio w systemie. |  |
|  | Zlecenia leków prezentowane są w formie listy oraz graficznie na osi czasu. | Próbka |
|  | Podaże leków prezentowane są w formie listy oraz graficznie na osi czasu. | Próbka |
|  | Zarządzanie statusem/zajętością łóżek na osi czasu wraz z możliwością wstawienia komentarza. Możliwość planowania z wyprzedzeniem. Możliwe ustawienie statusu dla każdego łóżka z osobna. Statusy oznaczone są kolorami. |  |
|  | Możliwość wybrania odpowiedniego statusu, gdy pacjent przebywa poza szpitalem (jest na przepustce). Dokumentacja pacjenta pozostaje otwarta w systemie do momentu ponownego przyjęcia do szpitala, natomiast jest nieaktywna (pacjent w tym czasie nie jest przypisany do żadnego łóżka). Okres czasu, podczas którego pacjent przebywał poza szpitalem musi być oznaczony wizualnie na osi czasu. |  |
|  | System umożliwia udokumentowanie zasobów/materiałów, które są wykorzystywane do każdego zabiegu lub zadania związanego z opieką nad pacjentem. System obsługuje konfigurację domyślnych informacji o zasobie/materiale dla każdej procedury. System umożliwia użytkownikowi końcowemu edytowanie i dostosowywanie informacji domyślnych. System obsługuje eksport udokumentowanych zasobów/materiałów do zewnętrznego systemu rozliczeniowego oraz automatyczną aktualizację z katalogu źródłowego. |  |
|  | System zapewnia automatyczne obliczenia bilansu płynów, zgodnie z udokumentowaną podażą leków, płynów oraz wydaleniami i utratami. Prezentacja w formie graficznej i tabelarycznej. Możliwość wyboru widoku przebiegu zmian np. z ostatnich 24 godzin lub z okresu znieczulenia (dla bloku operacyjnego). System umożliwia użytkownikowi ustawienie celu, a następnie wizualizuje różnicy między danymi rzeczywistymi a celem. |  |

| Widok graficzny i tabelaryczny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Widok graficzny musi umożliwiać wyświetlenie jednoczasowo przebiegów co najmniej 10 różnych, wybranych przez użytkownika parametrów. |  |
|  | Możliwość wyboru koloru oraz stylu linii i punktów odpowiadających wykresowi danego parametru. |  |
|  | Widok graficzny posiada funkcję wyświetlania linii odniesienia oraz linii wyznaczających zakres prawidłowych wartości parametru. |  |
|  | Hybrydowy wykres, przedstawiający graficznie 2 wartości parametru, będących ze sobą w relacji, m.in. NIBP. | Próbka |
|  | Hybrydowy wykres, przedstawiający graficznie parametr skorelowany ze wskazaną przez użytkownika wartością bezwzględną (m.in. aktualny odczyt SpO2 z ustawioną wartością 100% lub inną, ustaloną przez użytkownika). | Próbka |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania danych w widoku trendów graficznych. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na jednym arkuszu min. 10 widoków zawierających trendy graficzne |  |
|  | Ręczne i automatyczne skalowanie wykresów. |  |
|  | Możliwość dodania parametru do wykresu przez użytkownika poprzez wybranie go w widoku tabelarycznym w tej samej karcie, przeciągnięcie i upuszczenie (ang. drag and drop). Wykres powraca do pierwotnej postaci po odświeżeniu systemu. | Próbka |
|  | Możliwość ad hoc lub trwałej konfiguracji wyświetlania wykresów, uwzględniające lub pomijające wartości parametrów, w zależności od ich statusów (zatwierdzone / niezatwierdzone przez personel medyczny). |  |
|  | Możliwość zmiany sposobu wyświetlania podglądu parametrów przez użytkownika podczas pracy z systemem: - Dodanie dowolnego parametru do wyświetlanej tabeli wartości (np. dodanie parametru mierzonego przez respirator do tabeli funkcji życiowych mierzonych przez kardiomonitor). - Dodanie lub usunięcie parametru w wyświetlanym trendzie graficznym, zmiana wielkości wyświetlanego trendu, zmiana kolorów poszczególnych parametrów. Wszystkie takie dostosowania, wykonane przez użytkownika w interfejsie muszą mieć charakter tymczasowy – odświeżenie interfejsu lub przelogowanie przywraca stan domyślny. |  |
|  | Widok tabelaryczny musi pozwalać na oznaczenie oraz szybką identyfikację wizualną parametru (np. poprzez zastosowanie innej czcionki, stylu lub koloru tekstu): - wyniku pomiaru zatwierdzonego / niezatwierdzonego - błędnego wyniku pomiaru - ostrzeżenia - wartości z komentarzem - wartość poza zakresem Powyższe oznaczenia nie mogą być wprowadzane w formie komentarza. |  |
|  | W widoku tabelarycznym badań laboratoryjnych cechy czcionki informują o tym, że pomiędzy kolumnami (w danym interwale czasowym) znajdują się inne dane. |  |
|  | Możliwość dodania parametru do tabeli przez użytkownika poprzez wybranie go na wykresie w tej samej karcie, przeciągnięcie i upuszczenie (ang. drag and drop). Tabela powraca do pierwotnej postaci po odświeżeniu systemu. |  |
|  | W widoku tabelarycznym możliwość osadzenia w komórce (w slocie czasowym) pliku binarnego (obrazka), umożliwiającego edycję, jako poszerzenie formy dokumentowania opieki nad pacjentem. |  |
|  | Funkcja wyświetlania dymków zawierających podstawowe dane na temat pomiaru (czas wykonania, czas wprowadzenia, wartość) po najechaniu kursorem na komórkę tabeli. |  |
|  | Funkcja przeglądania historii zmian wartości, wprowadzanych w danej komórce tabeli wyników, zawierająca: autora zmiany, czas zmiany, wartość, przyczynę zmiany. | Próbka |
|  | Funkcja przeglądania historii wartości danego parametru (np. HR, NIBPS) z możliwością: filtrowania w czasie, prezentacją danych w formie tabeli oraz wykresu, wskazaniem wartości średniej, minimalnej i maksymalnej. Tabelę i wykres można przekopiować np. do pliku xls. |  |
|  | Możliwość automatycznego przeliczenia przez system parametru w celu prezentacji go w innej jednostce niż przesyłana przez urządzenie przyłóżkowe. |  |

| Raporty |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prekonfigurowane różne formaty raportów z możliwością edycji i dopasowania zawartości do potrzeb klienta. Dostępne raporty (minimum): - raport z wypisu (lekarski) - raport z wypisu (pielęgniarski) - raport z opieki pielęgniarskiej - raport na temat linii, drenów, wkłuć, ran - pełny raport z pobytu pacjenta Możliwość ręcznego wyboru okresu obejmowanego przez raport oraz interwału danych zawartych w raporcie. |  |
|  | Możliwość pominięcia pozycji, dla których nie zarejestrowano żadnych wartości w celu zredukowania długości raportu. |  |
|  | Możliwość zastrzeżenia, że drukowane są wyłącznie parametry, które zostały zatwierdzone przez użytkownika. |  |
|  | System obsługuje tworzenie raportów na podstawie wstępnie skonfigurowanych szablonów, łącząc informacje o pacjencie zebrane z różnych modułów i widoków w ramach dokumentacji pacjenta. |  |
|  | System umożliwia zapisanie i odczyt uprzednio utworzonych raportów w formacie PDF w zagnieżdżonym oknie systemu i poprzez oddzielną przeglądarkę pdf. |  |
|  | Możliwość drukowania raportów na papierze, do pliku i do bazy danych. |  |
|  | W przypadku drukowania do pliku, możliwość wyboru nazwy raportu pomiędzy predefiniowanymi (systemowymi) i zdefiniowanymi przez użytkownika. |  |
|  | W przypadku drukowania do pliku, możliwość wyboru opcjonalnego szyfrowania pliku wynikowego (raportu pdf). |  |
|  | Minimalne ustawienia / funkcje wydruków: - zakres czasowy, interwał czasowy, liczba kolumn - podgląd wydruku - ilość kopii - wydruk jedno lub dwustronny - marginesy - dopasowanie zawartości do 1 strony |  |
|  | Możliwość przypisania domyślnego typu raportu do określonej grupy pacjentów. |  |

| Notatki i formularze |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcja tworzenia notatek na zasadzie pracy w standardowym edytorze tekstów (np. Microsoft Word) z możliwością formatowania tekstu. Dostępne różne szablony notatek oraz pusty dokument. |  |
|  | Możliwość edycji wcześniej utworzonych notatek oraz ustalenia kto oprócz autora notatki jest uprawniony do jej edycji. Przeglądanie listy notatek. |  |
|  | Funkcja tworzenia krótkich uwag / komentarzy w formie swobodnego, niesformatowanego tekstu, dodawanie komentarzy i odnotowywanie zadań związanych z karta pacjenta. Uwagi wyświetlane są jako ciągły zapis, opatrzony znacznikiem czasu i nazwą użytkownika, który wprowadził dane. |  |
|  | Formularz celów monitorowania - możliwość definicji celów w zakresie monitorowania parametrów życiowych. |  |
|  | Formularz danych pacjenta pozwala na przechowywanie danych administracyjnych pacjenta oraz jego własności (rzeczy pozostawionych w szpitalu/na oddziale). |  |
|  | Formularz dane kontaktowe najbliższej rodziny pacjenta. |  |
|  | Formularz do udokumentowania danych istotnych w przypadku transportu pacjenta. |  |
|  | Formularz umożliwiający zdefiniowanie zespołu medycznego odpowiedzialnego za opiekę nad danym pacjentem. |  |
|  | Formularz dedykowany do dokumentowania konsultacji przed znieczuleniem |  |
|  | Możliwość wypełnienia i wygenerowania formularza zgody na znieczulenie i zgody na zabieg chirurgiczny. |  |
|  | Formularz dedykowany do dokumentowania wyników laboratoryjnych. |  |
|  | Formularz dedykowany do oceny dróg oddechowych i ryzyka intubacji (m.in. asymetrie, mikrognacja, rozszczep podniebienia, glossoptoza, luźne zęby, przerost migdałków) oraz samego procesu intubacji (możliwość wprowadzania danych m.in. na temat rozmiaru i typu użytej rurki, typu sprzętu użytego do intubacji, techniki i podejmowanych prób). |  |
|  | Możliwość dodania opcjonalnego lub obowiązkowego formularza do dokumentowania transfuzji do okna wprowadzania dawki krwi. Możliwość utworzenia listy pacjentów, którym przetoczono krew (książka transfuzji). |  |
|  | Formularz protokołu insulinowego - szczegóły protokołu insulinowego zgodnie z wynikami glikemii załączonymi do zlecenia. |  |
|  | Dedykowany formularz do dokumentowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) wywoływany jednym przyciskiem z poziomu głównego ekranu. |  |
|  | Formularz wspierający decyzje kliniczne w zakresie doboru odpowiednich leków na potrzeby resuscytacji w zależności od stanu i wagi pacjenta. |  |
|  | Formularz dokumentujący stwierdzenie śmierci mózgu wg kryteriów zgodnych z wymaganiami użytkownika. |  |
|  | Formularz dokumentujący procedurę postępowania ze zmarłym. |  |
|  | Formularz dokumentujący procedury związane z przekazaniem narządów do transplantacji wg kryteriów zgodnych z wymaganiami użytkownika. |  |
|  | Formularz do oceny klinicznej, monitorowania i przeglądu parametrów. |  |
|  | Dedykowany formularz umożliwiający odnotowanie informacji, że pacjent jest poza szpitalem, gdy karta pacjenta jest otwarta. |  |
|  | Możliwość definiowania innych, specyficznych formularzy wg wymagań użytkownika. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, obowiązkowych pól formularza, których niewypełnienie uniemożliwia zapisanie formularza. |  |
|  | W formularzach można umieścic pola w różnych formach m.in. dowolny tekst, lista rozwijana, wartość numeryczna, pole woboru (checkbox), grupa przycisków (ratio button), data, godzina, data i godzina, obraz, etykieta, załącznik, parametr słownikowy. Parametry umieszczone w polach mogą wyświetlać wartość domyślną, m.in. ostatnią, aktualną, zadaną wartość. |  |
|  | Pola można konfigurować pod kątem: nazwy, wysokości, długości, wyrównania poziomego i pionowego, oznaczenia jako obowiązkowe. |  |
|  | Dla zachowania czytelności, dane w formularzach orgnizowane są w ramkach i zakładkach. |  |
|  | W razie potrzeby, część pół w formularzu może zostać wyświetlone tylko w przypadku wystąpienia konretnych okoliczności. Np. jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru potwierdzające, że pacjent jest zaintubowany, to zostaną wyświetlone dodatkowe pola z rodzajem, rozmiarem i głębokością założenia rurki. Dzięki tej funkcjonalności formularz zawiera tylko niezbęde dane i eliminuje niepotrzebne nagromadzenie pól. |  |
|  | Z poziomu formularza można otworzyć m.in. inny formularz, zlecenia, skale, raport. |  |
|  | Z poziomu formualrza można wygenerować raport, zawierające dane w nim zawarte. |  |
|  | Możliwość nadania wybranym formularzom właściwości cechy niemodalnych, umożliwiających nieliniową, wielozadaniową pracę z wieloma oknami jednocześnie, eliminując wymuszony przez system jeden określony sposób pracy z formularzami. |  |
|  | Tak skonfigurowane formularze można zminimalizować, przesuwać po ekranie, uzupełniać dwa formularze jednocześnie (bez konieczności zamykania jednego z nich), nawigować po dokumentacji pacjenta bez konieczności zamykania formularza. |  |

| Moduł konfiguracyjny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Konfiguracja systemu na poziomie szpitala, oddziału, użytkownika i pacjenta. |  |
|  | System umożliwia przeszkolonym użytkownikom konfigurację następujących części, bez konieczności dysponowania wiedzą programistyczną: - dodawanie nowych i edycja parametrów, leków, pól formularzy, formularzy i raportów - dodawanie nowych i edycja oddziałów i łóżek - dodawanie nowych i edycja użytkowników, grup użytkowników, uprawnień użytkowników - dodawanie nowych i edycja kart, tabeli, wykresów, trendów, przycisków - dodawanie nowych i edycja klawiszy skrótów i pasków narzędzi - dodawanie nowych i edycja protokołów kliniczne i planów opieki - zarządzanie rozmiarem, kolorem i rozmieszczeniem podstawowych elementów na ekranie - dowolne przeglądy i listy pacjentów, wyświetlane na podstawie zadanych kryteriów - zmiana i uzupełnienie graficznego interfejsu użytkownika (wygląd aplikacji na stanowisku przy łóżku pacjenta i na oddziale) | Próbka |
|  | Opcje konfiguracji obejmują ustawianie domyślnych i niestandardowych ikon, dostosowywanie kolorów tła, określanie niestandardowych szerokości, włączanie dźwięków przycisków i przypisywanie numerów katalogowych do leków. |  |
|  | System zapewnia szerokie możliwości konfiguracji przycisków, związanych z różnorodnym zestawem działań o zasadniczym znaczeniu dla użytkowników. Szybkie inicjowanie następujących czynności: dokumentowanie zdarzeń klinicznych, zarządzanie zleceniami, automatyczne tworzenie dawek leków i zestawów dawek, otwieranie formularzy, przełączanie pomiędzy oddziałami, dostosowywanie układów, nawigowanie po arkuszu danych, wyświetlanie widoków, dostęp do nowych wyników laboratoryjnych. | Próbka |
|  | System zapewnia szerokie możliwości konfiguracji formularzy, w tym dodawanie, usuwanie, wyrównywanie w poziomie i pionie pól tekstowych, liczbowych, daty, godziny, pola listy, pola wyboru, grupy przycisków, plików, obrazów, przycisków funkcyjnych. | Próbka |
|  | W konfiguracji formularza możliwe jest dodanie skryptu VBA, który m.in. umożliwia wyświetlanie określonych pól dopiero po spełnieniu wskazanego warunku (np. pola B, C i D pojawią się wyłącznie wtedy, gdy zostanie zaznaczone pole A). Skrypt może również automatycznie przeliczać wartości w wybranych polach na podstawie wcześniej wprowadzonych danych do formularza, wyświetlać dodatkowe informacje lub otwierać kolejny formularz w zależności od wybranej opcji w danym polu (np. po wybraniu opcji 1 w polu A). | Próbka |
|  | System umożliwia konfigurowanie słowników zgodnie z potrzebami użytkownika, m.in. katalog leków (receptariusz), zadania, alergie, diagnozy, procedury i materiały zużywalne. |  |
|  | System posiada osobny moduł, który umożliwi użytkownikowi utworzenie zapytania/filtru na temat danych znajdujących się w bazie systemu. - filtrowanie po wszystkich wartościach i parametrach przechowywanych w systemie (np. połączenie danych demograficznych pacjenta z czasem, zleceniem leku, polem formularza, oddziałem itp.) - wynik przedstawiony w formie tabeli, którą można bezpośrednio zapisać w aplikacjach Word, Excel lub Access - raport stworzony przez użytkownika musi mieć możliwość zapisania jako szablon, aby użytkownik mógł z niego wielokrotnie korzystać w przyszłości |  |

| Interoperacyjność |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System obsługuje łączność z urządzeniami medycznymi (w tym: aparatami do znieczulenia, analizatorami gazów anestezjologicznych, pompami IABP, analizatorami parametrów krytycznych krwi, płuco-sercami, aparatami do dializy, monitorami płynów, nawilżaczami, kardiomonitorami, pompami infuzyjnymi i respiratorami). Ponadto umożliwia komunikację z różnymi systemami szpitalnymi, w tym między innymi z laboratoriami i systemami archiwizacji dokumentów. |  |
|  | System obsługuje gromadzenie danych po podłączeniu sprzętu medycznego do pacjenta, a przechowywanie danych odbywa się automatycznie w odstępach jednominutowych. Dane są wyświetlane zgodnie z rozdzielczością skonfigurowaną przez użytkownika. |  |
|  | Dane z urządzeń medycznych są przesyłane do bazy danych systemu na bieżąco, niezależnie od tego czy aplikacja na stacji roboczej (np. przy stanowisku pacjenta) jest uruchomiona. Jeśli zarejestrowano sygnały dla danego stanowiska, przy rejestracji pacjenta system zapyta, czy przypisać te wcześniej zarejestrowane sygnały do tego pacjenta oraz od której godziny. | Próbka |
|  | System obsługuje manualne kojarzenie urządzeń medycznych z pacjentem zgodnie ze wstępnie skonfigurowaną listą urządzeń medycznych. |  |
|  | System obsługuje automatyczne kojarzenie i przesyłanie danych z urządzeń medycznych do dokumentacji pacjentów, którzy są przenoszeni pomiędzy łóżkami. |  |
|  | System obsługuje komunikację z urządzeniami z wyjściem szeregowym (RS-232) i wyjściem TCP\IP. |  |
|  | System umożliwia rejestrowanie pacjentów poprzez wczytanie danych pacjenta z systemu HIS lub ręczne wprowadzenie danych, w zależności od preferencji. |  |
|  | System umożliwia dokumentowania przenoszenia pacjentów między salami oraz ustawianie statusu pacjenta. |  |
|  | System obsługuje import danych laboratoryjnych i metadanych z systemów laboratoryjnych za pomocą interfejsu HL7 (ORU R01). |  |
|  | System wyświetla otrzymane dane laboratoryjne, w tym identyfikator laboratorium, status, wartość, czas obserwacji, komentarze, wartości dolnego i górnego zakresu. |  |
|  | System powiadamia użytkownika o nadejściu nowych wyników laboratoryjnych. |  |
|  | System umożliwia użytkownikowi akceptację (przeglądanie i potwierdzanie) nowo otrzymanych wyników badań laboratoryjnych. |  |
|  | System posiada interfejs eksportu PDF do eksportowania nieustrukturyzowanych danych jako raportów PDF z systemu, w formacie PDF lub PDF/A, do dowolnego kompatybilnego systemu innej firmy za pomocą komunikatu HL7 MDM, przy użyciu protokołu TCP/IP lub pliku umieszczonego w predefiniowanej lokalizacji. |  |
|  | System uruchamia eksport raportu w formacie PDF ręcznie, okresowo wg harmonogramu (np. codziennie) i po ustawieniu określonego statusu pacjenta. |  |
|  | System obsługuje przesyłanie plików PDF osadzonych w wiadomości HL7 (w formacie Base 64) i w formie ścieżki do pliku PDF. |  |
|  | Możliwość eksportu danych pacjentów w formacie XLS, obejmujące szeroki zakres rodzajów danych, w tym dane demograficzne, dane pochodzące z urządzeń medycznych, dane wprowadzone manualnie przez użytkowników. |  |
|  | System wspiera następujące protokoły i technologie: - HL7 - FHIR - XML - PDF |  |
|  | System musi być zgodny ze słownikami ICD-9 i ICD-10 oraz musi wykorzystywać nazewnictwo zgodne z katalogiem SNOMED CT i w razie potrzeby pozwalać na dostosowanie terminologii do specyficznych potrzeb klienta. |  |
|  | System może wygenerować listę wprowadzonych zabiegów pacjenta. |  |

| Integracja danych medycznych |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System służący do agregowania, analizy i przesyłania danych medycznych, pochodzących z przyłóżkowych urządzeń medycznych. |  |
|  | Rozwiązanie składa się z elementów hardware (koncentratory, okablowanie) oraz software. |  |
|  | System łączy urządzenia medyczne z siecią szpitalną m.in. w celu tworzenia automatycznego zapisu danych pacjenta. |  |
|  | System zapewnia przechwytywanie danych przesyłanych strumieniowo na żywo z przyłóżkowych urządzeń medycznych oraz przetwarzanie ich do standardowego formatu. |  |
|  | System obsługuje min. kardiomonitory, respiratory, aparaty do znieczulenia, pompy infuzyjne i strzykawkowe, aparaty do terapii nerkozastępcze, sztuczne płuco -serce, monitory hemodynamiczne, inkubatory, pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej |  |
|  | System obsługuje niezależne od dostawcy urządzeń medycznych środowisko do agregacji danych. |  |
|  | Rozwiązanie obsługuje powiązywanie i uwierzytelnianie pomiędzy urządzeniami medycznymi a pacjentem. |  |
|  | System przeznaczony do pracy w środowisku szpitalnym. |  |
|  | Nie narusza danych pochodzących z urządzeń medycznych ani nie wpływa na działanie urządzeń medycznych, które są do niego podłączone. |  |
|  | System wyposażony jest w moduł identyfikacji urządzeń medycznych, realizujący funkcjonalność plug-and-play dla szeregowych połączeń urządzeń medycznych (wykrywanie, kiedy urządzenie medyczne jest odłączane i ponownie podłączane, automatyczna identyfikacja podłączonego urządzenia medycznego, inicjalizacja odpowiedniego interfejsu sterownika urządzenia). |  |
|  | Baza sterowników dla min. 1200 urządzeń, min. 150 różnych producentów. | Potwierdzenie producenta |
|  | Obsługiwane typu danych: parametry życiowe, krzywe, alarmy, ustawienia urządzeń. |  |
|  | Obsługiwanie urządzeń medycznych poprzez połączenia szeregowe, USB, sieciowe i bramki. |  |
|  | Sygnalizacja diodami LED o statusie połączeń: ethernet, połączeń szeregowych. |  |

| Zarządzanie urządzeniami medycznymi |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Serwer agregujący dane z zainstalowaną platformą integracyjną, służącą do scentralizowanego zarządzania |  |
|  | Agregowanie danych z nowych urządzeń medycznych, np. po wymianie kardiomonitora lub aparatu znieczulenia na nowszy model. |  |
|  | Agregowanie danych z urządzeń medycznych w przypadku zainstalowania w nich nowego oprogramowanie, np. po wykonaniu upgrade'u. |  |
|  | Kompleksowy zarzadzanie, połączeniami i konfiguracjami aplikacji za pośrednictwem aplikacji internetowej. |  |
|  | Sterowanie i zdalny podgląd na żywo – wyszukiwanie, filtrowanie, dostęp do szczegółów i statusu. |  |
|  | Platforma do zarządzania podłączonych urządzeń medycznych. W ramach platformy różne ekrany konfiguracyjne m. in. obrazujące w sposób graficzny), status podłączonych urządzeń medycznych (zbieranie danych, zatrzymane, brak przesyłu danych, błąd, nie wykryte) oraz status konfiguracji z systemami zewnętrznymi. |  |
|  | Dodatkowy ekran z listą wszystkich podłączeń oraz automatyczną wyszukiwarką z możliwością filtrowania m.in. po statusie, typie połączenia, modelu, ewentualnych błędach. |  |
|  | Dodatkowy ekran z listą wszystkich podłączonych urządzeń medycznych oraz automatyczną wyszukiwarką z możliwością filtrowania m.in. po producencie, modelu, lokalizacji, typie połączenia, statusie. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 8 konektorów przesyłających dane do kilku, różnych systemów zewnętrznych (HIS, CIS, inne) jednocześnie. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania oddzielnie każdego konektora pozwalające na dopasowanie przesyłanych danych do systemu odbierającego. |  |
|  | Możliwość zaawansowanego filtrowania i przetwarzania danych przychodzących z urządzeń medycznych m. in. interwał zbierania danych, łączenie danych z dwóch różnych parametrów w jeden, wybór parametrów które mają być zbierane z urządzeń, zmiana etykiety parametru na inny, filtrowanie parametrów spełniających określony, zdefiniowany warunek. |  |
|  | Platforma może działać w modelu wysokiej dostępności (HA). |  |
|  | Platforma obsługuje pracę w środowisku serwerów klastrowych, umożliwiając automatyczne udostępnianie konfiguracji wszystkim serwerom. Eliminuje to konieczność ręcznego kopiowania konfiguracji między serwerami, co ułatwia wdrażanie i konserwację systemu. |  |
|  | Platforma zapewnia szyfrowanie danych z urządzeń medycznych przesyłanych między platformą a zewnętrznymi systemami odbierającymi. |  |

| Komunikacja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dane z urządzeń przesyłane są z wykorzystaniem standardu RS-232. |  |
|  | System korzysta z następujących standardów łączności: IEEE 802.11 a/b/d/g/h/j/n/ac/r/w używając pasma 2,4 GHz lub 5 GHz IEEE 802.3 10Mb / 100Mb / 1Gb |  |
|  | Kompatybilność z bezprzewodowymi standardami bezpieczeństwa WPA-PSK, WPA2-PSK i WPA2 Enterprise. |  |
|  | Porty mogą być skonfigurowane w sposób statyczny oraz dynamiczny. |  |
|  | Porty w standardzie RJ45. |  |
|  | Dane przesyłane z serwera w standardzie HL7. |  |
|  | Dostęp do platformy zabezpieczony loginem i hasłem. Możliwość logowania z wykorzystaniem Active Directory. |  |
|  | Możliwość wdrożenia chmurowego. Dane są szyfrowane w stanie spoczynku i w trakcie przesyłu oraz przechowywane zgodnie ze standardami HIPAA. Zapewnia ścieżkę przejścia z lokalnego do hostowanego w chmurze. |  |

| Bezpieczeństwo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | System zapewnia różne poziomy dostępu z możliwością ustawienia praw dostępu dla każdej sali. |  |
|  | System obsługuje automatyczne zarządzanie użytkownikami, w tym tworzenie, zawieszanie, dezaktywowanie użytkowników i aktualizowanie informacji o użytkownikach. |  |
|  | System jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem i wymaga logowania użytkownika. Umożliwiać definiowanie różnych poziomów uprawnień dla różnych użytkowników, co najmniej 3 poziomy: - pełny dostęp do danych pacjenta, - dostęp do danych pacjenta w trybie „tylko do odczytu”, - brak dostępu do danych pacjenta |  |
|  | System obsługuje pacjentów, których dane wymagają szczególnej ochrony. W przypadku oznaczenia pacjenta takim statusem, następuje nadpisanie uprawnień użytkowników do przeglądania rekordu, zgodnie z dedykowaną definicją poziomu dostępu do danych pacjentów, objętych szczególną ochroną. |  |
|  | System wykorzystuje listy zaufanych domen (lista konfigurowalna przez użytkownika) uniemożliwiając dostęp kontrolerem domeny spoza listy. |  |
|  | Systemie wykorzystuje model dostępu opartego na rolach w celu zarządzania dostępem użytkowników do danych pacjenta. Poziom uprawnień użytkownika wynika z przyznaj roli. |  |
|  | System umożliwia użytkownikowi posiadającemu wiele ról wybór bieżącej roli przed zalogowaniem się do systemu. |  |
|  | Istnieje możliwość zdefiniowania ról, które mogą być współdzielone przez wielu użytkowników. |  |
|  | System zapewnia wykorzystanie scentralizowanego serwer autoryzacji jako jedyne źródło uwierzytelniania. Proces uwierzytelniania w celu identyfikacji użytkownika odbywa się w bezpieczny sposób za pośrednictwem protokołu HTTPS. System weryfikuje tożsamość użytkownika w różnych sytuacjach, takich jak logowanie i wylogowanie użytkownika, odświeżanie tokena, działanie związane ze wspólnym podpisywaniem/ponownym podpisywaniem dokumentacji medycznej w systemie oraz w komunikacji z systemami zewnętrznymi. |  |
|  | System automatycznie synchronizuje informacje o użytkowniku, w tym dane użytkownika i role, tworząc użytkownika z otrzymanymi rolami, jeśli użytkownik nie zostanie znaleziony, lub aktualizując dane użytkownika, a także synchronizując role, jeśli użytkownik zostanie znaleziony. |  |
|  | System obsługuje pojedynczą (identyczną) konfigurację dla wszystkich środowisk rozproszonych. |  |
|  | System zapewnia scentralizowane środowisko testowe i dystrybucyjne, dzięki czemu eliminuje potrzebę oddzielnej konfiguracji każdej bazy danych. Konfiguracje, w tym konfiguracje szkoleniowych, testowych i produkcyjnych baz danych, są wykonywane w środowisku testowym z automatycznym wdrażaniem od środowiska testowego do tych środowisk. |  |
|  | System zawiera główną bazę danych, która obsługuje scentralizowaną konfigurację, zapewniając spójność i wydajność w zarządzaniu systemem. |  |
|  | System obejmuje produkcyjną bazę danych do przechowywania danych pacjenta. |  |
|  | System umożliwia konfigurowanie uprawnień, układów i innych elementów na poziomie jednostki szpitalnej, zapewniając elastyczność dostosowaną do potrzeb każdej sali. |  |
|  | System nie nakłada żadnych ograniczeń na przechowywanie danych. Ilość przestrzeni dyskowej wykorzystywanej przez system zależy przede wszystkim od liczby i rodzaju obsługiwanych stanowisk pacjenta. Ponadto system obsługuje opcjonalną technikę kompaktowania zarchiwizowanych kartotek pacjentów, w której niezweryfikowane dane są odrzucane. |  |
|  | System ułatwia podział długoterminowego przechowywania danych na oddzielne bazy danych i urządzenia pamięci masowej, aby skrócić czas i wysiłek związany z konserwacją. Na przykład archiwum pasywne zawierające rekordy pacjentów z poprzednich lat może być archiwizowane rzadziej (np. jednorazowo), w przeciwieństwie do archiwum produkcyjnego i aktywnego, które wymagają codziennego tworzenia kopii zapasowych. To modułowe podejście pozwala na sprawne zarządzanie i optymalizację zasobów przechowywania danych. |  |
|  | System jest wyposażony w funkcję proaktywnego monitorowania i oceny stanu systemu, zapewniając wczesne wykrywanie i ostrzeganie o potencjalnych problemach. |  |
|  | System wpiera zaszyfrowane logi oraz ich centralizację przy użyciu dedykowanych narzędzi (np. Elastic Stack) w celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania, transmisji i analizy danych zawartych w plikach logów na potrzeby monitorowania oraz rozwiązywania problemów. |  |
|  | System posiada wbudowane wsparcie dla technologii strumieniowania aplikacji, takich jak Citrix XenApp i MS RemoteApps, umożliwiając użytkownikom dostęp do systemu CIS za pośrednictwem tych platform strumieniowania |  |
|  | Rozwiązanie zapewniające automatyczne i bieżące tworzenie kopii zapasowej i awaryjny dostęp do danych pacjentów w przypadku awarii sieci lub serwera, m.in. podanych leków, zleceń, wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do danych w trybie „tylko do odczytu” z możliwością drukowania na lokalnej drukarce. Dostęp do danych realizowany z poziomu co najmniej jednej stacji roboczej. |  |

| Integracja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pobieranie z systemu HIS danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Wysyłanie do systemu HIS dokumentacji w formacie PDF (min. Blok - OKK, EKZ, Protokołu zużycia leków, Raport zmianowy z przebiegu leczenia pacjenta raport dzienny z przebiegu leczenia pacjenta, protokół zużycia leków) |  |
|  | Komunikacja z HIS danych laboratoryjnych za pomocą interfejsu HL7 (ORU R01). |  |
|  | System CIS wyświetla otrzymane dane laboratoryjne, w tym identyfikator laboratorium, status, wartość, czas obserwacji, komentarze, wartości dolnego i górnego zakresu. |  |

Serwer bazy danych oraz realizujący zadania integracyjne

| Serwer bazy danych szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla serwera bazy danych: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwer bazy danych spełniający co najmniej następujące wymagania: - minimum 10 rdzeni procesora, - minimum 16 GB pamięci RAM, - co najmniej 2 interfejsy sieciowe 1 Gb, - zasilanie redundantne, - redundantne wentylatory, - interfejs HBA FC, iSCSI lub FCoE do połączenia z magazynem danych, - minimum 300 GB pamięci lokalnej dla systemu operacyjnego, z redundancją (RAID 5). W przypadku wdrożenia w środowisku wirtualnym wszystkie przydzielone rdzenie procesora oraz pamięć RAM muszą być zarezerwowane dla maszyny wirtualnej. W zakresie oprogramowania serwer bazy danych musi współpracować co najmniej z: - Microsoft Windows Server Standard Edition 2019 lub 2022, - Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition, - opcjonalnie z platformą wirtualizacyjną min. VMware vSphere Standard Edition, Microsoft Hyper-V. W ramach serwera Wykonawca zapewnia licencje na system oraz dostarczoną bazę danych. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta. Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, serwis świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu instalacji sprzętu. |  |
| Serwer realizujący zadania integracyjne szt. 1 |  |  |
|  | Wymagania dla serwera aplikacyjno-integracyjnego: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwer przeznaczony do zbierania danych z urządzeń oraz realizacji integracji, spełniający co najmniej następujące wymagania: - minimum 10 rdzeni procesora, - minimum 16 GB pamięci RAM, - co najmniej 2 interfejsy sieciowe 1 Gb, - zasilanie redundantne, - redundantne wentylatory, - minimum 300 GB pamięci lokalnej dla systemu operacyjnego, z redundancją (RAID 5) W zakresie oprogramowania serwer musi współpracować co najmniej z: - Microsoft Windows Server Standard Edition 2019 lub 2022, - opcjonalnie Microsoft Office 2013 / 2016 / 2019 / 2022 w wersji 32-bit, - opcjonalnie środowiskiem wirtualnym min. VMware vSphere Standard Edition, Microsoft Hyper-V. W ramach serwera Wykonawca zapewnia licencje na system. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta. Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, serwis świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu instalacji sprzętu. |  |

Stacja robocze

| Stacje robocze szt. 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca w zakresie postępowania musi dostarczyć, zainstalować i uruchomić komputery do obsługi systemu. W tym celu do każdego komputera należy przewidzieć uchwyty mocujące do kolumny, aparatu do znieczulenia, pomostu lub na ścianie, w zależności od miejsca użytkowania (sale operacyjne/sale wybudzeń). |  |
|  | Komputer typu AIO min. IP65 min 20” dla panelu przedniego. Z uwagi na środowisko pracy musi posiadać pasywne chłodzenie wszystkich komponentów. Niedozwolone jest wykorzystywanie wentylatorów, które powodują ruch powietrza. |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny z wieczystą licencją w polskiej wersji językowej zapewniający dostęp do domeny użytkowanej przez Zamawiającego. Klucz systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z nośnika bezpośrednio z wbudowanego złącza lub napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System operacyjny w pełni będzie integrował się z istniejącą usługą Active Directory, w tym GPO (m.in. automatyzacja procesów instalacji oprogramowania). System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z większością aplikacji biurowych dostępnych na rynku. Pełna polska wersja językowa. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu. Sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania, oznaczony logo producenta. Sprzęt wyprodukowany w Europie, nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |
|  | Procesor klasy x86 chłodzony pasywnie, min. 14 rdzeni, 18 wątków, taktowanie w trybie turbo min. 4.5GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 20000 punktów na dzień 17-03-2026 (test załączony w pliku: PassMark Procesor 2026_03_17.pdf). Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów |  |
|  | Dysk twardy półprzewodnikowy min. 256 GB |  |
|  | Pamięć operacyjna min. 16GB DDR5 z możliwością rozbudowy do 32 GB |  |
|  | Ekran o przekątnej w zakresie 21-25", reagujący na dotyk w rękawiczkach, o rozdzielczość min 1920x1080 |  |
|  | Wbudowane głośniki i mikrofon |  |
|  | min. 2 x LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (ochrona przepięciowa co najmniej 1,5 KV) |  |
|  | WiFi min. 6 |  |
|  | Bluetooth min. 5.2 |  |
|  | Wbudowane (minimum): - 4 x USB 3.2 typ A - 1 x USB 3 typ C - 1 x HDMI, - 1 x RS232, - 1 x jack na słuchawki/wejście na mikrofon (combo). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Moduł bezpieczeństwa TPM wersji min 2.0 |  |
|  | Opcjonalnie montaż zintegrowanego czytnika RFID i SmartCard |  |
|  | Zintegrowane światło/lampka LED oświetlająca powierzchnię/pulpit poniżej urządzenia. |  |
|  | Mysz i klawiatura odporne na zmywanie i zachlapanie |  |
|  | Waga urządzenia bez podstawy max. 8kg |  |