Opis przedmiotu zamówienia:

Dzierżawa mobilnej pracowni RTG (ambulansu rentgenowskiego z aparatem RTG) dla szpitala w Poznaniu

- Pracownia przeznaczona jest na potrzeby realizacji badań z zakresu diagnostyki pacjentów.

W pomieszczeniu kontenera badaniom będą poddawani pacjenci szpitalni i ambulatoryjni. Miejscem użytkowania Pracowni będzie: Szpital WCPiT w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62

- Mobilna pracownia diagnostyki obrazowej:

- pracownia diagnostyczna na podwoziu naczepy z możliwością transportu po podłączeniu ciągnika TIR,

- przedłużacz zasilający 3f minimum 25 metrów 16 mm2 oraz dodatkowy 20 metrów

- schody wyposażone w barierki ochronne,

- winda umożliwiająca transport pacjenta na wózku, noszach lub łóżku,

- system wentylacji z funkcją ogrzewania i chłodzenia,

- system awaryjnego oświetlenia,

- pomieszczenie sterowni, pracownia RTG, opcjonalnie pomieszczenie techniczne,

- swobodny dostęp do statywu – szerokość przejścia do statywu min. 80 cm

- Dostawa i transport pracowni po stronie Wynajmującego.

- Najemca odpowiadał będzie za przygotowanie miejsca instalacji i podłączenie mediów, w tym bieżącej wody.

- Wynajmujący dostarczy do miejsca użytkowania i odda do dyspozycji Najemcy posiadającą:

- aktualne zezwolenie na korzystanie z Pracowni  Mobilnej RTG zgodnie z jej przeznaczeniem,

- aktualny przegląd aparatu RTG,

- obliczenia osłon stałych,

- aktualny przegląd wentylacji wraz z pomiarem skuteczności wentylacji.

- Wynajmujący przeszkoli z obsługi aparatu RTG wskazany przez Najemcę personel szpitala oraz zapewni indywidualne ustawienie protokołów badań.

- Wynajmujący zapewni serwis aparatu RTG oraz pracowni mobilnej na własny koszt.

- Najemca dokonywał będzie opisów badań na własny koszt.

- Najemca zabezpieczy na własny koszt materiały jednorazowego użytku oraz inne niezbędne środki medyczne.