OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna |
|  | Wyrób posiada znak CE (deklarację zgodności) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i rozporządzeniami do ustawy. Wymóg odnosi się do całego urządzenia łącznie z detektorami, a nie do poszczególnych części składowych |
|  | Generator HV min 50kw |
|  | Stół RTG z pływającym blatem we wszystkich 4 kierunkach oraz ze zmienną wysokością |
|  | Kolumna RTG z regulowaną odległością SID |
|  | Ogniskowa kratki 150 cm (+/- 20%) |
|  | Kolimator RTG ze zmiennymi filtrami pediatrycznymi |
|  | System pomiaru dawki DAP, zapis dawki na zdjęciach |
|  | System automatyki AEC |
|  | Kolumna RTG zintegrowana ze stołem - z możliwością przesuwania wzdłuż stołu |
|  | Lampa RTG: - pojemność cieplna anody min 280KHU - ognisko małe min. 0,6 mm - ognisko duże min. 1,2 mm - moc małego ogniska min. 20kw - moc dużego ogniska min. 50kw |
|  | System obrazowania cyfrowy - DR |
|  | Dwa detektory: - w statywie przewodowy - w obrębie stołu bezprzewodowy |
|  | Aktywny rozmiar detektorów min 43x43cm |
|  | Typ scyntylatora: csi (Jodek Cezu) |
|  | Wielkość matrycy: min. 3072x3072 pikseli |
|  | Rozmiar piksela max: 140 μm |
|  | Waga detektora max: 4,9kg |
|  | Połączenie Gigabit Ethernet, wifi (2,4/5ghz) |
|  | System AED - automatycznej detekcja ekspozycji |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min 3,00 lp/mm |
|  | Ładowarka akumulatorów - 3 sloty do aktywnego ładowania |
|  | Dwa akumulatory zapewniające komfortową pracę oraz regularność użytkowania |
|  | Stacja akwizycyjna z oprogramowaniem |
|  | Dysk systemowy SSD, system min RAID 1 na wykonane badania |
|  | Zasilacz UPS |
|  | LICENCJE |
|  | - DICOM SEND - wysyłanie badań do PACS |
|  | - DICOM WL - obsługa worklisty |
|  | - DICOM Storage Commitment - potwierdzenie odbioru przez serwer |
|  | - Patient CD - Przygotowanie nośnika pacjenta na CD lub pamięci USB |
|  | - rozbudowane procesingi obróbki zdjęć |
|  | Integracja z systemem PACS i HIS szpitala |
|  | Aktualny przegląd techniczny aparatu |
|  | Zezwolenie na uruchomienie aparatu RTG |
|  | System zdalnej diagnostyki aparatu oraz wsparcia obsługi (poprzez łącza internetowe placówki lub link GSM) |