##### PARAMETRY TECHNICZNE, SPECYFIKACJA CENOWA

Dostawa  aparatu cyfrowego RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

| LP. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE (należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” , a tam gdzie to wymagane tj. np. „Tak, podać, należy podać KONKRETNE zaoferowane parametry, wartości) Brak podanych konkretnie zaoferowanych wartości przy parametrach pkt. będzie skutkowało nie naliczeniem pkt. | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Producent / Kraj pochodzenia | TAK podać | Producent: ________________ Kraj Pochodzenia: __________ | bez punktacji |
| 2 | Model / typ (jeżeli posiada) | TAK podać | Model: _______________ Typ ( jeżeli posiada) ___________ | bez punktacji |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji 2024), kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany, z kompletem akumulatorów | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Najważniejsze elementy systemu wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE: generator, konstrukcja aparatu (statyw), detektor, interface stacji akwizycyjnej (oprogramowanie) | TAK/NIE podać |  | TAK - 20pkt NIE - 0pkt |
| II. GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Moc generatora ≥ 30 kW | TAK podać |  | bez punktacji |
| 3 | Maksymalne napięcie generatora ≥ 125 kV | TAK podać |  | bez punktacji |
| 4 | Minimalne napięcie generatora ≤ 50 kV | TAK podać |  | bez punktacji |
| 5 | Maksymalna wartość obciążenia prądowo-czasowego ≥360 mAs | TAK podać |  | Wartość najwyższa - 2pkt Wartość 360 mAs - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą. | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 9 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 10 | Pojemność cieplna anody ≥ 140 kHU | TAK podać |  | bez punktacji |
| 11 | Prędkość obrotów anody ≥ 3000 obr/min. | TAK podać |  | bez punktacji |
| 12 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem. | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Filtr transparentny do badań pediatrycznych min. 1mmAl +0,1mmCu | TAK podać |  | bez punktacji |
| III. WYSIĘGNIK I GABARYTY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o | TAK podać |  | bez punktacji |
| 2 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś ramienia) ≥ +/- 90o | TAK podać |  | bez punktacji |
| 3 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś lampy) - zakres pochylenia kołpaka lampy ≥ 110o | TAK podać |  | bez punktacji |
| 4 | Rotacja kolumny wokół osi pionowej ≥ +/- 250o | TAK podać |  | bez punktacji |
| 5 | Maksymalna wysokości ogniska od podłogi ≥ 195 cm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 6 | Minimalna wysokości ogniska od podłogi ≤ 68 cm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 7 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 110 cm | TAK podać |  | Wartość największa - 1pkt Wartość 110cm - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 11 | Wysokość aparatu złożonego do transportu ≤ 140 cm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 12 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia. | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Maksymalna prędkość jazdy ≥ 4 km/h | TAK podać |  | bez punktacji |
| 14 | Możliwość pokonywania wzniesień ≥ 5˚ | TAK podać |  | bez punktacji |
| 15 | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę (antykolizyjny). | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Aparat wyposażony w kieszeń na detektor wraz z zintegrowaną ładowarką oraz kieszeń na kratkę przeciwrozproszeniową | TAK |  | bez punktacji |
| IV. DETEKTOR |  |  |  |  |
| 1 | Detektor mobilny bezprzewodowy z akumulatorem i ładowarką. | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Materiał warstwy scyntylacyjnej detektora - jodek cezu (CsI) | TAK podać |  | bez punktacji |
| 3 | Rozmiar matrycy detektora ≥ 42x41,5 cm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 4 | Wielkość piksela ≤ 125µm | TAK podać |  | Wartość najmniejsza -5pkt Wartość 125µm - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 5 | Liczba pixeli w matrycy detektora ≥ 9Mpx | TAK podać |  | Wartość największa -5pkt Wartość 9Mpx - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Rozdzielczość wysokokontrastowa ≥ 4,0lp/mm | TAK podać |  | bez punktacji |
| 7 | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 65% dla 0 lp/mm | TAK podać |  | Wartość największa -5pkt Wartość 65% - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg | TAK podać |  | bez punktacji |
| 9 | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) ≥ 90 kg | TAK podać |  | bez punktacji |
| 10 | Liczba bitów przetwarzania ≥ 12 bitów | TAK podać |  | bez punktacji |
| 11 | Waga panelu ≤ 3,6 kg | TAK podać |  | Wartość najmniejsza - 5pkt Wartość 3,6kg - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| V. KONSOLA |  |  |  |  |
| 1 | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem. | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Monitor do przeglądania obrazów typu LCD min. 15” | TAK podać |  | bez punktacji |
| 3 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu | TAK podać |  | Wartość najmniejsza - 2pkt Wartość największa - 0pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Wybór parametrów obróbki obrazu, min.: lustrzane odbicie oraz obrót obrazu. | TAK podać |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK podać |  | bez punktacji |
| 6 | Regulacja okna obrazu. | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcja Zoom. | TAK podać |  | bez punktacji |
| 8 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań. | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Programy anatomiczne ≥ 70 | TAK podać |  | bez punktacji |
| 10 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej. | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej. | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Aplikacje oparta o algorytm sztucznej inteligencji do wykrywania przypadków odmy płucnej i automatyczne wykrywanie rurki intubacyjnej | TAK podać |  | bez punktacji |
| 13 | Wykonywanie pomiarów: - długości, - wartości średniej w ROI, - odchylenia standardowego w ROI. | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w języku polskim lub języku angielskim wspierany ikonografią (ikonkami graficznymi) | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu oraz w postaci bezprzewodowego pilota. | TAK podać |  | bez punktacji |
| 16 | Możliwość eksportu nieprzetworzonych plików DICOM w formacie for processing. | TAK |  | bez punktacji |
| 17 | Interfejs sieciowy z nielimitowanymi czasowo funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Modality Worklist, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Modality Performed Procedure Step | TAK podać |  | bez punktacji |
| 18 | Interfejs sieciowy bezprzewodowy oraz karta sieciowa ze złączem Ethernet w celu przesyłania danych z/do aparatu. | TAK podać |  | bez punktacji |
| 19 | Możliwość podpięcia min. 10 węzłów DICOM-owych z nielimitowaną możliwością ich edycji | TAK |  | bez punktacji |
| 20 | Stacja akwizycyjna wraz z zainstalowaną aplikacją posiadającą niezbędne funkcje do wykonywania badania wraz z możliwością importu DICOM Modality Worklist z zewnętrznego systemu AGFA VNA posiadanego przez zamawiającego | TAK |  | bez punktacji |
| 21 | Oprogramowanie stacji umożliwiające ręczną rejestrację pacjenta (wpisanie danych demograficznych) | TAK |  | bez punktacji |
| 22 | Wysyłanie obrazów do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | bez punktacji |
| 23 | Konfiguracja węzłów DICOM na aparacie oraz DICOM Worklist | TAK |  | bez punktacji |
| 24 | Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie (jak w pkt. V.18). Konfiguracja wymienionych parametrów DICOM w okresie gwarancji na wezwanie Zamawiającego. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego przed upływem końca gwarancji umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji (po upływie gwarancji) wymienionych parametrów DICOM we własnym zakresie | TAK |  | bez punktacji |
| VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1 | Fizyczna kratka przeciwrozproszeniowa 8:1 do instalacji na detektor cyfrowy | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Osłona na oferowany detektor wraz z uchwytem i kratką przeciwrozproszeniową | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych. | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Wykonanie w cenie oferty sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników, lekarzy oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie obsługi i konserwacji zaoferowanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego (nie mniej niż 2 dni roboczych) przed podpisaniem "Protokołu uruchomienia i przekazania do ekspozycji" sprzętu. | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia aplikacyjnego dla techników i lekarzy (nie mniej niż 2 dni roboczych) po podpisaniu "Protokołu uruchomienia i przekazania do ekspozycji" sprzętu i otrzymaniu pozytywnej opinii PSSE na użytkowanie | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Instrukcja obsługi sprzętu oraz dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu w języku polskim (oraz jeżeli posiada w języku angielskim) dostarczona wraz ze sprzętem w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Pełna gwarancja na oferowany sprzęt (wraz z lampą RTG): 36 miesięcy, liczona od daty podpisania "Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji”. | min. 36 miesięcy |  | bez punktacji |
| 9 | Przeglądy gwarancyjne w całym okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 przegląd w roku) wraz z materiałami niezbędnymi do ich realizacji (ostatni przegląd gwarancyjny w ostatnim miesiącu gwarancji). | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK złożyć wraz z ofertą. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  | bez punktacji |
| 11 | Integracja oferowanego aparatu z systemem do monitorowania dawki Qaelum posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (informacja o kV, mAs i dawka) | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Wykonawca wraz z uruchomieniem urządzenia dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, nr seryjny (fabryczny), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ. | TAK |  | bez punktacji |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego  powyżej druku  przy których wpisano „ TAK” są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat cyfrowy RTG do zdjęć przyłóżkowych ( obejmujący cały zakres zamówienia z wyłączeniem szkoleń aplikacyjnych) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szkolenie aplikacyjne | komplet | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku gdy  w ramach danej pozycji specyfikacji cenowej, zastosowanie ma więcej niż jedna stawka podatku VAT, wymaga się wyceny osobno dla każdego elementu przedmiotu zamówienia objętego różną stawką  podatku VAT

Obliczoną wartość brutto należy przenieść do interaktywnego formularza oferty

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

_____________________________, dnia ___________________

(miejscowość)

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.