| Lp. | Obszar | Lp.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej parametry opisane w Etapie II pkt. 5.1 tj. długość min. 3,25 m, wysokość min. 1,80 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy wykończone tapicerka w ciemnym kolorze, fotele regulowane (w tym regulacja odcinka lędźwiowego) z podłokietnikami, drzwi boczne wyposażone w nakładki progowe |
|  |  | 1.2 | drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną, stopień wejściowy stały oraz /i zewnętrzny działający automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi (wymaga się by stopień był obrotowy tzn. nie wsuwany/wysuwany do kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji) - możliwość ręcznego sterowania stopniem (Zamawiający dopuszcza by stopnie były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans) |
|  |  | 1.3 | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |
|  |  | 1.4 | dotyczy stopnia wysuwanego : pozycja stopnia synchronizowana z drzwiami bocznymi (drzwi zamknięte –stopień schowany) oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |
|  |  | 1.5 | stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka |
|  |  | 1.6 | drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250o z systemem blokowania przy otwarciu |
|  |  | 1.7 | kolor nadwozia: żółty fabryczny |
|  |  | 1.8 | centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem |
|  |  | 1.9 | dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |
|  |  | 1.10 | lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane |
|  |  | 1.11 | szyby boczne w kabinie kierowcy odsuwane elektrycznie |
|  |  | 1.12 | regulacja kolumny kierownicy min. dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył |
|  |  | 1.13 | sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |
|  |  | 1.15 | kamera cofania (dachowa) + czujniki parkowania przednie oraz tylne + sygnalizator dźwiękowy cofania z możliwością dezaktywacji (Zamawiający dopuszcza by ww. elementy były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans) |
| 2. | Silnik : | 2.1 | turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO VI lub EURO 6 - emisja CO2 poniżej 300j/km - dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy 36Mj/lx20l=720MJ100km=7,20MJ/km |
|  |  | 2.2 | moc silnika minimum – 180KM, moment obrotowy min. 380 Nm |
| 3. | Trakcja | 3.1 | skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegowa |
|  |  | 3.2 | napęd : na oś przednią lub tylną |
|  |  | 3.3 | system zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |
|  |  | 3.4 | system ESP |
|  |  | 3.5 | asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |
|  |  | 3.6 | asystent bocznego wiatru zapobiegający niespodziewanym zmianom toru jazdy przy bocznych podmuchach wiatru Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |
| 4. | Hamulce | 4. | z systemem antypoślizgowym ABS, |
| 5. | Układ kierowniczy | 5.1 | wspomaganie układu |
| 6. | Koła i ogumienie | 6.1 | kpl. kół z oponami letnimi, rezerwa lub zestaw naprawczy, dodatkowo 4 koła z oponami zimowymi(felgi stalowe + opony ), wszystkie kola z czujnikami ciśnienia |
| 7. | Instalacja elektryczna | 7.1 | wzmocniony alternator o wydajności min. 190 A |
| 8 | Wyposażenie | 8.1 | radioodtwarzacz samochodowy CD lub USB ( Zamawiający dopuszcza by radioodtwarzacz był wyposażeniem fabrycznym lub był montowany na etapie adaptacji na ambulans) |
|  |  | 8.2 | zbiornik paliwa o pojemności min.70l |
|  |  | 8.3 | poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (min. trzy rodzaje) |
|  |  | 8.4 | dodatkowa lampka dla pasażera zainstalowana nad głową pasażera (Zamawiający dopuszcza by lampka była wyposażeniem fabrycznym lub była montowana na etapie adaptacji na ambulans) |
|  |  | 8.5 | lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |
|  |  | 8.6 | automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy |
| 9. | Zawieszenie | 9.1 | Zawieszenie wzmocnione, zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (np. zawieszenie pneumatyczne lub komfortowe z tłumikiem drgań) |
| 10. | DMC | 10.1 | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5t |

| Ambulans powinien spełniać jednocześnie : wymagania zapisane w niniejszej tabeli oraz warunki zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502 z póżn zm.), normy PN EN 1789+A1:2024-06 (ambulans ratunkowy), oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami – dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865-3+A1:2015-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Obszar | Lp.1 |  |  | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. | Nadwozie : | 1.1 |  |  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  | napis lustrzany "AMBULANS" z przodu pojazdu |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  | napis "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" na mat. odblask. wpisany w okrąg z krzyżem w środku ; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach. Do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |
|  |  | 1.4 |  |  | dodatkowe emblematy np. „P” lub „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |
|  |  | 1.5 |  |  | logo Zamawiającego na drzwiach kabiny po obu stronach pojazdu - do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |
|  |  | 1.6 |  |  | dodatkowe uchwyty na drzwiach tylnych oraz w zewnętrznym schowku (ułatwienie zamykania drzwi, dostępu do schowka) |  |  |
|  |  | 1.7 |  |  | zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |
| 2. | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu : |  |  |  | takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10oC i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5oC nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |
|  | od silnika, z możliwością regulacji | 2.1 |  |  | kabiny kierowcy |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  | przedziału pacjenta za pomocą nagrzewnicy umieszczonej w przedziale medycznym |  |  |
|  | niezależne | 2.3 |  |  | niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne |  |  |
|  | postojowe, dodatkowe | 2.4 |  |  | z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 2100W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału |  |  |
|  | wentylacja | 2.5 |  |  | wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-cio krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym |  |  |
| 3. | klimatyzacja | 3.1 |  |  | rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa) |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna | 4.1 |  |  | dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 180 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek (Zamawiający dopuszcza by akumulatory były wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego bądź elementem wyposażenia adaptacji na ambulans sanitarny). |  |  |
|  |  | 4.2 |  |  | zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min. rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  |  |
|  |  | 4.3 |  |  | 3gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Dodatkowa przetwornica 1000W (prąd w sinusie), z możliwością wyłączenia. Po włączeniu napięcie w gniazdach 230V w czasie jazdy. |  |  |
|  |  | 4.4 |  |  | 4 gniazda 12 V typu Lexel w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi + gniazdo USB ściana działowa |  |  |
|  |  | 4.5 |  |  | 1 przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m |  |  |
|  |  | 4.6 |  |  | grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V . Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |
|  |  | 4.7 |  |  | kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
|  |  | 4.8 |  |  | w kabinie kierowcy 2 gniazda USB umiejscowione w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz jedno gniazdo 12V typu zapalniczki na podszybiu |  |  |
|  |  | 4.9 |  |  | przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. |  |  |
| 5. | Przedział pacjenta | 5.1 |  |  | minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m, długość 3,25 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi) |  |  |
|  |  | 5.2 |  |  | izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy-(jeżeli jest zamontowany) |  |  |
|  |  | 5.3 |  |  | na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem (łatwo składanym ruchem jednej ręki) i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla oferowanego samochodu. |  |  |
|  |  | 5.4 |  |  | przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z systemem przesuwu, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz z podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla oferowanego samochodu. Uwaga. Parametr punktowany: elektrycznie zwalniany przesuw fotela u wezgłowia noszy. |  |  |
|  |  | 5.5 |  |  | podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |
|  |  | 5.6 |  |  | ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym |  |  |
|  |  | 5.7 |  |  | przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane mechanicznie(minimalna wysokość przejścia 1800 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm ) spełniające normę PN EN 1789+A1:2024-06 |  |  |
|  |  | 5.8 |  |  | schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |
|  |  | 5.9 |  |  | na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  |  | 5.10 |  |  | zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - pod półkami szufladki na drobny sprzęt medyczny |  |  |
|  |  | 5.11 |  |  | zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym(blat roboczy na wysokości 100 cm ±10cm)wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladą |  |  |
|  |  | 5.12 |  |  | podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 34-36st.C, zarówno na postoju , jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), pojemność min. 3 l. |  |  |
|  |  | 5.13 |  |  | miejsce na torbę lekarską lub plecak – dostęp ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe drzwi przesuwne |  |  |
|  |  | 5.14 |  |  | uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych |  |  |
|  |  | 5.15 |  |  | uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy |  |  |
|  |  | 5.16 |  |  | dodatkowa gaśnica samochodowa (min. 1kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym |  |  |
|  |  | 5.17 |  |  | miejsce do mocowania ssaka i urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (wzmocnione- zabezpieczone krawędzie szafki przed nadmiernym zużyciem) |  |  |
|  |  | 5.18 |  |  | okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
|  |  | 5.19 |  |  | termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta |  |  |
|  |  | 5.20 |  |  | urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | 5.21 |  |  | kosz na śmieci |  |  |
| 6. | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1 |  |  | w przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis ambulans (wymagana jest belka niskoprofilowa) + dodatkowe lampy niebieskie typu led w pasie przednim |  |  |
|  |  | 6.2 |  |  | w tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED do oświetlania pola za pojazdem (wymagana jest belka niskoprofilowa). |  |  |
|  |  | 6.3 |  |  | sygnalizacja dźwiękowa: - elektryczna, modulowana, z możliwością podawania komunikatów głosowych, (głośnik o mocy min. 100W zamontowany w pasie przednim, głośnik w obudowie metalowej) - awaryjna np.: pneumatyczna ciągłego działania |  |  |
|  |  | 6.4 |  |  | włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu |  |  |
|  |  | 6.5 |  |  | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED |  |  |
|  |  | 6.6 |  |  | reflektory zewnętrzne, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji, reflektory typu LED, reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu osiągnięciu prędkości 15 km/h |  |  |
|  |  | 6.7 |  |  | przenośny szperacz (latarka) typu LED z system ładującym (ładowarką 12V/230V) zamontowany w kabinie kierowcy o następujących parametrach: - moc świetlna minimum 300 lm - waga za akumulatorem max. 300 g - wodoodporność co najmniej IP65 - wykonany z aluminium, odporny na uderzenia i upadki - zasięg światła min. 200m |  |  |
|  | przedziału pacjenta | 6.7 |  |  | oświetlenie rozproszone typu LED na obszar pacjenta i obszar otaczający umieszczone na suficie wzdłuż podstawy noszy. |  |  |
|  |  | 6.8 |  |  | co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  |  |
|  |  | 6.9 |  |  | włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |
| 7. | Łączność | 7.1 |  |  | zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f=168-170 Mhz - z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu |  |  |
|  |  | 7.2 |  |  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zainstalowany i podłączony. |  |  |
|  |  | 7.3 |  |  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny, z ładowarką zamontowaną w kabinie kierowcy. |  |  |
|  |  | 7.4 |  |  | Instalacja do systemu SWD PRM wraz z uchwytami do montażu stacji dokującej do tabletu oraz drukarki. Stację dokującą kompatybilną z używanymi przez Zamawiającego tabletami Zebra XSlate L10 Uchwyt do drukarki model HP M15W Gniazdko 230V na ścianie działowej przeznaczone do zasilania drukarki Moduł GPS Teltonika FMC640 (lub równoważny). Instalację elektryczną logiczną wraz połączeniem stacji dokującej i drukarki za pomocą przewodu USB. |  |  |
|  |  | 7.5 |  |  | Tablet kompatybilny z uchwytami wym. w pkt 7.4 o parametrach minimalnych: - procesor osiągający wynik min. 5860 pkt według testów na stronie https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html -8GB RAM -128 GB SSD , - system Windows 10 PRO (wymagane dla działania SWDPRM) - WiFI, modem GPRS, odbiornik GPS, USB, - ekran dotykowy min 10,1 cala, rozdzielczość min. 1900x1200 pkt., - waga do 1,3 kg, - spełniający normy: MIL-STD 810G, zabezpieczony przed upadkami i wstrząsami na beton z wysokości min. 1,2 m, spełniający wymogi normy IP65 |  |  |
| 8. | Centralna instalacja tlenowa, | 8.1 |  |  | centralna instalacja tlenowa: - uchwyt na dwie butle stalowe 10l - zintegrowany panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA, z manometrem ciśnienia tlenu i przełącznikiem butla/butla (tzn. z wyborem butli z której ma być pobierany tlen) - dodatkowy punkt poboru tlenu (sufitowy) z przepływomierzem ściennym zamontowanym na ścianie prawej przy fotelu obrotowym. |  |  |
|  |  | 8.2 |  |  | 2 reduktory tlenowe na szybkozłącze typu AGA, oraz uchwytami mocującymi - tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana butli |  |  |
| 9. | Obsługa techniczna pojazdu | 9. |  |  | min. co 15.000 km |  |  |
| 10. | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego | 10.1 |  |  | min. 24 miesiące bez limitu km. |  |  |
|  | dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.2 |  |  | min. 24 miesiące |  |  |
|  | perforacje nadwozia | 10.3 |  |  | min. 140 mies. |  |  |
| 11. | Nosze główne | - |  |  | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą – |  |  |
|  |  | - |  |  | nosze powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy |  |  |
|  |  | - |  |  | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące. |  |  |
|  |  | - |  |  | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi |  |  |
|  |  | 11.1 |  |  | Nosze główne (część noszowa): |  |  |
|  |  | a) |  |  | umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże) |  |  |
|  |  | b) |  |  | umożliwiające płynne uniesienie tułowia do kąta powyżej 75o |  |  |
|  |  | c) |  |  | umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej |  |  |
|  |  | d) |  |  | umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
|  |  | e) |  |  | umożliwiające ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |
|  |  | f) |  |  | umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy |  |  |
|  |  | g) |  |  | z dodatkowym zestawem uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności noszy z zaoferowanym zestawem zabezpieczającym dzieci w trakcie transportu |  |  |
|  |  | h) |  |  | ciężar noszy nie przekraczający 23 kg(waga bez pasów i materaca) |  |  |
|  |  | i) |  |  | nośność powinna wynosić min. 200 kg |  |  |
|  |  | j) |  |  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  |  | k) |  |  | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy, |  |  |
|  |  | l) |  |  | Nie przepuszczający płynów i cieczy , nienasiąkliwy , odporny na silnie żrące środki chemiczne , wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne , łatwy w czyszczeniu , przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami , umożliwiający prania w pralce , o wym. min.190 x 100 cm |  |  |
|  |  | 11.2 |  |  | Transporter noszy: |  |  |
|  |  | a) |  |  | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części |  |  |
|  |  | b) |  |  | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu, |  |  |
|  |  | c) |  |  | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm |  |  |
|  |  | d) |  |  | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt. c), o kąt co najmniej 180o tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek |  |  |
|  |  | e) |  |  | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek |  |  |
|  |  | f) |  |  | ciężar transportera nie więcej niż 28 kg |  |  |
|  |  | g) |  |  | dopuszczalne obciążenie transportera min. 235 kg |  |  |
|  |  | h) |  |  | Automatyczny ( tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przed złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (lawecie) czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy ( lawety) przez kółka najazdowe transportera . System ma zapobiegać sytuacji w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie |  |  |
|  |  | i) |  |  | System automatycznego składania/rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  |
|  |  | j) |  |  | Możliwość przenoszenia transportera noszy ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność która pozwoli na podniesienie transportera do góry a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności przytrzymywania go Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana |  |  |
|  |  | 11.3 |  |  | Podstawa pod nosze – laweta: |  |  |
|  |  | a) |  |  | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu, na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta, (zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być realizowane za pomocą linki). |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ilość przewożonych osób |  |  | Oferowany ambulans ma być przeznaczony do przewozu trzyosobowego zespołu ratownictwa medycznego oraz jednego pacjenta na noszach |  |  |  |
| 13. | Do oferty należy dołączyć: - świadectwo homologacji oferowanego ambulansu oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego: nosze główne z transporterem poz. 11.1, 11.2 , |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Uwaga : |  |  |  |  |  |  |
| a) | szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do ostatecznej zabudowy ambulansu. |  |  |  |  |  |  |
| b) | wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  |  |  |  |  |  |
| c) | wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |  |  |  |  |
| d) | pojazd bazowy jest wyprodukowany w roku 2024 r. |  |  |  |  |  |  |
| e) | koło rezerwowe (jeżeli dostarczone) umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przy dostawie należy przekazać (dotyczy samochodu bazowego): |  |  |  |  |  |  |
| a) | Karta pojazdu odpowiednio wypełniona dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |
| b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |
| c) | Instrukcja obsługi pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| d) | Książka obsług (przeglądów) pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| e) | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu, jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu) |  |  |  |  |  |  |
| f) | Karta gwarancyjna pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| g) | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |
| h) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Przy dostawie należy przekazać (dotyczy pojazdu bazowego po adaptacji oraz sprzętu medycznego): |  |  |  |  |  |  |
| a) | Instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia (rysunek, zdjęcie) |  |  |  |  |  |  |
| b) | Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych i transportera do noszy |  |  |  |  |  |  |
| c) | Instrukcja obsługi i konserwacji reduktorów tlenowych + dozownik |  |  |  |  |  |  |
| d) | Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza |  |  |  |  |  |  |
| e) | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |
| f) | Karty gwarancyjne urządzeń wyposażenia medycznego ambulansu : reduktory, dozownik ... |  |  |  |  |  |  |
| g) | Karta gwarancyjna noszy głównych, transportera, podstawy (lawety) |  |  |  |  |  |  |
| h) | Karta gwarancyjna sygnalizacji pneumatycznej |  |  |  |  |  |  |
| i) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) |  |  |  |  |  |  |
| j) | Schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |  |  |  |  |  |
| k) | Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego . |  |  |  |  |  |  |