Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/…../2024/…….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat echokardiograf z wyposażeniem  – 1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2024 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Parametry ogólne | XXXXX | XXXXXX |
| 3. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 310 dB | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic: maks. 130 kg | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° | TAK PODAĆ Monitor OLED – 10 pkt. Monitor LCD, LED – 0 pkt. |  |
| 9. | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora | PODAĆ Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10. | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±80°, góra-dół min. 25 cm | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet | PODAĆ Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13. | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK |  |
| 15. | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie | TAK PODAĆ |  |
| 16. | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
| 17. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Regulacja głębokości pola obrazowania od 1 do min. 40 cm | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 21. | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | PODAĆ Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24. | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 26. | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. dopplerowskie typu ołówkowego 6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK PODAĆ |  |
| 27. | Archiwizacja | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 28. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB | TAK PODAĆ |  |
| 29. | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 30. | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | TAK PODAĆ |  |
| 31. | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | TAK |  |
| 32. | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | TAK |  |
| 33. | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | TAK |  |
| 34. | Możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | TAK |  |
| 35. | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne I naczyniowe, Query/retrieve | TAK |  |
| 36. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  |
| 37. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |
| 38. | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) | PODAĆ Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 39. | Tryby obrazowania i oprogramowanie | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 40. | Tryby obrazowania 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Kolor M-mode 4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 7. Power (angio) Doppler 8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| 41. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 40 cm | TAK |  |
| 42 | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s | TAK PODAĆ |  |
| 43 | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK PODAĆ |  |
| 44 | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK PODAĆ |  |
| 45 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK PODAĆ |  |
| 46 | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK PODAĆ |  |
| 47 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK PODAĆ |  |
| 48 | Tryb M | TAK |  |
| 49 | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s | TAK PODAĆ |  |
| 50 | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  |
| 51 | Anatomiczny M-mode | TAK PODAĆ |  |
| 52 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 53 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s | TAK PODAĆ |  |
| 54 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni | TAK PODAĆ |  |
| 55 | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK PODAĆ |  |
| 56 | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | TAK PODAĆ |  |
| 57 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK PODAĆ |  |
| 58 | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s | TAK PODAĆ |  |
| 59 | Zmiana wielkości bramki: Min. 1 – 16 mm | TAK PODAĆ |  |
| 60 | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni | TAK PODAĆ |  |
| 61 | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK PODAĆ |  |
| 62 | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s | TAK PODAĆ |  |
| 63 | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 64 | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 65 | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK |  |
| 66 | Tkankowy Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 67 | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK PODAĆ |  |
| 68 | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps | TAK PODAĆ |  |
| 69 | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | TAK PODAĆ |  |
| 70 | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98° | TAK PODAĆ |  |
| 71 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK PODAĆ |  |
| 72 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |
| 73 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni | TAK |  |
| 74 | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych | TAK |  |
| 75 | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
| 76 | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni | TAK PODAĆ |  |
| 77 | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości położenia światła np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur | TAK PODAĆ |  |
| 78 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | TAK |  |
| 79 | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | TAK |  |
| 80 | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | TAK |  |
| 81 | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | TAK |  |
| 82 | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | TAK |  |
| 83 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: - Echokardiografia osób dorosłych | TAK |  |
| 84 | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej | TAK |  |
| 85 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo | TAK |  |
| 86 | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory (LV), prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK |  |
| 87 | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK |  |
| 88 | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | TAK |  |
| 89 | Oprogramowanie do automatyzowanego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory | TAK |  |
| 90 | Oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego. | TAK |  |
| 91 | Pozostałe wymagania | XXXXX | XXXXX |
| 92 | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash,Pendrive) | TAK PODAĆ |  |
| 93 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 94 | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | TAK |  |
| 95 | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port | TAK |  |
| 96 | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | PODAĆ Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 97 | Głowice ultradźwiękowe | XXXXXXX | XXXXXX |
| 98 | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów. Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Min. jeden przycisk z możliwością przypisania. Szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta > 30kg | TAK PODAĆ |  |
| 99 | Głowica sektorowa 2D Głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° min. 7 zakresów częstotliwości harmonicznych Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI | TAK PODAĆ |  |
| 100 | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 7,0 MHz (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. | TAK PODAĆ |  |
| 101 | Możliwości rozbudowy o: | XXXXX | XXXXX |
| 102 | Głowica przezprzełykowa mini TEE 4D do badań dzieci i dorosłych Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 4,0 – 11,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Waga pacjenta > 5kg Min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji. Możliwość regulacji ruchu końcówki endoskopu w min. 4 płaszczyznach. Szerokość końcówki endoskopu max. 11mm. | TAK |  |
| 103 | Głowica sektorowa przezklatkowa 4D Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE) Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 3000. Kąt skanowania min. 90°x90° Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | TAK |  |
| 104 | Szerokopasmowa głowica liniowa matrycowa 2D, 3D, 4D Zakresie częstotliwości min 4.0 – 14.0 MHz (+/- 1MHz). Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni Ilość elementów min. 50 000 Kąt obrazowanie w trybie 3D min 90st. x 90st. | PODAC TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 105 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 300, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm | TAK |  |
| 106 | Głowica liniowa śródoperacyjna szerokopasmową, o zakresie częstotliwości pracy min. 7,0 – 15,0 MHz, obrazowanie min. 2D, PW, Color Doppler, ilość elementów akustycznych min. 160, min. badania naczyniowe śródoperacyjne, długość pola obrazowego FOV max. 25 mm | TAK |  |
| 107 | Głowica liniowa typu hockey szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 8,0 – 26,0 MHz, obrazowanie: 2D, PW, color Doppler, ilość elementów min. 190 płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 27 mm | TAK |  |
| 108 | Głowica konweks wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz, liczba elementów akustycznych min. 300, kąt pola widzenia min. głowicy 110°, | TAK |  |
| 109 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: - Badań brzucha - Badań naczyniowych - Echokardiografia dzieci - Echokardiografia płodu - Badania TCD | TAK |  |
| 110 | Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie 15 powtarzalnych pomiarów oraz modelu zastawki trójdzielnej dostępne dla danych z głowic TTE i TEE | TAK |  |
| 111 | Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczenia objętości niedomykalności zastawki mitralnej (również wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI. Wynikiem analizy jest objętość fali zwrotnej, maksymalna prędkość przepływu oraz wykres prędkości przepływu zwrotnego w czasie. | TAK |  |
| 112 | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np FAC, TAPSE, wielkość RV | TAK |  |
| 113 | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca | PODAC Tak – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 114 | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru tzw. landing zone) | TAK |  |
| 115 | Ocena w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej oraz powiązanych z nią struktur wraz z zautomatyzowanym modelowaniem pierścienia i powierzchni płatka w 3D | TAK |  |
| 116 | Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali | TAK |  |
| 117 | Obrazowanie wysokiej czułości i rozdzielczości w trybie detekcji bardzo drobnych przepływów o małej energii, mikroprzepływów, z możliwością wizualizacji niezależnie od kierunku przepływu oraz wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem | TAK |  |
| 118 | Możliwość rozbudowy o: Funkcja przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). Możliwość przełączania widoku obrazów skorelowanych angio/usg na aparacie echokardiograficznym celem podglądu w czasie rzeczywistym obrazu angio przez echokardiografistę. Możliwość wstawiania markerów na obrazie echo bezpośrednio w aparacie echokradiograficznym, które widoczne są na obrazie RTG angio. Funkcja jest wymagana dla oferowanego echokardiografu | PODAC Tak – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 119 | Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu - Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | TAK |  |
| 120 | Możliwość rozbudowy o: - Głowica wewnątrzsercowego (ICE) 3D - Zakres częstotliwości od 4 do min. 10 MHz. - Ilość elementów akustycznych min. 800 - Końcówki cewnika max. 9 French - Pole widzenia min. 90° - Tryby obrazowania 2D, 3D, 3D kolor Doppler, PW, CW - Możliwość elektronicznej rotacji wiązki ultradźwiękowej - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD | TAK |  |
| 121 | Pozostałe | XXXXX | XXXXX |
| 122 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| 123 | Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych | TAK, Podać i opisać (rodzaj, sposób oraz miejsce) |  |
| 124 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| 125 | Gwarancja: min. 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 36 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.