Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: SEK.260.2.2024

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy/Wykonawców 1

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

NIP lub REGON…………………………………………………………

tel. ………………………………………………………………………….

1 w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane ew. Pełnomocnika.

Rodzaj Wykonawcy (odpowiednio zaznaczyć):

□  mikroprzedsiębiorstwem, 2

□  małym przedsiębiorstwem, 2

□  średnim przedsiębiorstwem, 2

□  jednoosobową działalnością gospodarczą,

□  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

□  innym rodzajem wykonawcy.

2 w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Białymstoku

ul. Lipowa 47, 15-424 Białystok

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn.: „Dostawa lasera okulistycznego (YAG)”

- Oferuję realizację zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości:  ……………………..………….……………. zł *

Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z  należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty montażu i uruchomienia sprzętu, przeszkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu oraz po każdej aktualizacji oprogramowania.

- Oświadczam, iż na dostarczony laser okulistyczny oferuję gwarancję na nw. okres: **

- 2 lata

- 3 lata

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli jednej z opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 2-letnią gwarancję (ocenianą na 0 pkt); w przypadku, przekreślenia  wszystkich opcji - oferta zostanie odrzucona.

- Oferuję dostawę lasera okulistycznego (YAG), jn.:*

Nazwa oferowanego sprzętu ……………………..……………………………….……

Model/typ oferowanego sprzętu: …………………………………...………….……

Producent/firma: ………………………………………………………..………..………….……

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..………….……

Oświadczam, iż oferowany laser spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w SWZ i OPZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| ## L.P. | ## WYMAGANE PARAMETRY (minimalne), OPIS | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LASER YAG |  |  |  |
| 1 | Długość fali promieniowania 1064 nm | TAK / NIE |  |
| 2 | Czas trwania impulsu do maks. 4 ns. | ….……………..……………… |  |
| 3 | Energia wiązki: min. 10 mJ dla pulsu pojedynczego min. 23 mJ dla pulsu podwójnego min. 35 mJ dla pulsu potrójnego | ….……………..……………… ….……………..……………… ….……………..……………… |  |
| 4 | Wielkość ogniska do 10 µm (w powietrzu) | ….……………..……………… |  |
| 5 | Focus shift w zakresie +/- 150 µm z pozycją 0 | TAK / NIE |  |
| 6 | Długość fali lasera celowniczego - uśrednione 670 nm | TAK / NIE |  |
| 7 | Promień celujący – system min. 4-punktowy z regulacją natężenia wiązki | TAK / NIE |  |
| 8 | Chłodzenie powietrzem, konwekcyjne | TAK / NIE |  |
| 9 | Przełom optyczny w powietrzu przy wartości energii nie większej niż 2,5 mJ | TAK / NIE |  |
| 10 | Regulacja poziomu energii min. w 21 krokach | TAK / NIE |  |
| 11 | Częstotliwość powtarzania impulsu max. 2,5Hz | TAK / NIE |  |
| LAMPA SZCZELINOWA |  |  |  |
| 12 | Powiększenie – mikroskop z min. pięciostopniowym zmieniaczem powiększeń w zakresie min. 5 do 31 razy | TAK / NIE |  |
| 13 | Lampa szczelinowa z układem prowadzenia szczeliny | TAK / NIE |  |
| 14 | - Okular: - powiększenie min. 10,0, korekcja: min. +8/-8 dpt | ….……………..……………… TAK / NIE |  |
| 15 | Szerokość szczeliny: regulowana płynnie w zakresie min. 0-14 mm | TAK / NIE |  |
| 16 | Długość szczeliny: regulowana skokowo w zakresie min. 1-14 mm | TAK / NIE |  |
| 17 | Płynnie regulowane oświetlenie | TAK / NIE |  |
| 18 | Dostępne filtry lampy szczelinowej | TAK / NIE |  |
| 19 | Dźwignia oraz pokrętło szybkiego blokowania podstawy jezdnej lampy szczelinowej | TAK / NIE |  |
| 20 | Konsola sterownicza funkcji lasera nie zintegrowana z lampą szczelinową lub stolikiem umożliwiająca jej położenie w dowolnym miejscu | TAK / NIE |  |
| 21 | Fiksator zewnętrzny | TAK / NIE |  |
| 22 | Stolik elektryczny | TAK / NIE |  |

*……………           należy odpowiednio uzupełnić parametry oferowanego sprzętu

** TAK / NIE       niepotrzebne należy wykreślić

W przypadku zgodności oferowanych przez Wykonawcę parametrów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego – należy wykreślić w odpowiedniej rubryce „NIE”.

- UWAGA: Pozostawienie chociażby jednej odpowiedzi „NIE” i/lub brak chociażby jednego parametru sprzętu i/lub brak wskazania modelu/typu/producenta, spowoduje odrzucenie oferty.

- Informuję, iż wybór tej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:  TAK   /  NIE   **

Nazwa i wartość netto towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ………................................................................................................... *

- Oświadczam, iż dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym         w SWZ.

- Dostawę objętą zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców**

…………………………………………………..……………         …………………………………………………………………………*

………………………………..………………………………         ………………………………………………………………,…………*

zakres prac powierzonych podwykonawcy                        nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia z zał. i nie wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- W przypadku zawarcia umowy, należność z faktury należy przelać na numer konta bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………….*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).

- Lista załączników:*

1) ………………………….…………………….…………….

2) ……………………….……………………….…………….

________________________________

*      odpowiednio wypełnić (jeżeli dotyczy)

**   niepotrzebne należy skreślić