# SPZOZ.DŚM-ZP.240.18.2024

# Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Wymagania techniczno-użytkowe

# Tomografu Komputerowego oraz aparatu RTG

# Tabela nr 1

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa tomografu komputerowego

Zestawienie parametrów granicznych (oferowane lub  nie opcje).

| Lp |  | Parametr | Warunek graniczny |  | Wartość oferowanych parametrów (TAK, NIE, opis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spiralny tomograf komputerowy |  |  | podać nazwę handlową model i producenta |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  | podać |  |  |  |
| 1. |  | Dostawa, montaż, przeglądy i naprawy wraz z kosztem części zamiennych i lamp RTG wliczony w koszt dzierżawy | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Generator |  |  |  |  |
| 1 |  | Wysoka częstotliwość HF | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Moc generatora | ≥ 42 kW |  |  |  |
| 3 |  | Zakres zmian napięcia [kV] | od 80 do 140kV |  |  |  |
| 4 |  | Zakres zmian prądu [mA] | od 10 do 440 mA |  |  |  |
| 6 |  | Automatyczny wybór ogniska lampy | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Lampa RTG |  |  |  |  |
| 1 |  | Dwuogniskowa | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Wysokoobrotowa anoda | TAK |  |  |  |
| 3 |  | Pojemność cieplna anody | ≥ 3,5 MHU |  |  |  |
| 4 |  | Maksymalna wydajność chłodzenia | ≥ 820 [kHU/min] |  |  |  |
| 5 |  | System chłodzenia | olej / powietrze |  |  |  |
| 6 |  | Wymiary ognisk/a lampy [mm] | podać |  |  |  |
| 7 |  | Kąt wiązki lamy | ≥ 45º |  |  |  |
| 4. |  | Gantry |  |  |  |  |
| 1 |  | Średnica otworu | 70 cm |  |  |  |
| 2 |  | Zakres pochylenia [o] | ± 30º |  |  |  |
| 3 |  | Ciężar [kg] | podać |  |  |  |
| 4 |  | Wymiary [cm] | podać |  |  |  |
| 5 |  | Sterowanie pochyleniem | podać |  |  |  |
| 6 |  | Prędkość pochylenia | podać |  |  |  |
| 7 |  | Rodzaj detektorów | półprzewodnikowe |  |  |  |
| 8 |  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Stół pacjenta |  |  |  |  |
| 1 |  | Ciężar [kg] | podać |  |  |  |
| 2 |  | Wymiary [cm] | podać |  |  |  |
| 3 |  | Zakres ruchu [mm]: - poziomy - pionowy | ≥ 1620 mm ≥ 550 mm |  |  |  |
| 4 |  | Długość pola badania [mm] | ≥ 1400 mm |  |  |  |
| 5 |  | Zakres prędkości ruchu poziomego stołu [mm/sek] | ≤ 2,5 mm/sek ≥ 80 mm/sek |  |  |  |
| 6 |  | Precyzja ustawienia w kierunku poziomym [mm] | ± 0,25 |  |  |  |
| 7 |  | Maksymalne obciążenie stołu [kg] | ≥ 205 |  |  |  |
| 8 |  | Sterowanie stołem: - z gantry prawa/lewa strona - z konsoli operatorskiej - przyciski nożne | TAK TAK TAK |  |  |  |
| 6. |  | Monitor |  |  |  |  |
| 1 |  | Monitor kolorowy LCD | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Przekątna monitora obrazowego | ≥ 18” |  |  |  |
| 3 |  | Ilość monitorów | ≥ 2 |  |  |  |
| 7. |  | Parametry skanu |  |  |  |  |
| 1 |  | Ilość jednocześnie obrazowanych warstw (rzędów) | ≥ 16 |  |  |  |
| 2 |  | Maksymalna średnica pola skanowania [cm] | 50 |  |  |  |
| 3 |  | Najmniejsza grubość warstwy [mm] | ≤ 1 |  |  |  |
| 4 |  | Największa grubość warstwy [mm] | ≥ 10 |  |  |  |
| 5 |  | Najkrótszy czas skanu [sek] | ≤ 0,8 |  |  |  |
| 6 |  | Rozdzielczość: - - wysokokontrastowa dla 0% MTF [lp/cm] - niskokontrastowa dla 0,3% w [mm] dla 35mGy | ≥ 18 ≤ 3 |  |  |  |
| 7 |  | System ostrzeżeń/informacji głosowych po polsku | TAK |  |  |  |
| 8 |  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Prezentacja obrazów |  |  |  |  |
| 1 |  | Matryca rekonstrukcyjna [pkt x pkt] | 512x512 |  |  |  |
| 2 |  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu [pkt x pkt] | 1024x1024 |  |  |  |
| 3 |  | Odwzorowanie nieliniowe szarości | TAK |  |  |  |
| 4 |  | Podwójne okno | TAK |  |  |  |
| 5 |  | Okno adaptacyjne | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Wyświetlanie negatywu | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 1 |  | Protokoły badań: - predefiniowane - własne | TAK TAK |  |  |  |
| 2 |  | ROI kształt, liczba | podać |  |  |  |
| 3 |  | ROI - ilość równocześnie wyświetlanych obszarów | ≥ 3 |  |  |  |
| 5 |  | Okno - regulacja szerokości i poziomu | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Dodawanie i odejmowanie obrazów | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Podział na mniejsze okna i wyświetlanie wielu obrazów | TAK |  |  |  |
| 8 |  | Powiększanie i obrót obrazu | TAK |  |  |  |
| 9 |  | Wyświetlanie komentarza | TAK |  |  |  |
| 10 |  | Wzmacnianie i wygładzanie krawędzi | TAK |  |  |  |
| 11 |  | Automatyczny MPR | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Inne |  |  |  |  |
| 1 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Zakres dopuszczalnej temperatury [oC] | podać |  |  |  |
| 3 |  | Zakres dopuszczalnej wilgotności [%] bez kondensacji | podać |  |  |  |
| 4 |  | Pobór mocy (moc źródła) [kVA] | podać |  |  |  |
| 5 |  | Zestaw fantomów do kalibracji | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 - Storage - Basic Print - Query/Retrive - Modality Worklist | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |  |  |  |
| 1 | Typ i producent podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Statyw podłogowy, przewoźny |  |  |  |  |  |
| 3 | Pobieranie środków kontrastowych bezpośrednio z opakowań (butelek) w jakich są one dostarczane przez różnych producentów |  |  |  |  |  |
| 4 | Przemienne podawanie środka cieniującego i roztworu NaCl - kontrastu - roztworu NaCl |  |  | ≥ 200 ml ≥ 200 ml |  |  |
| 5 | Pojemność butelek ze środkiem cieniującym możliwe do zainstalowania w strzykawce od 50 do 500 ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Konsola sterująca w sterowni KT, kolorowy panel dotykowy |  |  |  |  |  |
| 7 | Ilość indywidualnych programów wstrzykiwania środka cieniującego/NaCl możliwych do zapamiętania |  |  | ## ≥ 90 |  |  |
| 8 | Ilość sekwencji (wstrzykiwanie środka cieniującego/wstrzykiwanie NaCl/pauza) |  |  | ≥ 4 |  |  |

# Tabela nr 2

Przedmiot zamówienia: Cyfrowy aparat RTG

Zestawienie parametrów granicznych (oferowane lub  nie opcje).

| Lp. | Parametr | Warunek graniczny | Wartość oferowanych parametrów (TAK, NIE, opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat RTG |  | podać nazwę handlową model i producenta |  |
| Rok produkcji |  | podać |  |
| 1 | Dostawa, montaż, przeglądy i naprawy wraz z kosztem części zamiennych wliczony w koszt dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Statyw (kolumna) z lampą mocowany w podłodze | TAK |  |
|  | Podstawa stołu |  |  |
| 3 | Szyny nośne zintegrowanego stojaka lamy łączą się z ramą stołu (+/- 2300 mm długości x 370 mm wysokości) | Tak, podać |  |
| 4 | Wysokość stołu: 700 mm (+/- 50mm ) | Tak, proszę podać |  |
| 5 | Odległość od blatu stołu do detektora: ˂55 mm | Tak, proszę podać |  |
| 6 | Zakres ruchu detektora: 530 mm | Tak, proszę podać |  |
| 7 | Przednie pedały z hamulcem elektromagnetycznym do blokowania i zwalniania blatu stołu | Tak |  |
|  | Blat stołu |  |  |
| 8 | Rozmiary blatu stołu: 2100mm x 820 mm (+/- 20mm) | Proszę podać |  |
| 9 | Czterokierunkowy, pływający blat stołu z zakresem ruchu wzdłużnego +/- 425 mm oraz porzecznego +/-110 mm | Proszę podać |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie blatu stołu: 180 kg | Tak |  |
| 11 | Elektromagnetyczna blokada stołu | Tak |  |
|  | Stojak lampy |  |  |
| 12 | Ruch kasety nadąża za stojakiem lampy w granicach zakresu ruchu kasety, z automatycznym centrowaniem | Tak |  |
| 13 | Ruch wzdłużny 1710 mm | Tak |  |
| 14 | Minimalna wysokość ogniskowa lampy w stosunku do ziemi: 555 mm | Tak |  |
| 15 | Maksymalna wysokość ogniskowa lampy w stosunku do ziemi: 1760 mm | Tak |  |
| 16 | Stojak lampy z obrotem w kącie +/-180 stopni do badań pacjentów na noszach | Tak |  |
| 17 | Przechylenie lampy: -17 stopni do +20 stopni | Tak |  |
| 18 | Obrót lampy (+/-) 120 stopni, blokowany przy dowolnym kącie | Tak |  |
| 19 | Zakres ruchu pionowego lampy/ odległość ogniskowa lampy od detektora; min.˂500 mm, max ˃1100 mm | Tak |  |
|  | LAMPA |  |  |
| 20 | Rozmiary plamki ogniskowej 0,6 mm/1,2 mm | Tak |  |
| 21 | Kąt tarczy: 12 stopni |  |  |
| 22 | Napięcie maksymalne: - anoda do katody: 150 KV, wyprostowane, - anoda lub katoda do ziemi: 78 kV | Tak |  |
| 23 | Technika upływnościowa: 150 kV, 3,4 mA | Tak |  |
|  | Generator |  |  |
| 24 | Generator wysokiej częstotliwości | Tak, podać |  |
| 25 | Moc generatora min 50 kHz | Tak, podać |  |
| 26 | Zakres napięć: 40 – 150 kV | Tak podać |  |
| 27 | Minimalny czas ekspozycji: od 1 ms | Tak, podać |  |
|  | DETEKTOR |  |  |
| 28 | Powierzchnia detektora: Powierzchnia nominalna: 41 cm x 41 cm (16 cali x 16cali) Aktywna powierzchnia obrazowania: 40,44 cm x 40,44 cm (15,9 cala c 15,9 cala) | Tak, podać |  |
| 29 | Matryca detektora: Nominalna: 2048 x 2048 pikseli; Aktywna powierzchnia obrazowania; 2022 x 2022 piskeli; Głębia obrazu: 14 bitów; Sygnał możliwy do detakcji: 200μR – 9mR; Grubość: 27 mm; Równomierne obciążenia; 160 kg Temperatura pracy: 15-350C | Tak, podać |  |
|  | Konsola operatora |  |  |
|  | Stacja robocza stanowi podstawowy interfejs do sterowania generatorem, pracą całego systemu i siecią. Zawiera możliwość ogólnej obsługi systemu, a także akwizycji obrazów, wyświetlania obrazów i przetwarzania obrazów. | Tak |  |
|  | Monitor płaski: min 19 cali | Tak, podać |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | Tak |  |
|  | Regulacja okna obrazu | Tak |  |
|  | Swobodne adnotacje tekstowe |  |  |
|  | Przetwarzanie obrazów oparte na anatomii rozmiarach pacjenta i widoku |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i przetwarzania wtórnego obrazów |  |  |
|  | Przechowywanie na dysku twardym: 160 GB - ˃ 15000 obrazów |  |  |

Data: ……………………………………			……………………………………								/ Podpis/