## Wyposażenie_specyfikacja etap1
„Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Połogowym i Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu.”
Inwestor: Powiat Wieluński reprezentowany przez zarząd powiatu, 98-300 Wieluń, PL. Kazimierza Wielkiego 2
ETAP I /z częścią zlokalizowana na Ginekologii/
Lp. | nr pom. | Nazwa wyposażenia | Ilość [szt.] | Cena jedn. sprzedaży netto [PLN] | Wartość sprzedaży netto [PLN] | VAT [%] | Wartość sprzedaży brutto [PLN]
1. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Pom. 2.51 sala porodów rodzinnych
2. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Zabudowa meblowa medyczna z blatem typu corianwykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo 1x s szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna zlewozmywakowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Zlew i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -4 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x blat typu corian o dł.. 1800mm 3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
3. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości .. | 1 |  | 0 | 23 | 0
4. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 1650X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
5. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0
6. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
7. | 2.51_Sala porodów rodzinnych | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 1 |  | 0 | 23 | 0
8. | 2.52_Łazienka | Pom. 2.52 _ Łazienka
9. | 2.54_Łazienka | Pom. 2054 _ Łazienka
10. | 2.55_Gabinet lekarski | Pom. 2055 _ Gabinet lekarski
11. | 2.55_Gabinet lekarski | stanowisko biurowe wymiary (szer. x gł. x wys.)1200x600x750mm 1x półka pod klawiaturę 1x przelotka 1xkontener mobilny podbiurkowy 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm1x blat 1200x600mm 2x szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm2x szafka wisząca otwarta a wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
12. | 2.55_Gabinet lekarski | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
13. | 2.55_Gabinet lekarski | szafka wisząca zamknięta wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm 1x drzwi 1xpółka przestawna | 2 |  | 0 | 23 | 0
14. | 2.55_Gabinet lekarski | szafka wisząca otwarta wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm 1xpółka przestawna | 2 |  | 0 | 23 | 0
15. | 2.55_Gabinet lekarski | stół socjalny wymiary (szer. x gł. x wys.)1500x800x750mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
16. | 2.55_Gabinet lekarski | Krzesło pacjenta: krzesło tapicerowane na płozie II gr cenowabaza metalik | 5 |  | 0 | 23 | 0
17. | 2.55_Gabinet lekarski | szafa dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x2100mm 5 x półka przestawna | 2 |  | 0 | 23 | 0
18. | 2.55_Gabinet lekarski | zabudowa meblowa/ lodówka 1x szafka podblatowa 1 x drzwi , 1x półka przestawna wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka zlewozmywakowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x blat częściowo przewieszony na lodówką 1900mm3x szafka wisząca jednodrzwiowawymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
19. | 2.55_Gabinet lekarski | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
20. | 2.56_Korytarz | Pom.2.56_Korytarz
21. | 2.57_Śluza | 2.57_Śluza
22. | 2.57_Śluza | Szafa medyczna dwukomorowa wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
23. | 2.58_Noworodki _intensywna opieka | 2.58_Noworodki _intensywna opieka
24. | 2.58_Noworodki _intensywna opieka | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800X 750/600x900mmwyposażone w : dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
25. | 2.58_Noworodki _intensywna opieka | Inkubator zamknięty z elektryczną regulacja wysokości: szerokość min. 105 cm, głębokość min. 65 cm wysokość min. 135 do 175 cm, wysokość materacyka 80 do 120 cm, waga max 100 kg, niski poziom hałasu pod kopułą (<43dB); Min pięć trybów ogrzewania, pozwalających na automatyczne dopasowanie warunków klimatycznych do wieku i masy urodzeniowej noworodka; Dwie odchylane ścianki boczne, z możliwością poszerzenia dostępu do noworodka oraz sześć otworów pielęgnacyjnych zaopatrzonych w bezszmerowe rygle; Wbudowana waga; Uszczelnione przepusty na rury i przewody; System nawilżania z funkcją automatycznego oczyszczania układu; Wbudowany pulsoksymetr: SpO2, puls: regulacja parametrów pracy urządzenia za pomocą kolorowego, dotykowego, regulowanego, wielopłaszczyznowo zewnętrznego panelu LCD min 8,5”, który komunikuje się z użytkownikiem za pomocą czytelnych piktogramów oraz krótkich komunikatów w języku polskim, 24- godzinne trendy: temperatura powietrza, temperatura skóry, stężenie tlenu, waga, pulsoksymetr. | 2 |  | 0 | 23 | 0
26. | 2.59_Sluza | 2.59_śluza
27. | 2.59_Sluza | szafa medyczna czterodrzwiowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. ) 800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 4x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
28. | 2.60_Noworodki obserwacja | 2.60_Noworodki obserwacja
29. | 2.60_Noworodki obserwacja | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 1650+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
30. | 2.60_Noworodki obserwacja | Inkubator zamknięty z elektryczną regulacja wysokości: szerokość min. 105 cm, głębokość min. 65 cm wysokość min. 135 do 175 cm, wysokość materacyka 80 do 120 cm, waga max 100 kg, niski poziom hałasu pod kopułą (<43dB); Min pięć trybów ogrzewania, pozwalających na automatyczne dopasowanie warunków klimatycznych do wieku i masy urodzeniowej noworodka; Dwie odchylane ścianki boczne, z możliwością poszerzenia dostępu do noworodka oraz sześć otworów pielęgnacyjnych zaopatrzonych w bezszmerowe rygle; Wbudowana waga; Uszczelnione przepusty na rury i przewody; System nawilżania z funkcją automatycznego oczyszczania układu; Wbudowany pulsoksymetr: SpO2, puls: regulacja parametrów pracy urządzenia za pomocą kolorowego, dotykowego, regulowanego, wielopłaszczyznowo zewnętrznego panelu LCD min 8,5”, który komunikuje się z użytkownikiem za pomocą czytelnych piktogramów oraz krótkich komunikatów w języku polskim, 24- godzinne trendy: temperatura powietrza, temperatura skóry, stężenie tlenu, waga, pulsoksymetr. | 2 |  | 0 | 23 | 0
31. | 2.61_Sluza | 2.61_śluza
32. | 2.61_Sluza | szafa medyczna czterodrzwiowa wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
33. | 2.62_Neonatolgia | 2.62_Neonatolgia
34. | 2.62_Neonatolgia | szafa medyczna czterodrzwiowa wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
35. | 2.62_Neonatolgia | Loża pielęgniarska z blatem typu Corian wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka medyczna narożna prosta wymiary (szer. x gł. x wys.)1100x600x900mm 1x półka przestawna 1x drzwi z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, jednoczęściową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontem1x integralny czterostronny cokół dolny trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla o wys. 100mm2x szafka podblatowa -4 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.Blat typu corian o dł. 600mm..2x szafka medyczna narożna prosta wymiary (szer. x gł. x wys.)1000x600x900mm 1x drzwi z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, jednoczęściową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontem1x półka przestawna 1x integralny czterostronny cokół dolny trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla o wys. 100mm1x szafka podblatowa -4 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x600x900mm1x blat typu corian o dł.. 8300x600x30mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
36. | 2.62_Neonatolgia | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
37. | 2.62_Neonatolgia | Sofa dwuosobowa rozkładana wymiary (szer. x gł. x wys.) 1400x1050x860mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
38. | 2.63_Magazyn | 2.63_Magazyn
39. | 2.63_Magazyn | szafa dwudrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 1000x600x2100mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna co max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
40. | 2.63_Magazyn | szafa dwudrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 700x600x2100mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna co max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
41. | 2.64_Łazienka personelu | 2.64_Łazienka personelu
42. | 2.65_Noworodki wymag. Opieki | 2.65_Noworodki wymag. Opieki
43. | 2.65_Noworodki wymag. Opieki | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt dwukomorowe wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
44. | 2.65_Noworodki wymag. Opieki | Inkubator zamknięty z elektryczną regulacja wysokości: szerokość min. 105 cm, głębokość min. 65 cm wysokość min. 135 do 175 cm, wysokość materacyka 80 do 120 cm, waga max 100 kg, niski poziom hałasu pod kopułą (<43dB); Min pięć trybów ogrzewania, pozwalających na automatyczne dopasowanie warunków klimatycznych do wieku i masy urodzeniowej noworodka; Dwie odchylane ścianki boczne, z możliwością poszerzenia dostępu do noworodka oraz sześć otworów pielęgnacyjnych zaopatrzonych w bezszmerowe rygle; Wbudowana waga; Uszczelnione przepusty na rury i przewody; System nawilżania z funkcją automatycznego oczyszczania układu; Wbudowany pulsoksymetr: SpO2, puls: regulacja parametrów pracy urządzenia za pomocą kolorowego, dotykowego, regulowanego, wielopłaszczyznowo zewnętrznego panelu LCD min 8,5”, który komunikuje się z użytkownikiem za pomocą czytelnych piktogramów oraz krótkich komunikatów w języku polskim, 24- godzinne trendy: temperatura powietrza, temperatura skóry, stężenie tlenu, waga, pulsoksymetr. | 1 |  | 0 | 23 | 0
45. | 2.65_Noworodki wymag. Opieki | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 3 |  | 0 | 23 | 0
46. | 2.66_Gabinet zabiegowy | 2.66_Gabinet zabiegowy
47. | 2.66_Gabinet zabiegowy | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
48. | 2.66_Gabinet zabiegowy | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 1 |  | 0 | 23 | 0
49. | 2.67Komunikacja wewnętrzna | 2.67_Komunikacja wewnętrzna
50. | 2.68_Sluza | 2.68_Sluza
51. | 2.68_Sluza | szafa medyczna czterodrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna co max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
52. | 2.69_Izolatka noworodki | 2.69_Izolatka noworodki
53. | 2.69_Izolatka noworodki | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm. Umywalka i bateria w kpl.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
54. | 2.69_Izolatka noworodki | Inkubator zamknięty z elektryczną regulacja wysokości: szerokość min. 105 cm, głębokość min. 65 cm wysokość min. 135 do 175 cm, wysokość materacyka 80 do 120 cm, waga max 100 kg, niski poziom hałasu pod kopułą (<43dB); Min pięć trybów ogrzewania, pozwalających na automatyczne dopasowanie warunków klimatycznych do wieku i masy urodzeniowej noworodka; Dwie odchylane ścianki boczne, z możliwością poszerzenia dostępu do noworodka oraz sześć otworów pielęgnacyjnych zaopatrzonych w bezszmerowe rygle; Wbudowana waga; Uszczelnione przepusty na rury i przewody; System nawilżania z funkcją automatycznego oczyszczania układu; Wbudowany pulsoksymetr: SpO2, puls: regulacja parametrów pracy urządzenia za pomocą kolorowego, dotykowego, regulowanego, wielopłaszczyznowo zewnętrznego panelu LCD min 8,5”, który komunikuje się z użytkownikiem za pomocą czytelnych piktogramów oraz krótkich komunikatów w języku polskim, 24- godzinne trendy: temperatura powietrza, temperatura skóry, stężenie tlenu, waga, pulsoksymetr. | 1 |  | 0 | 23 | 0
55. | 2.70_Sluza | 2.70_Sluza
56. | 2.70_Sluza | szafa medyczna czterodrzwiowawykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 4x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
57. | 2.71_Klatka schodowa | 2.71_Klatka schodowa
58. | 2.72_Sluza | 2.72_HOL
59. | 2.72_Sluza | ławka4x siedziska kubełki w całości tapicerowane I gr cenowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
60. | 2.73_Komunikacja wew. | 2.73_Komunikacja wew.
61. | 2.74_Pom. Porządkowe | 2.74_Pom. Porządkowe
62. | 2.74_Pom. Porządkowe | szafa medyczna czterodrzwiowawykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 4x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
63. | 2.74_Pom. Porządkowe | Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych: Wózek porządkowy z dwoma wiaderkami. Każde z wiaderek o pojemności min. 17 l. Metalowy uchwyt do prowadzenia. Wózek osadzony na 4 samoskrętnych kółkach. Metalowe ramię wyciskarki zakończone rękojeścią. Na wyposażeniu wyciskarka do mopów, 1 mop płaski. Szerokość wózka min. 450 mm. Głębokość wózka min. 510 mm. Wysokość wózka min. 510 mm. | 1 |  | 0 | 23 | 0
64. | 2.75_Odpady | 2.75_Odpady
65. | 2.75_Odpady | Zabudowa meblowa medyczna z blatem typu corian wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna zlewozmywakowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. zlew i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -4 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian o dł.. 1800mm 3 x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
66. | 2.75_Odpady | Regał listwowy 4x kosz Wymiary –wys. 1800 Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9 Regał do montażu ściennego Wyposażenie 4 x koszy sterylizacyjny z wcięciem z wcięciem wymiary kosza (szer.gł.wys.)580x285x260mm Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9 Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
67. | 2.76_Szatnia brudna | 2.76_Szatnia brudna
68. | 2.76_Szatnia brudna | szafa ubraniowa na ławeczce dwu osobowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
69. | 2.76_Szatnia brudna | szafa ubraniowa na ławeczce trzy osobowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
70. | 2.77_Łazienka | 2.77_Łazienka
71. | 2.78_Szatnia brudna | 2.78_Szatnia brudna
72. | 2.78_Szatnia brudna | szafa ubraniowa na ławeczce dwu osobowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
73. | 2.78_Szatnia brudna | szafa ubraniowa na ławeczce dwu osobowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
74. | 2.79_Przedsionek | 2.79_Przedsionek
75. | 2.80_Myjnia lekarska | 2.80_Myjnia lekarska
76. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie
77. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | szafa medyczna mobilna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )800x600x1950mm 2x drzwi przeszklone o gr.22mm, 5x półka przestawna o max.25mm, układ jezdny 4 kółka Ø 100mm, 2 z blokadą Korpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 3 |  | 0 | 23 | 0
78. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa: Oprawa główna,Natężenie oświetlenia 160 000 lx,Regulacja natężenia od 25 000 do 160 000 lx, Ilość diod LED 108, Średnica pola operacyjnego od 160 do 320 mm,Współczynnik Ra 96,Współczynnik R9 97,Wgłębność 1200 mm,Temperatura barwowa 3800-4400-5000 K,Żywotność diod LED >60 000 h,Stopień ochrony IP 57,Napięcie zasilania 230 V,Napięcie pracy 24V,Moc znamionowa 80W,Oprawa satelitarna: Natężenie oświetlenia 160 000 lx,Regulacja natężenia od 25 000 do 160 000 lx,Ilość diod LED 108,Średnica pola operacyjnego od 160 do 320 mm,Współczynnik Ra 96,Współczynnik R9 97,Wgłębność 1200 mm,Temperatura barwowa 3800-4400-5000 K,Żywotność diod LED >60 000 h,Stopień ochrony IP 57,Napięcie zasilania 230 V,Napięcie pracy 24V,Moc znamionowa 80W | 1 |  | 0 | 23 | 0
79. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Statyw do wlewników i kroplówek: min 2 zawieszki, Wysokość minimalna: 1200 mm, Wysokość maksymalna: 2200 mm, Średnica podstawy: 500 mm, Budowa: wieszak, pokrętło/zacisk, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, śruba mocująca | 1 |  | 0 | 23 | 0
80. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Wózek anestezjologiczny: Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki - 2x szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki - wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka - półka na defibrylator - przegródka do szuflady | 1 |  | 0 | 23 | 0
81. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Stolik pod aparaturę medyczną: Wykonany z profili metalowych pokrytych farbą proszkową. Wyposażony w dwie półki z białej płyty laminowanej. Szerokość min. 450 mm. Wysokość min. 820 mm. Głębokość min. 450 mm. Wymiar półki górnej min. 450 x 450 mm. Wymiar półki środkowej min. 370 x 450 mm. | 1 |  | 0 | 23 | 0
82. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Stanowisko do resuscytacji noworodków: 1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym – natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka: max 20 mW/cm2 2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: – ręczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem – servo regulacja temp. przy użyciu czujnika temperatur skóry – automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0.10C – trójkolorowy wyświetlacz temperatury 3. Wbudowany zegar APGAR – akustyczna i optyczna sygnalizacja 4. Alarmy: akustyczne i optyczne – niedogrzania (0.80C poniżej wartości ustawionej) – przegrzania (0.80C powyżej wartości ustawionej) – przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika – odpadnięcie czujnika temperatury – uszkodzenie czujnika temperatury – awaria zasilania – uszkodzenie promiennika – alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej 5. Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia 6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjęć Rtg 7. Szuflada na kasetę Rtg 8. Stolik z materacykiem i otwieranymi ściankami z możliwością szybkiego demontażu 9. Elektryczna regulacja wysokości stolika 10. Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) 11. Szafka z dwiema szufladami 12. Dwie pionowe szyny do montażu wyposażenia 13. Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny bezstresowy sposób 14. Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED 15. Wyposażenie podstawowe – ssak tlenowy lub próżniowy, przepływomierz do tlenu z nawilżaczem, półka na monitor lub wyposażenie, szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówki 16. Resuscytator – precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP 17. Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik 18. Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacz 19. Waga urządzenia: max 100 kg 20. Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz, Stopień ochrony i klasa: I | 1 |  | 0 | 23 | 0
83. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | Stolik zabiegowy: metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą, Długość: 600 mm, , Szerokość: 400 mm, Wysokość: 800 mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
84. | 2.81_Sala operacyjna ces. cięcie | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
85. | 2.82_Przygotowanie pacjenta | 2.82_Przygotowanie pacjenta
86. | 2.82_Przygotowanie pacjenta | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
87. | 2.82_Przygotowanie pacjenta | 3 x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. 3 x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 3 |  | 0 | 23 | 0
88. | 2.82_Przygotowanie pacjenta | leżanka lekarska: wymiary (szer x gł x wys) 1880x550x510mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
89. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk.
90. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk. | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 800mm. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
91. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk. | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5 x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
92. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk. | Inkubator z elektryczną regulacja wysokości: szerokość min. 105 cm, głębokość min. 65 cm wysokość min. 135 do 175 cm, wysokość materacyka 80 do 120 cm, waga max 100 kg, niski poziom hałasu pod kopułą (<43dB); Min pięć trybów ogrzewania, pozwalających na automatyczne dopasowanie warunków klimatycznych do wieku i masy urodzeniowej noworodka; Dwie odchylane ścianki boczne, z możliwością poszerzenia dostępu do noworodka oraz sześć otworów pielęgnacyjnych zaopatrzonych w bezszmerowe rygle; Wbudowana waga; Uszczelnione przepusty na rury i przewody; System nawilżania z funkcją automatycznego oczyszczania układu; Wbudowany pulsoksymetr: SpO2, puls: regulacja parametrów pracy urządzenia za pomocą kolorowego, dotykowego, regulowanego, wielopłaszczyznowo zewnętrznego panelu LCD min 8,5”, który komunikuje się z użytkownikiem za pomocą czytelnych piktogramów oraz krótkich komunikatów w języku polskim, 24- godzinne trendy: temperatura powietrza, temperatura skóry, stężenie tlenu, waga, pulsoksymetr. | 1 |  | 0 | 23 | 0
93. | 2.83_Stanowisko pielęgnacji i resuscytacji noworodk. | Stanowisko do resuscytacji noworodków 1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym – natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka: max 20 mW/cm2 2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: – ręczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem – servo regulacja temp. przy użyciu czujnika temperatur skóry – automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0.10C – trójkolorowy wyświetlacz temperatury 3. Wbudowany zegar APGAR – akustyczna i optyczna sygnalizacja 4. Alarmy: akustyczne i optyczne – niedogrzania (0.80C poniżej wartości ustawionej) – przegrzania (0.80C powyżej wartości ustawionej) – przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika – odpadnięcie czujnika temperatury – uszkodzenie czujnika temperatury – awaria zasilania – uszkodzenie promiennika – alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej 5. Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia 6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjęć Rtg 7. Szuflada na kasetę Rtg 8. Stolik z materacykiem i otwieranymi ściankami z możliwością szybkiego demontażu 9. Elektryczna regulacja wysokości stolika 10. Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) 11. Szafka z dwiema szufladami 12. Dwie pionowe szyny do montażu wyposażenia 13. Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny bezstresowy sposób 14. Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED 15. Wyposażenie podstawowe – ssak tlenowy lub próżniowy, przepływomierz do tlenu z nawilżaczem, półka na monitor lub wyposażenie, szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówki 16. Resuscytator – precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP 17. Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik 18. Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacz 19. Waga urządzenia: max 100 kg 20. Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz, Stopień ochrony i klasa: I | 1 |  | 0 | 23 | 0
94. | 2.84_sala porodowa | 2.84_sala porodowa
95. | 2.84_sala porodowa | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 800mm. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
96. | 2.84_sala porodowa | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 1 |  | 0 | 23 | 0
97. | 2.84_sala porodowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
98. | 2.84_sala porodowa | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
99. | 2.84_sala porodowa | Stanowisko do resuscytacji noworodków: 1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym – natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka: max 20 mW/cm2 2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: – ręczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem – servo regulacja temp. przy użyciu czujnika temperatur skóry – automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0.10C – trójkolorowy wyświetlacz temperatury 3. Wbudowany zegar APGAR – akustyczna i optyczna sygnalizacja 4. Alarmy: akustyczne i optyczne – niedogrzania (0.80C poniżej wartości ustawionej) – przegrzania (0.80C powyżej wartości ustawionej) – przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika – odpadnięcie czujnika temperatury – uszkodzenie czujnika temperatury – awaria zasilania – uszkodzenie promiennika – alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej 5. Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia 6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjęć Rtg 7. Szuflada na kasetę Rtg 8. Stolik z materacykiem i otwieranymi ściankami z możliwością szybkiego demontażu 9. Elektryczna regulacja wysokości stolika 10. Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) 11. Szafka z dwiema szufladami 12. Dwie pionowe szyny do montażu wyposażenia 13. Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny bezstresowy sposób 14. Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED 15. Wyposażenie podstawowe – ssak tlenowy lub próżniowy, przepływomierz do tlenu z nawilżaczem, półka na monitor lub wyposażenie, szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówki 16. Resuscytator – precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP 17. Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik 18. Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacz 19. Waga urządzenia: max 100 kg 20. Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz, Stopień ochrony i klasa: I | 1 |  | 0 | 23 | 0
100. | 2.84_sala porodowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech siłowników elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0
101. | 2.84_sala porodowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
102. | 2.84_sala porodowa | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 1 |  | 0 | 23 | 0
103. | 2.85_Łazienka | 2.85_Łazienka
104. | 2.86_Łazienka personelu | 2.86_Łazienka personelu
105. | 2.87_Pomieszczenie przygotowawcze | 2.87_Pomieszczenie przygotowawcze
106. | 2.87_Pomieszczenie przygotowawcze | Zabudowa meblowa medyczna z blatem typu corian wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo2x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. 1x szafka podblatowa -4 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony nad chłodziarka na leki o dł.. 2400mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 1x chłodziarka na leki Chłodziarka laboratoryjna podblatowa Chłodziarka na leki z min. 2-ma półkami (regulowane położenie prowadnic)Zakres temperatury pracy 0…+15Pojemność komory - 70L (użytkowa min.55L)Regulacja temperatury co 0,1Materiał komory – stal nierdzewnaMateriał obudowy – blacha malowana proszkowo Zamknięcie na kluczykSygnalizacja otwartych drzwiOświetlenie wewnętrzne LEDFunkcja automatycznego odszranianiaDrzwi przeszklone Wyświetlacz kolorowy min. 4,3” + ekran dotykowy | 1 |  | 0 | 23 | 0
107. | 2.88_Loża pielęgniarska | 2.88_Loża pielęgniarska
108. | 2.88_Loża pielęgniarska | Stanowisko biurowe wymiary (szer. x gł. x wys.) 2100x600x750mm 1x blat laminowany o dł.. 2100mm 2x półka pod klawiaturę 2x przelotka 2x kontener podbiurkowy mobilny 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x500x600mm 2x kosz na kable 2x szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
109. | 2.88_Loża pielęgniarska | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
110. | 2.88_Loża pielęgniarska | szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz wymiary (szer. x gł. x wys.)1000x600x2100mm 5 x półka przestawna | 2 |  | 0 | 23 | 0
111. | 2.89_sala porodowa 2 | 2.89_sala porodowa 2
112. | 2.89_sala porodowa 2 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.)1650+800+800X 750/600x900mmwyposażone w dwie szafki podblatowe : 1x 4 szuflady o pełnym wysuwie z frontem o gr.22 mm; szer.600mm1x 2 x drzwi pełne, o kącie otwarcia 160°; szer.1050mmBlat typu corian z burtami z trzech stron oraz wanienką o wymiarach 634 x 366 x 138 mmstanowisko wyposażone w materacyk , syfon Korpusy i fronty szafek w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty drzwi i szuflad wyposażone z jednoczęściowe silikonowe uszczelki konstrukcyjnie związane z frontami mebla. Każda z szafek na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. 1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 800mm. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
113. | 2.89_sala porodowa 2 | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 1 |  | 0 | 23 | 0
114. | 2.89_sala porodowa 2 | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
115. | 2.89_sala porodowa 2 | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
116. | 2.89_sala porodowa 2 | Stanowisko do resuscytacji noworodków 1. Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym – natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka: max 20 mW/cm2 2. Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: – ręczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem – servo regulacja temp. przy użyciu czujnika temperatur skóry – automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0.10C – trójkolorowy wyświetlacz temperatury 3. Wbudowany zegar APGAR – akustyczna i optyczna sygnalizacja 4. Alarmy: akustyczne i optyczne – niedogrzania (0.80C poniżej wartości ustawionej) – przegrzania (0.80C powyżej wartości ustawionej) – przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika – odpadnięcie czujnika temperatury – uszkodzenie czujnika temperatury – awaria zasilania – uszkodzenie promiennika – alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej 5. Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia 6. Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjęć Rtg 7. Szuflada na kasetę Rtg 8. Stolik z materacykiem i otwieranymi ściankami z możliwością szybkiego demontażu 9. Elektryczna regulacja wysokości stolika 10. Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) 11. Szafka z dwiema szufladami 12. Dwie pionowe szyny do montażu wyposażenia 13. Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny bezstresowy sposób 14. Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED 15. Wyposażenie podstawowe – ssak tlenowy lub próżniowy, przepływomierz do tlenu z nawilżaczem, półka na monitor lub wyposażenie, szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówki 16. Resuscytator – precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP 17. Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik 18. Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacz 19. Waga urządzenia: max 100 kg 20. Zasilanie z sieci: 230V 50 Hz, Stopień ochrony i klasa: I | 1 |  | 0 | 23 | 0
117. | 2.89_sala porodowa 2 | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych • Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0
118. | 2.89_sala porodowa 2 | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
119. | 2.89_sala porodowa 2 | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 1 |  | 0 | 23 | 0
120. | 2.90_Łazienka | 2.90_Łazienka
121. | 2.91_Łazienka | 2.91_Łazienka
122. | 2.92_sala poporodowa powikła. | 2.92_sala poporodowa powikłań.
123. | 2.92_sala poporodowa powikła. | Zabudowa meblowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x szafka podblatowa medyczna wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; 1x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. 1x blat typu corian o dł.. 2000mm 2x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm1x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo2x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.)800x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
124. | 2.92_sala poporodowa powikła. | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości .. | 2 |  | 0 | 23 | 0
125. | 2.92_sala poporodowa powikła. | Łóżko z elektryczną regulacją wysokośc: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech siłowników elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
126. | 2.92_sala poporodowa powikła. | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
127. | 2.92_sala poporodowa powikła. | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 2 |  | 0 | 23 | 0
128. | 2.93_Korytarz | 2.93_Korytarz
129. | 2.94_Brudownik | 2.94_Brudownik
130. | 2.49_Brudownik | szafa medyczna jednodrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) wymiary 400x600x21001x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
131. | 2.49_Brudownik | Regał listwowy 6x kosz Wymiary –wys. 1800Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9Regał do montażu ściennego Wyposażenie 6 x koszy sterylizacyjny z wcięciem z wcięciem wymiary kosza (szer.gł.wys.)580x285x260mm Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
132. | 2.95_Magazyn bielizny | 2.95_Magazyn bielizny
133. | 2.95Magazyn bielizny | szafa medyczna dwudrzwiowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. ) 900x400x2100mm 2x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 2 |  | 0 | 23 | 0
134. | 2.96_Dyżurka lekarska | 2.96_Dyżurka lekarska
135. | 2.96_Dyżurka lekarska | stanowisko biurowe wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200x600x750mm 1x półka pod klawiaturę 1x przelotka 1x kontener mobilny podbiurkowy 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm 1x blat 1200x600mm 2x szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 4 |  | 0 | 23 | 0
136. | 2.96_Dyżurka lekarska | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
137. | 2.96_Dyżurka lekarska | Sofa dwuosobowa rozkładana wymiary (szer. x gł. x wys.) 1400x1050x860mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
138. | 2.96_Dyżurka lekarska | stolik wymiary: średnica 600mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
139. | 2.96_Dyżurka lekarska | szafa dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x2100mm 5 x półka przestawna | 2 |  | 0 | 23 | 0
140. | 2.96_Dyżurka lekarska | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
141. | 2.22 Sala 2 osobowa | POM. 2.22_ SALA 2 OSOBOWA
142. | 2.22 Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł.1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
143. | 2.22 Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
144. | 2.22 Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzechelektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
145. | 2.22 Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
146. | 2.22 Sala 2 osobowa | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 2 |  | 0 | 23 | 0
147. | 2.22 Sala 2 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
148. | 2.23_Łazienka | POM. 2.23 _Łazienka
149. | 2.24_Łazienka | POM. 2.24 _Łazienka
150. | 2.25 Sala 2 osobowa | POM. 2.25_ SALA 2 OSOBOWA
151. | 2.25 Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
152. | 2.25 Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości .. | 2 |  | 0 | 23 | 0
153. | 2.25 Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
154. | 2.25 Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
155. | 2.25 Sala 2 osobowa | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 2 |  | 0 | 23 | 0
156. | 2.25 Sala 2 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
157. | 2.26 Sala 2 osobowa | POM. 2.26_ SALA 2 OSOBOWA
158. | 2.26 Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl. 1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
159. | 2.26 Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
160. | 2.26 Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
161. | 2.26 Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
162. | 2.26 Sala 2 osobowa | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 2 |  | 0 | 23 | 0
163. | 2.26 Sala 2 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
164. | 2.27_Łazienka | POM. 2.27 _Łazienka
165. | 2.28_Łazienka | POM. 2.28 _Łazienka
166. | 2.29 Sala 2 osobowa | POM. 2.29_ SALA 2 OSOBOWA
167. | 2.29 Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
168. | 2.29 Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości .. | 2 |  | 0 | 23 | 0
169. | 2.29 Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
170. | 2.29 Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
171. | 2.29 Sala 2 osobowa | Łóżeczko noworodkowe: Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 2 |  | 0 | 23 | 0
172. | 2.29 Sala 2 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
173. | 2.47 Pokój Oddziałowej | Pom. 2.47 Pokój Oddziałowej
174. | 2.47 Pokój Oddziałowej | stanowisko biurowe wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200x600x750mm 1x półka pod klawiaturę 1x przelotka 1x kontener mobilny podbiurkowy 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm 1x blat 1200x600mm 2x szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
175. | 2.47 Pokój Oddziałowej | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
176. | 2.47 Pokój Oddziałowej | szafa dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x2100mm 5 x półka przestawna | 1 |  | 0 | 23 | 0
177. | 2.47 Pokój Oddziałowej | Krzesło pacjenta: tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
178. | 2.48 Pokój Oddziałowej | Pom. 2.48 Pokój Oddziałowej
179. | 2.48 Pokój Oddziałowej | stanowisko biurowe wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200x600x750mm 1x półka pod klawiaturę 1x przelotka 1x kontener mobilny podbiurkowy 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm 1x blat 1200x600mm 2x szafka wisząca dwudrzwiowa wymiary (szer.. x gł. x wys.) 600x300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
180. | 2.48 Pokój Oddziałowej | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
181. |  | szafa dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x2100mm 5 x półka przestawna | 1 |  | 0 | 23 | 0
182. | 2.48 Pokój Oddziałowej | Krzesło pacjenta: tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
183. | 2.49_Brudownik | Pom. 2.49_ Brudownik
184. | 2.49_Brudownik | szafa jednodrzwiowa wykonana z blachyocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )600x600x2100mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 2 |  | 0 | 23 | 0
185. | 2.49_Brudownik | Regał listwowy 6x kosz Wymiary –wys. 1800Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9Regał do montażu ściennego Wyposażenie 6 x koszy sterylizacyjny z wcięciem z wcięciem wymiary kosza (szer.gł.wys.)580x285x260mm Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
186. | 2.49_Brudownik | 1x szafka podblatowa medyczna zlewozmywakowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
187. | 2.50_Mycie inkubatorów | Pom. 2.50 Mycie inkubatorów _
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Wyposażenie_specyfikacja etap2
„Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Połogowym i Oddziałem Neonatologicznym w SP ZOZ w Wieluniu.”
Inwestor: Powiat Wieluński reprezentowany przez zarząd powiatu, 98-300 Wieluń, PL. Kazimierza Wielkiego 2
ETAP II
Lp. | nr pom. | Nazwa wyposażenia | Ilość [szt.] | Cena jedn. sprzedaży netto [PLN] | Wartość sprzedaży netto [PLN] | VAT [%] | Wartość sprzedaży brutto [PLN]
188. | 2.01 Hol | POM. 2.01 HOL
189. | 2.01 Hol | sofa 3 osobowa na nóżkach wymiary 1780x680x710 tkanina II gr cenowa - skóra ekologiczna | 2 |  | 0 | 23 | 0
190. | 2.02 Izba przyjęć | POM. 2.02 IZBA PRZYJĘĆ
191. | 2.02 Izba przyjęć | Zabudowa meblowa niemedyczna/ chłodziarka na leki zabudowa niska 1x szafka podblatowa umywalkowa2x drzwi wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mmumywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa zlewozmywakowa2x drzwi wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mmzlew i bateria w kpl. 1x szafka podblatowa 4x szufladawymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm 1xszafla podblatowa- 2x drzwi 2x półka wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm 1x szafka podblatowa 4x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x600x900mm 1x chłodziarka medyczna wymiary (szer. x gł. x wys.)550x600x900mm 1x blat płyta laminowana dł.. 4200mmszafki wiszące 4x szafka wisząca dwu drzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm1x szafka wisząca dwu drzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x szafka wisząca dwu drzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x600x900mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
192. | 2.02 Izba przyjęć | Stanowisko biurowe wsparte na nodze z płyty meblowej 1x półka pod klawiaturę 1x kontener mobilny 4x szuflada wymiary szer. x gł. X wys.(400x500x600) 1x blat płyta laminowana dł.. 1400mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
193. | 2.02 Izba przyjęć | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki regulowane góra dół II gr cenowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
194. | 2.02 Izba przyjęć | Krzesło pacjenta: tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
195. | 2.02 Izba przyjęć | leżanka lekarska wymiary (szer x gł x wys) 1880x550x510mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
196. | 2.02 Izba przyjęć | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
197. | 2.02 Izba przyjęć | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
198. | 2.03 Łazienka | 2.03 Łazienka
199. | 2.04 Gabinet Badań | POM.2.04 gabinet badań
200. | 2.04 Gabinet Badań | leżanka lekarska wymiary (szer x gł x wys) 1880x550x510mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
201. | 2.04 Gabinet Badań | szafa medyczna przeszklona wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )800x600x2100mm 2x drzwi przeszklone o gr.22mm; 2x drzwi pełne o fr.22 mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
202. | 2.04 Gabinet Badań | Stanowisko biurowe na stelażu lakierowanym proszkowo +blat corian Biurko na stalowej ramie z profili zamkniętych, lakierowane proszkowo, wyposażone w panel frontowy 1x kontener mobilny z 3 szufladami, ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, Fronty szuflad o gr. 22 mm, z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontem. Blat typu corian o dł. 1400 mmWymiary biurka (szer. x gł. x wys.) 1400x600x780mmWymiary kontenera (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
203. | 2.04 Gabinet Badań | Krzesło obrotowe przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki regulowane góra dół II gr cenowa | 1 |  | 0 | 23 | 0
204. | 2.04 Gabinet Badań | Krzesło pacjenta krzesło tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
205. | 2.04 Gabinet Badań | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
206. | 2.04 Gabinet Badań | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
207. | POM. 2.05_ Łazinka pacjenta | POM. 2.05_ Łazinka pacjenta
208. | 2.06 Magazyn Bielizny | POM. 2.06_ MAGAZYN BIELIZNY
209. | 2.06 Magazyn Bielizny | szafa medyczna dwudrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. )1000x600x2100mm 2x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 3 |  | 0 | 23 | 0
210. | 2.07 ŁAZIENKA | POM.2.07 ŁAZIENKA
211. | 2.08 Sala 3 osobowa | POM. 2.08_ SALA 3 OSOBOWA
212. | 2.08 Sala 3 osobowa | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
213. | 2.08 Sala 3 osobowa | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 3 |  | 0 | 23 | 0
214. | 2.08 Sala 3 osobowa | szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 600mm. umywalka i bateria w kpl. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
215. | 2.08 Sala 3 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 3 |  | 0 | 23 | 0
216. | 2.08 Sala 3 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 3 |  | 0 | 23 | 0
217. | 2.08 Sala 3 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 3 |  | 0 | 23 | 0
218. | 2.08 Sala 3 osobowa | Telewizor | 1 |  | 0 | 23 | 0
219. | 2.09 śluza | 2.09 śluza
220. | 2.10 Łazienka | POM. 2010 _Łazienka
221. | 2.11 Sala 1 osobowa | POM. 2.11_sala 1 osobowa
222. | 2.11 Sala 1 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości .. | 1 |  | 0 | 23 | 0
223. | 2.11 Sala 1 osobowa | Zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1 x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
224. | 2.11 Sala 1 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości, elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0
225. | 2.11 Sala 1 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
226. | 2.11 Sala 1 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
227. | 2.12 Sala pooperacyjna | 2.12 Sala pooperacyjna
228. | 2.12 Sala pooperacyjna | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
229. | 2.12 Sala pooperacyjna | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
230. | 2.12 Sala pooperacyjna | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
231. | 2.12 Sala pooperacyjna | zabudowa meblowa medyczna /chłodziarka na leki wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl.1x 1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla. wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1x chłodziarka na leki - Chłodziarka laboratoryjna podblatowa Chłodziarka na leki z min. 2-ma półkami (regulowane położenie prowadnic)Zakres temperatury pracy 0…+15Pojemność komory - 70L (użytkowa min.55L)Regulacja temperatury co 0,1Materiał komory – stal nierdzewnaMateriał obudowy – blacha malowana proszkowo Zamknięcie na kluczykSygnalizacja otwartych drzwiOświetlenie wewnętrzne LEDFunkcja automatycznego odszranianiaDrzwi przeszklone Wyświetlacz kolorowy min. 4,3” + ekran dotykowy wymiary (szer. x gł. x wys.) 550x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
232. | 2.12 Sala pooperacyjna | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
233. | 2.12 Sala pooperacyjna | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
234. | 2.12 Sala pooperacyjna | Telewizor | 1 |  | 0 | 23 | 0
235. | 2.13_Łazienka | POM. 2.13 _Łazienka
236. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa
237. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
238. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl. 1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł.. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
239. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokośc: elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzechelektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 23 | 0
240. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
241. | POM. 2.14 _Sala 2 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
242. | 2.13_Łazienka | POM. 2.13 _Łazienka
243. | 2.16 Sala 2 osobowa | POM. 2.16 _Sala 2 osobowa
244. | 2.16 Sala 2 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
245. | 2.16 Sala 2 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl. 1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł.. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
246. | 2.16 Sala 2 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
247. | 2.16 Sala 2 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 2 |  | 0 | 23 | 0
248. | 2.16 Sala 2 osobowa | Telewizor | 1 |  | 0 | 23 | 0
249. | 2.17 Sala 3 osobowa | POM. 2.17_ SALA 3 OSOBOWA
250. | 2.17 Sala 3 osobowa | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
251. | 2.17 Sala 3 osobowa | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 3 |  | 0 | 23 | 0
252. | 2.17 Sala 3 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.1x integralny czterostronny cokół dolny trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla o wys. 100mm wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
253. | 2.17 Sala 3 osobowa | taboret lekarski; wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 3 |  | 0 | 23 | 0
254. | 2.17 Sala 3 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości: Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 3 |  | 0 | 23 | 0
255. | 2.17 Sala 3 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 3 |  | 0 | 23 | 0
256. | 2.17 Sala 3 osobowa | Telewizor | 1 |  | 0 | 23 | 0
257. | 2.18_Łazienka | POM. 2.18 _Łazienka
258. | 2.19_Łazienka | POM. 2.19_Łazienka
259. | 2.20 Sala 3 osobowa | POM. 2.20_ SALA 3 OSOBOWA
260. | 2.20 Sala 3 osobowa | zabudowa meblowa medyczna /lodówka podblatowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 600mm. Umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 1800mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
261. | 2.20 Sala 3 osobowa | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 3 |  | 0 | 23 | 0
262. | 2.20 Sala 3 osobowa | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości:Elektryczne łóżko szpitalne, trzyfunkcyjne, sterowane za pomocą trzech siłowników elektrycznych siłowników liniowych• Stalowa konstrukcja, najwyższej jakości tworzywa ABS i polipropylenowe• Wypełnienie leża z walcowanej na zimno blachy z otworami wentylacyjnymi• Składane barierki boczne ze stopu aluminium• 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą• W komplecie z dopasowanym do rozmiarów leża materacem w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym.Parametry techniczne: • Wymiary całkowite: 2150 × 985 mm• Wymiary leża: 1875 x 770 mm• Regulacja wysokości w zakresie: 500-710 mm• Regulacja oparcia pleców:0-70°• Regulacja oparcia nóg: 0-40°• Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg• Zasilanie:220V 50Hz• Akumulator: 12V, 1.3AH, 2 szt. | 3 |  | 0 | 23 | 0
263. | 2.20 Sala 3 osobowa | Szafka przyłóżkowa: Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odpornej na zmywanie i środki dezynfekcyjne. Szafka wyposażona w 4 kółka metalowe, z czego 2 z hamulcami. Blat szafki z płyty meblowej. Szafka posiada reling na ręcznik.Wymiary:Wysokość: 800 mm ± 5 mmSzerokość: 430 mm ± 5 mmGłębokość: 430 mm ± 5 mm | 3 |  | 0 | 23 | 0
264. | 2.20 Sala 3 osobowa | Łóżeczko noworodkoweŁóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki (warunek: wysokość łóżka matki <720 mm)WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą- kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 12°, wyposażony w tapicerowany materacyk wymiary zew.: 755x480x970 mm wymiary wew. kojca: 660x410x220 mmwymiary materacyka: 620x360x40 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | 3 |  | 0 | 23 | 0
265. | 2.20 Sala 3 osobowa | Telewizor min 50" | 1 |  | 0 | 23 | 0
266. | 2.21_Pom. porządkowe | POM. 2.21_Pom. porządkowe
267. | 2.21_Pom. porządkowe | szafa medyczna dwudrzwiowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. ) 1000x600x2100mm 2x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
268. | 2.21_Pom. porządkowe | Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych | 1 |  | 0 | 23 | 0
269. | 2.30 Korytarz | POM. 2.30_ Korytarz
270. | 2.31 Korytarz | POM. 2.31_ Korytarz
271. | 2.31 Korytarz | POM. 2.32_ Korytarz
272. | 2.33 Gabinet badań | POM. 2.33_ Gabinet badań
273. | 2.33 Gabinet badań | Stanowisko biurowe na stelażu lakierowanym proszkowo +blat corian Biurko na stalowej ramie z profili zamkniętych, lakierowane proszkowo, wyposażone w panel frontowy 1x kontener mobilny z 3 szufladami, ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, Fronty szuflad o gr. 22 mm, z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontem. Blat typu corian o dł. 1400 mmWymiary biurka (szer. x gł. x wys.) 1400x600x780mmWymiary kontenera (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
274. | 2.33 Gabinet badań | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 2 |  | 0 | 23 | 0
275. | 2.33 Gabinet badań | leżanka lekarska wymiary (szer x gł x wys) 1880x550x510mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
276. | 2.33 Gabinet badań | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
277. | 2.33 Gabinet badań | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 2 |  | 0 | 23 | 0
278. | 2.33 Gabinet badań | Aparat USG - szczegółowy opis Zał. Nr 1 do Wyposażenia | 1 |  | 0 | 23 | 0
279. | 2.34 Łazienka | POM. 2.34_ Łazienka
280. | 2.35 gabinet zabiegowy | POM. 2.35_ gabinet zabiegowy
281. | 2.35 gabinet zabiegowy | zabudowa meblowa medyczna /chłodziarka na leki wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo1x szafka podblatowa medyczna umywalkowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowowymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm2x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla..blat typu corian o dł. 800mm. Umywalka i bateria w kpl.1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm1x chłodziarka na leki Chłodziarka laboratoryjna podblatowa Chłodziarka na leki z min. 2-ma półkami (regulowane położenie prowadnic)Zakres temperatury pracy 0…+15Pojemność komory - 70L (użytkowa min.55L)Regulacja temperatury co 0,1Materiał komory – stal nierdzewnaMateriał obudowy – blacha malowana proszkowo Zamknięcie na kluczykSygnalizacja otwartych drzwiOświetlenie wewnętrzne LEDFunkcja automatycznego odszranianiaDrzwi przeszklone Wyświetlacz kolorowy min. 4,3” + ekran dotykowy 1x szafka podblatowa -3 x szuflada z frontem o grubości 22 mm. Korpus, fronty w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Fronty szuflad z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x900mm1x szafa czterodrzwiowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. ) 800x600x2100mm 4x drzwi pełne o gr.22mm; 4x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.1x szafa przeszklona czterodrzwiowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary( szer. x gł. x wys. ) 800x600x2100mm 2x drzwi przeszklone o gr.22mm; 2x drzwi pełne; 5x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.Szafa zamykana na klucz.1x blat typu corian częściowo przewieszony na lodówką o dł. 2750mm2x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo2x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x300x720mm2x szafka med. wisząca ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo1x drzwi pełne o gr.22mm; 2x półka przestawna o max.25mmKorpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
282. | 2.35 gabinet zabiegowy | Stanowisko biurowe na stelażu lakierowanym proszkowo +blat corian Biurko na stalowej ramie z profili zamkniętych, lakierowane proszkowo, wyposażone w panel frontowy 1x kontener mobilny z 3 szufladami, ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, Fronty szuflad o gr. 22 mm, z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontem. Blat typu corian o dł. 1400 mmWymiary biurka (szer. x gł. x wys.) 1400x600x780mmWymiary kontenera (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
283. | 2.35 gabinet zabiegowy | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik PodłokietnikiP45PPregulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
284. | 2.35 gabinet zabiegowy | Lampa sufitowa zabiegowa jednoczaszowa: Natężenie oświetlenia 70 000 lx w odległości 1 m Regulacja natężenia oświetlenia uchwytem sterylnym Średnica pola operacyjnego 170 mm Współczynnik Ra 95 Współczynnik R9 94 Temperatura barwowa 4 300 K Zasilanie: 230V, 50 Hz Wgłębność 180 cm Żywotność diod LED >50 000 h Ilość diod 19 Średnica kopuły: 264mm Grubość kopuły: 75mm Pobór mocy: 23W Zakres regulacji pionowej 100cm | 1 |  | 0 | 23 | 0
285. | 2.35 gabinet zabiegowy | stolik medyczny: stal kwasoodporna obracany w zakresie 360 stopniręczna regulacja wysokości blokada typu zacisk 5x koła o średn. 50 mm każde z blokadą wymiary 500x350x800-1250mmMeble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
286. | 2.35 gabinet zabiegowy | taboret lekarski: wymiary : szerokość siedziska x wys. 390x 590-780mm tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną okrągłe siedzisko, taboret wyposażony w podstawę wykonaną z metalu o średnicy 60 mm, cztery kółka jezdne . Regulacja ręczna wysokości . | 1 |  | 0 | 23 | 0
287. | 2.35 gabinet zabiegowy | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości: Parametry stołu: • długość leża 186 cm • szerokość leża 63 cm • zakres regulacji wysokości 46 ÷ 91 cm • regulacja segmentu pleców oraz nóg w zakresie - 20° ÷ + 85° • nośność 260 kg • średnica kół: 100 mm, każde wyposażone w hamulec • uchwyt na jednorazowe prześcieradło • bezszwowa, antybakteryjna i trudnopalna tapicerka | 1 |  | 0 | 23 | 0
288. | 2.36 Loża pielęgniarska | POM. 2.36_ Loża pielęgniarska
289. | 2.36 Loża pielęgniarska | Lada pielęgniarska -stanowisko biurowe 1xnadstawka wys. 500mm 1x blat płyta laminowana 1600mm 2x półka pod klawiaturę 2x przelotka 1x kontener mobilny trzy x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
290. | 2.36 Loża pielęgniarska | Szafa 2xdrzwi pełne 4x półka przestawna 1x zamek wymiary (szer. x gł. x wys.) 1000x600x900mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
291. | 2.36 Loża pielęgniarska | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
292. | 2.37_Pom. socjalne | POM. 2.37_ Pom. socjalne
293. | 2.37_Pom. socjalne | zabudowa meblowa/ lodówka 1x szafka umywalkowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka zlewozmywakowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka podblatowa 4 x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x600x9000mm1x blat częściowo przewieszony na lodówką 2200mm 1x lodówka podblatowa do zabudowy wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3xszafkawisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. X gł. x wys.) 600x 300x720mm 1xszafka wisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. X gł. x wys.) 400x 300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
294. | 2.37_Pom. socjalne | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
295. | 2.37_Pom. socjalne | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 3 |  | 0 | 23 | 0
296. | 2.37_Pom. socjalne | sofa 2,5 rozkładana wymiary (szer. x gł. x wys.) 1810x1000x880mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
297. | 2.38_Łazienka personelu | POM. 2.38_ Łazienka personelu
298. | 2.39_Gabinet lekarski | POM. 2.39_Gabinet lekarski
299. | 2.39_Gabinet lekarski | zabudowa meblowa/ lodówka 1x szafka umywalkowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka zlewozmywakowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x blat częściowo przewieszony na lodówką 1800mm 1x lodówka podblatowa do zabudowy3xszafkawisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x 300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
300. | 2.39_Gabinet lekarski | stanowisko biurowe dwu osobowe 2x półka pod klawiaturę 2x przelotka2x kontener mobilny 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm1 x blat płyta laminowana o dł.. 2200mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
301. | 2.39_Gabinet lekarski | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, Pregulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
302. | 2.39_Gabinet lekarski | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 1600x700x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
303. | 2.39_Gabinet lekarski | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 5 |  | 0 | 23 | 0
304. | 2.39_Gabinet lekarski | sofa 2,5 rozkładana wymiary (szer. x gł. x wys.) 1810x1000x880mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
305. | 2.39_Gabinet lekarski | stolik okrągły na czterech nogach średnica 600mm wys.. 500mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
306. | 2.39_Gabinet lekarski | Telewizor min 50 " | 1 |  | 0 | 23 | 0
307. | 2.40_Łazienka | POM. 2.40_łazienka
308. | 2.41_Brudownik | Pom. 2.41_ Brudownik
309. | 2.41_Brudownik | Szafa medyczna jednodrzwiowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x2100mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; 5x półka przestawna o max.25mm Korpus, drzwi i okapnik szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla, z okapnikiem górnym o wys. 28mm wysuniętym w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Szafa zamykana na klucz. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 2 |  | 0 | 23 | 0
310. | 2.41_Brudownik | Regał listwowy 6x kosz Wymiary –wys. 1800 Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9 Regał do montażu ściennego Wyposażenie 6 x koszy sterylizacyjny z wcięciem z wcięciem wymiary kosza (szer.gł.wys.)580x285x260mm Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9 Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
311. | 2.41_Brudownik | 1x szafka podblatowa medyczna zlewozmywakowa wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm 1x drzwi pełne o gr.22mm; Korpus, drzwi szafy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Drzwi z jednoczęściową silikonową uszczelką konstrukcyjnie związaną z frontami mebla. Szafa na czterostronnym cokole o wys.100mm trwale zespawanym z korpusem mebla.. blat typu corian o dł. 600mm. Zlew i bateria w kpl. Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu, zgodnie z EN ISO 13485:2016 | 1 |  | 0 | 23 | 0
312. | 2.42_Klatka Schodowa | Pom. 2.42_ Klatka schodowa
313. | 2.43_Kuchnia oddziałowa | Pom. 2.43_ Kuchnia oddziałowa
314. | 2.43_Kuchnia oddziałowa | Zabudowa meblowa /lodówko-zamraż. 1x szafka podblatowa zlewozmywakowa , zlew dwukomorowy i bateria w kpl wymiary (szer. x gł. x wys.)800x600x900mm1x szafka podblatowa umywalkowa , umywalka wpuszczana w blat i bateria w kpl. wymiary (szer. x gł. x wys.)600x600x900mm1x szafka podblatowa 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.)700x600x900mm1x szafka podblatowa 3x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.)700x600x900mm1x zmywarka podblatowa do zabudowy wymiary (szer. x gł. x wys.)600x600x900mm1x lodówko-zamrażarka wolnostojąca wymiary (szer. x gł. x wys.)600x600x1770mm1x płyta grzewcza 2xmjesce grzewcze 1x szafka pod blatowa wymiary (szer. x gł. x wys.)400x600x900mm1x drzwi pełne 1x szuflada górna głęboka 4xszafkawisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x 300x720mm 2xszafkawisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 700x 300x720mm 1xszafkawisząca dwudrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x 300x720mm1xszafkawisząca jednodrzwiowa drzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x 300x720mm 1x blat płyta laminowana o dł.. 3800mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
315. | 2.43_Kuchnia oddziałowa | Wózek transportowy jezdny z półkami z blachy nierdzewnej, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dwa koła skrętne i dwa koła stałe, średnica koła 125 mm, wymiar platformy 1020 x 470 x 1100 mm, wymiary półek 850 x 470 mm, odległość między pólkami 530 mm, udźwig min 50 kg | 1 |  | 0 | 23 | 0
316. | 2.44_Łazienka personelu | 2.44_Łazienka personelu
317. | 2.45_Loża pielęgniarska | Pom. 2.45_Loża pielęgniarska
318. | 2.45_Loża pielęgniarska | Lada pielęgniarska -stanowisko biurowe 1xnadstawka wys. 500mm 1x blat płyta laminowana 1600mm 2x półka pod klawiaturę 2x przelotka 1x kontener mobilny 3 x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x450x550mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
319. | 2.45_Loża pielęgniarska | Szafa 2xdrzwi pełne 4x półka przestawna 1x zamek wymiary (szer. x gł. x wys.) 1000x600x900mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
320. | 2.45_Loża pielęgniarska | Krzesło obrotowe: przód tapicerowany tył tworzywo baza metalik Podłokietniki, regulowane góra dół II gr cenowa | 2 |  | 0 | 23 | 0
321. | 2.46_Pom. socjalne | Pom. 2.46_Pom. socjalne
322. | 2.46_Pom. socjalne | zabudowa meblowa/ lodówka 1x szafka umywalkowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka zlewozmywakowa podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x9000mm1x szafka podblatowa 4 x szuflada wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x600x9000mm1x blat częściowo przewieszony na lodówką 2200mm 1x lodówka podblatowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x600x900mm3x szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x720mm1x szafka wisząca jednodrzwiowa wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x300x720mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
323. | 2.46_Pom. socjalne | stolik wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x600x740mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
324. | 2.46_Pom. socjalne | Krzesło pacjenta tapicerowane na płozie II gr cenowa baza metalik | 3 |  | 0 | 23 | 0
325. | 2.46_Pom. socjalne | sofa 2,5 rozkładana wymiary (szer. x gł. x wys.) 1810x1000x880mm | 1 |  | 0 | 23 | 0
326. | Pom. nr 2.02;2.33;2.36;2.39;2,45;2.47;2,48;2.55;2.62;2.88;2,96; | zestawy komputerowe - szczegółowy opis Zał. Nr 2 do Wyposażenia | 17 |  | 0 | 23 | 0
327. | rozszerzona gwarancja do pkt 30,44,54 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 4 |  | 0 | 23 | 0
328. | rozszerzona gwarancja do pkt 78 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 1 |  | 0 | 23 | 0
329. | rozserzona gwarancja do pkt 82,93,99,116 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 4 |  | 0 | 23 | 0
327. | rozszerzona gwarancja do pkt. 278 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 1 |  | 0 | 23 | 0
328. | rozszerzona gwarancja do pkt. 284 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 1 |  | 0 | 23 | 0
329. | rozszerzona gwarancja do pkt. 5,100,117,125,144,153,160,169,215,224,232,239,246,254,262 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 31 |  | 0 | 23 | 0
330. | rozszerzona gwarancja do pkt. 287 | gwarancja do 60 -mcy ( rozszerzenie o 36 m-cy do gwarancji producenta) | 1 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0