FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry graniczne wymagane przez zlecającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa analizatora | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj producenta | Podać |  |
| 4 | Typ | Podać |  |
| 5 | Model | Podać |  |
| 6 | Analizator biochemiczny wielokanałowy, wolnostojący w pełni automatyczny. | Tak |  |
| 7 | Analizator- rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak/podać |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań - do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej | Tak |  |
| 9 | Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. fali : 340 – 800 nm – minimum 12 długości fali | Tak |  |
| 10 | Praca w systemie odczynnikowym i aplikacyjnym całkowicie lub częściowo otwartym, oznaczenia w fazie ciekłej. | Tak |  |
| 11 | Metody pomiarowe: - kinetyczne, - punktu końcowego, - metody turbidymetryczne - ISE | Tak |  |
| 12 | Minimalna wydajność oferowanego analizatora - 400 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 640 z modułem ISE / godzinę | Tak/podać |  |
| 13 | Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod (Na, K, Cl). Stabilność kalibracji ISE minimum 24 godziny. | Tak |  |
| 14 | Kwarcowe kuwety wielokrotnego użytku myte na pokładzie analizatora, system monitorowania czystości kuwet. | Tak |  |
| 15 | Wewnętrzny zintegrowany z analizatorem czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek badanych | Tak |  |
| 16 | Minimum 80 pozycji na próbki badane, wstawiane w dedykowanych statywach umożliwiających dostawianie i usuwanie próbek, niezależnie od etapu pracy analizatora. | Tak/podać |  |
| 17 | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych | Tak |  |
| 18 | Możliwość wykonywania badań w trybie „cito” | Tak |  |
| 19 | Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym | Tak |  |
| 20 | Detektor poziomu próbki. | Tak |  |
| 21 | System monitorowania poziomu ścieków. | Tak |  |
| 22 | Prezentowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu próbek i odczynników. | Tak |  |
| 23 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń po przekroczeniu zakresu liniowości. | Tak |  |
| 24 | Minimum 60 pozycji odczynnikowych. | Tak/podać |  |
| 25 | Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przygotowywania poza analizatorem. Zamawiający dopuszcza kontrole i kalibratory w formie liofilizatu. | Tak |  |
| 26 | Automatyczne monitorowanie objętości każdego z odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 27 | Chłodzona do temperatury lodówki komora odczynników, niezależnie od temperatury otoczenia. | Tak |  |
| 28 | Osobne igły pobierające materiał biologiczny i odczynnik. | Tak |  |
| 29 | Wewnętrzny program kontroli jakości z zastosowaniem algorytmów Westgarda i wykresów Levey Jennigsa z możliwością ich wydruku. | Tak |  |
| 30 | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań oraz testów wyliczeniowych np. LDL, TIBC | Tak |  |
| 31 | Dokumentacja i archiwizacja wyników pacjentów, kontroli jakości oraz krzywych kalibracyjnych | Tak |  |
| 32 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 33 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w postaci wydruku. Paszport techniczny przy dostawie. | Tak |  |
| 34 | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows, monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, zewnętrzna drukarka laserowa, UPS. | Tak |  |
| 35 | Konieczność włączenia w laboratoryjny system informatyczny ESKULAP (dwukierunkowa transmisja) – koszty ponosi Wykonawca. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego jest zainstalowanie analizatora oraz podłączenie go do systemu Eskulap. | Tak |  |
| 36 | Minimum 15 placówek na terenie kraju pracujących na oferowanym analizatorze – podać nazwę/ adres. | Tak/ podać |  |
| 37 | Wyżej wymienione parametry potwierdzone przez oferenta stosownym opisem: powszechnie dostępna ulotka oferowanego analizatora, specyfikacja techniczna lub zapis z instrukcji technicznej dołączone do oferty w formie pisemnej. | Tak |  |
| 38 | Gwarancja techniczna na cały zestaw przez cały okres trwania umowy/ z wyłączeniem części zużywalnych | Tak |  |
| 39 | Bezpłatne przeglądy techniczne, wykonywane regularnie, w wyznaczonym czasie - minimum 1 w ciągu roku, lub zgodnie z wymaganiami producenta, o ile zaleca więcej | Tak |  |
| 40 | Miejsce przeznaczone na analizator – szerokość do150cm | Tak |  |
| 41 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego powyżej, potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, o ile jest wymagane dla przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 42 | Karty charakterystyk w formie papierowej wraz z pierwszą dostawą | Tak |  |
| 43 | Minimum 3 szkolenia personelu z zakresu obsługi analizatora (pierwsze po instalacji, kolejne dwa, w zależności od potrzeb - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). | Tak |  |
| 44 | Wykonawca zapewni bezpłatny udział laboratorium w kontroli międzynarodowej dla badań ujętych w ofercie (biochemia podstawowa - minimum 24 parametry) przez cały okres dzierżawy analizatora. Częstotliwość kontroli: przynajmniej raz w miesiącu. | Tak |  |
| 45 | Stacja uzdatniania wody: |  |  |
| 46 | Stacja uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator. Koszt instalacji stacji wody oraz materiałów ekspoloatacyjnych ponosi Wykonawca. | Tak |  |
| 47 | Z uwagi na brak możliwości usytuowania stacji uzdatniania wody bezpośrednio na podłodze, Zamawiający wymaga montażu stacji uzdatniania wody i wszystkich przynależnych do niej elementów (np. zbiornika wody) na ścianie. | Tak |  |
| 48 | Zamawiający wymaga dodatkowego ujścia wody ze zbiornika na potrzeby laboratorium, zainstalowanego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. | Tak |  |
| 49 | Stacja uzdatniania wody musi posiadać wyświetlacz z funkcją wyświetlania co najmniej przewodności i pozostałego czasu pracy materiałów zużywalnych, w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 50 | Stacja wody wykorzystująca do oczyszczania między innymi promieniowanie UV. | Tak |  |
| 51 | Stacja z sygnalizacją dźwiękową i wizualną, przypominającą o wymianie elementów lub zgłaszająca ewentualne nieprawidłowości w pracy. | Tak |  |
| 52 | Serwis: |  |  |
| 53 | Autoryzowany serwis z możliwością świadczenia usług serwisowych przez co najmniej ośmiu inżynierów na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy w odległości maksymalnie 150km od siedziby Zamawiającego. | Tak |  |
| 54 | Czas oczekiwania na serwis (dot. analizatora oraz stacji uzdatniania wody) – ………………..( maksymalnie do 6h) od momentu zgłoszenia awarii, przez cały okres trwania umowy (także w święta i dni ustawowo wolne od pracy). W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent zapewni ciągłość wykonywania badań lub pokryje koszty wykonania badań na zewnątrz wraz z kosztami transportu próbek. | Tak |  |
| 55 | Dostępność serwisu (dot. analizatora oraz stacji uzdatniania wody) 24h/dobę, siedem dni w tygodniu, także w święta i dni ustawowo wolne od pracy przez cały okres trwania umowy. | Tak |  |
| 56 | Możliwość konsultacji ze specjalistą aplikacyjnym 24h/dobę, siedem dni w tygodniu, także w święta i dni ustawowo wolne od pracy przez cały okres trwania umowy. | Tak |  |

Data.........................................................

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.