Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2

Zadanie nr 1.

Przedmiot zamówienia:   lampa operacyjna i zawieszenia do monitora– 1 Kpl.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą 4K na dodatkowym ramieniu oraz Zawieszenie dla monitora min. 56 cali. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. |  | PARAMETR WYMAGANY | Wymagalność |  | PARAMETR OFEROWANY -zamieścić opis, potwierdzić Tak/Nie |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  |  | Numer katalogowy lub indeks produktu (numer konfiguracji lub part numer zasadniczych elementów zestawu ): ……………… |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji zestawu : min. 2024, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |
| I |  | LAMPA OPERACYJNA I DODATKOWA KAMERA 4K |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lampa w konfiguracji: - czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - kamera medyczna 4K zamontowana na oddzielnym wysięgniku dwuramiennym | TAK |  |  |  |  |
| 2 |  | Wszystkie wysięgniki wyposażone w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. | TAK |  |  |  |  |
| 3 |  | Zakres ruchu wysięgników: - obrót o min. 270° w osi głównej; - obrót o min. 340° w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym); - obrót o min. 270° w osi czaszy; - regulacja góra/dół ramienia uchylnego w zakresie min. 90°. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 4 |  | Minimalne długość ramion głównych: - 160 cm dla czaszy głównej; - 140 cm dla czaszy satelitarnej; - 130 cm dla wysięgnika kamery 4K. (Tolerancja +/- 6cm) | TAK, podać |  |  |  |  |
| 5 |  | Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, |  |  |  |  |
| 6 |  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Matryce diodowe zawierająca sumarycznie: - w czaszy głównej: min 20 diod LED - w czaszy satelitarnej: min 12 diod LED | TAK, podać |  |  |  |  |
| 9 |  | Wszystkie diody tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. Dopuszcza się aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone. | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Natężenie światła Ec max. (w odległości 1m): 160 000 lux. Czasza z wbudowanym mikroprocesorowym systemem monitorującym sprawność diod LED oraz gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy (potwierdzone w oryginalnej dokumentacji producenta). | TAK |  |  |  |  |
| 11 |  | Regulacja natężenia światła głównego w zakresie: min 10 -100%. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 12 |  | Czasza główna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Średnica pola operacyjnego „d 10” regulowana w zakresie: min 200mm - 250mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego). | TAK, podać |  |  |  |  |
| 14 |  | Czasza z funkcją światła endoskopowego o natężeniu max. 500 lx z możliwością jego zmniejszenia | TAK |  |  |  |  |
| 15 |  | Możliwość wyboru funkcji obsługiwanej poprzez uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy, przez Użytkownika – zakres funkcji minimum: - regulacja wielkości średnicy pola operacyjnego; - regulacja natężenia światła; - regulacja temperatury barwowej światła. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 16 |  | Regulowana temperatura barwowa w min. 3 krokach w zakresie: min (4000 K - 5000 K) lub zakres regulacji obustronnie większy | TAK podać |  |  |  |  |
| 17 |  | Regulacja temperatury barwowej za pomocą filtrów. | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła. | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 95%. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 20 |  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła. | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | Duża wgłębność oświetlenia (L1+L2): min 1050 mm. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 22 |  | Wysoka bezcieniowość lamp. Pomiar oświetlenia głównego dla Ec max na dnie tuby: mim. 99%. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 23 |  | Możliwość zapisania własnych ustawień parametrów lampy i szybkiego ich wywołania z pamięci (min. 5 pozycji) | TAK |  |  |  |  |
| 24 |  | Czasza wyposażona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory, automatycznie wyłączające segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty (parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji producenta). | TAK |  |  |  |  |
| 25 |  | Lampa wyposażona w system pozwalający na ciągłą współpracę z kamerami podczerwieni używanymi w przypadku operacji z wykorzystaniem środka fluorescencyjnego, bez konieczności wyłączania lampy. | TAK |  |  |  |  |
| 26 |  | Lampa z możliwością jej wyposażenia w przyszłości (bez dodatkowych przeróbek) w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego (tkanek, obłożenia, itp.) | TAK |  |  |  |  |
| 27 |  | Lampa wyposażona w dotykowe panele sterowania montowane na ramieniu lampy, pozwalające na sterowanie co najmniej takimi funkcjami: - włączenie/wyłączanie lampy; - regulację natężenia światła; - włączenie/wyłączenie oświetlenia endoskopowego; | TAK |  |  |  |  |
| 28 |  | Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w tym synchronizację pracy wszystkich czasz w zakresie min. zmian natężenia światła, temperatury barwy światła, włączenia/wyłączenia czasz, sterowanie parametrami kamery w czaszy. | TAK |  |  |  |  |
| 29 |  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czaszy i regulacji średnicy pola operacyjnego. Uchwyt ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134°C. Minimum 5 rękojeści sterylnych w komplecie. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 30 |  | Czasze lampy przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V. | TAK |  |  |  |  |
| 31 |  | Żywotność źródła światła: min 60 000 h | TAK, podać |  |  |  |  |
| 32 |  | Czasza główna lampy wyposażona w kamerę medyczną FHD umieszczoną w osi geometrycznej czaszy. | TAK |  |  |  |  |
| 33 |  | Montaż / demontaż kamery w czaszy wykonywany przez Użytkownika, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK |  |  |  |  |
| 34 |  | Parametry kamery zintegrowanej w czaszy lampy min.: - standard full HD (1080p), - zoom optyczny min x 10 - zoom cyfrowy min x 6, - balans bieli: automatyczny/ręczny - korekcja ostrości: automatyczna - obrót kamery - manualny | TAK, podać |  |  |  |  |
| 35 |  | Wysięgnik dla kamery 4K zapewniający bezpieczne i pewne mocowanie kamery. | TAK |  |  |  |  |
| 36 |  | Kamera 4K na dodatkowym ramieniu – podstawowe parametry: - obsługiwana rozdzielczość 3860 x 2160 pikseli, - zoom min. x 30 - balans bieli: automatyczny/ręczny - korekcja ostrości: automatyczna - obrót kamery – elektryczny. Sterownik kamery o wymiarach max. 20 x 30 x 10 cm (+/- 5 cm) i wadze max. 3,5 kg. | TAK, podać |  |  |  |  |
| II |  | ZAWIESZENIE MONITORA MIN. 56 CALI |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Zestaw mocowany do stropu za pomocą zawieszenia modułowego. Zawieszenie wyposażone w maskownicę stropową. | TAK |  |  |  |  |
| 38 |  | Średnica monitora minimum 56 cali | TAK podać |  |  |  |  |
| 39 |  | Zawieszenie jednoramienne z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1850 mm. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 40 |  | Druga część ramienia uchylna, pionowa regulacja ramienia w zakresie: min. 720 mm. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 41 |  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego umiejscowionego w przegubie pośrednim lub zabudowany pod przegubem w ramieniu. | TAK |  |  |  |  |
| 42 |  | Ramię o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu z górną powierzchnią ramienia wypukłą. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | TAK |  |  |  |  |
| 43 |  | Średnica wewnętrzna w ramionach nie mniejsza niż 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny. | TAK |  |  |  |  |
| 44 |  | Rotacja ramion w poziomie: min. 325 stopni. | TAK, podać |  |  |  |  |
| 45 |  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. System hamulców ciernych i system hamulców elektro-magnetycznych w przegubach pod zawiesiem stropowym i między ramionami. Hamulce cierne w przegubie zawiesia monitora. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-magnetycznych. | TAK |  |  |  |  |
| 46 |  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w zakresie 11˚-15˚. | TAK |  |  |  |  |
| 47 |  | Nośność netto zawieszenia (rozumiana jako waga monitora medycznego wraz z ramą, jaki można powiesić na ramieniu): dostosowana . Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 lub równoważną. (z uwagi na nośność stropu waga zestawu nie może być większa niż 300kg) | TAK |  |  |  |  |
| 48 |  | Przyciski do sterowania hamulcami i ruchem pionowym ramienia zintegrowane z ramą zawieszenia. | TAK |  |  |  |  |
| III |  | Pozostałe |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - W ramach dostawy i instalacji należy przewidzieć zmianę lokalizacji monitora angiografu oraz demontaż wózka i osprzętu zawieszonego na nim. |  | TAK |  |  |  |
|  | 2 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie |  | TAK |  |  |  |
|  | 3 | - Pełna minimum 36 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt oraz montaż, liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. |  | TAK podać |  |  |  |
|  | 4 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. |  | TAK, |  |  |  |
|  | 5 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia |  | TAK |  |  |  |
|  | 6 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. |  | TAK, |  |  |  |
|  | 7 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. |  | TAK |  |  |  |
|  | 8 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  | TAK |  |  |  |
|  | 9 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii |  | TAK |  |  |  |
|  | 10 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  | TAK |  |  |  |
|  | 11 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. |  | TAK |  |  |  |
|  | 12 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis producentcki przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |  |
|  | 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |
|  | 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  | TAK |  |  |  |
|  | 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  | TAK |  |  |  |
|  | 16 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) |  | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |  |
|  | 17 | Strona internetowa producenta zasadniczych elementów zestawu (lampa, monitor), na której jest możliwe sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych oferowanego zestawu wraz ze zdjęciami poglądowymi. |  | Tak podać |  |  |  |

Zadanie nr 2.

Przedmiot zamówienia: ZESTAW NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH  – 1 KPL.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH | Kpl. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagalno ść | PARAMETR OFERTOWANY - zamieścić opis, potwierdzić Tak/Nie | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ …........................................................................................................................ |  |  |  |
|  | Numer katalogowy lub indeks produktu (numer konfiguracji lub part number): ………………. |
|  | Producent …………………. |  |  |  |
|  | Rok produkcji napedów: min 2024, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | NAPĘD ORTOPEDYCZNY |  |  |  |
| 1 | Rękojeść wiertarska akumulatorowa, dwuprzyciskowa. | TAK |  |  |
| 2 | Płynna regulacja prędkości obrotów wzrastających wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. | TAK |  |  |
| 3 | Rękojeść posiadająca funkcje wiercenia (prawo, lewo), wkręcania ( prawo, lewo), ruchy oscylacyjne, gwintowanie. | TAK |  |  |
| 4 | Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie. | TAK |  |  |
| 5 | Rękojeść wyposażona w pierścień blokady zatrzaskowej posiadający dwie karbowane wypustki ułatwiające wymianę złączek. | TAK |  |  |
| 6 | Maksymalna moc: nie mniej niż 275W. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Maksymalny moment obrotowy: nie mniej niż 16 Nm. | TAK, podać |  |  |
| 8 | Maksymalna prędkość: nie mniej niż 1500 obr/min. | TAK, podać |  |  |
| 9 | Maksymalna prędkość trybu wkrętowego: nie mniej niż 250 obr/min. | TAK, podać |  |  |
| 10 | Maksymalna prędkość w trybie rozwiercania: nie mniej niż 300 obr/min. Zakres prędkość trybu gwintowania: 0-250 obr/min. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Maksymalna prędkość trybu wiercenia oscylacyjnego: nie mniej niż 750 obr/min., zakres oscylacji: 0-270 ° | TAK, podać |  |  |
| 12 | Poziom hałasu: max. do 80dB | TAK podać |  |  |
| 13 | Napęd elektryczny nie wymagający oliwienia. | TAK |  |  |
| 14 | Klasa szczelności jednocześnie IPX6 i IPX8 | TAK |  |  |
| 15 | Złączka wiertarska trójszczękowa 6,35mm z kluczykiem | TAK |  |  |
| 16 | Podajnik do drutów o wym. od 1,8 do 4mm | TAK |  |  |
| 17 | Podajnik do drutów o wym. od 0,71 do 1,6mm | TAK |  |  |
| 18 | Złączka wiertarska typu AO/Trinkle, przełożenie 1:1 | TAK |  |  |
| 19 | Złączka piłki sagitalnej, precyzyjna do rękojeści uniwersalnej, wychylenie ostrza do 40 | TAK |  |  |
| 20 | Kompatybilna ładowarka 4 stanowiskowa do jedoczesnego ładowania baterii sterylizowalnych dużych i małych do napędów. | TAK |  |  |
| 21 | Wyświetlacz wskazujący stan naładowania baterii, liczbę dotychczasowych cykli ładowania danej baterii oraz maksymalną temperaturę osiągniętą przez daną baterię. | TAK |  |  |
| 22 | Kontener do sterylizacji 1/2 z pokrywą, bez tacy wewnętrznej. | TAK |  |  |
| 23 | Bateria sterylizowalna mała 1 szt.. Pojemność baterii małej: minimum 1,1 Ah (amperogodzin)/15 Wh. Napięcie baterii małej: 13,2V | TAK opis |  |  |
| 24 | Typ baterii małej: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa) | TAK |  |  |
| 25 | Taca wewnętrzna do kontenera sterylizacyjnego |  |  |  |
| II | MIKRONAPĘD ORTOPEDYCZNY |  |  |  |
| 1 | Mikropiła sagitalna precyzyjna, akumulatorowa . | TAK |  |  |
| 2 | Gniazdo kołowo-owalne zapewniające wysoką stabilizację blokowanego ostrza. | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość ułożenia ostrza co 45 stopni, w 5 pozycjach. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość zmiany ustawienia kąta głowicy poprzez rotację wzdłuż osi napędu. | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna szybkość: nie mniej niż 25 000 cykli/min. | TAK, podać |  |  |
| 6 | Zakres wahania ostrza max.: 4 stopnie | TAK, podać |  |  |
| 7 | Długość: 12- 13cm | TAK opis |  |  |
| 8 | Średnica: 2 - 2,3 cm | TAK opis |  |  |
| 9 | Poziom hałasu max. 86,2dB | TAK podać |  |  |
| 10 | Klasa szczelności IPX i IPX8 | TAK |  |  |
| 11 | Dostępne ostrza z ogranicznikiem na głębokości 8 mm oraz ostrza pod różnymi kątami wygięcia. | TAK |  |  |
| 12 | Mikroprowadnik do drutu, akumulatorowy | TAK |  |  |
| 13 | Zasilana wewnętrznie mikroprowadnika do drutu, stykająca się z pacjentem część typu BF. | TAK |  |  |
| 14 | Prędkość maksymalna: nie mniej niż 2800 obr./min | TAK, podać |  |  |
| 15 | Zakres średnicy drutu: od 0,71 do 1,57 mm | TAK opis |  |  |
| 16 | Długość: 12 - 12,2 cm | TAK opis |  |  |
| 17 | Średnica (tuleja zaciskowa): 1,6 cm | TAK opis |  |  |
| 18 | Szum akustyczny: max. 60dBC | TAK opis |  |  |
| 19 | Klasa szczelności IPX6 i IPX8 i IPX9 | TAK |  |  |
| 20 | Adapter do ładowania baterii mikronapędu. | TAK |  |  |
| 21 | Kontener do sterylizacji 1/2 z pokrywą, bez tacy wewnętrznej. | TAK |  |  |
| 22 | Bateria do mikronapędu ortopedycznego. Pojemność baterii do mikronapędu ortopedycznego: minimum 0,7 Ah/2,3 Wh. Napięcie baterii do mikronapędu: minimum 3 max. 3,5V. | TAK, podać |  |  |
| 23 | Typ baterii do mikronapędu: litowany fosforan żelaza (1 ogniwo). | TAK, podać |  |  |
| 24 | Taca wewnętrzna do kontenera sterylizacyjnego | TAK |  |  |
| III | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie | TAK |  |  |
| 2 | Pełna minimum 30 miesięczna gwarancja producencka na cały oferowany zestaw liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | TAK podać |  |  |
| 3 | - Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK, |  |  |
| 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia | TAK |  |  |
| 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. | TAK, |  |  |
| 6 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 7 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | TAK |  |  |
| 9 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |  |
| 10 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca zapewni pełny autoryzowany przez producenta serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  |  |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |  |
| 15 | Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022. Nr 107 poz. 974) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia – zad. nr 1 i nr 2.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie producenta itp.

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie  - dotyczy zad. nr 1 - demontaż istniejących kolumn, zawiesi sufitowych,  dostawę i montaż zestawu we  wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniach. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu    urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

Dotyczy zad. nr 2 - Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie   dostawę do magazynu  Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniach. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznej prezentacji i szkolenia, które mogą być  uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.