Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy | Gwarancja min. 24 max. 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I | J |
| Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym | - | - |
|  | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Niska waga urządzenia - do 11 kg | TAK |  |
|  | Stabilne urządzenie o niewielkich wymiarach - maksymalne wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 100 x 40 x 25 cm | TAK |  |
|  | Obsługa |  |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. | TAK |  |
|  | Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów. | TAK |  |
|  | Wyraźny podświetlany ekran pilota z regulacją kontrastu. Ze względów ergonomii i użytkowania także przez osoby starsze wyklucza się ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Intuicyjna filozofia obsługi z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie | TAK |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. | TAK |  |
|  | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia. | TAK |  |
|  | Wygodnie regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych. | TAK |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej | TAK |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu | TAK |  |
|  | Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii. | TAK |  |
|  | Menu serwisowe dla celów serwisu. | TAK |  |
|  | Zakresy |  |  |
|  | Minimalny zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm | TAK |  |
|  | Minimalny zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm | TAK |  |
|  | Obciążenie szyny minimum do 25 kg | TAK |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120° | TAK |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115° | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych. | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w minimum 20 poziomach. | TAK |  |
|  | Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. | TAK |  |
|  | Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers. |  |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. | TAK |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim | TAK |  |
|  | Wielorazowe oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania. | TAK |  |
|  | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej. | TAK |  |
|  | Klasa minimum IP21. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego minimum IIa. | TAK |  |
|  | Programy |  |  |
|  | Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu | TAK |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota | TAK |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu | TAK |  |
|  | Program rozciągania prostowania – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku wyprostu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze | TAK |  |
|  | Program rozciągania zgięcia – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku zgięcia poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze | TAK |  |
|  | Sekwencyjny i kombinacyjny program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwrócony program rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu. | TAK |  |
|  | Cykliczny program umożliwiający powolne doprowadzenie do zaprogramowanego zakresu ruchu w minimum 3 fazach – fazie ruchów w zakresie maksymalnie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o maksimum 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii | TAK |  |
|  | Program oscylacji prostowania | TAK |  |
|  | Program oscylacji zgięcia | TAK |  |
|  | Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii CPM w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem producenta | TAK |  |
|  | Ze względów ergonomii obsługi i względów serwisowych w ofercie producenta dostępne urządzenia CPM do innych stawów - minimum barkowego, łokciowego i skokowego z obsługą tych samych, uniwersalnych kart chip | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów. | TAK |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota | TAK |  |
|  | Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta. | TAK |  |
|  | W komplecie dedykowany stabilny, aluminiowy i lekki wózek jezdny z matami antypoślizgowymi i czterema blokowanymi kołami | TAK |  |
|  | W komplecie elektrostymulator do zsynchronizowanej, 2-kanałowej stymulacji EMS wraz z przewodem łączącym. | TAK |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………….

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)