Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE - WYMAGANIA TECHNICZNE

Respirator nieinwazyjny – 2 szt.

Nazwa urządzenia: …………………………..

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | Opis parametru , funkcji | Wartości wymagane TAK / NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną u noworodków, wcześniaków i dzieci o ergonomicznej konstrukcji. | TAK |  |
| 2 | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg do 30 kg | TAK |  |
| 3 | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 5 | 230V, 50Hz ±10% | TAK |  |
| 6 | 12- 24 VDC | TAK |  |
| 7 | Z wbudowanej baterii litowej zapewniającej min. 240 minut pracy z możliwością rozbudowy o dodatkowy akumulator. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6,5 BAR | TAK |  |
| 9 | Waga aparatu – bez podstawy max. 10 kg | TAK |  |
| 10 | Wbudowany port komunikacji min. RJ45, RS232, VGA oraz USB | TAK |  |
| 11 | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | TAK |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 13 | Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant Flow, Infant Flow LP, Infant Jet, MediJET, Nflow | TAK |  |
| 14 | Temperatury pracy min. 5°-40ºC | TAK ≤ 5º – 5 pkt |  |
|  | Tryby Oddechowe |  |  |
| 16 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | TAK |  |
| 17 | nCPAP | TAK |  |
|  | Tlenoterapia wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | TAK |  |
| 18 | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) nie wymagająca stosowania żadnych czujników zewnętrznych | TAK |  |
| 19 | Wbudowana funkcja automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | TAK |  |
| 20 | Parametry Oddechowe Regulowane |  |  |
| 21 | Funkcja kompensacji nieszczelności układu oddechowego | TAK |  |
| 22 | Stężenie tlenu 21 do 100% | TAK |  |
| 23 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 22-100% | TAK |  |
| 24 | Czas wdechu od 0,1 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek. | TAK |  |
| 25 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu I:E w zakresie 4:1 - 1:10 | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 26 | Częstość oddechowa 1-120 odd/min | TAK |  |
| 27 | PEEP/CPAP min. 1-15 cmH2O | TAK |  |
| 28 | Ciśnienie wdechowe Pinsp 2 – 20 cmH2O | TAK |  |
| 29 | Ciśnienie Ręczne min. 2-20 cm H2O | TAK |  |
| 30 | Oddech manualny podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na ekranie aparatu | TAK |  |
| 31 | Czas obserwacji bezdechu min. 1-60 sekund z regulowaną częstością oddechów zabezpieczających | TAK |  |
| 32 | Regulacja czułości wyzwalania oddechu - min. 10 poziomów czułości | TAK |  |
| 33 | Przepływ regulowany w zakresie min. 0,5-20 l/min | TAK |  |
| 34 | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |
| 35 | Stężenie tlenu w % | TAK |  |
| 36 | Ciśnienie średnie, szczytowe, PEEP | TAK |  |
| 37 | Przepływ | TAK |  |
| 38 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 39 | Czas wydechu | TAK |  |
| 40 | Przeciek w % | TAK |  |
| 41 | I:E | TAK |  |
| 42 | obrazowanie indeksu SpO2/FiO2 | TAK |  |
| 43 | obrazowanie wskaźnika oksygenacji | TAK |  |
| 44 | obrazowanie skali ciężkości oddechu | TAK |  |
| 45 | Ekran |  |  |
| 46 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 12” | TAK |  |
| 47 | Możliwość regulacji jasności podświetlenia ekranu „tryb nocny” | TAK |  |
| 48 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 120 godzin | TAK |  |
| 49 | Krzywa ciśnienia | TAK |  |
| 50 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 51 | Blokada ekranu dotykowego | TAK |  |
| 52 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 53 | Funkcja zamrożenia krzywej z możliwością jej analizy | TAK |  |
| 54 | Funkcja zrzutu całego ekranu respiratora i zapis w pamięci aparatu z możliwością jego eksportu przez port USB | TAK |  |
| 55 | Podgląd historii wraz ze zmianą parametrów regulowanych | TAK |  |
| 57 | Alarmy |  |  |
| 58 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
| 59 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 60 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
| 61 | Alarm bezdechu | TAK |  |
| 62 | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 63 | Zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 64 | Regulacja głośności alarmów | TAK |  |
| 65 | Wyposażenie |  |  |
| 66 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlacz 3,5’’ TFT z automatycznym przyciemnieniem, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - zasilanie 230V, 50Hz, - waga do 2,5 kg, - możliwość eksportu danych do komputera, - moc max. 170W | TAK |  |
| 67 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |
| 68 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK |  |
| 69 | Adapter łączący komorę nawilżacza | TAK |  |
| 70 | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach | TAK |  |
| 71 | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. | TAK |  |
| 72 | Stojak jezdny | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | tak |  |
|  | 7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | tak |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | tak |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | tak |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | tak |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | tak |  |

….........................................

Podpis Wykonawcy