OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dwustanowiskowy zestaw potencjostatów-galwanostatów dla Katedry Inżynierii Materiałów Półprzewodnikowych PWr.

| Lp. | Nazwa elementu / parametry techniczne | Proponowane parametry techniczne potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1) 2) | Potencjostat -galwanostat – 1szt. Prąd maksymalny ± 6 A Zakresy prądowe od 1 nA do 1 A Rozdzielczość prądu mierzonego 2.3aA Napięcie maksymalne (WE - CE)± 50 V Zakres potencjału ±10 V Dokładność przykładanego potencjału ±0.2% ustawienia ±2 mV Rozdzielczość przykładanego potencjału 100 µV Rozdzielczość mierzonego potencjału AC 12nV Szybkość narastania 200 ns Rozdzielczość zegara wewnętrznego 10 ns Moduł pomiarów impedancyjnych o minimalnym zakresie 10uHz - 10 MHz Minimalna amplituda AC (potencjostat) 0.1 mV Minimalna amplituda AC (galwanostat) 0.5 pA Skan analogowy/ analogowa zmiana potencjału z maksymalna szybkością zmiany potencjału 100V/s, Układ 5 elektrodowy (WE, RE, CE, S1, S2) Opcjonalne przełączenie w tryb floating (3 typy uziemienia układu) Spadek omowy pomiar i kompensacja automatyczna lub manualna Podłączenie Ethernet sieciowe lub do jednostki sterującej Wewnętrzna pamięć pozwalająca na rejestrację wyników pomiarów bez podłączonego komputera dla szybkości rejestracji &lt;10000 punktów/s 10 milionów punktów Zestaw niezbędnego okablowania Wyświetlacz aktualnych wartości mierzonych na panelu frontowym urządzenia Oprogramowania dedykowane do sterowania urządzeniem i odczytu wyników pomiarów oraz ich analizy Możliwość dowolnego budowania procedur pomiarowych i łączenia technik w jednej procedurze. Opóźnienia pomiędzy wykonywaniem komend 0 ns (brak opóźnień) Opcja rozbudowy o układ elektrody wirującej opartej na kontakcie rtęciowym Masa poniżej 15 kg Potencjostat-gawanostat – 1szt. Zakres potencjału ± 10 V Napięcie maksymalne (WE – CE) ± 20 V Dokładność przykładanego potencjału ±0.2% ustawienia ±2 mV Rozdzielczość przykładanego potencjału 150 µV Rozdzielczość mierzonego potencjału 3 µV (AC) Prąd maksymalny ± 400 mA Zakresy prądowe 10 nA do 100 mA Dokładność przykładanego i mierzonego prądu ± 0.2% prądu i ± 0.2% zakresu prądowego Rozdzielczość przykładanego prądu 0.015% zakresu prądowego Rozdzielczość mierzonego prądu 0.0003% zakresu prądowego Pasmo przenoszenia potencjostatu 1 MHz Szybkość narastania (schodek 1 V) &lt; 300 ns Praca w układzie dwu- trój- lub czteroelektrodowym Dodatkowe kanały wejścia 1 Dodatkowe kanały wyjściowe 1 Interfejs USB Moduł pomiaru techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) : Zakres częstości – od 10µHz do 32 MHz (do 1MHz w kombinacji z potencjostatem) Rozdzielczość – 0.003% Zakres wejściowy +/- 10V Amplituda AC: -tryb potencjostatu 0.2mV – 0.35 V rms - tryb galwanostatu 0.0002-0.35 razy zakres prądowy Inne: - Aparat fabrycznie nowy, nieużywany - Dostawa – do 9 tygodni - Gwarancja min. 12 miesięcy - Niezbędne okablowanie - Instrukcja obsługi w jęz. polskim lub angielskim |  |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) - ... - ... |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę).

.....................................

(miejscowość, data)

Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.