## fumigator
Aparat do automatycznej dezynfekcji powierzchni poprzez zamgławianie - 25 zestawów
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane * (TAK / NIE) * zaznaczyć właściwe, podać wartość
I | DANE OGÓLNE
1 | Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni poprzez aplikację środka dezynfekującego za pomocą "suchej mgły". | TAK / NIE
2 | Proces dezynfekcyjny likwiduje bakterie, wirusy i grzyby. | TAK / NIE
3 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2023 roku. | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | TAK / NIE
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW - na etapie składania ofert
1 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis/instrukcja pochodząca z kanału informacji producenta czy autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia, zawierające jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów wyszególnionych w opisie przedmiotu zamówienia:
a) dotyczy danych zawartych w:
| - pkt IV ppkt 2 lit. a), b), c), d) | TAK / NIE
| - pkt IV ppkt 3 lit. a), b), c), d) | TAK / NIE
| - pkt IV ppkt 8 | TAK / NIE
| - pkt IV ppkt 9 lit. d), e), f) | TAK / NIE
| b) aktualną kartę charakterystyki preparatu stosowanego do zamgławiania | TAK (podać preparat ………. ) / NIE
III | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW - na etapie dostawy
1 | Deklaracja zgodności dla urządzenia oraz Certyfikat zgodności dla preparatu do zamgławiania jako dla wyrobu medycznego.
| a) Deklaracja zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi | TAK / NIE
| b) Certyfikat zgodności - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE | TAK / NIE
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim:
| a) wersja papierowa - po 1 szt. na każde urządzenie | TAK / NIE
| b) wersja elektroniczna - 1 szt. | TAK / NIE
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności:
| a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii | TAK / NIE
| b) okres ochrony gwarancyjnej | TAK / NIE
| c) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, osoba do kontaktu) | TAK / NIE
IV | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1 | Urządzenie przenośne: | TAK / NIE
| a) obudowa odporna na uderzenia | TAK / NIE
| b) posiadające uchwyt | TAK / NIE
| c) z odczepianą dyszą ułatwiającą wkręcanie butelki z preparatem do dezynfekcji | TAK / NIE
2 | Zapewnia:
| a) dezynfekcję pomieszczeń o kubaturze od 10 m³ do min 140 m³ | TAK (podać ………. ) / NIE
| b) programowanie do 100 różnych pomieszczeń (indywidualna nazwa pomieszczenia z kubaturą w m³) | TAK (podać ………. ) / NIE
| c) opóźnienie startu od 90 sekund do 10 minut | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) automatyczne wyłączenie się po wykonaniu dezynfekcji | TAK / NIE
3 | Wyświetlacz:
| a) ekran dotykowy LCD | TAK / NIE
| b) typ: LCD | TAK / NIE
| c) przekątna: nie mniej niż 5' | TAK (podać ………. ) / NIE
| d) rozdzielczość: nie mniej niż 800x480 | TAK (podać ………. ) / NIE
4 | Posiada system rozpoznawania butelki poprzez identyfikacje kodu umieszczonego na etykiecie | TAK / NIE
5 | Urządzenie powinno posiadać odczepianą dyszę ułatwiającą wkręcanie butelki ze środkiem do dezynfekcji | TAK / NIE
6 | Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej oraz odpornego na uderzenia plastiku | TAK / NIE
7 | Uchwyt urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej | TAK / NIE
8 | Prędkość wyrzutu środka z dyszy nie mniej niż: 80 m/s | TAK (podać ………. ) / NIE
9 | Preparat do zamgławiania:
| a) wykazujący pełne spektrum działania | TAK / NIE
| b) gotowy do użycia | TAK / NIE
| c) nie pozostawia osadu | TAK / NIE
| d) substancja aktywna: nadtlenek wodoru | TAK / NIE
| e) pojemność butelki: 1 l. | TAK / NIE
| f) stężenie 12,5% | TAK (podać ………. ) / NIE
10 | Warunki techniczne / zasilanie:
| a) zasilanie: ze źródła zewnętrznego | TAK / NIE
| b) moc: maksymalnie 900 W | TAK / NIE
| c) zasilanie 230 V | TAK / NIE
11 | Wyposażenie w szczególności:
| a) przewód zasilający 230 V | TAK / NIE
| a) paski testowe sprawdzające skuteczność dezynfekcji - 1 opak. | TAK (podać liczbę szt. ………. ) / NIE
| b) preparat do zamgławiania - 2 butelki startowe | TAK / NIE
12 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK / NIE
13 | Mycie i dezynfekcja urządzenia. | TAK (podać preparaty ………. ) / NIE
V | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania umowy przygotuje i przekaże Zamawiającemu materiały do przeprowadzenia szkolenia e-learning z użytkowania urządzenia. Wszystkie materiały szkoleniowe będą przygotowane w języku polskim. | TAK / NIE
2 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy z zakresu obsługi urządzenia. | TAK / NIE
GWARANCJA i SERWIS
1 | Czas podjęcia naprawy przez serwis na zgłaszaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną usterkę - do 72 godz. | TAK (podać ………. ) / NIE
2 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych, przez okres nie krótszy niż pięć (5) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzeń do Zamawiającego. | TAK (podać ……….) / NIE
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

## parametry punktowane (hidden)
PARAMETRY PUNKTOWANE
| Przedmiot zamówienia | Aparat do automatycznej dezynfekcji powierzchni poprzez zamgławianie
| suma pkt |  | 40
1 | Liczba napraw tego samego urządzenia uprawniających do wymiany urządzenia na nowe | do 3 napraw - 15 pkt | 15
|  | powyżej 3 napraw (nie więcej niż 5) - 0 pkt | 0
2 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | tak - 10 pkt | 10
|  | nie - 0 pkt | 0
3 | Gwarancja na urządzenia i akcesoria wielorazowe | 36 miesięcy i powyżej - 15 pkt | 15
|  | 24 miesiące - 0 pkt | 0

## formularz cenowy (hidden)
Formularz cenowy
ZADANIE - Aparat do automatycznej dezynfekcji powierzchni poprzez zamgławianie - 25 zestawów
Producent / Kraj ____________________________________________________________________________________ |  |  |  | *
Model / Typ ____________________________________________________________________________________ |  |  |  | *
* - Wykonawca jest obowiązany podać we wskazanych miejscach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.
W przypadku gdy Wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.
Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Cena całkowita brutto | Wg stawki podatku VAT
|  | (w PLN) | (w PLN) | (w %)
A | B | C | D=BxC | E
Aparat do automatycznej dezynfekcji powierzchni poprzez zamgławianie wraz z wyposażeniem
Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia ... grudnia 2024 roku.

## cz1.3_pompy infuzyjne (2) (hidden)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pompy infuzyjne
I | OGÓLNE
1 | Pompy infuzyjne do terapii pacjentów podczas transportu:
a) pompa infuzyjna strzykawkowa
b) pompa infuzyjna przepływowa
2 | Pompy infuzyjne muszą być tego samego producenta
3 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp połączonych w kolumnę jednym przewodem
4 | Wraz z pompami należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do przechwytywania i archiwizacji danych
5 | Pompy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2017
6 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTÓW
1 | Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o Wyrobach Medycznych
2 | Deklarację zgodności dla przedmiotu zamówienia, przeprowadzanej przy współudziale jednostki notyfikowanej
3 | Certyfikat zgodności dla przedmiotu zamówienia wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
4 | Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych poniżej
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)
III | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
1 | Pompa współpracuje ze strzykawkami (do pomp infuzyjnych) typów dostępnych na polskim rynku o pojemności 50/60 ml, z gumową końcówką tłoka
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
f) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) końca infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed końcem)
b) wstępnie wybranej objętości (możliwość regulacji w zakresie 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) wstępnie wybranego czasu infuzji (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
d) rozładowania akumulatora (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed rozładowaniem akumulatora)
e) okluzji (możliwość regulacji ciśnienia alarmu okluzji w zakresie minimum 0,1 - 1 bar)
f) niewłaściwego zamontowania strzykawki
g) utrudnienia w ruchu tłoka
4 | Wymiary:
a) długość z maksymalnie wysuniętym ramieniem nie może przekroczyć 300 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z wymiennego akumulatora na minimum 6 godz. przy przepływie 25 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła:
- zasilanie AC 100-240V 50-60Hz
- zasilanie DC 11-16V
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) zasilasz sieciowy AC 230 V
b) przewód zasilający DC12V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, a nie wymienione powyżej
IV | POMPA INFUZYJNA PRZEPŁYWOWA
1 | Pompa wyposażona w system pomiaru ilości kropli
2 | Funkcje:
a) kalkulacja przepływu po podaniu danych dotyczących stężenia, objętości i/lub wagi pacjenta
b) określenie limitu podanej objętości
c) określenie limitu czasu podaży
d) podanie bolusa z pomiarem jego objetości
e) zmiana przepływu w trakcie wlewu bez zatrzymania pompy
f) tworzenie biblioteki leków z dawkami granicznymi
g) zachowanie w pamięci minimum 100 ostatnich nastawień parametrów
3 | Alarmy świetlne i dźwiękowe dotyczące:
a) limitu objętości (możliwość regulacji w zakresie minimalnym 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
b) limitu czasu podaży (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut przed osiągnięciem limitu)
c) rozładowania baterii (możliwość regulacji w zakresie minimum 5 - 30 minut)
d) okluzji
e) awarii systemu pomiaru ilości kropli
f) powietrza w drenie
g) ilości kropli poza limitem alarmu
h) przecieku w układzie
i) niewłaściwego założenia drenu
4 | Wymiary:
a) długość nie może przekroczyć 250 mm
b) wysokość do 80 mm
5 | Możliwość łatwego przenoszenia
a) pompa posiada funkcję łączenia w zestawy, tzn. pompa infuzyjna strzykawkowa tworzy zestaw z pompą infuzyjną tego samego typu i/lub z pompą infuzyjną przepływową
b) pompa infuzyjna posiadająca odłączalny uchwyt mocujący umożliwiający szybki montaż i demontaż urządzenia.
6 | Warunki techniczne
a) zasilanie z własnej baterii wewnetrznej na minimum 4 godz. przy przepływie 100 ml/h
b) zasilanie z zewnętrznego źródła: prądem stałym i prądem zmiennym
– zasilanie DC o napięciu od 12 do 24 V
– zasilanie AC 100/240V 50 Hz
7 | Waga jednej pompy wraz z uchwytem nie może przekroczyć 1,5 kg
8 | Wyposażenie:
a) przewód zasilający DC12V
b) zasilasz sieciowy AC 230V
c) wszelkie przewody oraz inne elementy konieczne do funkcjonowania urządzenia, nie wymienione powyżej
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych preparatami dostępnymi na polskim rynku
3 | Szkolenie personelu w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski
VI | GWARANCJA
1 | Minimum 24 miesiące, liczone od dnia dostarczenia urządzenia
2 | Należy dostarczyć kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
3 | Należy dostarczyć wykaz autoryzowanych Serwisów świadczących usługi gwarancyjne na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)