Po wypełnieniu załączyć do oferty

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

Panel medyczny poziomy.

Punkty poboru w standardzie DIN kompatybilne z istniejącym systemem w szpitalu (istniejący system DRAGER ) muszą spełniać następujące wymagania:

 PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych - Część 1: Punkty poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi , próżnią i podtlenkiem azotu

 PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 2: Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych

Wymagane parametry i wymagania techniczne panelu medycznego :

| Lp. | OPIS |
| --- | --- |
|  | Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie. |
|  | Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm. |
|  | Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5% |
|  | Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |
|  | Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych |
|  | Wyposażenie w oświetlenie elektryczne: - oświetlenie nocne w górnej części panelu - oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. |
|  | Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. |
|  | Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. - 3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz. - 1 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x wolne teletechniczne.. |
|  | Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi. - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 1 szt. - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt. - punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 1 szt. |
|  | Estetyczne osłony boczne tworzywowe. |
|  | Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu. |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby |

Parametry opisane w tabeli są parametrami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta