Po wypełnieniu załączyć do oferty

Medyczna jednostka zasilającą typu pionowy panel medyczny

dla 1 stanowiska wys. 1500mm - 1 szt.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, kompletne, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, włączając modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguła 12 posiadający aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE 2023-MDR potwierdzającym spełnienie wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością określonych w załączniku IX, rozdziały I i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami. Wyrób medyczny w klasie IIb posiadający WE Deklarację Zgodności Producenta. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane lub zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, podać |  |
|  | ---------------- |  |  |
|  | Elementy malowane w jednostce medycznej malowane farbami z drobinami srebra, które eliminują środowiska chorobotwórcze. | TAK, podać |  |
|  | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK, podać |  |
|  | Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej ma być wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych i oznaczonych zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1 (nr normy, średnica zewnętrzna x grubość ścianki, identyfikację stanu materiału, znak identyfikacyjny wytwórcy, datę produkcji) | TAK, podać |  |
|  | Osłony boczne wyposażone w otwory odpowietrzające zgodnie z normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.11.2.2.101. | TAK, podać |  |
|  | Jednostka medyczna oprzewodowana przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.8.10.7. Izolacja izolowanych przewodów ma być wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. | TAK, podać |  |
|  | Jednostka medyczna, front płaszczyzna robocza, korpus główny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie- ELOX niewymagającego pokrycia żadną dodatkową warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się malowania ścian frontowych panelu medycznego lub panelu wykonanego w celu zabezpieczenia powierzchni w technologii epoksydowania. | TAK, podać |  |
|  | Jednostka mocowana do ściany, dolna krawędź panelu na wysokości min. 500mm od podłogi (dokładna wysokość do uzgodnienia z użytkownikiem ). | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK, podać |  |
|  | Dwustronna ścienna medyczna jednostka zasilająca o wysokości min. 1500mm, +/-20% umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. | TAK, podać |  |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego elektrochemicznie odpornego na środki dezynfekujące w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 90 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Korpus panelu medycznego wykonany z profili aluminiowych w technologii wielokomorowe. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Osobne miejsce zasilania instalacji gazów medycznych dla całej jednostki medycznej. | TAK, podać |  |
|  | Osobne miejsce zasilania instalacji elektrycznej dla całej jednostki medycznej. | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. Nie dopuszcza się elastycznych przewodów instalacji gazów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. | TAK, podać |  |
|  | Pionowy panel medyczny montowany do ściany, wymiar zewnętrzny (odległość frontu panelu od ściany) nie większa niż 185mm +/- 5%. Szerokość jednostki nie większa niż 164mm +/- 5%. | TAK, podać |  |
|  | Główny drążek średnicy min. 28mm wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
|  | Przesuwna w zakresie min. 900mm w płaszczyźnie pionowej obrotowa półka z szufladą. Zakres obrotu półki w płaszczyźnie poziomej min. 100 stopni. Półka wyposażona w dwie szyny medyczne DIN 25x10mm umieszczone po jej bokach. Wymiary półki min. 450 x 550mm (+/- 5mm). Konstrukcja półki umożliwiająca użytkownikowi zmianę wysokości położenia względem podłogi. Półka wykonana ze stali malowanej proszkowo farba o właściwościach bakteriobójczych. Rogi półki wyoblane. | TAK, podać |  |
|  | Obciążalność półki dodatkową masą sprzętu medycznego np. respirator min. 40kg. Wytrzymałość i nośność testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | TAK, podać |  |
|  | Ze względów higienicznych wymaga się aby uchwyt do otwierania szuflady był poza obrysem szuflady. | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. Nie dopuszcza się elastycznych przewodów instalacji gazów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Na frontowej ścianie panelu na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny podłogi miejsce na terminal systemu - gniazda instalacji systemu przyzywowego lub innego systemu komunikacyjnego ( elementy systemu tzw. przyzywowego dostarcza producent oferowanego systemu). | TAK, podać |  |
|  | Wymaga się by separowany kanał elektryczny był umieszczony nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych. W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym ulatniający się Tlen jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza zbiera się w będącym pod nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do gniazda może doprowadzić do pożaru urządzenia. (Masa molowa tlenu to 32,00 kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). Ponadto ulatniający się tlen sprzyja utlenianiu się końcówek przewodów 230V. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. | TAK, podać |  |
|  | Nie dopuszcza się by gniazda elektryczne w panelu były zainstalowane poniżej punktów poboru gazów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Na stanowisko w separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. instalacja 230V i instalacje niskoprądowe. Jednostka wyposażona w gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 2 x 2 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych, z zabezpieczeniem torów prądowych, w module francuskim 45x45 - 2 x 2 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych śrub montażowych, z zabezpieczeniem torów prądowych, w module francuskim 45x45 - 2 x 1 × PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych - 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat.6 | TAK, podać |  |
|  | Gniazda elektryczne zainstalowane w panelu w separowanym kanale elektrycznym w jednym module, w jednym pionowym rzędzie. | TAK, podać |  |
|  | Nie dopuszcza się ze względów praktyczno- higienicznych żadnych widocznych śrub, nakrętek, nitów na gniazdach elektrycznych. | TAK, podać |  |
|  | - 2 x Mobilna oprawa oświetlenia miejscowego tzw. punktowa w technologii LED z uchwytem do szyny medycznej 25x10 na ramieniu przegubowo giętkim o minimalnej długości 600mm. Natężenie oświetlenia min. 120 000 lx +/-5% z odległości 0,5m, barwa światła 4500K , maksymalna moc źródeł 13W +/- 5%. Głowica wyposażona w uchwyt do pozycjonowania. Klasa ochrony II. Oprawa zarejestrowana jako wyrób medyczny. | TAK, podać |  |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. | TAK, podać |  |
|  | Panel medyczny wyposażony w punkty poboru gazów medycznych zainstalowane w dolnym kanale instalacyjnym ( standard do ustalenia na etapie zamówienia). - 2 x 1 x punkt poboru gazów medycznych, Tlen - O2 - 2 x 1 x punkt poboru gazów medycznych, Próżnia – VAC - 1 x manometr kontrolny - 1 x wakuometr kontrolny Wymaga się by ze względów ergonomicznych i funkcjonalno- ekonomicznych punkty poboru gazów medycznych były umieszczone na ścianie frontowej panelu prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni). | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko, panel medyczny wyposażony w manometry wskazujące aktualne ciśnienie w wewnętrznej instalacji gazów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Panel wyposażony w poziomą szynę medyczną w standardzie DIN 25x10mm długości min. 300mm z możliwością płynnej regulacji wysokości w zakresie min. 1400mm. | TAK, podać |  |
|  | Wymaga się by każdy punkty poboru gazów medycznych zainstalowany w panelu był uziemiony indywidualnie. | TAK, podać |  |
|  | Wymaga się by każdy z elementów korpusu panelu był uziemiony. | TAK, podać |  |
|  | Wymaga się by dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | TAK, podać |  |
|  | Wymaga się by Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur elastycznych, giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. | TAK, podać |  |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | TAK, podać |  |
|  | ------------------- |  |  |
|  | ### Nad stanowiskiem do ściany zainstalowane 2 komplety obrotowych w zakresie min. 180 stopni 2 wysięgników infuzyjnych. Pierwszy długości min 1300mm z ramieniem przegubowym wyposażonym w drążek dł. 900mm, który posiada obrotowy kosz stali nierdzewnej na 4 butle oraz 4 obrotowe haczyki ze stali nierdzewnej na worki infuzyjne. Drążek ze względu na swoja budowę umożliwiający zmianę wysokości kosza lub haczyków w zakresie min. 500mm. Ramie umożliwiające obciążenie masa min. 25kg. Drugi obrotowy wysięgnik długości 750mm wraz z drążkiem dł. min. 550mm. Ramie umożliwiające obciążenie masa min. 25kg. Nie dopuszcza się wykonania z tworzywa sztucznego. |  |  |
|  | ------------------ |  |  |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, podać |  |
|  | -------------------------- |  |  |
|  | --------------------- |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | TAK, potwierdzić |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako zgodny z parametrem w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta