## Arkusz1
| Nr sprawy ZP1-6/2025 |  | Załącznik nr 2 SWZ
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !
| ........................................................ |  |  |  |  | ( wzór tabeli )
........................................................
........................................................
….....................................................
Nazwa i adres oferenta, telefon i e-mail
Formularz asortymentowo-cenowy
Odczynniki do badań hormonalnych, infekcyjnych, wirusowych wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z oprzyrządowaniem i niezbędnym wyposażeniem na okres 12 miesięcy
L.p. | Nazwa towaru / opis / | Jm | Ilość | cena jedn. | Wartość | Stawka | Wartość | Wielkość | Nr Katalogowy
|  |  |  | netto | netto | VAT % | brutto | op.
1 | TSH 3 generacji/ tyreotropina – ilość oznaczeń 3200 | op |  |  | 0 |  | 0
2 | Ft4 / wolna tyroksyna – ilość oznaczeń 1400 | op |  |  | 0 |  | 0
3 | Ft3 / wolna trójjodotyronina – ilość oznaczeń 100 | op |  |  | 0 |  | 0
4 | Anty-TPO / przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej- Ilość oznaczeń 200 | op |  |  | 0 |  | 0
5 | PSA całkowite – ilość oznaczeń 1400 | op |  |  | 0 |  | 0
6 | Ferrytyna – ilość oznaczeń 600 | op |  |  | 0 |  | 0
7 | Witamina B12 – ilość oznaczeń 400 | op |  |  | 0 |  | 0
8 | HCG/ gonadotropina kosmówkowa typ beta – Ilość oznaczeń 400 | op |  |  | 0 |  | 0
9 | Troponina T wysokoczuła STAT – ilość oznaczeń 5000 | op |  |  | 0 |  | 0
10 | CKMB STAT – ilość oznaczeń 4900 | op |  |  | 0 |  | 0
11 | NT-pro BNP / peptyd natriuretyczny typu B / STAT – Ilość oznaczeń 4000 | op |  |  | 0 |  | 0
12 | Prokalcytonina – ilość oznaczeń 3000 | op |  |  | 0 |  | 0
13 | HbsAg / antygen powierzchniowy Hbs – ilość oznaczeń 600 | op |  |  | 0 |  | 0
14 | Anty-Hbs – ilość oznaczeń 300 | op |  |  | 0 |  | 0
15 | HIV (antygen-przeciwciała) – ilość oznaczeń 600 | op |  |  | 0 |  | 0
16 | Anty-HCV – ilość oznaczeń 700 | op |  |  | 0 |  | 0
17 | Witamina D 3 – ilość oznaczeń 200 | op |  |  | 0 |  | 0
18 | Toxo IgG/ Toksoplazmoza – ilość oznaczeń 100 | op |  |  | 0 |  | 0
19 | Toxo IgM/ Toksoplazmoza - ilość oznaczeń 100 | op |  |  | 0 |  | 0
20 | Ca 125 – ilość oznaczeń 200 | op |  |  | 0 |  | 0
21 | Dzierżawa analizatora | miesiące | 12 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Kontrola wewnątrzlaboratoryjna
L.p. | NAZWA BADANIA | KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA
1. | TSH 3 generacji/ tyreotropina | Kontrola 6 razy w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
2. | Ft4 / wolna tyroksyna | Kontrola 6 razy w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
3. | PSA całkowite | Kontrola 6 razy w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
4. | Prokalcytonina | Kontrola dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach
5. | HCG/ gonadotropina kosmówkowa typ beta | Kontrola dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach
6. | Anty-HCV | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
7. | HbsAg / antygen powierzchniowy Hbs | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
8. | Anty-Hbs | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
9. | HIV (antygen-przeciwciała) | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
10. | Ferrytyna | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
11. | Witamina B12 | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
12. | Witamina D 3 | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
13. | Toxo IgG/ Toksoplazmoza | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
14. | Toxo IgM/ Toksoplazmoza | Kontrola jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach
15. | Anty-TPO / przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie | Kontrola jeden raz w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
16. | Ft3 / wolna trójjodotyronina | Kontrola jeden raz w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
17. | Ca 125 | Kontrola jeden raz w tygodniu na jednym poziomie naprzemiennie
18. | Troponina T wysokoczuła STAT | Kontrola 7 razy w tygodniu jeden poziom , naprzemiennie
19. | CKMB STAT | Kontrola 7 razy w tygodniu jeden poziom , naprzemiennie
20. | NT-pro BNP / peptyd natriuretyczny typu B / STAT | Kontrola 7 razy w tygodniu jeden poziom , naprzemiennie
L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Parametry oferowane
1. | Analizator podać: typ, model, producent – rok produkcji minimum 2018 r.
2. | Typ pomiaru: chemiluminescencja
3. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w systemie „pacjent po pacjencie”
4. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę
5. | Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki
6. | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min (dotyczy wszystkich parametrów), dla Troponiny i CKMB do 20 min.
7. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów
8. | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatycznie po wstawieniu odczynnika na pokład analizatora
9. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników
10. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
11. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
12. | Aparat kompaktowy, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym dostarczonym przez wykonawcę
13. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników
14. | Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora
15. | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora
16. | Materiał kontrolny wieloparametrowy
17. | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną – Randox 9127/a, 9125/a, 9151
18. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz)- Zewnętrzny UPS.
19. | Możliwość stosowania próbek pierwotnych i naczynek
20. | Wbudowany system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
21 | Wykonawca zapewni stanowisko komputerowe do obsługi wyników analizatora
22 | Wykonawca zapewni podłczenie oferowanego analizatora do LIS
23 | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy wirówkę laboratoryjną - ( podać model, typ, producent, rok produkcji nie starsza niż 2014 r.)oraz raz w roku przegląd techniczny, wirnik kątowy na 24 probówki regulowany zakres obrotów min. 300-3500 obr/min
Szczegółowy wykaz w materiałów pomocniczych: kalibratory, materiały kontrolne
L.p. | Nazwa towaru / opis / | Jm | Ilość | cena jedn. | Wartość | Stawka | Wartość | Wielkość | Nr Katalogowy
|  |  |  | netto | netto | VAT % | brutto | op.
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Szczegółowy wykaz wszystkich materiałów pomocniczych i ekspoloatacyjnych
L.p. | Nazwa towaru / opis / | Jm | Ilość | cena jedn. | Wartość | Stawka | Wartość | Wielkość | Nr Katalogowy
|  |  |  | netto | netto | VAT % | brutto | op.
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  | Wartość netto w PLN |  |  | Wartość brutto w PLN
| Koszt odczynników i dzierżawy | 0 |  |  | 0
| Koszt materiałów pomocniczych: kalibratory, materiały kontrolne | 0 |  |  | 0
| Koszt wszystkich materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych | 0 |  |  | 0
| Wartość ogółem | 0 |  |  | 0
UWAGA 1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych w udzielanych Wykonawcy zamówieniach. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń