Załącznik nr 12.1.

Działanie 1 - Zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Żurominie, w tym: aparatów do znieczuleń, łóżek specjalistycznych wraz z materacami i wieszakami do podawania kroplówki oraz narzędzi laparoskopowych, które stanowią integralną całość posiadanego sprzętu na bloku operacyjnym i stanowić będą jego uzupełnienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do znieczulania szt. 2

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Model | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Parametry ogólne | TAK |  |
| 5. | Aparat na podstawie jezdnej, indywidualne hamulce na wszystkich kołach | TAK |  |
| 6. | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | TAK |  |
| 7. | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 | TAK |  |
| 8. | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie / włączenie podgrzewania przez użytkownika w czasie znieczulania | TAK |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 45 minut | TAK |  |
| 10. | Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej | TAK |  |
| 11. | Jedna duża szuflada na akcesoria, blokowana | TAK |  |
| 12. | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania | TAK |  |
| 13. | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  |
| 14. | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | TAK |  |
| 15. | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki wykorzystujące do pomiaru zasadę termoanemometrii elektrycznej. Czujniki mogą być sterylizowane parowo | TAK |  |
| 16. | Wirtualne przepływomierze i liczbowe wartości przepływów gazów prezentowane na ekranie | TAK |  |
| 17. | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |  |
| 18. | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK |  |
| 19. | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 l/min do 15 l/min | TAK |  |
| 20. | Złącza do podłączenia jednego lub dwóch parowników | TAK |  |
| 21. | Respirator, tryby wentylacji | TAK |  |
| 22. | Respirator z napędem elektrycznym lub respirator z napędem pneumatycznym nie zużywający tlenu do napędu | TAK |  |
| 23. | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 24. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 25. | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | TAK |  |
| 26. | CPAP/PSV | TAK |  |
| 27. | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy regulowany w zakresie do minimum 2 minut | TAK |  |
| 28. | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. | TAK |  |
| 29. | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania, gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce | TAK |  |
| 30. | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: - po zaniku O2 na 100 % powietrze - po zaniku N2O na 100 % O2 - po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy o funkcje: rekrutacji jednoetapowej i rekrutacji wieloetapowej | TAK |  |
| 32. | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |  |
| 33. | Regulacje | TAK |  |
| 34. | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 oddechów/min | TAK |  |
| 35. | Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 60% | TAK |  |
| 36. | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8 | TAK |  |
| 37. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 ml do 1500 ml | TAK |  |
| 38. | Zakres regulacji czułości wyzwalacza co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK |  |
| 39. | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 hPa do 80 hPa (cmH2O) | TAK |  |
| 40. | Regulacja czasu narastania ciśnienia - nachylenie (nie dotyczy czasu wdechu) | TAK |  |
| 41. | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 hPa do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK |  |
| 42. | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 43. | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 44. | Prezentacje | TAK |  |
| 45. | Prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | TAK |  |
| 46. | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 47. | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK |  |
| 48. | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 49. | Funkcjonalność | TAK |  |
| 50. | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej powyżej 15”, ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła funkcyjnego | TAK |  |
| 51. | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |
| 52. | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | TAK |  |
| 53. | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów | TAK |  |
| 54. | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku, gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | TAK |  |
| 55. | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii za pośrednictwem pamięci USB | TAK |  |
| 56. | Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran), Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. | TAK |  |
| 57. | Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC | TAK |  |
| 58. | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (np. widoku ekranu z wynikami testu, gdy zachodzi potrzeba archiwizacji) | TAK |  |
| 59. | Alarmy | TAK |  |
| 60. | Funkcja Auto ustawienia alarmów | TAK |  |
| 61. | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 62. | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
| 63. | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | TAK |  |
| 64. | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | TAK |  |
| 65. | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | TAK |  |
| 66. | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  |
| 67. | Alarm Niski xMAC. | TAK |  |
| 68. | Inne | TAK |  |
| 69. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się zabindowanych kserokopii | TAK |  |
| 70. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 71. | Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego | TAK |  |
| 72. | Ssak do odsysania, inżektorowy. Wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134 °C | TAK |  |
| 73. | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze, kodowane kolorami, długość 5 m każdy; wtyki zgodne z normą szwedzką (tzw. AGA) | TAK |  |
| 74. | Cztery dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami | TAK |  |
| 75. | W pełni automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test główny systemu | TAK |  |
| 76. | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ustawienie oczekiwanego czasu gotowości aparatu do użycia w tym automatycznego przeprowadzenia testu funkcjonalnego | TAK |  |
| 78. | Aktywne odprowadzanie gazów ze wskaźnikiem przepływu, do podłączenia do szpitalnego gniazda odciągu. Rura ewakuacji gazów o długości 5 m. Wtyk do gniazda odciągu typu DIN. | TAK |  |
| 79. | Wymagane akcesoria dodatkowe | TAK |  |
| 80. | Jeden zbiornik pochłaniacza CO2 wielorazowy, objętość minimum 1400 ml | TAK |  |
| 81. | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno - 5 szt. | TAK |  |
| 82. | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. | TAK |  |
| 83. | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK |  |
| 84. | Jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt. | TAK |  |
| 85. | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej \ wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L - 25 szt. | TAK |  |
| 86. | Pułapki wodne do zabezpieczające moduł gazowy - 12 szt. | TAK |  |
| 87. | Linie próbkujące - 10 szt. | TAK |  |
| 88. | Monitor do aparatu, wymagania ogólne | TAK |  |
| 89. | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1024 px x 768 px, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 90. | Ze względów ekonomicznych i gwarancyjnych aparat i monitor pacjenta jednego producenta | TAK |  |
| 91. | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu, uruchamiany wyłącznie ręcznie przez użytkownika | TAK |  |
| 92. | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego | TAK |  |
| 93. | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy | TAK |  |
| 94. | System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta | TAK |  |
| 95. | Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej | TAK |  |
| 96. | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 97. | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK |  |
| 98. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK |  |
| 99. | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK |  |
| 100. | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych | TAK |  |
| 101. | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu | TAK |  |
| 102. | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK |  |
| 103. | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |  |
| 104. | Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym | TAK |  |
| 105. | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | TAK |  |
| 106. | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | TAK |  |
| 107. | Możliwości monitorowania parametrów | TAK |  |
| 108. | Pomiar EKG | TAK |  |
| 109. | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
| 110. | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń / minutę | TAK |  |
| 111. | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach | TAK |  |
| 112. | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | TAK |  |
| 113. | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | TAK |  |
| 114. | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |  |
| 115. | Zaimplementowany algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami Nellcor SpO2 | TAK |  |
| 116. | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru | TAK |  |
| 117. | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, pulsu, krzywa pletyzmograficzna oraz wskaźnik perfuzji | TAK |  |
| 118. | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 | TAK |  |
| 119. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 120. | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | TAK |  |
| 121. | Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
| 122. | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
| 123. | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 124. | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | TAK |  |
| 125. | Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety | TAK |  |
| 126. | Automatyczne obliczanie PPV | TAK |  |
| 127. | Pomiar temperatury |  |  |
| 128. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | TAK |  |
| 129. | Pomiary gazowe | TAK |  |
| 130. | Możliwość rozbudowy o pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| 131. | Pomiar BIS | TAK |  |
| 132. | Możliwość rozbudowy o pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP i BC, po zastosowaniu odpowiedniego modułu | TAK |  |
| 133. | Moduł pozwalający określić wskaźnik bispektralny. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem dodatkowego ekranu lub zewnętrznego monitora | TAK |  |
| 134. | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
| 135. | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, - obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
| 136. | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika | TAK |  |
| 137. | Możliwość stosowania czujników jednorazowych | TAK |  |
| 138. | Wymagane akcesoria pomiarowe | TAK |  |
| 139. | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
| 140. | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |  |
| 141. | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |
| 142. | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
| 143. | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |  |
| 144. | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |
| 145. | Gwarancja | TAK |  |
| 146. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Narzędzia laparoskopowe

| PARAMETR |  | Ilość | Parametry wymagane | Parametry oferowane/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki Laparoskopowe METZENBAUM, odgięte, dł. branszy 17mm, ząbkowane, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 6 | TAK |  |
| 2 | imadło laparoskopowe 5mm/330mm, uchwyt lekki, aluminiowy, pasywowany, szczęki proste, rączka prosta, poosiowa z portem do mycia typu Luer-Lock. | 6 | TAK |  |
| 3 | Grasper laparoskopowy typu Fenestrated grasping forceps, okienkowy, bransze o dł. 18mm rowkowane, dwuakcyjne, atraumatyczne, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 6 | TAK |  |
| 4 | Elektroda monopolarna typu haczyk 90stopni, , śr. 5 mm , dł. 330mm.Autoklawowalna. | 6 | TAK |  |
| 5 | Elektroda monopolarna typu szpatuła, śr. 5 mm , dł. 330mm.Autoklawowalna. | 3 | TAK |  |
| 6 | Kleszczyki laparoskopowe typu Johan , bransze o dł. 25mm, jedna bransza ruchoma, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne | 6 | TAK |  |
| 7 | Kleszczyki laparoskopowe typu Johan , bransze o dł. 41mm, dwuakcyjny, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej, autoklawowalne | 3 | TAK |  |
| 8 | Grasper laparoskopowy typu CLAW do usuwania pęcherzyka, jednoakcyjne bransze o dł. 30mm narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 10mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 3 | TAK |  |
| 9 | Grasper laparoskopowy typu CLAW do usuwania pęcherzyka, jednoakcyjne bransze o dł. 24mm narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 2 | TAK |  |
| 10 | Narzędzie Laparoskopowe, typu PREPARATOR Maryland, bransze atraumatyczne o dł. 21mm, delikatnie rowkowane w romby, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360 mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z bagnetowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 6 | TAK |  |
| 11 | Przewód, kabel, monopolarny do narzędzi laparoskopowych. | 6 | TAK |  |
| 12 | Optyka laparoskopowa, kąt 0stopni. | 2 | TAK |  |
| 13 | światłowód o średnicy 4,8mm i długości 3m. Kompatybilny ze źródłem światła będącym na wyposażeniu szpitala | 2 | TAK |  |
| 14 | Kontener aluminiowy w systemie bezobsługowym, wymiary zewnętrzne wanny 600x272x190mm, kosz stalowy z uchwytami, mata silikonowa typu MESH, stojak na narzędzia laparoskopowe. | 2 | TAK |  |
| 15 | kontener z pozycjonerami, do sterylizacji optyk laparoskopowych | 2 | TAK |  |
| 16 | Klipsownica laparoskopowa duża – L. śr. 10 mm do klipsów polimerowych L firmy Welfare Medical. | 1 | TAK |  |
| 17 | Klipsy polimerowe rozmiar L 1op (14 magazynków po 6 klipsów) do naczyń 7-16mm | 2 | TAK |  |

Łóżko anestezjologiczne szt. 1

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
| - 2 | Model | Podać |  |
| - 3 | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| - 4. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| - 5. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK |  |
| - 6. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: max. 2 200 mm, - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1 000 mm (wymiar leża min. 860 mm x 2 000 mm) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny. Kabel wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na szczycie łóżka z możliwością zawieszenia wtyczki | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców min. 0° - 70° - segment uda min. 0° - 32° - kąt przechyłu Trendelenburga min. 0° - 15° - kąt przechyłu anty-Trendelenburga min. 0° - 15° - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 mm i niżej do 800 mm i wyżej | TAK |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu min. oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. Segment oparcia pleców wypełniony płytą np. HPL przezierną dla RTG. Segment oparcia pleców wyposażony w tunel na kasetę RTG | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża w wyraźnie odróżniającym się kolorze. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta. | TAK |  |
|  | Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 39 cm. | TAK |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 i kolorach posiadające podziałkę kątową w postaci wytłoczenia. | TAK |  |
|  | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda, przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga, przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na za pomocą jednego przycisku na panelu pielęgniarskim i w panelach sterujących barierek bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelemburga | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 250 mm | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
|  | Podświetlenie pod leżem łóżka | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli | TAK |  |
|  | Materac posiadający 3-centymetrową warstwą wykonaną z pianki wiskoelastycznej oraz 9-centymetrową warstwę z pianki zimnej. Materac z otworami wielostrefowymi zapewniającymi odprowadzanie wilgoci, wentylację dolnych części materaca. Wymiary (S × D × W): 87 cm × 200 cm × 15 cm ( 3 cm). Gęstość objętościowa: min. 60/40 kg/m³, wytrzymałość na ściskanie: 2,8/4,0 kPa. Pokrytego pokrowcem z tkaniny nieprzemakalnej oddychającej Temperatura prania pokrowca do min. 95° C. Dezynfekcja parowa w stacjach dezynfekujących do min. 105° C Suszenie maszynowe do min. 120° C | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 15 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. | TAK |  |

Łóżko pooperacyjne szt. 2

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - długość 2180 mm ( 30 mm) - szerokość 1020 mm ( 30 mm) - wymiar leża min. 900 mm x 2000 mm | TAK |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 25 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki. | TAK |  |
|  | Listwa do montażu wyposażenia dodatkowego na ramie leża pod szczytem łóżka od strony głowy i nóg | TAK |  |
|  | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG, pozostałe segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. | TAK |  |
|  | Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 420 mm – 840 mm ( 30 mm) | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców 0 - 70 ( 3) - segmentu uda 0 - 40 ( 3) - poz. Trendelenburga 0 - 17 ( 3) - poz. Anty-Trendelenburga 0 - 17 ( 3) - przechyły boczne leża – ok. 30° ( 5) | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z autoregresją min. 10 cm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka bateria litowo-jonowa. | TAK |  |
|  | Możliwości Sterowania nożnego - nachylenie boczne i regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 s lub 180 s). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | TAK |  |
|  | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | TAK |  |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. | TAK |  |
|  | Funkcja CPR, przycisk serwisowy |  |  |
|  | Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | TAK |  |
|  | Obciążenie robocze min. 250 kg | TAK |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. | TAK |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | TAK |  |
|  | Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. | TAK |  |
|  | Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK |  |
|  | Koła podwójne o średnicy 150 mm ( 5 mm) z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. | TAK |  |
|  | Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia. | TAK |  |
|  | Funkcja reset / położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku | TAK |  |
|  | Legalizacja wagi według szerokości geograficznej użytkowania łóżka | TAK |  |
|  | Materac | TAK |  |
|  | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym wspólną deklarację zgodności dla oferowanej pompy i materaca – dołączyć do oferty oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca-dołączyć do oferty. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | TAK |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora. Trzy komory w sekcji głowy pozostają statyczne. | TAK |  |
|  | Tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach, stałego niskiego ciśnienia, maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 20 minutach. Każdy z trybów oznaczony osobną diodą oraz piktogramem. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu / rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10 - 30 minut modułem nie większym niż 5 minut. | TAK |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie powietrznym podłączanym do pompy). Nie dopuszcza się uruchamiania tej funkcji na więcej sposobów. Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym. | TAK |  |
|  | Materac zbudowany z 22 - 24 komór: 16 - 18 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | TAK |  |
|  | System rotacji / przechyłów bocznych połączony na stałe z materacem, bez możliwości intencjonalnego ani przypadkowego rozłączenia. | TAK |  |
|  | Poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | TAK |  |
|  | Pompa o wymiarach nie większych niż 33 cm x 22 cm x 12 cm (± 2 cm) i wadze nie przekraczającej 3,5 kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem min. IP 21. | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach 200 cm x 85 cm x 19 cm (± 1cm). Wysokość komór 13 cm (± 1 cm). | TAK |  |
|  | Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). | TAK |  |
|  | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta umieszczonym pod warstwą komór zapewniającym odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | TAK |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza). | TAK |  |
|  | Pompa z jednym wyświetlaczem LED. Na wyświetlaczu informacja o ustawionym czasie cyklu pracy oraz przyczynie niewłaściwej pracy lub awarii. | TAK |  |
|  | Materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka) zbudowany z górnej warstwy komór powietrznych oraz spodniej warstwy piankowej, z możliwością przekształcenia w jednowarstwowy (kładziony na spodni materac szpitalny) poprzez usunięcie warstwy pianki ze zintegrowanej kieszeni. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | TAK |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 200 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz. – tryb transportowy. | TAK |  |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dostarczenia folderów lub kart katalogowych oferowanego wyrobu potwierdzających wymagane parametry na etapie realizacji umowy.

- Wykonawca w dniu przekazania sprzętu dostarczy dokumenty: atesty, paszporty, instrukcję obsługi, certyfikaty, deklaracje zgodności.

……………………………		                                                              ……………………………………………………………………

miejscowość i data 						podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy