Nr sprawy: ZP/4/2025		     Załącznik nr 1A do SWZ z dnia 31.03.2025

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ……

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

| Przedmiot zamówienia |  | Producent (pełna nazwa, adres) kraj pochodzenia | Nazwa handlowa | Model/typ/ numer katalogowy |  | Ilość |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową |  |  |  |  |  | 12 |  | Kwota netto 1 szt. …………. Kwota brutto 1 szt. ………… Kwota netto 12 szt. ………… Kwota brutto 12 szt. ……… |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  |  |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |  |
|  | Łóżko szpitalne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji: min.2025 |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach lub siłownikach wbudowanych w szczyty łóżka). |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 20 mm) |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 4. | Obudowa łóżka wykonana z drewna, barierki boczne wykonane z drewna wykończone okleiną w kolorze obudowy |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Obudowa drewniana oraz barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych. Szczyty łóżka z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. System zatrzaskowy zabezpieczony przed nieumyślnym otwarciem przez specjalne blokady oznaczone kolorem pomarańczowym. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Barierki boczne łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości zintegrowane z drewnianą obudową. Prowadnice barierek wbudowanie w szczyt łóżka. Barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 7. | Drewniana maskownica elementów metalowych ramy leża umieszczona za barierkami. Maskownica na całej długości leża. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 8. | Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na prowadnice bez użycia narzędzi na tzw. „CLICK” co zwiększa komfort użytkowania oraz szybkość reakcji w sytuacji nagłego demontażu. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 9. | Wysokość barierki od powierzchni leża min. 40 cm |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 10. | Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 11. | Segmenty leża wypełnione lamelami metalowymi |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 12. | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 13. | Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 14. | Elektryczna, płynna regulacja wysokości leża w zakresie od: 230 - 820 mm, (+/- 20 mm) Funkcja 3 stopniowej regulacji wysokości leża. Automatycznie zatrzymuje leże w najniższym położeniu, na wysokości 40 cm (+/-2 cm) oraz w położeniu najwyższym |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 15. | Pozostałe elektryczne regulacje : - kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70, (+/-2) - kąt segmentu uda: 0 - 40, (+/-2) - pozycja anty-Trendelenburga: 0 - 18, (+/-2) |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 16. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 17. | Pilot przewodowy z możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 18. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 50 mm, osłonięte w tulejach. Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą pozbawiona, kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 19. | Prześwit między podłożem a podstawą min. 15 cm |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 20. | Koła blokowane centralnie, parami |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 21. | Możliwość łatwego odseparowania leża od podstawy. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 22. | Leże jednoczęściowe, nie składane |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 23. | Możliwość wyboru koloru oraz rodzaju obudowy, min. 8 rodzajów |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 24. | Elektryczne zasilanie 24V, Przewód zasilający wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na łóżku. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 25. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 26. | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 27. | Elementy wyposażenia łóżka: - wysięgnik dla pacjenta z uchwytem do ręki - materac - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 12 cm - pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem - materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów (dołączyć opinię laboratoryjną) - odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - pranie pokrowca w temp. do 95°C - pozytywne badanie na trudnopalność materiału - tkanina z której wykonany jest pokrowiec materac przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa. - raport z badań/opinia laboratoryjna o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczenie” - oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów. |  |  |  | Tak |  |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2025 |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki. |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 5. | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 6. | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 30 mm) - szerokość szafki - 430 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm - głębokość - 460 mm (± 20mm) |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 9. | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 10. | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 11. | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 760 - 1110 mm |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 12. | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 13. | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 14. | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 15. | Szafka wyposażona w tworzywową kieszeń do odkładania obuwia, umieszczoną z lewej lub prawej strony szafki. Możliwość przekładania półki bez użycia narzędzi. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 16. | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |  |  |  | Tak, podać dokładną wartość |  |  |  |
| 17. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 18. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 19. | - Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 20. | W celu potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 21. | DODATKOWE WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim w tym 1 w wersji elektronicznej. gwarancja min. 24 miesiące, czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu, Gwarancja obejmuje wszystkie części. Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie gwarancji Możliwość zgłaszania usterek e-mail lub na dostępny numer telefonu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |  | Tak |  |  |  |

Potwierdzamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Potwierdzamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczące obsługi zaoferowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia  Potwierdzamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

Potwierdzamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez Zamawiającego w SWZ świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

Miejscowość i data:……………….… 		……………………………… 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy