Nr sprawy: ZP/4/2025                            Załącznik nr 1C do SWZ z dnia 31.03.2025

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ……

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

| Przedmiot zamówienia |  | Producent (pełna nazwa, adres) kraj pochodzenia | Nazwa handlowa | Model/typ/ numer katalogowy |  | Ilość | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przewoźny aparat RTG wraz z detektorem i stacją roboczą |  |  |  |  |  | 1 | Kwota netto 1 szt. …………. Kwota brutto 1 szt. ………… |  |
| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |  | WARTOŚĆ WYMAGANA |  |  | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Rok produkcji 2025 |  |  |  | Podać |  |  |  |
| 2 | Gwarancja: |  |  |  | Min 24 miesiące, podać |  |  |  |
| 3 | Oferowany aparat RTG nowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, niepowystawowy |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 4 | Napięcie zasilania: 1 – fazowe 100-240 V 50/60 Hz |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Długość przewodu zasilającego min. 5 m |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 6 | Moc generatora ≥ 4 kW |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Częstotliwość generatora min 100 kHz |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 8 | Zakres kV min. 40-120 kV |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 9 | Zakres mA min. 10-100 mA |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Zakres mAs min. 0,1 – 250 mAs |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | Zakres czasów ekspozycji min. 0,01-10 s |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 12 | Długość przewodu do wyzwalania ekspozycji min. 5 m |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 13 | Zasięg ramienia z lampą (liczony od ogniska lampy): ≥ 55 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 14 | Możliwość szybkiego doładowania : minimum 20 ekspozycji w 15 minut |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 15 | Szybkość włączenia aparatu: maksymalnie 100 sekund |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 16 | Miernik dawki DAP (nie dopuszcza się kalkulatora dawki) |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 17 | Kolimator: Maksymalne symetryczne pole promieniowania: minimum 43 x 43 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 18 | Kolimator: Oświetlenie pola obrazowania LED, min. 160 LUX |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 19 | Kolimator: miarka – min. 200 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 20 | Kolimator: obrót min. ±45° |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 21 | Wielkość małego ogniska: 0,6 mm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 22 | Wielkość dużego ogniska: 1,8 mm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 23 | Pojemność cieplna anody: ≥ 55 kHU |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 24 | Całkowita filtracja lampy i kolimatora: min 2.5 mm Al |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 25 | Panel sterujący parametrami generatora na jednostce mobilnej |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 26 | Możliwość ustawienia panelu sterującego pod różnym kątem |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 27 | Panel sterujący umożliwia ustawienie min. kV, mAs |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 28 | Panel sterujący informuje min. o statusie: małego/dużego ogniska, gotowości lampy do ekspozycji, przeprowadzanej ekspozycji, błędzie lampy |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 29 | Dodatkowy panel sterujący parametrami generatora na kołpaku lampy rtg |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 30 | Zaprogramowane programy anatomiczne – min 9. (możliwość zaprogramowania przez użytkownika) |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 31 | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi> 200 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 32 | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: < 40 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 33 | Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą < 135 cm |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 34 | Maksymalna długość aparatu < 100 cm – w warunkach pracy |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 35 | Maksymalna długość aparatu < 65 cm – po złożeniu aparatu |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 36 | Maksymalna szerokość aparatu < 67 cm – w warunkach pracy |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 37 | Zakres pochylenia kołpaka lampy min. od -50° do +180° |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 38 | Zakres obrotu lampy min. ±180° |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 39 | Możliwość rozłożenia ramienia z lampą z pozycji transportowej o min 130° |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 40 | Maksymalna waga całkowita oferowanego aparatu gotowego do przeprowadzenia badania wraz z akcesoriami max. 75 kg |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 41 | Wszystkie koła aparatu skrętne lub min. dwa przednie |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 42 | Blokada kół |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 43 | Schowek na detektor |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 44 | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji oraz włączania podświetlania kolimatora |  |  |  | Tak |  |  |  |
| DETEKTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Detektor bezprzewodowy |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 46 | Detektor wykonany w technologii a-Si |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 47 | Scyntylator CsI |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 48 | Rozmiar pola aktywnego ≥ 42,5x42,5 cm (±0,5 cm) |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 49 | Rozmiar piksela ≤ 140 µm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 50 | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,57 lp/mm |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 51 | Matryca ≥ 9,4 mln |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 52 | DQE ≥ 65% |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 53 | Waga ≤ 5 kg |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 54 | Podgląd zdjęcia ≤ 3s |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 55 | Czas pełnego cyklu ≤ 5s |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 56 | Skala szarości ≥ 16 bit |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 57 | AED |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 58 | Dopuszczalne obciążenie pacjenta na całej powierzchni ≥ 150 kg |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 59 | W zestawie z detektorem 2 baterie i ładowarka |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 60 | Ilość zdjęć na jednym naładowaniu min. 400 |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 61 | Pojemność baterii min 4100 mAh |  |  |  | TAK, podać |  |  |  |
| 62 | Wymiana baterii bez użycia narzędzi |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 63 | Pamięć wewnętrzna detektora |  |  |  | TAK, podać ilość obrazów |  |  |  |
| 64 | Zintegrowana na etapie produkcji rączka do przenoszenia (nie dopuszcza się wgłębienia w detektorze jako rączki) |  |  |  | TAK |  |  |  |
| STACJA ROBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Stacja robocza w postaci dedykowanego przez producenta laptopa (zintegrowanego z detektorem na etapie produkcji) |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 66 | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 67 | Oprogramowanie w całości w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 68 | Programy anatomiczne w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 69 | Możliwość rejestracji pacjenta: wybór z listy roboczej - import z systemu HIS/RIS, rejestracja ręczna, badanie nagłe |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 70 | Możliwość wyboru znaczników z listy (m.in. L/P/AP/PA) i tworzenie własnych |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 71 | Dodawanie dowolnego tekstu do obrazu |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 72 | Regulacja jasności/kontrastu |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 73 | Odbicie w pionie/poziomie |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 74 | Obrót o 90° |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 75 | Obrót o dowolny kąt |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 76 | Pomiar kątów |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 77 | DICOM 3.0: SEND, PRINT, STORAGE, MPPS, WORKLIST, STORAGE COMMITMENT, QUERY/RETRIEVE |  |  |  | TAK |  |  |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA Czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Gwarancja obejmuje wszystkie części. Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie gwarancji. Możliwość zgłaszania usterek e-mail lub na dostępny numer telefonu. Serwis urządzeń musi być realizowany |  |  |  | Tak |  |  |  |

Potwierdzamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Potwierdzamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczące obsługi zaoferowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia  Potwierdzamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

Potwierdzamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez Zamawiającego w SWZ świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

Miejscowość i data:……………….… 		……………………………… 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy