## 1.
|  | Formularz cenowy nr 12 / 2025 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Wyroby stosowane w artroskopii
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | szt | 60 | 0
2. | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie podkładka awaryjna. | szt | 60 | 0
3. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt | 150 | 0
4. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt | 30 | 0
5. | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema supermocnymi nićmi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym oczkiem, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | szt | 150 | 0
6. | Śruba tytanowa o średnicy zewnętrznej 2,7mm, średnicy wewnętrznej 1,5mm i długości 8,5mm z jedną nitką poliestrową supermocną znajdującą się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, (komplet sterylny). | szt | 50 | 0
7. | Elektroda waporyzacyjna bipolarna, kąt 90st. Długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania w kształcie litery X, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary ( zmiany poziomu ablacji) | szt | 200 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA !!! Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia depozytu (+ dostarczenie metalowej szafy) dla wyżej wymienionych pozycji po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

## 2.
|  | Formularz cenowy nr 12 / 2025 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Wyroby stosowane w operacjach kręgosłupa cz. 2
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |  |  | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | KOD EAN/ Nr katalogowy | klasa wyrobu
1. | Klatka szyjna peek napylona czystym tytanem
• wykonane z PEEK przezierne, napylone czystym tytanem, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; • implanty w dwudziestu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm), szerokości 14 mm i 16 mm oraz głębokościach 11,5 mm i 13,5 mm(tylko dla 16 mm); • w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 stopnii oraz dostępność implantów pod kątem 0 stopnii • implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; • zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; • otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; • dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; • stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; • narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; • rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; • przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; • podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; • plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium • w zestawie instrumentarium dodatkowo dostarczone dwa rozwieracze typu Caspar dotrzonowe z pinami 14, 12 i 16mm
| cage | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 58050 |  |  |  | 0
2. | Płytka szyjna
• tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; • płytki o wymiarach 20-103mm • płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; • płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); • śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (średnica 4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (średnica 4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (średnica 4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); • ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; • śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); • każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; • rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby • trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; • możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; • możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; • system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację • porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; • porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba; • zachowany niski profil głowy śrub; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty
| płyta | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 8370 |  |  |  | 0
| śruba | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 7560 |  |  |  | 0
3. | Stabilizacja szczytowo potyliczna
• tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych; • płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; • wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); • pręty proste o grubości 3,5mm, dłg. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); • pręty wygięte ø3,5mm, dłg. 240mm, atraumatyczne; • pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; • śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; • śruby wieloosiowe ø4,0mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia … stopni; • śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm oraz dłg. gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm); • atraumatyczne zakończenie śrub; • haki laminarne duże i małe, lewe i prawe; • jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych; • łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7, 9 i 11mm); • łączniki prętów równoległe (ø3,5-3,5mm oraz ø3,5-5,5mm); • uchwyty do kabli lewe i prawe (450) oraz prosty (900); • wszystkie implanty kodowane kolorami; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • elastyczne przymiary kształtu prętów (dłg. 60, 120 i 290mm); • klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; • plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych kasetach • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • elastyczne przymiary kształtu prętów (dłg. 60, 120 i 290mm); • klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; • plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; • poprzeczki sztywne o dłg. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku pręta i osi zespolenia; • zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach – przy użyciu jednego kompletu narzędzi z możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych kasetach
| płyta | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 8100 |  |  |  | 0
| śruby do płyty | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 2160 |  |  |  | 0
| śruby transpedikularne | szt | 8 | 0 | 0 | 8% | 24300 |  |  |  | 0
| pręty dopotyliczne | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 2160 |  |  |  | 0
| pręty | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 4320 |  |  |  | 0
| blokery | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 11664 |  |  |  | 0
| łącznik poprzeczny | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 3240 |  |  |  | 0
4. | Stabilizacja transpedikularna
• tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; • śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) • śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (8mm, dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm); • śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (4,5mm, dłg. 25-50mm; 5mm, dłg. 25-50mm; 6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; • śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; • śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; • wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm; • wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; • szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm; • grubość ścianki głowy śruby 1mm; • śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; • atraumatyczne zakończenie śruby; • wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; • pręty proste 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); • pręty wstępnie dogięte 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); • stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; • poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); • poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący 10mm, wys. 4,52mm; • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; • możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; • w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; • rozmiar implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego – zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodiscektomii; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek
| śruby transpedikularna | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 140400 |  |  |  | 0
| blokery | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 43200 |  |  |  | 0
| pręty | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 32400 |  |  |  | 0
| śruby do złamań osteoporotycznych z kaniulą | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 19440 |  |  |  | 0
| łącznik poprzeczny | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 1080 |  |  |  | 0
| Plif | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 116100 |  |  |  | 0
1. | Klatka szyjna peek napylona czystym tytanem z mocowaniem śrubowym do trzonów
Klatka międzytrzonowa szyjna z możliwością mocowania do trzonów kręgosłupa za pomocą dwóch śrub tytanowych samogwintujących o średnicy 4mm .Śruba kotwicząca implant dostępna w trzech długościach 14mm,16mm,18mm.Śruba samoblokująca się z mechanizmem podwójnego blokowania. Klatka szyjna wykonana z materiału peek z napyleniem czystym tytanem. Implant dostępny z pochyleniem lordotycznym 4 oraz 7 stopni. Klatka szyjna dostępna w siedmiu wysokościach od 5mm do 11mm stopniowanie wysokości co 1mm. Klatka dostępna w dwóch wariantach rozmiaru długości i szerokości. Klatka o długości 13mm i szerokości 16mm oraz klatka o długości 15mm i szerokości 17mm . Implant posiada dwa znaczniki RTG wykonane z tytanu.
| klatka | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 24300 |  |  |  | 0
| śruba | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 2700 |  |  |  | 0
5. | tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
"Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne i ruchome oraz augumentacyjne o rozmiarach: - 5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; - 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5 mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm 1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Tytanowe oraz CoCr 2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych 5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm 3) jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący 4) poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . 5) poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach 6) łączniki pręta 5,5 mm : a) osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm b) zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm c) zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 7) łączniki offsetowe : a) zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm b) otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm 8) możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej - (blokada poliaxialności śruby) • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. "
| Śruba poliaxialna | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 8% | 34560 |  |  | 0
| Nakrętka | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 8% | 12960 |  |  | 0
| Pręt | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 8% | 12312 |  |  | 0
| Drut Kirchnera | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 8% | 4082.4 |  |  | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  | 8% | 573458.4 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia depozytu dla wyżej wymienionych pozycji po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Do implantów zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy kompletu narzędzi oraz napędu (piła + wiertarka)- do zakładania ww implantów.
Zamawiający wymaga również dostarczenia szaf metalowych do przechowywania implantów w depozyt.
W razie niewykonania rewizji zamawiający zastrzega sobie prawo do rozdysponowania środków finansowych na inne pozycje.