Nr sprawy ZP/05/2025                                                                                                                                Załącznik nr 2a do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy zestawów do PCS2 – 5 100 rotorów, 5 100 filtrów i 5 100 worków

- Jednorazowe, jednoigłowe sterylne zestawy umożliwiające pobór osocza metodą automatycznej aferezy z pojedynczego wkłucia.

- Zestawy dopasowane do separatorów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy MCS+ firmy Haemonetics umożliwiające pobranie od 600 do 650 ml netto (bez antykoagulantu) osocza z pojedynczego wkłucia.

- Zestawy łączne lub rozłączne (tzn. takie, które wymagają połączenia w trakcie instalacji na separatorze).

- Zestawy wyposażone w pojemniki do pobierania osocza z tworzywa umożliwiającego szokowe zamrożenie osocza 
w temperaturze – 60 st. C i przechowywanie w temperaturze poniżej – 25 st. C do -90 st. C przez minimum trzy lata, 
a następnie rozmrażania w temp. +37 st. C z zachowaniem sterylności i trwałości pojemnika.

- Średnica drenów pojemnika do przechowywania osocza o wymiarach zapewniających wzajemną kompatybilność drenów różnych producentów tak, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym przy użyciu dostępnych w siedzibie Zamawiającego zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów.

- Pojemniki do przechowywania osocza zawierające co najmniej 2 (dwa) porty, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniająca sterylność, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania osocza podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Zestawy wyposażone w porty do sterylnego podłączenia płynu antykoagulacyjnego.

- Każdy końcowy pojemnik do przechowywania osocza musi być wyposażony w elastyczne dreny z możliwością ich łatwego rolowania i skutecznego wykonania zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu dostępnych w siedzibie zamawiającego, celem pobrania próbek do badań kontroli jakości.

- Na pojemnikach do przechowywania osocza muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniu ani odklejaniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta macierzysta powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT128.

- Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128. Etykiety muszą zawierać:

- firmę i nazwę zestawu;

- informację o przeznaczeniu zestawu;

- numer REF w postaci literowo -cyfrowej i kodu kreskowego;

- numer serii w postaci literowo -cyfrowej i kodu kreskowego;

- Etykiety mogą zawierać:

- informacje o warunkach przechowywania pojemników;

- informacje o rodzaju tworzywa z jakiego zostały wykonane;

- datę ważności każdego zestawu.

- W razie braku danych pkt 11 na etykiecie, informacje te muszą być zamieszczone w instrukcji używania lub w ulotce dołączonej do opakowania.

- Każdy zestaw/element zestawu zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojedyncze zestawy/elementy zestawu musza być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy/elementy zestawu tylko jednej serii.

- Każda seria zestawów musi mieć w momencie dostawy potwierdzenie dopuszczenia każdej serii do obrotu (certyfikat serii), zawierający informację o tym, że zestawy wyprodukowano oraz przebadano zgodnie z metodami dopuszczonymi przez Farmakopeę Europejską lub metodami uznanymi za równoważne.

- Zestawy muszą być zgodne z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania 
i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

- Termin ważności zestawów minimum 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.