- Załącznik nr 4

PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE  SYSTEMU ZINEGROWANEGO BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEGO, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

- Wykonawca przy oferowaniu aparatów: zintegrowany system biochemiczno- immunochemiczny, oraz biochemiczny ( back-up), dostarczy i podłączy stację uzdatniania wody oraz doposaży Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w odpowiednie stoły pod aparaty ewentualnie biurka. (do uzgodnienia).

Wykonawca ma tak dobrać analizatory, aby zapewnić swobodę poruszania się personelowi oraz

nieograniczony dostęp do wszystkich analizatorów w hali aparaturowej.

- Wykonawca pakietu nr 1 doposaży laboratorium  w dwie wirówki laboratoryjne:  wirówki z rotorem horyzontalnym z opcją wirowania probówek w ilości niemniejszej niż 28x10-11ml Wirówki nie starsze niż 6 letnie. Całość kosztów doposażenia ponosi Wykonawca.

Wirówki powinny posiadać

- bezobsługowy silnik indukcyjny

- intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania

- wyświetlacz LCD

- regulacja prędkości / RCF

- regulacja czasu wirowania

- tryb pracy ciągłej

- praca w trybie „SHORT”

- efektywny system wentylacji

- szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia

- komora wirowania ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja niewyważenia

- blokada pokrywy podczas wirowania

- blokada startu przy otwartej pokrywie

- awaryjne otwieranie pokrywy

- zabezpieczenie termiczne silnika

- produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

- zakres prędkości: 100 ÷ 4500 rpm

- Wraz z analizatorami biochemiczno- immunochemicznym i biochemicznym Wykonawca dostarczy, zainstaluje, wdroży na własny koszt laboratoryjny system informatyczny zgodnie z wymaganiami granicznymi dotyczącymi laboratoryjnego systemu informatycznego, przeszkoli personel oraz podepnie analizatory aktualnie pracujące w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dostarczane przez siebie analizatory,  zgodnie z załącznikiem nr 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, po zakończeniu Umowy, do przejęcia na własność licencji na System Informatyczny, dostarczony przez Wykonawcę, po uwzględnieniu kosztów jego amortyzacji    i spłaty .

Analizator immunobiochemiczny,  analizator biochemiczny (back-up),

Wykonawca dostarczy po przetargu do laboratorium komplet wymaganych dokumentów (karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, kopie wszystkich posiadanych certyfikatów dotyczących oferty) w formie papierowej w osobnych segregatorach (skoroszytach).

- Wszystkie odczynniki muszą posiadać znak CE

- Ulotki odczynnikowe oraz instrukcje obsługi do aparatów w języku polskim mają być dostarczone wraz z aparatem

- W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości kalibratorów, kontroli, płynów myjących, płuczących i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ilości badań ujętych w ofercie, będą one dostarczone przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Do kosztów należy doliczyć koszt materiałów zużywalnych, wykonywanych kontroli i kalibracji.

- Oferowane do danego aparatu odczynniki, kalibratory powinny pochodzić od jednego producenta. Dopuszcza się materiały kontrolne od innego producenta pod warunkiem, że materiały kontrolne będą walidowane na oferowanych aparatach.

- Analizatory muszą być zabezpieczone UPS.

- Oznaczenia biochemiczne i immunologiczne na obecnie dzierżawionym analizatorze będą wykonywane do wyczerpania odczynników, nie dłużej niż 3 m-ce.

- Instalacja aparatów i gruntowne szkolenie pracowników na koszt Wykonawcy, z imiennymi certyfikatami  dla przeszkolonych pracowników.

- Przeglądy okresowe wszystkich aparatów, wirówek, laboratoryjnego systemu informatycznego oraz jego wyposażenia (drukarki, serwer, monitory), nie rzadziej  niż raz w roku, ISE co pół roku. Koszty materiałowe, poza wymienionymi w formularzu asortymentowo-cenowym, bezpłatne.

- Gwarancja i serwis całodobowy w okresie trwania umowy bezpłatny (spis telefonów kontaktowych),

- Ze względu na ukrytą wadę analizatorów, wirówek oraz wyposażenia laboratoryjnego systemu informatycznego, stację uzdatniania wody  i niemożność jego dalszej eksploatacji jak również ze względu na postęp techniczny dopuszcza się w czasie trwania umowy wymianę sprzętu na nowy (nie starszy niż zaoferowany w przetargu) z zachowaniem cen jednostkowych.

- W przypadku awarii aparatu Wykonawca zapewni wykonanie badań na własny koszt w sąsiednim laboratorium (Chmielnik, Pińczów). W przypadku przedłużającej się awarii (powyżej 5 dni) Wykonawca dostarczy aparat zastępczy do czasu usunięcia awarii..

- Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w międzynarodowej, zewnętrznej niezależnej kontroli jakości  biochemicznej, immunochemicznej w poszerzonych pakietach dostępnych na rynku (min. 2x w miesiącu)

- Dostawa odczynników w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. W razie potrzeby (w nagłych sytuacjach)  dostawa odczynników na życzenie zamawiającego w ciągu 24 godz. (dni robocze).

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na czas deinstalacji analizatorów aktualnie pracujących i instalacji nowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywanych badań przez laboratorium

na czas wymiany analizatorów doposaży laboratorium w mniejsze analizatory  lub zapewni wykonywanie badań w sąsiednim laboratorium na swój koszt

- Podana liczba badań -załącznik nr 1, uwzględnia testy na wykonanie kontroli. Do podanej liczby należy doliczyć testy potrzebne do wykonania kalibracji, zgodnie  z ulotkami producenta testu.

- Harmonogram wykonywania kontroli jakości :

| Badania | Ich częstość wykonywania w tygodniu, z uwzględnieniem poziomu kontroli |
| --- | --- |
| Bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, kwas moczowy , ALAT, ASPAT, | 5x w tygodniu na 2 poziomach 2x na 1 poziomie |
| Wapń, żelazo, amylaza, CK, fosfataza zasadowa, GGTP, Cholesterol HDL, trójglicerydy | 7x w tygodniu na 1 poziomie |
| Białko całkowite, etanol, magnez, fosfor, LDH, ASO, orozomukoid, RF, HbA1c, UIBC, albumina, Cholesterol LDL | 4x w tygodniu na 1 poziomie |
| Białko w PMR i moczu, bilirubina bezpośrednia, mleczany, | 1x w tygodniu na 2 poziomach |
| Kreatynina, mocznik, glukoza, CRP, 80% wykonywane na głównym aparacie 20 % na beck-up | Główny aparat 5x w tygodniu na 2 poziomach, 2x na 1 poziomie Beck-up 2x w tygodniu na 1 poziomach |
| Elektrolity 80% na głównym aparacie , 20 % na beck-up | Główny aparat 7x w tygodniu na 2 poziomach Beck-up 2x w tygodniu na 2 poziomach |
| CK-MB 80% na głównym aparacie , 20 % na beck-up | Główny aparat 7x w tygodniu na 1 poziomie Beck-up 2x w tygodniu na 1 poziomie |
| TSH, FT3, FT4, PSA Total, Troponina, hs | 7x w tygodniu na 1 poziomie |
| FPSA, Ca-19-9, Ferrytyna, AFP, CEA, anty-HCV, NT-proBNP, wit. D3, HBsAg, Prokalcytonina, | 4x w tygodniu na 1 poziomie |
| anty-TPO, anty-TG, Ca-125, | 3x w tygodniu na 1 poziomie |
| anty-CCP, anty-HBs, HIV, Witamina B12, kwas foliowy, Testosteron, Parathormon, | 2x w tygodniu na 1 poziomie |
| Ca 15-3, Białko S-100, Interleukina 6, Estradiol, Insulina, IgE total, anty Hc Total, Progesteron, PRL, HE4, LH, FSH, HCG+b, AMH, Hemosyderyna, Kortyzol, Lipoproteina A, Cyfra 21.1 | 1x w tygodniu na 1 poziomie |

- Badania wykonywane na analizatorze biochemicznym Beck-up: HbA1c, mleczany, Cholesterol LDL, Albuminy, Białko w moczu i PMR,, UIBC, ASO, AAGP,

- Badania wykonywane w moczu: kreatynina, kwas moczowy, białko, amylaza, elektrolity – uwzględnione w ilości badań, załącznik nr 1

- Wykonawca doposaży laboratorium w dwa klimatyzatory o mocy , która zapewni utrzymanie temperatury 20-27oC na pracowni o powierzchni  ok. 20 m2. – klimatyzatory nie starsze niż 4-letnie

- Jeżeli probówki do wykonania kontroli jakości są inne, niż standardowo używane/oferowane, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w ofercie przetargowej.

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty