- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla analizatorów, odczynników

I. WARUNKI GRANICZNE DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU  BIOCHEMICZNO- IMMUNOCHEMICZNEGO

|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNY- SYSTEM ZINTEGROWANY Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Analizator nie starszy niż (2020/2021 r produkcji), zintegrowany system biochemiczno- immunochemiczny, sterowany z jednego stanowiska operatora. Wyposażony w jeden podajnik próbek, bez konieczności ręcznego przenoszenia próbek między aparatami. | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub innej technologii | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu biochemiczno- immunochemicznego do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych | TAK |  |
|  | Wydajności części biochemicznej (bez ISE) systemu min. 600 oznaczeń na godz. Wydajność części immunochemicznej systemu min. 260 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Stałe monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Elektroniczna aktualizacja on-line bazy danych (lub przy pomocy innych nośników elektronicznych, dostarczanych na koszt Wykonawcy) dotyczących m.in. oprogramowania, aplikacji, kalibratorów, kontroli. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce | TAK |  |
|  | Stała gotowość aparatu do wykonywania pracy przez 24h | TAK |  |
|  | Możliwość podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych (objętość martwa nie większa niż 50µl) | TAK |  |
|  | Możliwość wstawiania na pokład odczynników dla co najmniej 40 oznaczeń w części biochemicznej oraz co najmniej 40 oznaczeń w części immunochemicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora wraz z ich rejestracją | TAK |  |
|  | System wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Analizator posiada wbudowany moduł obróbki statystycznej dla prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości, karty kontrolne Levey’a Jenningsa | TAK |  |
|  | Odczynniki, kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Kalibracja testów immunochemicznych przy użyciu maksymalnie dwóch kalibratorów | TAK |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynnik immunochemiczne zarówno główne jak i pomocnicze gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Szybkość uzyskania wyniku z troponin wysokoczułej do 12 min | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki (reagenty) płynne gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Odczynniki do oznaczenia TSH, FT3, FT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach | TAK |  |
|  | Odczynnik do Beta HCG ma dawać informację zarówno jako marker nowotworowy jak i test ciążowy | TAK |  |

II.  WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Z ISE (BACK-UP)

|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY- Back-up Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |  |  |  |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2016 rok, wyposażony w moduł ISE. | TAK |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Wydajności minimalna, (bez ISE), min 300 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Metody pomiaru: fotometryczne, kinetyczne, potencjometryczne, ISE - minimum Na+, K+, Cl-, przy użyciu bezobsługowych (nie wymagających uzupełniania płynów) pojedynczych elektrod | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
|  | Podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Wykonywania badań przez 24h | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
|  | Odczynniki , kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Aparaty wyposażone w automatyczne podajniki próbek w statywach. Możliwość dostawiania próbek odczynników bez potrzeby wprowadzenia analizatora w tryb Stand-by lub Stop | TAK |  |
|  | Statywy na próbki badane zróżnicowane kolorystycznie z możliwością różnicowania materiału automatycznie przez analizator na podstawie koloru lub oznakowania statywu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy fotometru min. 349- 800 nm | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynniki (reagenty) płynne gotowe do użycia | TAK |  |

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty