Załącznik nr 2A do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA*

Medyczna jednostka zasilająca typu mobilny sufitowy most medyczny dla 1 stanowiska długości 1800mm- 5 sztuk

Sala 1.40 /  1.40 / 1.41 / 1.43 / 1.46 (OIT)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................min. 2025r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr minimalny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, włączając modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguła 12 posiadający aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania, Jakością UE 2023-MDR potwierdzającym spełnienie wymagań dotyczących systemu zarządzania, jakością określonych w załączniku IX, rozdziały I i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami. Wyrób medyczny w klasie IIb posiadający WE Deklarację Zgodności Producenta. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed.3: 2020; EN ISO 13485; EN ISO 9001: 2016; EN ISO 14001: 2016; EN 60601-1 ed.2: 2007; EN 60601-1-2 ed.3: 2016; EN ISO 14971: 2020; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; ISO 7396—1: 2016; ISO 7396-2:2007. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mocowana do ściany jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Dwustronna medyczna jednostka zasilająca dla 1- stanowiska długości korpusu głównego 1800mm, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę monitoring- wentylacja i infuzyjną. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna, front płaszczyzna robocza, korpus główny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie- ELOX niewymagającego pokrycia żadną dodatkową warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się malowania ścian frontowych jednostki medycznej lub wykonania w celu zabezpieczenia powierzchni w technologii epoksydowania. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Łatwość dostępu do pacjenta ze wszystkich 4 stron stanowiska łóżkowego. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Korpus główny systemu wykonany z profilu aluminiowego w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Korpus główny systemu wykonany z profilu aluminiowego w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych pod kątem 90 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. | TAK/NIE podać oferowany kąt |  | Tak - 5 pkt / Nie - 0 |
|  | Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wszystkie elementy konstrukcyjne, które są pokryte w technologii malowanej farbą były malowane farbą z drobinami srebra, które w skuteczny sposób eliminują środowiska chorobotwórcze. Jednostka odporna na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji elektrycznej i gazów medycznych dla całej jednostki medycznej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Miejsce przyłączeniowe dla instalacji elektrycznej i gazów medycznych w przestrzeni miedzy stropowej. Nie dopuszcza się łączenia mediów elektrycznych i gazowych bezpośrednio w jednostce. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101. osłony boczne, end capy wyposażone w otwory odpowietrzające. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7. medyczna jednostka zasilająca ma być oprzewodowana przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi, w których izolacja izolowanych przewodów jest wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Punkty poboru prądu, gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej ścianie jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej oznaczone wewnątrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197: 2019 pkt 201.7.2.6. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych tj. śrub, nakrętek itp. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mobilna jednostka medyczna wyposażona w elektryczny mechanizm pozwalający na przemieszczanie w płaszczyźnie pionowej poziomej belki głównej w zakresie min. 300mm. Mechanizm elektryczny zabudowany w nodze systemu medycznego. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Po stronie infuzji w separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 10%) w stosunku do płaszczyzny podłogi zainstalowane mają być gniazda elektryczne. Wyposażenie stanowiska po stronie infuzji: - 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolna LED, w kolorze pomarańczowym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Po stronie monitoring- wentylacja w separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 10%) w stosunku do płaszczyzny podłogi zainstalowane mają być gniazda elektryczne. Wyposażenie stanowiska po stronie infuzji: - 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 3 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolna LED, w kolorze pomarańczowym bez widocznych śrub montażowych - 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zgodnie z obowiązującą normą EN 60601-2 a także mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu wymaga się, aby oferowany sprzęt medyczny spełniał jej wymagania i nie emitował ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC, które wpływa w bezpośredni sposób na urządzenia monitorujące funkcje życiowe pacjenta. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oświetlenie w moście medycznym: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 4400 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza mostem medycznym, na ścianie sali - 1 x oświetlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu światła min. 220lm - załączane wyłącznikiem na ścianie sali. Nie dopuszcza się usytuowania komponentów oświetleniowych w dolnej części mostu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Osłony, dyfuzory źródeł świtała jednolite po całej długości jednostki, nie przeźroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczające olśnienie i nieprzesłonięte żadnym elementem konstrukcyjnym np. blaszaną perforowaną osłoną. Moduły oświetlania ogólnego i nocnego umieszczone na górnej płaszczyźnie panelu emitujące prostopadle strumień światła na sufit. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna wyposażona w punkty poboru gazów medycznych ( standard do ustalenia na etapie zamówienia): - 4 x Tlen - O2, punkt poboru gazów med., standard AGA - 3 x Próżnia – VAV, punkt poboru gazów med., standard AGA - 3 x AIR – Spr. Powietrze - punkty poboru gazów med., standard AGA - 2 x manometr kontrolny - 1 x wakuometr kontrolny Punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie po każdej ze stron tj. stronie monitoringu- wentylacji i po stronie infuzyjnej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby każdy zainstalowany punkty poboru gazów medycznych był uziemiony indywidualnie a także by każdy z elementów korpusu jednostki medycznej był uziemiony indywidualnie. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na ścianie prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni). | TAK, potwierdzić |  | Bez oceny/wymagania minimalne |
|  | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na ścianie frontowej jednostki medycznej prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni). | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt / Nie - 0 |
|  | Wymaga się by dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz, co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur elastycznych, giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farbą proszkową z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzającymi, zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 w przypadku nieszczelności i koncentracji gazów medycznych. Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by śruby mocujące pokrywy były widoczne na płaszczyźnie pokrywy. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka wyposażona w szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o długości min. 400 mm zamontowane na froncie jednostki w jego górnej części o nośności min. 20kg. - 4 szt. Dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie monitoringu- wentylacji. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mając na względzie sztywność konstrukcji oraz aby wyeliminować możliwość powstania efektu bujania wymaga się, aby zwiesie, element mocujący system do konstrukcji wsporczej był wykonany ze stali malowanej w technologii proszkowej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Do dolnej powierzchni belki głównej zamocowana na całej długości jedna lub dwie aluminiowe lub ze stali nierdzewnej poziome szyny - prowadnice dla dwóch przesuwnych wózków. Nie dopuszcza się wewnętrznych ukrytych, zabudowanych torów wózków jezdnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System jezdny, strona infuzyjna: 1 x ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony infuzji, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka z uchwytem - 1 x 4 podwójne szynowe obrotowe ramiona dł. min. 400mm każde. - 1 x pozioma szyna medyczna DIN dł. 400mm (+/- 5%) - 1 x pionowy drążek średnicy min. 38mm i długości 1000mm (+/- 5%) - 2 x pionowy drążek o średnicy min. 28mm i długości 1000mm (+/- 5%) - udźwig zestawu min. 80kg (+/- 5%) | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System jezdny strona monitoring- wentylacja: - 1 x ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony monitoring + wentylacja, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka z poziomym uchwytem manipulacyjnym - 1 x drążek o średnicy min 38mm długości min.1000mm - 3 x półka o wymiarach 350x300mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wytrzymałość i nośność panelu medycznego i jego wyposażenia – testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Należy je potwierdzić w odpowiedniej części tabeli dot. oferowanych parametrów (kol. 5).

Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone przez producenta w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta

*w przypadku składania oferty tylko na część 2 zamówienia należy wpisać NIE DOTYCZY i pozostawić arkusz niewypełniony.

Załącznik nr 2B do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

DLA CZĘŚCI 2*

- Medyczna jednostka zasilająca typu sufitowy most medyczny dla 2 stanowisk długości 4000mm- 1 sztuka.

Sala 1.23  (BO)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................min. 2025r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, włączając modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguła 12 posiadający aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania, Jakością UE 2023-MDR potwierdzającym spełnienie wymagań dotyczących systemu zarządzania, jakością określonych w załączniku IX, rozdziały I i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami. Wyrób medyczny w klasie IIb posiadający WE Deklarację Zgodności Producenta. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed.3: 2020; EN ISO 13485; EN ISO 9001: 2016; EN ISO 14001: 2016; EN 60601-1 ed.2: 2007; EN 60601-1-2 ed.3: 2016; EN ISO 14971: 2020; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; ISO 7396—1: 2016; ISO 7396-2:2007. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mocowana do stropu jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostronna medyczna jednostka zasilająca dla 2- stanowisk długości 4000mm, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę monitoring- wentylacja i infuzyjną. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna, front płaszczyzna robocza, korpus główny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie- ELOX niewymagającego pokrycia żadną dodatkową warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się malowania ścian frontowych jednostki medycznej lub wykonania w celu zabezpieczenia powierzchni w technologii epoksydowania. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Łatwość dostępu do pacjenta ze wszystkich 4 stron stanowiska łóżkowego. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Belka główna systemu wykonana z profilu aluminiowego w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 30 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Belka mostu medycznego wykonana z maksymalnie dwóch profili aluminiowych w technologii wielokomorowej tzn. ma posiadać minimum 6 separowanych komór (kanałów) a maksymalnie 8 komór. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka podwieszona do stropu na 3 zwiesiach. Zwiesia w celu uniknięcia tzw. efektu bujania wykonane ze stali malowanej w technologii proszkowej. Nie dopuszcza się wykonanych zwiesi z metali lekkich np. aluminium. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcja frontu jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wszystkie elementy konstrukcyjne, które są pokryte w technologii malowanej farbą były malowane farba z drobinami srebra, które w skuteczny sposób eliminują środowiska chorobotwórcze. Jednostka odporna na płynne środki dezynfekcyjne | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji gazów medycznych dla całej jednostki medycznej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji elektrycznej dla całej jednostki medycznej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. Nie dopuszcza się elastycznych przewodów instalacji gazów medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej ma być wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych i oznaczonych zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1 (nr normy, średnica zewnętrzna x grubość ścianki, identyfikację stanu materiału, znak identyfikacyjny wytwórcy, datę produkcji) | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Osłony boczne wyposażone w otwory odpowietrzające zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna oprzewodowana przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7. Izolacja izolowanych przewodów ma być wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się by separowany kanał elektryczny był umieszczony nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Nie dopuszcza się by gniazda elektryczne w panelu były zainstalowane poniżej punktów poboru gazów medycznych | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ### Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa p. poż wymaga się, aby instalacja gazów medycznych w panelu medycznym wyposażonym w punkty poboru gazów medycznych była w wykonana w separowanym kanale poniżej separowanego kanału z gniazdami elektrycznymi. W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym ulatniający się Tlen, jako gaz, nieco cięższy od powietrza może zebrać się w będącym pod nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do gniazda może doprowadzić do pożaru urządzenia. (Masa molowa tlenu to 32,00 kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). Ponadto ulatniający się tlen sprzyja utlenianiu się końcówek przewodów 230V. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Punkty poboru prądu, gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej ścianie jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła mostu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7 wykonane z izolowanych przewodów gdzie izolacja ma być wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. Podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej oznaczone wewnątrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197: 2019 pkt 201.7.2.6. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych tj. śrub, nakrętek itp. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Po stronie infuzji w górnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne. Wyposażenie stanowiska po stronie infuzji: - 2 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 2 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolna LED, w kolorze pomarańczowym bez widocznych śrub montażowych - 2 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych śrub montażowych - 4 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Na każdym stanowisku po stronie monitoring- wentylacja w górnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne. Wyposażenie stanowiska po stronie monitoring- wentylacja: - 2 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych - 2 × 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodą kontrolna LED, w kolorze pomarańczowym bez widocznych śrub montażowych - 1 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze niebieskim bez widocznych śrub montażowych - 4 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych spełniające wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 - 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. | TAK, potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oświetlenie w moście medycznym: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 8000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza mostem medycznym, na ścianie Sali. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części mostu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Osłony, dyfuzory źródeł świtała jednolite po całej długości jednostki, nie przeźroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczające olśnienie i nieprzesłonięte żadnym elementem konstrukcyjnym np. blaszaną perforowaną osłoną. Moduły oświetlania ogólnego i nocnego umieszczone na górnej płaszczyźnie mostu emitujące prostopadle strumień światła na sufit. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna wyposażona w punkty poboru gazów medycznych ( standard do ustalenia na etapie zamówienia): - 2 x Tlen - O2, punkt poboru gazów med., standard AGA - 2 x Próżnia – VAV, punkt poboru gazów med., standard AGA - 2 x AIR – Spr. Powietrze - punkty poboru gazów med., standard AGA - 2 x manometr kontrolny - 1 x wakuometr kontrolny Punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie po każdej ze stron tj. stronie monitoringu- wentylacji i po stronie infuzyjnej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby każdy zainstalowany punkty poboru gazów medycznych był uziemiony indywidualnie a także by każdy z elementów korpusu jednostki medycznej był uziemiony indywidualnie. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się by ze względów ergonomicznych i funkcjonalno ekonomicznych punkty poboru gazów medycznych umieszczone na prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni) ścianie frontowej jednostki medycznej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się by dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz, co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się by Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur elastycznych, giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farbą proszkową z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzającymi, zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 w przypadku nieszczelności i koncentracji gazów medycznych. Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by śruby mocujące pokrywy były widoczne na płaszczyźnie pokrywy. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka wyposażona w szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o długości min. 400 mm zamontowane na froncie jednostki w jego górnej części o nośności min. 20kg. - 2 szt. Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie monitoringu- wentylacji. Ściany, na których zainstalowane są szyny medyczne DIN wzmocnione o grubości min. 3mm. Szyny medyczne zainstalowane centralnie nad punktami poboru gazów w taki sposób by poprzez swoje miejsce montażu umożliwiały równoczesne korzystanie z nich jak i punktów poboru przez dozowniki, nawilżacze itp. akcesoria używane na oddziale. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farbą proszkową z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzającymi w przypadku nieszczelności i koncentracji gazów medycznych. Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych i stali oraz aby śruby mocujące pokrywy były widoczne na płaszczyźnie pokrywy. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wytrzymałość i nośność mostu medycznego i jego wyposażenia – testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ### Sprzęt medyczny klasy IIb, który będą zamierzali dostarczyć oferenci ma posiać numer UDI-DI służący do oznaczania i identyfikacji urządzeń medycznych, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zwalczanie procederu podrabiania wyrobów, podniesienie, jakości opieki zdrowotnej oraz łatwiejsze wycofywanie wyrobów. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mając na względzie sztywność konstrukcji oraz aby wyeliminować możliwość powstania efektu bujania wymaga się, aby zwiesia -nogi, tj. elementy mocujące system do konstrukcji wsporczej były wykonane ze stali malowanej w technologii proszkowej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Do dolnej powierzchni belki głównej zamocowana na całej długości jedna lub dwie aluminiowe lub ze stali nierdzewnej poziome szyny - prowadnice dla dwóch przesuwnych wózków. Nie dopuszcza się wewnętrznych ukrytych, zabudowanych torów wózków jezdnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | 2 x System jezdny tzw. wózek w moście medycznym: 1 x ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony infuzji, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka - 4 x 2 podwójne szynowe w standardzie DIN 25x10 obrotowe ramiona dł. min. 400mm każde. - 2 x pionowy drążek o średnicy min. 28mm i długości 1000mm (+/- 5%) - 1 x pionowy drążek o średnicy min. 38mm i długości 1000mm (+/- 5%) - udźwig zestawu min. 60kg | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt / Nie - 0 |
|  | 2 x System jezdny tzw. wózek w moście medycznym: 1 x ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony infuzji, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka - 4 x 2 podwójne szynowe w standardzie DIN 25x10 obrotowe ramiona dł. min. 400mm każde. - 2 x pionowy drążek o średnicy min. 28mm i długości 1000mm (+/- 5%) - 1 x pionowy drążek o średnicy min. 38mm i długości 1000mm (+/- 5%) - udźwig zestawu poniżej 60kg | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | 2 x System jezdny tzw. wózek w moście medycznym: - 1 x Ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony monitoring + wentylacja, wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. - 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka z poziomym uchwytem manipulacyjnym - 1 x drążek o średnicy min 28mm długości min.1000mm - 3 x półka o wymiarach 300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi Górna powierzchnia półek gładka, bez żadnych otworów. Powierzchnia półek wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania wózkiem (krawędzie wystające ponad poziom półki). Masa, jaką można obciążyć pionowy drążek nośny min. 80kg. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ### Nad mostem medycznym do jednej z nóg zainstalowane obrotowe w zakresie min. 180 stopni 2 wysięgniki infuzyjne. Pierwszy długości min 1300mm z ramieniem przegubowym wyposażonym w drążek dł. 900mm, który posiada obrotowy kosz stali nierdzewnej na 4 butle oraz 4 obrotowe haczyki ze stali nierdzewnej na worki infuzyjne. Drążek ze względu na swoja budowę umożliwiający zmianę wysokości kosza lub haczyków w zakresie min. 500mm. Ramie umożliwiające obciążenie masa min. 25kg. Drugi obrotowy wysięgnik długości 750mm wraz z drążkiem dł. min. 550mm. Ramie umożliwiające obciążenie masą <25kg. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ### Nad mostem medycznym do jednej z nóg zainstalowane obrotowe w zakresie min. 180 stopni 2 wysięgniki infuzyjne. Pierwszy długości min 1300mm z ramieniem przegubowym wyposażonym w drążek dł. 900mm, który posiada obrotowy kosz stali nierdzewnej na 4 butle oraz 4 obrotowe haczyki ze stali nierdzewnej na worki infuzyjne. Drążek ze względu na swoja budowę umożliwiający zmianę wysokości kosza lub haczyków w zakresie min. 500mm. Ramie umożliwiające obciążenie masa min. 25kg. Drugi obrotowy wysięgnik długości 750mm wraz z drążkiem dł. min. 550mm. Ramie umożliwiające obciążenie masą min. 25kg. | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt /Nie- 0 pkt |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

2) Medyczna jednostka zasilająca typu sufitowa anestezjologiczna kolumna medyczna- 2 sztuki.

Sala 1.17 / 1.04 (BO)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, włączając modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguła 12 posiadający aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania, Jakością UE 2023-MDR potwierdzającym spełnienie wymagań dotyczących systemu zarządzania, jakością określonych w załączniku IX, rozdziały I i III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami. Wyrób medyczny w klasie IIb posiadający WE Deklarację Zgodności Producenta. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed.3:2020; EN ISO 13485 ed.2:2016; EN 60601-1 ed.2:2007; EN 60601-1-2 ed.3:2016; EN ISO 14971:2020 | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mocowana do sufitu jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System zasilający kolumnę wyposażony w komplet zaworów serwisowych pozwalający na odcięcie któregokolwiek z gazów osobno w trakcie prac serwisowych lub awarii. Zawory przy koronie kolumny. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
|  | Pionowa głowica wyposażona w 4 pionowe wewnętrzne prowadnice, tory jezdne dla uchwytów montażowych pólek. Po jednym torze, wewnętrznej prowadnicy na każdej ze ścian. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica o budowie umożliwiającej montaż akcesoriów np. półek na każdej ze ścian. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości: 1200 mm ±5%, szerokości: 410 mm ±5%, głębokości: 300 mm ±5%, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu głowicy min 360 stopni do 400 stopni. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 2100 mm ±5%. Zamawiający wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu Producenta. Nie dopuszcza się rozwiązań autorskich, ramion produkowanych na tzw. „zamówienie” pod projekt. Ramiona i głowica jednego Producenta. Nośność kolumny min. 280 kg. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Ramiona kolumny o przekroju poprzecznym gwarantującym bardzo dużą sztywność podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane wysokiej aluminium, materiału zapewniającego sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne obrotu. Ze względów funkcjonalnych nie dopuszcza się hamulców elektromagnetycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię realizujące ruch obrotowy w płaszczyźnie poziomej w minimalnym zakresie obrotu 360 stopni do 400 stopni. Wymagane długości ramion obrotowych w osi łożysk: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 1050mm ±5% 2 - od przegubu do głowicy kolumny 1050mm ±5% | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w ramię realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie maksymalnym 710mm ±3% o długości: Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 360 stopni – 400 stopni. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Ramię kolumny wyposażone w wewnętrzny mechanizm napędzający ruch ramienia tj. silnik elektryczny. Nie dopuszcza się ze względów praktyczno- higienicznych na konieczność łatwego dostępu i czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących zabudowanych na przegubie pomiędzy ramionami. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konsola umożliwia użytkownikowi obciążenie jej dodatkowym sprzętem o wadze min. 150 kg | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w module mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych pionowych wewnętrznych zamykanych pionowymi osłonami panelach. Panele umiejscowione pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd elektrycznych w każdym z dwóch paneli: -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (białe- white) -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (zielone- green) -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (pomarańczowe- orange) -6 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny -1 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w module mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych pionowych zewnętrznych panelach. Panele umiejscowione pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd elektrycznych w każdym z dwóch paneli: -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (białe- white) -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (zielone- green) -2 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE (pomarańczowe- orange) | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gniazda elektryczne umieszczone na dwóch przeciwległych ścianach głowicy. Na każdej w jednym pionowym rzędzie w specjalnie do tego przeznaczonym panelu. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica wyposażona w odciąg gazów po anestetycznych AGSS z aktywnym inżektorem. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach umiejscowionych pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, na ścianach do siebie przeciwległych, co zapewnia użytkownikowi wygodny ergonomiczny dostęp do punktów poboru gazów medycznych i minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów instalacji gazów medycznych. Ilość i rodzaj punktów poboru na każdej z dwóch ścian głowicy: 1x punkt poboru tlenu, O2 1x punkt poboru sprężonego powietrza, AIR 1x punkt poboru próżni, VAC 1x punkt poboru podtlenku azotu, N2O Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Głowica kolumny wyposażona w obwodowe oświetlenie sygnalizacyjne RGB. | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt / Nie - 0 |
|  | Dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz, co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się od producenta, aby wewnętrzna instalacja gazów medycznych w głowicy kolumny była wykonana z cechowanych rur miedzianych lutowanych srebrem przeznaczonych dla gazów medycznych. Nie dopuszcza się wewnętrznej instalacji gazów medycznych w głowicy kolumny wykonanej z elastycznych węży. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych z zaworem serwisowym. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy jednostki medycznej ma być wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych i oznaczonych zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1 (nr normy, średnica zewnętrzna x grubość ścianki, identyfikację stanu materiału, znak identyfikacyjny wytwórcy, datę produkcji) | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normą EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7 wykonane z izolowanych przewodów gdzie izolacja ma być wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. Podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej oznaczone wewnątrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197: 2019 pkt 201.7.2.6. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych tj. śrub, nakrętek itp. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby ze względów ergonomicznych i funkcjonalno ekonomicznych punkty poboru gazów medycznych były umieszczone na prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni) ścianie frontowej jednostki medycznej w pionowych rzędach. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych umieszczone na górnym ramieniu oraz w dolnej części głowicy oświetlające podłogę, włączane indywidualnie z wyłącznika umieszczonego na ścianie głowicy. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach ułatwiających manewrowanie kolumną, zainstalowanych na froncie jednej z półek. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Na łożyskach lub po bokach ramienia przynajmniej z dwóch przeciwległych stron zamontowane lampki LED o kolorze zgodnym z przyciskiem sterującym blokadami | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Półka o wymiarach min 550x450mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych -1szt. Półka o wymiarach min 550x450mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych + manipulator hamulców -1szt. Półka o wymiarach min 550x450x150mm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych wraz z szufladą -1szt. Ładowność każdej z półek min. 60kg. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w medyczną oprawę oświetleniową o maksymalnej mocy 13W źródeł światła w technologii LED. Lampa zgłoszona lub zarejestrowana jako w klasie I jako wyrób medyczny. Klasa ochrony, izolacji II. Oprawa wyposażona w uchwyt do montazu do szyny medycznej a głowica lampy w uchwyt do indywidualnego pozycjonowania głowicy. Strumień światła z odegłości 0,5m min. 120.000lx (+/-10%). Wspólczynnik odawania barw IRC min.95. Głowica umieszczona na tzw. miękkim elastycznym ramieniu o długości min. 600mm. Wymagana deklaracja zgodności. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolumna wyposażona w pojedyncze przegubowe ramię pod montaż monitora medycznego. Ramię obrotowe w zakresie min. 180 stopni wyposażone w uchwyt tupu VESA 75-100 ( do ustalenia na etapie zamówienia). Ramie umożliwiające obciążenie monitorem medycznym w zakresie wagowym od minimum 6 kg do maksimum 28kg. Druga część ramienia realizująca ruch w płaszczyźnie pionowej, uchylna. Zakres zmiany wysokości drugiego ramienia kompaktowego w osi poziomej min. +30 stopni do minimum -50 stopni. Ramię wykonane z aluminium malowanego w technologii proszkowej farbami o właściwościach bakteriobójczych z wymaganym wewnętrznym okablowaniem elektrycznym i sygnałowym. System zarejestrowany, jako wyrób medyczny. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Producent ma posiadać: - Certyfikat EN ISO 13485, - Certyfikat EN ISO 9001; - Certyfikat EN ISO 14001; | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

- Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa z kamerą HD w czaszy głównej oraz ramieniem dla monitora medycznego- 2 sztuki

Sala 1.17 / 1.04 (BO)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu potrójnym, z kamerą HDTV zamocowaną w czaszy głównej i ramieniem na monitor. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasza główna ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z min. 70, a max. 80 diodami LED. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasza satelitarna ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z min. 40, a max. 55 diodami LED. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Źródło światła – białe diody LED o dwóch temperaturach barwowych. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany pojedynczych diod LED. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Podstawowa regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie w oprawie lampy. Nie dopuszcza się lamp z regulacją przez operatora tylko i wyłącznie jednego parametru za pomocą uchwytu sterylnego. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Rezerwowa regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Podstawowa regulacja natężenia światła w zakresie min 40%÷100% realizowana za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie w oprawie lampy. Nie dopuszcza się lamp z regulacją przez operatora tylko i wyłącznie jednego parametru za pomocą uchwytu sterylnego. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Rezerwowa regulacja natężenia światła w zakresie min 40%÷100% realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe emitowane w kierunku pola operacyjnego czaszy o wartości 5%-10% maksymalnego natężenia włączane odrębnym przyciskiem. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasza główna o średnicy min. 65 cm, a max. 75 cm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasza satelitarna o średnicy min. 55 cm, a max. 60 cm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasze lampy o wysokości (grubości nie licząc uchwytu sterylnego) max 60 mm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane dwufunkcyjne uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. Możliwość szybkiego wymienienia uchwytu dwufunkcyjnego na kamerę video bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Sterylny uchwyt kamery musi zachować dwufunkcyjność sterowania | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |  |  |
|  | Natężenie światła czaszy głównej lampy >= 160 [klux]. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy >= 160 [klux]. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w 5 krokach w zakresie 3500-5500K. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | ### Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 98 [%]. | Tak, podać |  | CRI=98 – 0 pkt. CRI>98 – 5 pkt |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 każdej czaszy lampy >= 98 [%]. | Tak, podać |  | R9=98 – 0 pkt. R9>98 – 5 pkt |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 160 mm (lub mniej) do 360 mm (lub więcej). | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy satelitarnej lampy od 140 mm (lub mniej) do 320 mm (lub więcej). | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 170 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 170 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną, wyposażoną w kamerę o minimum 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą satelitarną o minimum 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | ### Możliwość obrotu ramienia o minimum 360° na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | RAMIĘ Z MONITOREM LCD |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe trzecie ramię lampy do montażu monitora LCD | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia monitora o minimum 320° na przegubie łączącym ramiona. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Przemieszczanie ramienia z monitorem za pomocą sterylizowanego uchwytu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | KAMERA HDTV |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej lampy głównej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Przetwornik obrazu w kamerze o czułości minimum 12 lux. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Rozdzielczość minimalna HDTV min 1080i. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Ilość efektywnych pikseli w rozdzielczości HD min 2 Mpx. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Zoom optyczny minimum 18 krotny. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Stop klatka. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Obrót kamery minimum 360°. | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Regulacja ostrości ręczna i automatyczna. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Regulacja wzmocnienia ręczna i automatyczna. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | TAK, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 40 [W] | Tak, podać |  | 37-40W – 0 pkt. <37W – 5 pkt. |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 30 [W] | Tak, podać |  | 27-30W – 0 pkt. <27W – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 60 000 godzin | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | Tak, załączyć |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |  |
| SUMA PUNKTÓW |  |  |  |  |  |

- System integracji w salach operacyjnych

Sala 1.17 / 1.04 (BO)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................min. 2025r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System integracji sal operacyjnych, w skład systemu wchodzą: - oprogramowanie medyczne zarządzające systemem integracji – 2 kpl., - stacja sterująca z monitorem – 2 kpl., - komputer PACS - 2 kpl., - monitor przeglądowy – 2 kpl., - monitor operacyjny 4 kpl., - kamera sufitowa w sali operacyjnej -2 kpl., - cyfrowy video-crosspoint – 2 kpl., - wideo serwer strumieniowy – 2 kpl., - wzmacniacz audio – 2 kpl., - głośnik sufitowy - para – 2 kpl., - odbiornik mikrofonowy – 2 kpl., - mikrofon krawatowy – 2 kpl., - serwer archiwizacyjny – 1 kpl., - okablowanie łączące elementy systemu – 2 kpl., - szafa teletechniczna – 2 kpl., - czytnik kodów kreskowych 2d / 1d – 2 kpl., - podpis elektroniczny – 2 kpl., - modułu zegara elektronicznego – 2 kpl. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System powinien być wyskalowany wydajnościowo i funkcjonalnie dla zapewnienia płynnej pracy. Platforma systemowa w architekturze klient / serwer przeznaczone do pracy w środowiskach rozproszonych przy użyciu sieci komputerowej IP. Sieć na potrzeby pracy systemów musi stanowić odrębną, dedykowaną podsieć LAN. Systemy będą pracowały przy użyciu jednej wspólnej instancji bazy danych na potrzeby systemu scentralizowania bazy danych. Dla platformy systemów Zamawiający udostępni w swojej infrastrukturze mechanizm kopii zapasowej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System zintegrowany sali operacyjnej w obrębie bloku operacyjnego musi pozwalać na pełną obsługę zarządzania obrazem i aktywnymi źródłami video w ramach wyszczególnionych urządzeń. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Przesyłany sygnał wideo wewnątrz sali nieskompresowany, a opóźnienia w transmisji obrazu pomiędzy źródłem a monitorem nie mogą być większe niż 120 ms. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Okablowanie wykorzystywane do transmisji sygnału w standardzie 18G SDI musi wspierać rozdzielczość 4K UHD. W obrębie infrastruktury okablowania, wymaga się użycia technologii, która pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu a przede wszystkim należy zapewnić transmisję bez opóźnień powyżej wymaganego progu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wymaga się, aby system był wyposażony w dedykowany moduł wideokonferencji pomiędzy salami operacyjnymi oraz pomiędzy salą operacyjną a dowolnie wybranym miejscem poprzez sieć Ethernet w istniejącej infrastrukturze LAN i WAN szpitala lub tunelami VPN, zdefiniowanych przez administratora. Połączenie wideokonferencji musi być dwukierunkowe dla sygnałów audio oraz podglądu jednocześnie min. dwóch źródeł obrazu z wybranej sali (w tym kamery widoku ogólnego oraz drugiego dowolnie wybranego źródła). | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMEM INTEGRACJI |  |  |  |
|  | Integracja z istniejącym HIS szpitala. Koszt integracji po stronie Wykonawcy. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System obsługuje komunikację w wersji HL7 v2 w zakresie, przyjmowania informacji o: nowym pacjencie, zmianie danych pacjenta, łączeniu rekordów pacjenta, anulowaniu, nowym zleceniu, aktualizacji zlecenia, zleceniach pakietowych (jeden komunikat zawierający wiele procedur do zrealizowania w czasie trwania jednej operacji), anulowaniu zleceń, wynikach opisowych, aktualizacji wyniku opisowego. System ma odsyłać informacje o wyniku opisowym, karcie okołooperacyjnej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Integracja od strony dostarczanego sytemu zostanie wykonana w oparciu o szynę integracyjną, do której Zamawiający otrzyma dostęp z prawami do edycji, podglądem historii komunikacji oraz możliwością swobodnego ponawiania wybranych komunikatów. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System będzie posiadał możliwość przeglądania zapisanych materiałów wideo dla wybranych operacji dla których zostały one zarchiwizowane, oraz umożliwi do nich dostęp za pomocą linków odsyłanych do systemu HIS. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oferowany system ma zapewnić automatyczną DICOM’izację wszystkich obrazów zarejestrowanych po wykonaniu badania. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System musi wykorzystywać środowisko zdockeryzowane dla obsługi środowiska aplikacyjnego. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja planowania terminarza, która ma umożliwić użytkownikom wykonywanie określonych operacji metodą ,,przeciągnij i upuść". Integracja ze szpitalnym systemem HIS ma umożliwić: - planowanie zabiegów operacyjnych na bloku operacyjnym w czasie rzeczywistym w tym przypisanie składu zespołów do konkretnej Sali, - wymianę informacji o planowanych zabiegach, opóźnieniach bezpośrednio do zainteresowanych operatorów. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja terminarza posiadać będzie obsługę zleceń operacji w zawierających procedury pakietowe w pojedynczym zleceniu. | Tak / Nie |  | Jedna procedura – 0 pkt. Wieloprocedurowość – 10 pkt. |
|  | Aplikacja sterująca posiadająca następujące główne funkcje: - graficzny intuicyjny interfejs sterujący, - sterowanie wszystkimi funkcjami systemu, - możliwość rozbudowy w przyszłości systemu o nowe wybrane funkcje bez zmiany licencji, - system pracujący na urządzeniach dotykowych oraz konwencjonalnych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Obszar Informacyjny widoczny ciągle niezależnie od wybranych funkcji oraz zakładek systemu posiadający następujące cechy i funkcje: - wyświetlanie ikon poszczególnych modułów systemu, - wyświetlanie nazwy zalogowanego użytkownika, - wyświetlania imienia i nazwiska wybranego pacjenta, - przycisk wylogowania / zmiany użytkownika. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika. Podział na uprawnienia dla użytkowników i administratorów zapewniający możliwość dostępu do danych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Możliwość podglądu listy kont użytkowników z możliwością edycji, aktywacji i dodania nowego. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Połączenie z bazą użytkowników systemu oraz logowanie wykorzystujące zdefiniowanych użytkowników w środowisku domenowym Active Directory. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. Dostępność polskich znaków dialektycznych wymagana jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie – dotyczy także wyszukiwania, sortowania (według kolejności liter w polskim alfabecie), drukowania i wyświetlania na ekranie. Interfejs systemu jest dostępny w języku polskim i angielskim. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja podglądu wydruku dostępna dla wszystkich drukowalnych dokumentów. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System ma pozwalać na zmianę każdemu użytkownikowi wersji kolorystycznej interfejsu min.: interfejs jasny / ciemny. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Menu dostępowe do wyboru pacjenta oraz wyboru zlecenia operacji odebranego z systemu HIS: - wyświetlanie numeru zlecenia oraz nazwy procedury zleconej w systemie HIS, - okno weryfikacji danych wybranego pacjenta, - dodawanie nowych pacjentów do bazy danych systemu HIS. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja pełnej wymiana danych pacjenta ze szpitalnym systemem informatycznym HIS. Wymiana danych ma dotyczyć: - identyfikacji pacjenta, - zleconych badań, - harmonogramów operacji, - terminów badań, - wykazów badań pacjenta. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjenta pozwalająca na podgląd i wyszukiwanie po: imieniu, nazwisku, nr PESEL, identyfikatorze. Lista pacjentów jest stronicowana, prezentowane dane są sortowane globalnie na wszystkich kartach. Zamawiający nie dopuszcza sortowania w ramach jednej karty. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcjonalność systemu ma pozwalać na zmianę wyboru i kolejności prezentowanych kolumn jak również filtrów listy pacjenta, listy operacji, listy konferencji. Informacje o kolejności, wybranych kolumnach oraz zastosowanych filtrach (znaczeniu jak i wartości) zapisywane są przez system indywidualnie dla każdego użytkownika systemu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja wideo rejestracji obrazu z podłączonego do systemu źródła sygnału wideo z możliwością wykonywania zdjęć z nagranych filmów. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja komunikacji audiowizualnej pomiędzy salami operacyjnymi i salą audiowizualną pracującymi w tym systemie. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja wyświetlania zarejestrowanych w systemie wideo rejestracji multimediów z podłączonego do systemu źródła sygnału wideo na ekranie jednostki sterującej i pozostałych monitorach. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja zarządzania sygnałami wideo dostępnymi na salach operacyjnych (np. sygnał z kamery w lampie operacyjnej, kamera w laparoskopie, angiografia w przypadku sal hybrydowych) poprzez możliwość ich dowolnego przełączania na zainstalowane w systemie monitory: monitory operacyjne i monitor przeglądowy. Ponadto użytkownik systemu może decydować, kierować i zarządzać sygnałem, który wychodzi poza salę operacyjną. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja przekazywania obrazu z wybranej Sali Operacyjnej ze źródeł dostępnych na Sali na Szpitalną Salę Audiowizualną wraz z dwustronną komunikacją audio. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja nadzoru nad salami operacyjnymi polegająca na możliwości zewnętrznego sterowania i podglądu obrazu wideo z dookólnych kamer sufitowych. Funkcja ma umożliwić komunikację głosową z wybraną salą operacyjną pracującą w tym systemie. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja wideokonferencji ma umożliwić nawiązanie wideokonferencji z więcej niż jednym użytkownikiem z dowolnym miejscem z poza szpitala z wykorzystaniem sieci lokalnej oraz transmisję dowolnie wybranych źródeł sygnałów audio i wideo. Sposób przesyłanie zaproszeń do wideokonferencji powinien odbywać się poprzez przesłany e-mail z linkiem. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja dodania opisu do dokumentacji w tracie lub po operacji z dowolnego miejsca w szpitalu. Moduł ma umożliwić edycję wcześniej zapisanego opisu zarówno, jeśli chodzi o elementy graficzne, zdjęcia z przebiegu zabieg operacyjnego, materiał wideo jak i zlecone badania. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja tworzenie raportów pooperacyjnych polegająca na dowolnym ułożeniu wytworzonego w czasie zabiegu materiału zdjęciowego w postaci okienkowej siatki 1, 2 lub 6 pól dla każdej strony sporządzanego raportu. Okno siatki dodatkowo posiada edytowalne pole opisowe. Każda strona raportu zaopatrzona w nagłówek z danymi teleadresowymi szpitala oraz danymi pacjenta i obsługującego system chirurga. Stopka strony raportu posiada edytowalne pole opisu zabiegu operacyjnego. Możliwość eksportu do pliku PDF. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja eksportu polegająca na zapisywaniu sporządzonego w trakcie zabiegu materiału w postaci filmów, zdjęć w formacie DICOM oraz przygotowanego raportu na nośniki CD/DVD lub dysków przenośnych USB np. Pen Drive. Funkcja eksportu z wizualizacją liczbową na ekranie jednostki centralnej objętości zapisywanego materiału. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Możliwość przeglądania zawartości nośników CD/DVD lub dysków przenośnych USB np. Pen Drive. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Przełącznik nożny bezbateryjny do sterowania systemem audio lub audio i wideo bezpośrednio z pola operacyjnego. Sterowanie następującymi funkcjami: - włączenie i zatrzymanie nagrywania, - wykonanie zdjęcia (przy sterowaniu również wideo), - regulacja głośności audio, - zmiana utworu na liście utworów, - zmiana źródła audio pomiędzy plikami mp3, radiem internetowym i Bluetooth. | TAK/podać |  | Tylko sterowanie tylko systemem audio – 0 pkt. Sterowanie systemem audio i wideo – 10 pkt. |
|  | Możliwość wypełnienia niezależnych kart kontrolnych okołooperacyjnych i / lub raportujących. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jeden szablon karty okołooperacyjnej ma być przypisywany przez użytkownika do dowolnej grupy nazw procedur. W szczególności system ma pozwalać na zdefiniowanie tylu kart kontrolnych / okołooperacyjnych / raportujących, ile jest dostępnych nazw procedur w systemie. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja pozwalająca na podgląd i wyszukiwanie operacji min. po: imieniu, nazwisku, nr PESEL, identyfikatorze, nazwie zlecenia, dacie zaplanowania, dacie wykonania, lekarzu zlecającym, lekarzu opisującym, statusie, priorytecie, numerze akcesji. Lista badań jest stronicowana, prezentowane dane są sortowane globalnie na wszystkich kartach. Zamawiający nie dopuszcza sortowania w ramach jednej karty. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja opisania procedury, ma posiadać wersjonowanie, użytkownik ma mieć możliwość dodania nieskończonej ilości opisów z założeniem, że tylko jeden wskazany jest opisem głównym. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja opisywania operacji ma pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości szablonów opisowych. Szablony opisowe mają mieć możliwość zawężania widoczności. Szablony opisowe zapisują treść, układ i formatowanie tekstu w tym układ tabel. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja opisywania operacji pozwala na podgląd zarejestrowanych multimediów w czasie jej trwania z możliwością kopiowania, modyfikowania grafik i filmów. Edycja grafiki pozwala min. na rysowanie pędzlem, dodawanie tekstu, auto numerowania (w miejscu kliknięcia wstawiany jest kolejny numer), rysownia elipsy, rysowania prostokąta, strzałek, linii, zmianę koloru, wielkości, grubości linii i tekstu oraz zmianę rodzaju czcionki. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja opisywania pozwala na wklejanie szablonów opisowych z wykorzystaniem klawiatury, bez konieczności wykorzystania kursora myszy do wybrania właściwego wzorca. Zamawiający oczekuje, aby po wprowadzeniu znaku „@” użytkownik mógł wprowadzić kolejno skrót szablonu opisowego. W czasie wprowadzania skrótu system ma podpowiadać wyświetlając listę wzorców, których skrócona nazwa jest zgodna z wprowadzonym ciągiem znaków. Wklejenie szablonu następuje po naciśnięciu wybranego klawisza na klawiaturze. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja zdefiniowania i dowolnej edycji dowolnej ilości szablonów karty operacyjnej, pozwalającej na utworzenie przez użytkownika dowolnego schematu i układu aktywnych pól dostosowanych do potrzeb danej procedury operacyjnej. Aktywne szablony opisowe. | Tak / Nie |  | Brak szablonów – 0 pkt. Aktywne szablony – 10 pkt. |
|  | Funkcja interkomu medycznego do wewnętrznej komunikacji głosowej poprzez możliwość dzwonienia między salami operacyjnymi bloku. Interkom ma funkcjonować także w komunikacji z gabinetem kierownika bloku. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja uruchomienia dodatkowej komunikacji wideo podczas komunikacji interkomem. | Tak / Nie |  | Komunikacja audio – 0 pkt. Komunikacja audio i wideo – 10 pkt. |
|  | Odtwarzacz utworów MP3 - możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie bezpośrednio z panelu dotykowego. Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja odtwarzania listy utworów muzycznych z urządzeń przenośnych typu smartphone. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy systemem a urządzeniami. Funkcja wspierająca urządzenia oparte na systemie firm Apple, Microsoft i Google lub równoważnych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System zintegrowany powinien umożliwiać sterowanie lampą operacyjną z zachowaniem wszystkich funkcjonalności dostępnych z poziomu panelu sterującego lampy. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja sterowania lampami operacyjnym obydwu czasz: włącz/ wyłącz, tryb endo z funkcją regulacji natężenia , regulacja natężenia oświetlenia, regulacja temperatury barwowej, regulacja pola pracy | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja sterowania z systemu zintegrowanego drzwi automatycznych z komunikacją w technologii IP. Do sterowania drzwiami automatycznymi wykorzystanie styków bez potencjałowych. Możliwość zdalnej diagnostyki funkcji sterowania poprzez sieć IP. Sterowanie funkcją otwierania, blokady skrzydeł drzwi. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja sterowania roletami, żaluzjami bądź przeziernością okien z systemu zintegrowanego i komunikacją w technologii IP. Do sterowania wykorzystanie styków bez potencjałowych. Możliwość zdalnej diagnostyki funkcji sterowania poprzez sieć IP, | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury. Wizualizacja istniejących parametrów klimatyzacji takich jak np. wilgotność, kaskada ciśnień oraz tryb pracy centrali. Komunikacja z systemem integracji w technologii IP. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | STACJA STERUJĄCA Z MONITOREM |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy składowe w wersji do zamontowania w szafie RACK pełniącej rolę jednostki centralnej danej stacji roboczej systemu. Obudowa jednostki centralnej wyposażona w gniazda z dostępem tylko od frontu bez konieczności demontażu ścian do celów serwisowych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Procesor klasy x86, min. 6 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, pamięcią cache CPU co najmniej 9 MB. Wydajność zastosowanego w komputerze procesora w testach Passmark musi być na poziomie minimum 12500 punktów. W przypadku wydajności tego procesora dla pojedynczego wątku, wydajność w testach Passmark musi być na poziomie minimum 2500 punktów. Wykonawca musi dołączyć od oferty potwierdzenie, że zastosowany procesor spełnia powyższe wymagania wydajnościowe w testach Passmark. Wyniki testów Passmark nie mogą być starsze niż maksymalnie miesiąc przed składaniem ofert. Pamięć operacyjna min. 16 GB RAM. Dysk twardy: Min. 250 GB SSD, szybkość zapisu min. 1500 MB/s, szybkość odczytu min. 3000 MB/s. System Operacyjny: Windows 11 Pro x64 z możliwością downgrade do Windows 10 Pro x64 lub równoważny umożliwiający wpięcie i pracę w środowisku domeny Active Directory. | Tak, podać wynik oraz link do testów procesora. |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej min. 31,5 w standardzie min. FullHD. Rozdzielczości monitora min. 1920x1080, kąt widzenia poziom / pion – min. 178º / 178 º. jasność min. 200 cd / m², kontrast monitora min. 3000:1. Aktywna matryca TFT LCD z podświetlaniem LED sterowana dotykowo (ekran pojemnościowy) przez taflę szkła (min. 2 punktowo). Ekran zintegrowanym w obudowie do zamontowania w ścianie w sposób hermetyczny z panelami zabudowy ściennej gwarantujący łatwość dezynfekcji. Monitor pasujący do otworu w ścianie o wymiarach 120cm x 90cm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Klawiatura przewodowa, dotykowa, antystatyczna o szklanej powierzchni, interfejs USB, składana z touch padem i czytnikiem płyt CD / DVD zamontowana pod monitorem do obudowy hermetycznej. Wodoodporność klasa min. IP 66. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mechanizm przełączania sterowania klawiaturą i touch padem do komputera PACS. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zarządzanie wyświetlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretnej kamery na dany monitor odbywa się za pomocą panelu sterującego jednostki centralnej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyświetlanie obrazów wideo na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wybór źródła do wyświetlenia poprzez funkcję wideo routingu w oprogramowaniu systemowym. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Jednostka sterująca z funkcją wideo serwera strumieniowego wyposażonego w wyjście LAN RJ45 min. 1 szt., wejście sygnału wideo min. 1 szt., wejście sygnału audio min. 1 szt., wyjście sygnału audio min. 1 szt. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wybór źródła do przesyłania strumieniowego poprzez funkcję wideo routingu w oprogramowaniu systemowym. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gniazdo z przygotowaniem do bazy dla czytnika kodów kreskowych 2D / 1D. Baza z funkcją ładowania zadokowanego czytnika. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | KOMPUTER PACS |  |  |  |
|  | Procesor klasy x86, min. 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, pamięcią cache CPU co najmniej 9 MB. Wydajność zastosowanego w komputerze procesora w testach Passmark musi być na poziomie minimum 12500 punktów. W przypadku wydajności tego procesora dla pojedynczego wątku, wydajność w testach Passmark musi być na poziomie minimum 3100 punktów. Wykonawca musi dołączyć od oferty potwierdzenie, że zastosowany procesor spełnia powyższe wymagania wydajnościowe w testach Passmark. Wyniki testów Passmark nie mogą być starsze niż maksymalnie miesiąc przed składaniem ofert. Pamięć operacyjna min. 8 GB RAM. Dysk twardy: Min. 250 GB SSD, szybkość zapisu min. 1500 MB/s, szybkość odczytu min. 2000 MB/s. System Operacyjny: Windows 11 Pro x64 z możliwością downgrade do Windows 10 Pro x64 lub równoważny umożliwiający wpięcie i pracę w środowisku domeny Active Directory. | Tak, podać wynik oraz link do testów procesora. |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Komputer musi posiadać mechanizm umożliwiający uruchomienie systemów szpitalnych klasy RIS/PACS/LIS za pomocą skrótów dostępnych bezpośrednio z panelu oferowanego rozwiązania. Administrator systemu będzie miał możliwość zainstalowania tego oprogramowania wg. wytycznych producenta. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Komputer ma umożliwiać dostęp, wyświetlanie i obsługę dowolnego obrazu z systemów RIS/PACS/LIS. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Komputer ma zostać użyty jako źródło wideo z możliwością przełączania na dowolny monitor i możliwość strumieniowania w sieć. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | MONITOR PRZEGLĄDOWY |  |  |  |
|  | Monitor zamontowany w ścianie w sposób hermetyczny z panelami zabudowy ściennej gwarantujący łatwość dezynfekcji. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Przekątna obrazu 55” rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160), jasność min. 500 cd/m2, kontrast min. 1000:1, kąty widzenia 178°/178°, częstotliwość odświeżania min. 60 Hz, czas reakcji max. 9 ms. Wyświetlanie zgodne ze standardem DICOM Matryca IPS, podświetlanie LED. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | MONITOR OPERACYJNY |  |  |  |
|  | Monitor do montażu na dedykowanym ramieniu lamp i zawieszeń sufitowych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Przekątna min. 27”, rozdzielczość natywna min. 3840x2160 pikseli, kąt widzenia poziomo min. 178 stopni, kąt widzenia pionowo min. 178 stopni, jasność min. 350 cd/m², kontrast min. 1000:1. Wejścia wideo min: 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x SDI (12G). Wyjścia wideo min: 1 x HDMI, 2 x SDI (12G). Sposób montażu: VESA 100 Monitor ma być wyrobem medycznym klasy I. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Deklaracja zgodności na wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 | Tak, załączyć |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | KAMERA SUFITOWA W SALI OPERACYJNEJ |  |  |  |
|  | Dookólna kamera sufitowa IP / PTZ. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rozdzielczość min. 1080p. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ZOOM optyczny min. 10 krotny. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Obracanie o 360 stopni. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Auto fokus. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Auto-przesłona. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Strumieniowanie min. H.264 i Motion JPEG. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kamera z funkcją komunikacji ze wszystkimi zintegrowanymi systemem salami i salą audiowizualną. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zasilanie PoE: Zgodnie z IEEE 802.3af / 802.3at. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Stopień ochrony: Min. IP65, NEMA 4X oraz IK09. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | CYFROWY VIDEO-CROSSPOINT |  |  |  |
|  | Sposób montażu: jednostka wykonana w wersji montażowej typu "RACK". | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wejścia 12G-SDI: Min. 4 szt. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyjścia 12G-SDI: Min. 4 szt. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Obsługiwane rozdzielczości min.: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF30, 1080i50, 1080i60, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF, 2160p24, 2160p25, 2160p30, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | WIDEO SERWER STRUMIENIOWY |  |  |  |
|  | Wideo serwer strumieniowy z transmisją realizowaną z wykorzystaniem technologii IP. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wejścia: min. HDMI. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyjścia: min. HDMI - funkcja loop dla każdego wejścia. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Obsługiwana rozdzielczość min.: 1920x1080p 60Hz. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kodowanie: min. H.264, H.265, HEVC, Motion-JPEG. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Obsługiwane protokoły: min. RTSP, RTMPS, RTP, RTMP przez UDP / Onvif. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Audio: obsługa strumieniowania audio wbudowanego w sygnał HDMI. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | WZMACNIACZ AUDIO |  |  |  |
|  | Sposób montażu: jednostka wykonana w wersji montażowej typu "RACK". | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Ilość kanałów: min. 2 (stereo). | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Moc znamionowa RMS: min. 100W. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Pasmo przenoszenia: min. 20 ÷ 20 000 Hz. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Stosunek S/N min.: 60 dB. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wejścia: min. 2 wejścia liniowe stereo oraz min. 2 wejścia symetryczne mikrofonowe. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Regulatory: głośności, barwy, balansu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wskaźnik: diodowy wskaźnik poziomu i aktywności wejść liniowych. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | GŁOŚNIK SUFITOWY - PARA | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Typ: głośnik odporny na warunki atmosferyczne do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej - po 2 głośniki na każdą salę (stereo). | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rodzaj: system 2 - drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Moc znamionowa RMS: min. 15W. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Skuteczność: min. 80 dB/W/m. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Klasa szczelności: min. IP65. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | ODBIORNIK MIKROFONOWY |  |  |  |
|  | Sposób montażu: jednostka wykonana w wersji montażowej typu "RACK". | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Technologia: UHF PLL | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Częstotliwość nośna: w zakresie min. 675 ÷ 695 MHz z podziałem na kanały. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Kanały odbioru: min. 2. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Stosunek S/N RF: min. 100 dB. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Anteny: dwie wymienne anteny montowane na kolumnie chirurgicznej, anestezjologicznej lub na suficie. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Regulacja: próg wyciszenia szumów i regulacja głośności dla każdego kanału odbioru. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyświetlacz: lokalny wyświetlacz LCD dla każdego kanału odbioru. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | MIKROFON KRAWATOWY |  |  |  |
|  | Typ: wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy z mikrofonem krawatowym. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Technologia: UHF PLL | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Częstotliwość nośna: w zakresie min. 675 ÷ 695 MHz z podziałem na kanały. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Mikrofon: mikrofon krawatowy o charakterystyce kardioidalnej z klipsem do przypinania. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Czas pracy: min. 7 godz. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Moc nadajnika: min. 10mW. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Regulacja: regulowana czułość. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyświetlacz: lokalny wyświetlacz LCD. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Zasilanie: w zestawie akumulatory o pojemności min. 2000mAh oraz zewnętrzna ładowarka. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SERWER ARCHIWIZACYJNY |  |  |  |
|  | Serwer z macierzą ma zapewnić 30 dniową ciągłą (24 h / dobę) archiwizację z dowolnych źródeł wideo podłączonych do systemu z każdej sali operacyjnej i zabiegowej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Dostęp do nagranych materiałów wideo i audio odbywa się z poziomu aplikacji klienta. Pobieranie nagrań odbywa się ma z wykorzystaniem sieci szpitalnej Ethernet poprzez istniejącą infrastrukturę. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Macierz dyskowa ma pracować w układzie RAID10. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Serwer wraz z szyną komunikacyjna wymiany danych z istniejącym szpitalnym systemem HIS ma posłużyć do wymiany danych na potrzeby systemu integracji oraz w przyszłości na potrzeby systemu anestezjologicznego, zapewniając tym samym spójność obu tych systemów oraz pełną dokumentację pacjenta z obu tych systemów. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System operacyjny Windows Server 2022 STD x64 PL lub oprogramowanie równoważne. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | OKABLOWANIE ŁĄCZĄCE ELEMENTY SYSTEMU |  |  |  |
|  | Instalacja okablowania, które wykorzystuje transmisje sygnału w standardzie 18G SDI wspierające rozdzielczość 4K UHD w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego i technologii wykorzystującej srebro, które pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia transmisję bez opóźnień. Wszystkie jednostki systemu podłączone są w topologii gwiazdy do video - crosspoint’a. W przypadku rozłączenia jednostki sterującej, która zarządza elementami systemu pozostałe jednostki będą pracowały w niezakłóconej funkcjonalności. Łącza na potrzeby sieci Ethernet wykorzystując okablowanie strukturalne Cat.6a. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Okablowanie miedziane i światłowodowe w zależności od specyfikacji i wymagań łączonych urządzeń z zachowaniem izolacji galwanicznych w obrębie sieci IT zlokalizowane w obrębie sali operacyjnej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SZAFA TELETECHNICZNA |  |  |  |
|  | W bliskiej odległości od sali operacyjnej należy przewidzieć podwieszaną szafę teletechniczną typu RACK 19” o wysokości maksimum 15U, w której umieszczone są jednostka centralna, wzmacniacz audio oraz moduły do wideo routingu źródeł. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D / 1D |  |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych, bezprzewodowy (laserowy). | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odczyt kodów 1D i 2D. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odporność na upadki z wysokości do 1,5m. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Technologia połączeniowa bezprzewodowa. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Akumulator na minimum 6 godzin pracy po 4 godzinach ładowania. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Rozpoznawanie kodów zniekształconych, o dużej gęstości i objętości, zarówno z wyświetlaczy urządzeń mobilnych, jak i w wersji papierowej. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | W zestawie: czytnik, kabel, baza z ładowaniem | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Skaner w wersji przeznaczonej do wykorzystania w środowisku szpitalnym (dedykowane do zastosowań medycznych). | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Interfejs komunikacyjny USB. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odczytywane kody: 2D: PDF417, MicroPDF 417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible, Maxicode 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Posy 25, Plessey Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS 1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | PODPIS ELEKTRONICZNY |  |  |  |
|  | Automatyczne powiązanie z rodzajem formularza, który został za jego pomocą wypełniony. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Generowanie formularza w ten sposób, aby każdy wygenerowany formularz był unikatowy. Oznacza to, że wypełnienie formularza rysikiem tworzy wzajemnie jednoznacznie przyporządkowaną do niego wersje elektroniczną dokumentu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Automatyczne umieszczenie elektronicznej wersji dokumentu w postaci PDF w systemie dziedzinowym oraz powiązanie dokumentu z pacjentem, dla którego dokument został wygenerowany. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Opatrzenie dokumentacji podpisem biometrycznym. Funkcjonalność gromadzi informacje takie jak siła nacisku czy znaczniki czasowe umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | MODUŁ ZEGARA ELEKTRONICZNEGO |  |  |  |
|  | Zegar elektroniczny z czerwonymi cyframi wyświetlanymi z 7 segmentowych modułów LED o wysokości cyfry 125 mm. | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wskazywanie czasu w zapisie gg:mm:ss z dużą jasnością aby maksymalnie zwiększyć czytelność z każdego miejsca na sali. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Regulacja jasności - nastawianie zegara z jednostki sterującej systemem. Zegar pracuje autonomicznie niezależnie od stanu załączenia systemu. Komunikacja zegara odbywa się poprzez TCP / IP. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Funkcja wyświetlania na zegarze elektronicznym ściennym zamiennie daty i godziny. Wybór wyświetlanej opcji dokonywany z interfejsu użytkownika systemu zintegrowanego | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z systemem. | Tak/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie systemu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Aktualny certyfikat wydany przez producenta systemu poświadczający autoryzację dystrybutora w zakresie oferowanej technologii i kompetencji serwisowo technicznych. | Tak, załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | Tak, załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System integracji sal operacyjnych musi być wyrobem medycznym w klasie 1, w myśl rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak, podać i załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak, załączyć oświadczenie |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

- Drzwi wewnętrzne medyczne – przesuwne, hermetyczne do sal operacyjnych- 2 sztuki.

Sala 1.17 / 1.04 (BO)

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................min. 2025r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | System zabudowy ścian w technologii HPL ma być przygotowany do wbudowania i zlicowania systemu sterowania sali z systemem integracji sal operacyjnych PACS oraz HIS | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | System zamontowany na konstrukcji samonośnej z teleskopową wbudowaną regulacją poziomu. | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Montaż paneli w technologii zawieszenia hermetycznego bez konieczności połączenia śrubowego | TAK/NIE |  | Tak – 10 punktów Nie - 0 punktów |
|  | Konstrukcja ścienna samonośna o grubości maksymalnej 75mm wykonana ze stali ocynkowanej ST 02 pokryta powłoką Zinc Z275, Szyna podłogowa wykonana ze stali AISI 304 zgodnie z DIN59382 gr. min 0,8 mm | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Panele systemowe HPL. Należy dołączyć do oferty raport z badań paneli lub certyfikat lub zaświadczenie zgodne z normą DIN EN ISO 9001/14001 lub równoważną, wydany przez akredytowaną PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub równoważną notyfikowaną jednostkę, potwierdzający, że panel z HPL posiada właściwości antybakteryjne zgodnie z JIS Z 2801 | Tak, podać |  | Panele HPL o grubości min 8 mm – 10 punktów Panele HPL o grubości poniżej 8 mm – 0 punktów |
|  | Panele systemowe pokryte HPL emisja formaldehydu Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2 Systemowy panel HPL stopień odporności ogniowej B1- s2,d0 zgodny z EN 13501-1, materiał trudnopalny Odporność na uderzenie ciałem twardym Poziom 4 zgodnie z EN 41955-2 Odporność na uderzenie ciałem miękkim Poziom 2 zgodnie z EN 41955-2 Odporność na działanie siły poziomej A1 – CTE-DB-SE AE Emisja substancji lotnych Klasa M zgodnie z ISO 16000-0 Należy dołączyć do oferty kartę katalogową produktu wydaną przez producenta. | Tak, podać i załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Lampy oświetlenia ogólnego zlicowane z zabudową sufitową w ilości zgodnej z projektem elektrycznym | TAK/potwierdzić |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Drzwi hermetyczne przesuwne systemowe wykonane z antybakteryjnego HPL z izolacją akustyczną. Klasa szczelności poziom 4 zgodnie z EN 12207:2000 Do oferty należy dołączyć raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Drzwi systemowe tworzące nieodrębną część systemu modułowej zabudowy panelowej. Dołączyć dokumenty potwierdzające kompatybilność z zabudową panelową | TAK/NIE |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 Punktów |
|  | Grubość skrzydła drzwiowego min 45 mm wykończone materiałem płyciny skrzydła drzwi HPL o grubości min. 3 mm po obu stronach, rdzeń drzwi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości min. 70 kg/m3 oraz określonej emisji substancji lotnych. Klasyfikacja M według ISO 16000-0 Reakcja na ogień płyciny drzwiowej: Produkt trudno zapalny minimum w klasie B1 s2 d0 zgodnie z DIN EN 13501-1 Odporność akustyczna min. Rw (C;Ctr) = 32 dB zgodnie z EN ISO 717-1 Emisja Formaldehydu dla płyciny drzwiowej Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2 Odporność antybakteryjna Redukcja > 99,9% zgodnie z JIS Z 2801 Ościeżnica wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 Napęd Drzwiowy certyfikowany z drzwiami jako ogólne rozwiązanie Automatycznych drzwi hermetycznych. Urządzenie przebadane pod względem użyteczności na min. 10 000 000,00 cykli pracy Urządzenie zgodne z normami: EN16005, UNE 85170 Wymagane dołączenie karty katalogowej produktu do oferty przetargowej | TAK/NIE w przypadku odpowiedzi TAK należy załączyć certyfikaty |  | Tak – 10 punktów Nie – 0 punktów |
|  | Drzwi Hermetyczne z osłoną radiologiczną przeliczoną na min. 1,0 mm ołowiu. Konstrukcja przebadana wraz z napędem automatycznym oraz ościeżnicą jako trwała przegroda RTG w zakresie 50 do 150 kV zgodnie z DIN6812 | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Należy je potwierdzić w odpowiedniej części tabeli dot. oferowanych parametrów (kol. 5).

Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone przez producenta w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta

*w przypadku składania oferty tylko na część 1 zamówienia należy wpisać NIE DOTYCZY i pozostawić arkusz niewypełniony.

Załącznik nr 2C do SWZ

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

DLA CZĘŚCI 1 i 2  ZAMÓWIENIA

Drzwi wewnętrzne medyczne

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................min. 2025r.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Skrzydło drzwiowe o grubości 45mm wykończone materiałem płyciny skrzydła drzwi HPL po obu stronach, rdzeń drzwi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 70 kg/m3 oraz określonej emisji substancji lotnych. Klasyfikacja M według ISO 16000-0 | Tak, podać |  | Grubość HPL min. 3 mm – 10 punktów Grubość HPL < 3 mm 0 punktów. |
|  | Teleskopowa rama drzwiowa wykonana z ekstrudowanego anodowanego aluminium lub ze stali. Zgodność z normą EN ISO7599 | Tak, podać |  | Rama drzwiowa z aluminium – 3 punkty Rama drzwiowa ze stali – 0 punktów |
|  | Reakcja na ogień płyciny drzwiowej: Produkt trudno zapalny w klasie B1 s2 d0 zgodnie z DIN EN 13501-1 | TAK/NIE załączyć certyfikaty |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów. |
|  | Emisja Formaldehydu dla płyciny drzwiowej Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2 | Tak, podać i załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odporność antybakteryjna Redukcja > 99,9% zgodnie z JIS Z 2801 | Tak, podać i załączyć certyfikaty |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odporność na uderzenia ciałem miękkim zgodnie z EN 41955-2 Kategoria użytkowania minimum poziom 2 | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Odporność na uderzenia ciałem twardym zgodnie z EN 41955-2 Kategoria użytkowania minimum poziom 3 | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak, załączyć oświadczenie |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | Gwarancja (wymagana minimum 36 miesięcy) | Tak, podać |  | Bez oceny/wymaganie minimalne |
|  | SUMA PUNKTÓW |  |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Należy je potwierdzić w odpowiedniej części tabeli dot. oferowanych parametrów (kol. 5).

Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone przez producenta w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta

*arkusz należy wypełnić niezależnie od części, na którą Wykonawca składa ofertę.